## Sheet1
包件号 | 序号 | 名称 | 说明
1 | 1 | 植入式输液港型中心静脉导管及套件 | 1.包装要求:灭菌包装，1 套/盒； 2.组成或配置: A输液港和所有组件、穿刺套件位于同-内包装内； B.由输液港、导管、导管锁(直推式)、冲洗接头、无损伤针、皮下注射器、导丝、血管鞘(扩张器和撕裂鞘)、穿刺针、血管拉钩组成； 3.规格及尺寸要求: A. 导管外径≤7F，导管内径≥1mm,材质硅胶； B.港体穿刺隔膜直径≥10mm； 4.其他特殊要求:导管锁为直推式
2 | 1 | 喉内窥镜 | 喉内窥镜直径∮8-9mm；工作长度182-185mm；视向角：70°；喉内窥镜视场中心角分辨力6 C/（°）； 喉内窥镜直径∮6-7mm；工作长度182-185mm；视向角：70°；喉内窥镜视场中心角分辨力6 C/（°）； 喉内窥镜直径∮8-9mm；工作长度178-180mm；视向角：90°；喉内窥镜视场中心角分辨力5.5 C/（°）； 喉内窥镜直径∮6-7mm；工作长度178-180mm；视向角：90°；喉内窥镜视场中心角分辨力5.5 C/（°）。
3 | 1 | 耳鼻喉内窥镜手术器械 | 器械需满足精细手术操作和微创治疗，适用于耳鼻咽喉头颈外科手术，满足使用科室其他需求。
4 | 1 | 耳内镜显微手术器械 | 器械需满足耳部手术显微治疗，使用于耳鼻咽喉头颈外科手术，满足使用科室其他需求。
5 | 1 | 消毒灭菌盒 | 1.尺寸长32cm宽16cm高12cm； 2.可用于超高器械消毒完成后完成转运； 3.灭菌完成后可以存储180天。
6 | 1 | 椎间孔镜专用配套器械 （细齿扩张器） | 长度范围205-215mm/内径范围3.1-6.6/外径范围3.9-7.6 配套joimax型号FS6342181O使用
7 | 1 | 神经监护气管插管（国产） | 1.型式及尺寸:管身、接头、套囊、套囊充气管、墨菲孔眼的型式及尺寸应符 合YY 0337. 1-2002的规定. 2.套囊充起直径:符合YY 0337. 1-2002的要求 3.插管缩陷性能:符合wY 0337. 1- 2002的要求。 4.套囊突出性能:符合YY 0337. 1 2002的要求。 5.生物学评价:符合国标GB/T 16886. 1中标A.1内表面器械粘膜A类的生物学作用要求。 6.电极阻抗:直流电阻不大于80. 7.包含气管插管内径由55mm-85m的不同规格。 8.在同一包装内配有一根气管插管、 两根皮下针及一支神经探测针。 9.明确四根接触电极线具有不同颜色，以示区别。 10.插管管身需采用PVC材质以保证顺应性。 11.不锈钢电极丝应镶嵌于插管管身内，保证插管表面光滑。 12.灭菌有效期为3年。 13.能适配我院已装机美敦力NIM Response 3.0“喉返神经监测仪”。
8 | 1 | 神经监护气管插管（进口） | 1.产品规格(1)气管插管内径6mm外88mm; (2)气管插管内径7mm. 外径 10 2mm; 2.产品组成包装内含 1根气管插管、1根绿色皮下针头和1根白色皮下针头，气管插 管由内管身，接触电极电极连线，可充气套囊， 套囊充气管组成， 3.电极为不锈钢材质，导管和气囊均采用有机硅胶弹性体制造，以顺从病人气管的形状，减少对组织的创伤: 4.同厂生产-体化神经监护专用插管式电极，导管表面平滑，与主机连接，信号稳定，不受医源性损伤: 5.材质柔软，耐折弯: 6.管身带有不锈钢管壁加强丝、位于管壁两层硅胶之间: 7.神经监护气管插管用于与同厂生产的神经监护仪连接，提供畅通的病人通气气道和作为术中神经监视喉内肌神经活动的一种工具: 8.产品经环氧乙烷灭菌后应为无菌，一次性使用: 9.能适配我院已装机美敦力NIM Response 3.0“喉返神经监测仪”。
9 | 1 | 刺激探头（进口） | 1.刺激探头由探头头部、绝缘套管、探头底座和探头手柄组成； 2.产品用于同生产的神经监护仪配合使用，用于手术中刺激运动神经； 3.刺激探头由软质绝缘铂铱导线的绝缘同轴制成，导线末端为一根直径为0.5mm的无绝缘涂膜的球尖，刺激手柄装有一根末端带有一连接器长度为2M的电缆线； 4.产品经环氧乙烷灭菌后应为无菌产品； 5.能适配我院已装机美敦力NIM Response 3.0“喉返神经监测仪”。