## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 钙石灰（国产） | 主要成份氢氧化钙含量大于92％；颗粒长度2～5mm，直径小于2.5mm；无粉尘；颗粒硬度指标大于95％；二氧化碳吸收率大于30％（每kg有效使用时长大于50小时）；颜色变化清晰，易于观察；吸湿力小于7％。干燥失重：12%-16%。
2 | 一次性内窥镜外套导管（小肠镜适配） | 1、用途：辅助电子小肠镜(型号：SIF TYPE Q260)顺利的插入小肠内，对小肠的病变做出诊断和治疗 2、插入管外径≤13.2mm 3、插入管内径≥11mm 4、有效长度≥1320mm 5、全长≥1400mm 6、具备亲水润滑涂层，使得插入更顺畅。
3 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法） | 1、本试剂盒采用恒温扩增技术，在微流控碟式芯片上进行反应，利用荧光染料掺入法在恒温扩增微流控芯片核酸分析仪上进行恒温（65℃）反应和实时荧光分析，在具有链置换功能的聚合酶作用下，扩增阳性的样品会产生类似“S”形扩增曲线，一步完成对靶基因的扩增和检测。 2、试剂盒组成：芯片、封口膜、恒温扩增试剂、阳性对照品 3、检测指标：同时一次检测≧8种指标，包括：肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、流感嗜血杆菌、耐甲氧西林葡萄球菌 4、灵敏度：最低检测限为5×102 拷贝/反应 5、重复性：该试剂盒对所检测≧8种病原菌企业参考品以1×105 拷贝/μL、5×102 拷贝/μL、8×103 拷贝/μL浓度分别重复检测10次，检测结果一致且正确 6、检测时间：全过程小于2个小时，核酸样本检测时间小于50 分钟
4 | 光感应压力导管 | 1、尺寸7F 2、头端长度≥3.5mm 3、电极间距≥2-5-2 4、有效长度≥115cm 5、有压力感知 6、有光学感知
5 | 尼龙带线缝合针 | 1、用途：皮肤美容缝合 2、材质：302材料 3、型号要求：3*10 7-0 针长12 尼龙线 黑色 35cm单针配线、70cm双针配线
6 | 人工骨（脱钙骨基质）植入物 | 1、用途：隆鼻 2、材质：骨组织 3、组成：无机矿物质成分及胶原 4、型号要求：皮质骨条 L（30-50）*W（4.0-6.0）＊H（4.0-6.0）mm
7 | 一次性螺旋无菌注射针 | 1、用途：注射、制备脂肪胶 2、材质：符合CE、510K、国际ISO594-1标准 3、注射器型号：1ml、5ml带23G针头、10ml带21G针头、20ml、30ml、50ml，螺口注射器 4、针头型号：30G、27G、26G、25G、24G、23G、22G、21G、20G、19G、18G、16G、14G，三斜面设计针头
8 | 硅胶外科整形植入物（进口） | 1、用途：隆鼻、隆下颏 2、材质：硅橡胶 3、型号：1段式鼻假体／2段式鼻假体／3段式鼻假体／太阳穴假体／短下巴假体／长下巴假体 4、要求：一次性使用，无菌包装
9 | 聚四氟乙烯颌面外科植入物 | 1、用途：隆鼻、隆下颏 2、材质：聚四氟乙烯 3、型号要求：鼻部／下颌／面部其他部位
10 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1、用途：除黑眼圈、消除颈纹 2、材质组成：透明质酸、L－肌肽、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、维生素B2 3、型号要求：1.0ml/支、1.5ml/支、2.5ml/支
11 | 硅酮凝胶（进口） | 1、用途：抑制瘢痕增生 2、材质：外用硅凝胶 3、组成成分：环五聚二甲基硅氧烷／聚硅氧烷－11、苯基聚三甲基硅氧烷／聚硅氧烷－11、聚二甲基硅氧烷、聚甲基硅倍半氧烷和四己基癸醇抗血酸酯
12 | 一次性使用塑料血袋（联袋）（进口） | 1、用途：保存血液及血液成分 2、材质：进口袋膜 3、型号要求：35ml
13 | 血小板套件 | 1、用途：血小板收集及短期储存 2、要求：适配COM.TEC血细胞分离机 3、组成：由分离室、泵连接头、滤过器、管路及管路连接器等部分组成
14 | DNA倍体分析处理试剂（硫堇染色剂、巴氏染色液、细胞保存液） | 1、用途：配合细胞DNA自动检测分析仪使用，应用于检测肿瘤及肿瘤病变的DNA倍体大小状况。应用于脱落细胞（含宫颈细胞、口腔细胞、痰液细胞、尿液细胞等）、胸腹水、细针穿刺标本、组织印片等。 2、要求：适配全自动数字（远程）病理细胞分析仪（型号：LD DNA-ICM II） 3、硫堇染色剂：由硫堇和亚硫酸氢钠组成 4、巴氏染色液：由苏木素染色液、橘黄G染色液、E50染色液组成 5、细胞保存液：具有适当的渗透能力，可以快速进入细胞，而不使细胞过度收缩和膨胀，维持细胞形态，保存细胞结构和DNA的完整。
15 | 荧光原位杂交试剂 | 1、用途：在常规染色的基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息。支持2小时快速杂交，支持2~16小时灵活杂交。 2、荧光原位杂交法：人类HER2基因扩增检测试剂盒；人类ALK基因融合检测探针；11q23.3/11q24.3基因缺失探针试剂；TP63（3q28）基因断裂探针试剂；ITK/SYK融合基因t(5;9)探针试剂；MALT1/IGH融合基因t（14; 18）探针试剂；COL1A1/PDGFB融合基因t (17;22)探针试剂；BRAF/KIAA1549融合基因t(7;7)探针试剂；MAML2(11q21)基因断裂探针试剂；PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂；HMGA2（12q14）基因断裂探针试剂；EWSR1/ATF1融合基因t（12；22）探针试剂；YWHAE（17p13）基因断裂探针试剂；JAZF1（7p15）基因断裂探针试剂；BCOR（Xp11.4)基因断裂探针试剂 3、原位杂交法：TOP2A基因扩增探针检测试剂盒；TERC基因扩增探针检测试剂盒；膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒；ERG、TMPRSS2、ETV1、ETV4基因异常探针检测试剂盒；PTEN基因缺失探针试剂；MET基因探针试剂；6q探针试剂；RET基因断裂探针试剂；MALT1 基因断裂探针试剂；CCND1（BCL1）基因扩增探针试剂；EWSR1基因断裂探针试剂；DDIT3（12q13）基因重排探针试剂；FUS基因断裂探针；MDM2基因扩增探针试剂；CDK4（12q13）/SE12探针试剂；FKHR基因断裂探针试剂；SS18(SYT)基因断裂探针试剂；TFE3基因断裂探针试剂；MYCN基因扩增探针试剂；MDM4基因扩增探针试剂；RET基因断裂探针试剂；MYB基因断裂探针试剂；FGFR1基因扩增探针试剂；PHF1基因断裂探针试剂
16 | 免疫组化抗体（一抗） | 1、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2、组成：CD15抗体试剂；CD3抗体试剂；CD19抗体试剂 ；CD31抗体试剂；CD34抗体试剂；CD44抗体试剂；CD45RO抗体试剂；CD68抗体试剂；CD79a抗体试剂；CEA抗体试剂；细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂；细胞角蛋白7抗体试剂 ；细胞角蛋白8抗体试剂 ；细胞角蛋白17抗体试剂 ；细胞角蛋白19抗体试剂 ；细胞角蛋白20抗体试剂 ；Desmin抗体试剂；Ep-CAM抗体试剂；Myoglobin抗体试剂 ；Nestin抗体试剂 ；NGFR抗体试剂 ；PCNA抗体试剂；PLAP抗体试剂 ；Synaptophysin抗体试剂；TOP2A抗体试剂；Vimentin抗体试剂；β-tubulin-III抗体试剂；Oct4抗体试剂；CD74抗体试剂；DOG1抗体试剂；p63抗体试剂；WT1抗体试剂；Actin抗体试剂；AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂；AMACR/p504s抗体试剂；Annexin A1抗体试剂；Bax抗体试剂 ；CA IX碳酸酐酶9抗体试剂；CD13抗体试剂；CD14抗体试剂；CD163抗体试剂；CD2抗体试剂；CD43抗体试剂；CD45抗体试剂；CD63抗体试剂；CD8抗体试剂；Chromogranin抗体试剂；细胞角蛋白16（CK16）抗体试剂；Cadherin抗体试剂；ESA抗体试剂；Fascin抗体试剂；FOXP1抗体试剂；GATA3抗体试剂；Glucagon抗体试剂；HMB-45抗体试剂；IgA抗体试剂；IgM抗体试剂 ；IMP3抗体试剂；Ksp-Cadherin抗体试剂 ；Lambda链抗体试剂 ；LEF-1抗体试剂 ；MET抗体试剂；MUC-1抗体试剂；MUC2抗体试剂；Myelin Basic Protein抗体试剂；Myeloperoxidase抗体试剂；肌球蛋白轻链2（Myosin Light Chain2）抗体试剂；Napsin A抗体试剂；NeuN抗体试剂；Pax-5抗体试剂；Podoplanin抗体试剂；PSAP抗体试剂；PSMA抗体试剂；Rb Gene Protein抗体试剂；RRM1抗体试剂；琥珀酸脱氢酶A亚基（SDHA）抗体试剂；SOX-2抗体试剂；CD138抗体试剂；TdT抗体试剂；pS2抗体试剂；ZAP-70抗体试剂；细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂；细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂；细胞角蛋白（广谱）抗体试剂；细胞角蛋白10抗体试剂；细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂；PSA抗体试剂；AAT抗体试剂；ALK抗体试剂；GLUT-1抗体试剂；Tryptase抗体试剂；细胞角蛋白14抗体试剂；S100抗体试剂；SMA抗体试剂；MUC6抗体试剂；Tyrosinase抗体试剂；p57抗体试剂；TAG-72抗体试剂；MUC5AC抗体试剂；PD-1抗体试剂；同种异体移植炎症因子1（AIF1）抗体试剂；bcl-6抗体试剂；CFTR抗体试剂；GP2抗体试剂；PU.1抗体试剂；TACSTD2抗体试剂；丝聚蛋白-1（Filaggrin-1）抗体试剂；重链铁蛋白（Ferritin HC）抗体试剂；Insulin抗体试剂；HSA抗体试剂；FSH抗体试剂；细胞角蛋白5&6抗体试剂；TIA-1抗体试剂；p53抗体试剂；EZH2抗体试剂；Caldesmon抗体试剂；p27抗体试剂；Neurofilament抗体试剂；Galectin-3抗体试剂；SALL4抗体试剂；CD57抗体试剂；EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂；MSH2抗体试剂；MSH6抗体试剂；IgG4抗体试剂；MUM1抗体试剂；PRL抗体试剂；SATB2抗体试剂；TFE3抗体试剂；STAT6抗体试剂；CDX-2抗体试剂；CD21抗体试剂；Villin（微管素）抗体试剂；EMA抗体试剂；CD56抗体试剂；c-MYC抗体试剂；雄激素受体（AR）抗体试剂；DPC4抗体试剂；ERG抗体试剂；CD5抗体试剂；NKX3.1抗体试剂；细胞角蛋白6（CK6）抗体试剂；p40抗体试剂；MART-1/melan A抗体试剂；TPO抗体试剂；CA 125抗体试剂；Langerin抗体试剂；CD7抗体试剂；Myo D1抗体试剂；p120抗体试剂；MLH1抗体试剂；PMS2抗体试剂；Pax-8抗体试剂；SOX-10抗体试剂；ACTH抗体试剂；B72.3抗体试剂；CD61抗体试剂；D2-40抗体试剂；HLA-DR抗体试剂；Protein Gene Product 9.5抗体试剂；Calcitonin降钙素抗体试剂；FLI-1抗体试剂；Calretinin抗体试剂；GCDFP-15抗体试剂；Helicobacter phlori抗体试剂；Oct2抗体试剂；Somatostatin抗体试剂；细胞周期蛋白D1抗体试剂；Actin, Alpha Smooth Muscle抗体试剂；C4d抗体试剂；CA 19-9抗体试剂；CD16抗体试剂；CD4抗体试剂；Collagen Type IV抗体试剂；ERCC1抗体试剂；Glycophorin A抗体试剂；Glypican 3抗体试剂；Hepatocyte抗体试剂；IDH-1抗体试剂；Inhibin, alpha抗体试剂；MCT（肥大细胞胰蛋白酶）抗体试剂；MDM2抗体试剂；p16抗体试剂；p21/WAF1抗体试剂；PTH甲状旁腺素抗体试剂；Lysozyme抗体试剂；VEGF抗体试剂；BCA-225抗体试剂；Ber-EP4抗体试剂；BRST2抗体试剂；C1q抗体试剂；CD45R抗体试剂；Human Growth Hormone抗体试剂；IgD抗体试剂 ；LRP抗体试剂；Mammaglobin抗体试剂；SOX-11抗体试剂；Surfactant Protein B抗体试剂；VHL抗体试剂；CXCL-13抗体试剂；HNF1-Beta抗体试剂；Macrophage抗体试剂；MC抗体试剂；抗血栓调节蛋白抗体试剂；细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂；CD23抗体试剂；甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂；胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂；细胞角蛋白18抗体试剂；细胞角蛋白8&18抗体试剂；CD38抗体试剂；Kappa链抗体试剂；酪氨酸激酶受体（TRK）抗体试剂；Flt-1/VEGFR1抗体试剂；BG8,Lewisy抗体试剂；胸苷酸合成酶（TS）抗体试剂；TIM3抗体试剂；乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂；乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）抗体试剂；巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂；单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）I&II抗体试剂；HHV-8抗体试剂；STING抗体试剂；血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）抗体试剂；HLA-DRB抗体试剂；BOB1抗体试剂；Factor ⅩⅢa抗体试剂；肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂；CD6抗体试剂；Glutamine Synthetase抗体试剂；Granzyme B抗体试剂；nm23抗体试剂；Beta-catenin抗体试剂；Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂；BRAF抗体试剂；GAP43抗体试剂；CD30抗体试剂；CD35抗体试剂；Factor VIII受体抗体试剂；SMARCA4/Brg1抗体试剂；血管活性肠多肽（VIP）抗体试剂；FH抗体试剂；COX-2抗体试剂；SV-40抗体试剂；STAT3抗体试剂；CD47抗体试剂；腺病毒（Adenovirus）抗体试剂；微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂；PHOX2B抗体试剂；Smooth Muscle Myosin抗体试剂；4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂；MGMT抗体试剂；FOX A1抗体试剂；Oligo-2抗体试剂；Ki-67抗体试剂；Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂；存活素（Survivin）抗体试剂；睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂；CD25抗体试剂；LMO2抗体试剂；类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂；SDHB抗体试剂；MDR-1抗体试剂；人乳脂肪球膜蛋白（MFG1）抗体试剂；CD33抗体试剂；Human Placental Lactogen抗体试剂；HIF-1α抗体试剂；HGAL抗体试剂；AACT抗体试剂；GST-π抗体试剂；CD10抗体试剂；H3K27Me3抗体试剂；TGF-β1抗体试剂；NKX2.2抗体试剂；钙黏附蛋白17（Cadherin 17）抗体试剂；Luteinizing Hormone抗体试剂；血小板衍生生长因子受体α（PDGFRα）抗体试剂；生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂；Gastrin抗体试剂；淀粉样蛋白A抗体试剂；窖蛋白-1（Caveolin-1）抗体试剂；细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂；小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂；CD22抗体试剂；热休克蛋白27（HSP27）抗体试剂；神经性钙黏附蛋白（N-Cadherin）抗体试剂；CD45RA抗体试剂；CD99抗体试剂；INI-1抗体试剂；精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂；CD123抗体试剂；CD105抗体试剂；Calponin抗体试剂；CD1a抗体试剂；PTEN抗体试剂；TLE1抗体试剂；THY抗体试剂；bcl-2抗体试剂；Uroplakin Ⅲ抗体试剂；间皮素蛋白（Mesothelin）抗体试剂；NSE抗体试剂；免疫显色试剂；p16/Ki-67检测试剂盒；Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂；人疱疹病毒4型（Epstein Barr Virus，EBV）抗体试剂；IgG抗体试剂；
17 | 颅内球囊扩张导管 | 直径1.5mm-4mm，长度10mm-25mm，快速交换型球囊，适用于颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗
18 | 颅内支撑导管 | 直径5f-6f，长度105cm-130cm，该产品是一根单腔的复合材料制成的导管，本身带有亲水涂层，管身使用镍钛合金线圈加强，用于在外周和神经血管里输送介入材料
19 | 微导管 | 直径0.91mm-0.94mm，长度145cm-153cm，管体由带有不锈钢支撑线圈的聚醚酰胺聚合物材料制成，用于专业医生控制和选择特殊治疗产品的灌注，以及造影剂的灌注到外周及神经血管
20 | 血流重建装置（支架） | 直径4mm-6mm,长度15mm-30mm，制作材料为镍钛合金，该产品预期用于在症状发作6小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓
21 | 可控导丝 | 直径为0.014in,长度2m-3m，芯丝材料为不锈钢，远端部分有亲水涂层以及镍钛诺管，适用于外周脉管系统中的一般血管内应用
22 | 颅内动脉支架系统 | 直径2.5mm-5mm，长度8mm-23mm，由支架和输送系统组成，输送系统为快速交换型球囊扩张导管。
23 | 颈动脉支架 | 自膨式支架，闭环编织结构，0.014"导丝输送系统。直径5-9mm，长度30-50mm。 1、适用于经皮颈动脉血管成形术和支架植入术治疗颈动脉闭塞性疾病。 2、材质及组成：材质为镍钛合金的柔软管状假体，具有锥形和直行两种管腔结构，由一个输送系统和一个自膨式闭环支架组成，支架整体为分段环； 3、直径及输送系统：直型直径范围（6mm/7mm/8ｍｍ/9ｍｍ/10mm）±1ｍｍ，长度为（20cm/30ｃｍ/40cm）±1ｍｍ；锥型直径范围远端+近端（6mm+8mm/7mm+10ｍｍ），长度为（30ｃｍ/40ｃｍ），输送系统具有5.7f的外径与具有0.088英寸或者更大内径的8F导引导管或者6F的鞘兼容。输送系统具有136cm±1ｃｍ工作长度，ＲＸ快速交换型通过0.014英寸导丝系统输送。 4、释放方式：独立旋转式手柄单手释放。 5、远端及近端均为外扩式设计，保证支架定位精确不移位。 6、显影良好循迹性强。
24 | 输送微导管 | 1、输送微导管于输送造影剂和血栓抽吸系统至颅内动脉闭塞段。 2、材质及工艺：镍钛合金编织近端直径：2.95F，远端直径：2.6F；导管内径：0.025英寸；长度：160cm；显影点1个可蒸气塑型； 3、包装内附带：7cm±1cmY型止血阀，塑形针，输送撕脱鞘；一次性使用。
25 | 血栓抽吸导管系统 | 1、适用于颅内大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风6小时内的患者进行抽吸血管再通； 2、结构组成：由再灌注导管、抽吸延长管、输送微导管、一次性收集罐、负压吸引泵组合而成； 3、再灌注导管材质及工艺：镍钛合金编织缠绕；系统远端直径：6F/5.4F/4.3F/3.8F,近端直径：6F/4.7F；长度：132cm/139cm/153cm±1cm;远端内径：0.068英寸/0.060英寸/0.054英寸/0.035英寸±1英寸，近端内径：0.068英寸/0.064英寸/0.043英寸±1英寸，由9个/12个过渡节段制作而成，远端有抗负压金属环可承受28inHg负压吸引力；包装内附带7cm±1cmY型止血阀，塑形针，输送撕脱鞘； 4、抽吸延长管材质为：PTFE，整体长度为：285cm±1cm，由一个导引器、转矩装置、控制开关、鲁贝尔接头、连接器组成； 5、一次性收集罐材质为：PTFE，由1000ml罐体、0.2um过滤装置、连接管和负压盖体（盖体由负压入口和出口及过滤器组成），配合负压吸引泵及抽吸延长管一次性使用。 6、负压吸引泵可专项提供配合使用。
26 | 直接吸栓输送导管系统 | 1、用于导入介入性器材到达神经血管和外周血管； 2、材质及工艺：镍钛合金编织，支撑柔顺节段：3段（柔软段，过渡段，支撑段）； 3、结构组成：输送导管、导管和扩张器，导管内径：2.24mm±1mm，长度：80cm和90cm±1mm;头端形态：90度/45度±1度；不透射线标记点1个； 4、包装内附带：输送撕脱鞘、7cm±1Y型止血阀，路厄式接头，一次性使用。
27 | 生物陶瓷材料及配套使用器材 | 1、用途：根管充填等； 2、材质：氧化锆 磷酸钙 硅酸钙 氢氧化钙等； 3、要求：具有优良的生物相容性和生物活性，无毒副作用，无须担心超填充问题，可诱导骨胳生长，具有修复作用。 具有良好的流动性，可渗透至根管内牙本质小管、侧支根管等结构，与根管内牙本质之间形成完美粘结。 具有亲水性，固化后不收缩或膨胀。具有高效的杀菌效果。 操作简单，省时方便，糊剂无需调制，可直接注射到牙根管内。可独立使用，或与牙胶尖配合使用进行根管填充治疗。具有优良的X射线阻射性，显影能力强，可以进行清晰的术后观察。
28 | 钛钉及配套器械 | 1、用途：用于缺牙区骨量不足时的骨增量技术 2、材质：钛，钛钉
29 | 骨粉 | 1、用途：用于缺牙区骨增量，具有较好的生物相容性，能恢复缺牙区形态。 2、材质：同种异体骨。 3、型号：0.25g和0.5g
30 | 骨膜 | 1、用途：口腔内软组织浅层缺损。 2、材质：牛的皮肤组织制备后的异种脱细胞真皮基质，主要成分是胶原蛋白，可在体内降解。 3、型号：①方形或长方形：1cm*1cm到8cm*10cm面积范围内临床所需的方形或长方形。②圆形：直径1cm到直径10cm范围内临床所需
31 | 种植体系统 | 1、用途：用于恢复缺牙区功能和形态； 2、材质：纯钛或锆，纯钛混合物。 3、型号要求：直径3.3mm，4.1mm，4.8mm；长度为6mm，8mm，10mm，12mm，14mm，16mm.
32 | 银离子明教海绵 | 1、用途：创面应用的局部止血剂，多用于手术创面的渗血。 2、要求：具有良好的组织相容性和可吸收性，还具有抗菌性能，可预防术区感染。 3、材质：疏松多孔的海绵材料，由明胶和胶质银组成。 4、型号：14*7*7mm，片状，小包装
33 | 新一代全年龄颜面管理隐形正畸材料及配套耗材 | 1、用途：为计算机3D辅助全个性化定制式矫治器，是针对儿童、青少年及成人错合畸形的全透明美学矫治器； 2、材质：为多层热塑性材料制造，厚度≤0.75mm；规格型号包括产品目前在线的所有成人、青少年、儿童版本及配套的保持器