## Sheet2
序号 | 名称 | 说明
1 | 刨削刀头 | 1.刨削头为无菌的、一次性的电动手术工具，用于手术中切除患者的软组织。 2.刨削头主要由不锈钢制成。 3.刨削头直径≤3.5mm。 4.工作长度≤130mm。 5.最高转速≥12000转/分。 6.刨削头需与本院刨削手柄兼容。
2 | 运动创伤系列耗材(含带袢钛板、生物锚钉、可吸收钉棒、人工韧带、胫骨固定翼、半月板缝合系统、套管、螺钉u型钉、手动工具等） | 带袢钛板 1.适用于骨科重建术中固定肌腱和韧带，如前交叉韧带重建术。 2.该产品由钛板、线圈和缝线组成。钛板由符合ASTM F136标准规定的Ti6Al4VELI合金材料制成；线圈由聚对苯二甲酸乙二醇酯材料制成；Durabraid缝线由聚酯材料制成；Ultrabraid缝线由超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装 全内半月板360度缝合系统 1.该产品在经皮或内窥镜下软组织修复手术中作为缝合闭合器使用。主要用于半月板修复和半月板同种异体移植手术，在移植手术中锚定同种异体移植物至半月板边缘 2.该产品由植入物和辅助工具组成。植入物包括缝线和2个固定棒；辅助工具包括插入器（包括手柄和杆）和深度限定器。全内半月板360度缝合系统按照其头端形状可分为直型，弯型和反弯型三种。缝线为无涂层非可吸收编织缝线，由超高分子量聚乙烯加聚丙烯单丝制成。超高分子量聚乙烯部分符合GB/T19710.1。固定棒材料为符合YY/T0660规定的Optima LT3级聚醚醚酮（PEEK），辅助工具中插入器杆材料为符合YY0294的M号不锈钢。剪线器由带孔内芯、滑动剪切套管和把手组成。埋结器不与人体接触。该产品无菌状态提供 肌腱韧带固定锚钉 1.本产品用于将软组织缝合并重新固定在骨骼上。适用于肩关节、足和踝关节、膝关节、手/腕关节、肘关节的韧带、肌腱等的修复。 2.该产品由螺钉、缝线及辅助工具插入器组成。其中，螺钉采用符合YY/T0660标准规定的级别为LT3的不可吸收性聚醚醚酮（PEEK）材料制成；缝线为符合YY0167标准的聚酯缝线；插入器与患者接触部分采用YY/T0294.1标准规定的钢号为M的不锈钢材料制成。灭菌包装。 双固定螺钉系统（缝线） 1.该产品用于针对软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，可靠地将软组织与骨性结构固定在一起。 2.该产品包括螺钉、缝线、缝针和插入器。螺钉由符合ISO 5832-3的Ti6Al4V钛合金材料制造，Durabraid缝线由符合YY 0167的聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯）制成，Ultrabraid缝线由符合GB/T 19701.1的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)加聚丙烯单丝两种材料制成，缝针由符合YY/T 0726的420B号不锈钢制成，插入器中与人体接触的插入器杆部分由符合YY/T 0726的630号不锈钢制成。灭菌包装。 双固定螺钉系统(HA) 1.该产品包括螺钉、缝线和插入器。螺钉由符合YY/T0661标准要求的聚乳酸（PLLA)材料该产品用于将软组织和骨固定。 2.和符合YY0303标准要求的羟基磷灰石（HA)材料混合制成，其中75%含量为PLLA, 25%含量为HA. 白色的缝线由符合GB/T19701.1标准中1型要求的超高分子量聚乙烯材料制成。蓝白色相间编织缝线由符合GB/T19701.1标准中1型要求的超高分子量聚乙烯材料和符合YY0167标准要求的聚丙烯单丝编织而成。插入器杆采用符合YY/T0294.1中M号不锈钢材料制成。灭菌包装 带缝线可吸收骨锚钉 1.适用于髋、肩、肘、腕、手、膝、足、踝部位软组织与骨的连接固定。 2.该产品由锚钉、缝线和插入器组成。锚钉由符合YY/T 0661标准规定的左旋聚乳酸（PLLA)材料和符合YY 0303标准规定的羟基磷灰石（HA)材料均匀混合制成。缝线由超高分子量聚乙烯材料制成或由超高分子量聚乙烯和聚丙烯材料制成。插入器与人体接触部分由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料制成。环氧乙烷灭菌包装，无菌有效期5年。 胫骨固定翼 1.该产品与BIOSURE PK螺钉联合使用，用于十字韧带重建术，是用于将软组织固定在骨上的装置。 2.该产品采用符合YY/T 0660-2008要求的聚醚醚酮(PEEK)材料制成，材料级别为LT3。灭菌包装。 带线锚钉 1.用于软组织损伤修复,骨与软组织的连接与固定。适用部位:肩关节、脚部/踝关节、肘关节、腕关节及手部、膝关节。 2.该产品由植入物、插入器、钻头和导向器组成。植入物包括带针缝线和锚钉;插入器包括手柄和杆。带线锚钉的缝线由符合GB/T19701.1标准中1型要求的超高分子量聚乙烯材料制成，无涂层，缝针由符合YY/T0726标准要求的630号不锈钢材料制成。锚钉由符合YY /T 0660 规定的Optima LT3聚醚醚酮材料制成。插入器杆由符合YY/T0726标准要求的630号不锈钢材料制成，插入器手柄由符合USP要求的聚碳酸酯材料制成。钻头由符合YY/T0726标准要求的630号不锈钢材料制成，导向器由符合USP要求的 关节镜入路套管 1.适用于髓、肩、肘、腕、手、膝、足、踝部位软组织与骨的连接固定 2.采用符台YY/T0660标准规定的级别为LT3的不可吸收性聚醚醚酮（PEEK)材料制成，符合YY/T0661标准规定的左旋聚乳酸材料和符合YY0303标准的羟基磷灰石材料混合制成，符合ISO5832-3的TI6A14V钛合金材料，缝线为符合YY0184标准的聚酯缝线和聚乙烯加聚丙烯单丝编织而成。 可吸收带线铺钉及配套工具: 1.适用于髋、肩、肘、腕、手、膝、足、踝部位软组织与骨的连接固定。 2.该产品由锚钉、缝线、缝合针、插入器、钻头、导向器组成。锚钉由符合YY/T066标准规定的左旋聚乳酸(PLLA)材料制成:缝线由超高分子量聚乙烯加聚丙烯单丝编织制 成:缝合针、插入器与人体接触部分、钻头由符合Y/T 0726标准规定的630不锈钢材料制成:导向器由聚碳酸酯材料制成。灭菌包装。 可吸收骨接合植入物（棒、螺钉） 1.该产品适用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。 2.由可吸收高分子材料聚（L-乳酸-羟基乙酸）（PLGA）制成。灭菌包装，一次性使用。
3 | 一次性使用真空采血管 | 1、 富血小板血浆PRP技术说明: 富血小板血浆(ltelet-Rich Plasma, PRP)是通过离心的方法从患者自体全血中提取出来的血小板浓缩液，含有高浓度的血小板，白细胞和纤维蛋白。血小 板激活后释放多种功效强大的生长因子，包括PDGF, TGF, IGF, vVeG 和EGF等30余种。这些生长因子通过内分泌、自分泌等作用方式和靶细胞受体结合，进而激活细胞内的信号传导途径，诱导mRNA转录，合成组织再生过程所需的各种蛋白.同时，这些生长因子之间构成复杂的调控网络，通过彼此之间的协同效应，共同来促进损伤组织再生。 2、适应症 在临床医生指导下，富血小板血浆(PRP)可用于: 2.1肩周炎、骨关节炎、皮肤的重建和移植、严重烧伤治疗、溃烂与慢性伤口治 字、 糖尿病难愈性足溃疡、褥疮等: 2.2骨折修复、骨缺损、骨不连、软骨损伤修复、预防骨感染、退行性关节炎等 2.3运动损伤，如关节损伤、肌肉韧带拉伤、网球肘、半月板、黏液囊炎 2.4骨科手术、整形外科手术，以及外科手术愈后。 3、产品组成和适用范围: 该产品由试管(材质为玻璃)、头盖、添加剂(柠檬酸钠)、附加物(分离胶)和标签组成。管内预设真空。 本产品与一次性使用无菌静脉采血针以及持针器/套简(适用时)配合使用，采集静脉血样进行富血小板血浆的分离。产品经辐照灭菌，一次性使用。
4 | 外固定支架：（组合式外固定支架、骨横向搬运支架、微型支架、环型支架、单臂支架） | 组合式外固定支架: 1:该产品由金属骨针，针杆固定夹，杆杆固定夹，排钉固定夹，连接杆，支柱等部件组成。 2:该产品供四肢骨折，骨盆骨折，开放性骨折，粉碎性骨折使用。 3:非灭菌包装。 骨横向搬运支架: 1:该产品由主固定部件，主固定钉，截骨片提拉钉，卡针器，大小提拉针夹，连孔解固器等部件组成。 2:该产品供糖尿病足，血管闭塞性脉管炎，动脉硬化闭塞等疾病使用3:非灭菌包装。 微型支架: 1:该产品由骨针，主支架部件，锁止螺栓，针夹，限位器等部件组成。 2:该产品供手足部开放性骨折，粉碎性骨折使用。 3: 非灭菌包装。 环式骨科外固定支架: 1:该产品由骨针，主件，连接杆，连接管，连接片，夹针件，关节器，紧固件，辅助件，调节器等部件组成。 2:该产品供四肢长骨骨折使用，及四肢骨畸形，开放性骨折，粉碎性骨折，感染性骨折或者骨不连，肢体延长，关节融合使用。 3:非灭菌包装。 单臂一体式外固定支架: 1:该产品由骨针， 骨针固定夹，连接头，多向连接头，骨针固定夹调节体和加压调节螺杆，角度夹部，调节部，直夹部等部件组成。 2:该产品供四肢长骨或骨盆骨折使用，及骨畸形，关节畸形使用。 3: 非灭菌包装。
5 | 大动脉覆膜支架系统 | 1.为后释放胸主动脉支架系统。 2.支架带加强筋，防止支架变形移位。 3.支架膜为e-PTFE。 4.支架能满足体内、外开窗所需。
6 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 1.为后释放胸主动脉支架系统。 2.支架带加强筋，防止支架变形移位。 3.支架膜为e-PTFE。 4.支架能满足体内、外开窗所需。
7 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 1.为后释放腹主动脉支架系统。 2.支架顶端能多次回收，实现支架多次定位。 3.支架顶端无裸支架，为肾下固定方式。
8 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 1.支架为覆膜支架。 2.为自膨式支架。 3.能满足直径5-13mm血管。
9 | 亲水涂层导引鞘 | 1.能满足10F -26F的直径需求。 2.具有亲水涂层。 3.液囊设计止血阀。 4.能配合腹主动脉支架使用。
10 | 静脉腔内射频消融闭合导管 | 1.能用于静脉曲张血管闭合。 2.能配合我科射频消融设备使用。
11 | 下腔静脉滤器 | 1.滤器为可回收滤器。 2.回收窗大于100天。 3.滤器能从股静脉入路植入。 4.滤器能植入直径28mm以下的下腔静脉。
12 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | 1. 吻合器应有两种不同长度的钳口（45mm及60mm），同时配备两种长度不同成钉高度的钉仓，以适应不同精细程度的手术方式，较长钳口适用于肺楔形切除，肺叶切除以及食管癌手术，可减少钉仓使用量，较短钳口使用于胸腔较小或是单孔胸腔镜下手术或肺段手术； 2. 电动击发，平稳可操控，减少在减重手术，胃肠肿瘤手术中对血管和组织的的牵拉、肺手术中器械击发对肺动脉、静脉和支气管，确保手术效果； 3. 吻合器具有加长的杆长，目前常规使用340mm，在进行BMI较大，病人腹壁脂肪较厚难度较大的减重手术中，加长杆440mm、更便于使用，保证吻合良好； 4.具有双重加压系统，击发前给予组织预压榨，做好成钉准备，三点间隙系统可以保证远近成钉一致，确保成钉质量。钛合金缝钉，（钛合金的抗张强度是纯钛的四倍），不易变形，保证吻合效果； 5. 钉仓表面应具有抓持技术，在处理肥胖病人较厚的胃壁组织时，减少组织外溢，降低出血风险；配合非对称弯曲钉腿设计可减少组织外溢，在低位直肠手术中减少钉仓使用，一枪离断直肠，减少缝钉重合带来的并发症风险；在处理厚度较大的肺叶组织时，有效减少组织外溢，减少钉仓的使用量； 6. 钉仓的钉腿应具有不同高度的腿高，以适应切割不同的组织，钉腿较短的钉仓用于切割血管，中等长度钉腿适用于切割胃、结直肠等组织，以及消化道重建等步骤。对于肥胖病人较厚的胃体，有成钉高度2.3mm的缝钉可用于击发，保证幽门，较厚胃体等部分可良好成钉； 7. 肺手术中，钉腿较短的钉仓用于切割血管，中等长度钉腿适用于切割肺组织或胃组织，较高的钉腿高度适用于切割支气管等。对于炎症增生组织，有钉腿加长的成钉高度为2.3mm钉仓； 8. 不同高度的钉仓应用不同的颜色来区分，避免误击发。

## Sheet3
3 | 1 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | 1. 吻合器应有两种不同长度的钳口（45mm及60mm），同时配备两种长度不同成钉高度的钉仓，以适应不同精细程度的手术方式，较长钳口适用于肺楔形切除，肺叶切除以及食管癌手术，可减少钉仓使用量，较短钳口使用于胸腔较小或是单孔胸腔镜下手术或肺段手术； 2. 电动击发，平稳可操控，减少在减重手术，胃肠肿瘤手术中对血管和组织的的牵拉、肺手术中器械击发对肺动脉、静脉和支气管，确保手术效果； 3. 吻合器具有加长的杆长，目前常规使用340mm，在进行BMI较大，病人腹壁脂肪较厚难度较大的减重手术中，加长杆440mm、更便于使用，保证吻合良好； 4.具有双重加压系统，击发前给予组织预压榨，做好成钉准备，三点间隙系统可以保证远近成钉一致，确保成钉质量。钛合金缝钉，（钛合金的抗张强度是纯钛的四倍），不易变形，保证吻合效果； 5. 钉仓表面应具有抓持技术，在处理肥胖病人较厚的胃壁组织时，减少组织外溢，降低出血风险；配合非对称弯曲钉腿设计可减少组织外溢，在低位直肠手术中减少钉仓使用，一枪离断直肠，减少缝钉重合带来的并发症风险；在处理厚度较大的肺叶组织时，有效减少组织外溢，减少钉仓的使用量； 6. 钉仓的钉腿应具有不同高度的腿高，以适应切割不同的组织，钉腿较短的钉仓用于切割血管，中等长度钉腿适用于切割胃、结直肠等组织，以及消化道重建等步骤。对于肥胖病人较厚的胃体，有成钉高度2.3mm的缝钉可用于击发，保证幽门，较厚胃体等部分可良好成钉； 7. 肺手术中，钉腿较短的钉仓用于切割血管，中等长度钉腿适用于切割肺组织或胃组织，较高的钉腿高度适用于切割支气管等。对于炎症增生组织，有钉腿加长的成钉高度为2.3mm钉仓； 8. 不同高度的钉仓应用不同的颜色来区分，避免误击发。