## Sheet1
包件号 | 名称 | 说明
一 | 一次性使用体外循环血路 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。 2、产品材质∶管路为 PVC。 3、产品组成∶由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成。 4、灭菌方式∶经环氧乙烷灭菌。 5、适用范围∶与贝朗DiapactCRRT（持续血液净化系统）配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。 6、管路为一次性使用产品。
二 | 术中支架系统 | 1、用于 DaBakey I型主动脉夹层的手术治疗和部分 DeBakey III型主动脉夹层的手术治疗，适用于开放手术“孙式手术”治疗累及弓部和降主动脉的复杂型主动脉夹层的覆膜支架。 2、由覆膜支架和输送装置组成。覆膜支架中金属支架材料为钻铭镍钼合金,覆膜材料为涤轮,使用外科非吸收性缝合线(聚丙烯、涤纶)缝合在支架外;输送装置由拉杆、绑扎线、内芯管和手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期两年及以上。 3、规格型号齐全，适用于临床所有需要的手术患者。
| 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。 2、产品使用手术范围：用于治疗胸主动脉夹层，且其近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉（LSA）远端20mm之间或夹层逆撕至LSA。覆膜支架锚定区长度应≥15mm。 3、材质、组成： 由预装覆膜支架和输送系统组成.覆膜支架由主体覆膜支架和单侧支覆膜支架缝合而成,主体和侧支支架上有显影点,其中金属支架由镍钛合金制成,覆膜由聚对苯二甲酸乙二酯制成,缝合线(5-0)由聚对苯二甲酸乙二酯制成,显影点由铂铱合金制成,覆膜支架上束缚线由聚四氟乙烯制成.输送系统由锥形头/内管/套管/外管/连接件/分支导丝等部件组成,另附一根导引导管.环氧乙烷灭菌,一次性使用。 4、覆膜支架主体长度：60~210mm 覆膜支架主体直径：20~44mm 覆膜支架侧支长度：25~45mm 覆膜支架侧支远端直径：6~14mm 覆膜支架侧支后移长度：5~30mm 输送系统有效长度：≤850mm 输送系统外管直径：24F 导引导管有效长度：≤1400mm 导引导管外径：6F
三 | 胃肠充盈超声造影剂 | 1、适用范围：适用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。 2、剂型：冲剂型 3、外观：为深黄色颗粒状，干燥松散，无杂质、异物、结块、潮解、霉变等现象，颗粒大小、色泽应均匀，无异味。 4、溶化性能：溶化后应呈均匀糊状。 5、水分：水分应不大于8.0％ 6、粒度：包装颗粒细度范围为12-50目，不能通过1号筛与能通过4号筛的总和不得超过15.0％ 7、微生物限度：需氧菌总数应≤10cfu/g、霉菌和酵母菌总数应≤10cfu/g大肠埃希菌应不得检出 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品
四 | 高频切除电极 | 1、合金材料；耐高温约1000度，头端弧形设计，长度约42cm，直径F4,可低温或者等离子消毒 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品
五 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 1、结构：腔道导丝主要由软头、内芯和包塑层组成。 2、材料：腔道导丝的软头由06Cr19Ni10牌号的奥氏体，不锈钢制成；内芯由钛镍合金制成；包塑层由聚四氟乙烯(PTFE) 制成。 3、规格型号：全型号，满足不同病人需求 4、斑马与亲水导丝的混合体，有斑马运动轨迹的高清晰性及亲水导丝的超滑性能； 5、前端软头丝芯的内芯尖端细，大概0.08–0.1mm，长10mm，尖端作用力仅为2克，非常柔软，就算穿过炎性病灶，也不会伤害粘膜组织 6、PTFE与PTU交界处为无缝焊接 7、软头长度约60mm，表面呈锥形，且有亲水涂层，更好地通过狭窄部位。 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
六 | 特殊穿刺针 | 1、适用范围：适用于肝、肾、乳腺、前列腺、甲状腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的组织活检； 2、组成：有内芯针、针管、固定手柄、按钮、移动标识和保护套组成； 3、型号：全型号，满足不同手术的需求。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。