## 产品及参数信息
包件号 | 产品 | 说明
1 | 一次性体外循环管路、血浆分离器、透析液滤过器、一次性使用血液净化滤器 | 1、一次性体外循环管路 非预装套件内每根管路均独立包装， 易于更换 同一套管路可以即时切换CVVH/CVVHD或前/后稀释模式(HF/HD套件) 方便护士操作的可排气管路,有效预防空气栓塞危险 管路和收集袋有多个接口，降低医护人员换袋工作量 环氧乙烷灭菌，有效期5年 2、血浆分离器 适用于多种血浆治疗模式，血浆置换、血浆吸附、二次膜血浆分离、血浆治疗。 有效面积0.5平方米，最大跨膜压100mmHg，血液流速60-180ml/min。 3、透析液滤过器 超滤系数大于等于270ml/h mmHg，使用寿命150次治疗，最大超滤压力2bar，最大跨膜压500mmHg。消毒方式、Gamma射线灭菌。 4、一次性使用血液净化滤器 重症连续血液净化专用，有效膜面积2.0平方米。用于少尿性急性肾功能衰竭相关的容量过负荷、尿毒症和/或电解质紊乱的病人;也可用于需要清除过多液体负荷的病人，如肺水肿或利尿剂耐受的充血性心力衰竭的病人。 在压力监测下，一次性使用血液净化滤器可应用于CRRT (持续血液净化治疗)机的 持续性血液滤过、 CVVH (持续性静静脉血液滤过)，SCUF (持续缓慢超滤)，HV CVVH(高容量持续静静脉血液滤过)，CVVHDF(持续静静脉血液透析滤过)和持续性 血液透析、 CVVHD (持续静静脉血液透析)和CVVHFD (持续静静脉高流量透析)。 消毒方式、Gamma射线灭菌。
2 | 一次性使用鼻胃管（三腔型） | 1、名称：三腔胃管（带吸氧附件） 空肠营养型长度：≥150cm 材质：聚氨酯TPU 留置时间：≥30天 胃管由胃管接头,胃管管道，辅助吸氧附件，X光不透线和导丝组成。 胃管内输入100KPa的气压，持续15秒，胃管通畅，无堵塞，泄漏现象；吸氧附件套装在胃管管道上移动，应无明显的阻碍现象；吸氧附件应通畅，其液体流量应不小于200ml/min。X光不透线在10mm铝板覆盖下，在X射线下能被显示。胃管管道能承受15N的线性拉力而不断裂，胃管接头与相应设备或配件连接好后能承受15N线性拉伸分离力而不断裂或分离。胃管与相应设备或配件连接好后，连接处在50KPa的水压下2min无泄漏。胃管无菌。 临床优势: （1）管壁设有X光显影线，可以方便确定空肠管是否安置到空肠。 （2）导丝装置，安置过程中不会打折。 （3）末端重力锤，安置后防止空肠管回落至胃里。 （4）主腔用于空肠营养，辅腔用于胃肠减压。 （5）三腔结构中的独立可调式吸氧装置，在插胃管的病人需要吸氧时，可直接使用，无需另外的吸氧管。吸氧附件也可独立使用。 2、名称:螺旋型鼻肠管 空肠营养型长度:≥145cm 材质:聚氨酯 留置时间:≥42天 临床优势: （1）聚氨酯材质（生物相容性极好，安全，耐久，舒适） （2）管壁薄但很结实，且柔软易曲，能很好的耐受消化液，使用时间为42天。 （3）集束型导丝，更有韧性和力度。弯而不折，便于置管操作。 （4）理想的内外径比，管道不易打折，避免堵管。 （5）管壁包含不透x线材质，能在x线下清晰显影。 （6）头部开口加两个侧孔的设计，不易堵管。
3 | 筒式吸舒 | 1、 低龄儿童款：需由面罩、吸嘴、阀片、筒体、底座、接定量吸入助推器口组成，面罩材质需为仿人体硅胶原料制作，其中面罩口宽8cm，包括面罩整个筒高16cm—20cm。 2、 大龄儿童（口含嘴款）款：需由口含嘴、压环、环形吸气膜片、吸盖、吸筒、后插座组成。 3、 大龄儿童（口含嘴款）款：需由面罩、压环、环形吸气膜片、吸盖、吸筒、后插座组成，其中面罩口宽度要≥10cm,包括面罩整个筒高约21厘米。 以上款项主体最好是聚碳酸酯材料制成，面罩和底座最好是热塑性弹性体材料制成，进气阀膜片和出气阀膜片由硅橡胶制成。
4 | 双气囊三腔导管 | 1、产品功能：对门静脉高压出血患者进行局部压迫止血、灌注止血药、抽取胃液、胃肠减庄 2、产品参数：带球囊导管由注液接头、管身、近端球囊(食道囊)、远端球囊(胃囊)、侧孔、单向阀组成。
5 | 全自动毛细血管电泳试剂 （血清蛋白测定试剂盒、血红蛋白测定试剂盒、免疫球蛋白分型检测试剂盒） | 四川省体外诊断试剂阳光采购系统挂网产品 一、血清蛋白测定试剂盒 1、试剂盒的设计用途为在全自动毛细管电泳系统中利用毛细管电泳法, 在碱性缓冲体系中分离人血清蛋白和尿蛋白。 2、即用型pH 9.9 ± 0.5、在使用浓度下无危害性的缓冲液每盒2瓶，单瓶容量＞600ml 3、缓冲液开瓶稳定期＞30天 4、内含浓缩清洗液一瓶 5、清洗液含量＞60ml 6、试剂盒中包含适用自动化的 CAPILLARYS、CAPILLARYS 2 和 CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING 仪器的稀释小杯一包 7、试剂盒中包含适用的过滤器个数≥3个 8、国家药监局2类试剂注册证 9、试剂检测灵敏度低于免疫球蛋白含量30mg/dl 10、 结果显示定量分析的每种蛋白组份的平均CV 低于3.0% 二、血红蛋白测定试剂盒 1、试剂盒用于血红蛋白病和地中海贫血的鉴定 2、试剂盒用于 SEBIA CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING 仪，通过毛细管电泳法分离人血样本的正常血红蛋白（A、F 和 A2），并检测主要的血红蛋白变异体（S、C、E 或 D） 3、即用型pH 9.4 ± 0.5、在使用浓度下无危害性的缓冲液每盒2瓶，单瓶容量＞600ml，仅需要1种缓冲液即可完成上述检测 4、缓冲液开瓶稳定期＞30天 5、内含浓缩清洗液一瓶 6、清洗液含量＞60ml 7、内含单瓶容量＞600ml的溶血素一瓶，用于裂解红细胞 8、试剂盒中包含适用自动化的 CAPILLARYS、CAPILLARYS 2 和 CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING 仪器的稀释小杯一包 9、国家药监局3类试剂注册证 10、试剂盒检测Hb A2线性范围 在 0.0-9.9 % 之间 三、免疫球蛋白分型检测试剂盒 1、试剂盒需匹配血清蛋白电泳试剂盒进行使用 2、试剂盒的设计用途是用SEBIA的CAPILLARYS毛细管电泳系统检测和鉴定人尿液和血清中的单克隆蛋白（免疫分型）用于定性分析 3、试剂盒包含有≥55个即用型抗血清杯；每个抗血清杯分别含有、 • 一份分析缓冲液 • 抗人类γ重链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类α重链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类μ重链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类κ（游离和结合）轻链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类λ（游离和结合）轻链哺乳动物免疫球蛋白 • 一份用于样品稀释的特定稀释液。 每种试剂用一种无害染料染色。抗血清杯的形状与CAPILLARYS系统的样品架适配。 4、单杯一次性使用，每个血清杯需用铝箔纸覆盖避免污染 5、在运输过程中，抗血清杯不冷藏（15到30°C）可保存大于10天，不会对性能产生任何不良影响 6、分析结束时，每幅抗血清图谱（IgG、IgA、IgM、κ和λ）都自动叠加到ELP图谱上。如果一种单克隆成份和一种特定的抗血清发生反应，抗血清图谱上相应的条带会消失，利用免疫减法得到结果 7、所有的重复实验在一次运行期间和采用两批抗血清时都需要得到一致的结果 8、单克隆成份的检测下限≤25 mg/dL。
6 | 抗心磷脂抗体试剂 | 四川省体外诊断试剂阳光采购系统挂网产品 1、试剂盒功能描述、以心磷脂为靶抗原的一种自身抗体，能够干扰磷脂依赖性的凝血过程，包括IGG、IGM、IGA三种类型，用于抗磷酸酯的综合征，原因不明的动脉和静脉血栓形成，反复的自然流产，原因不明的皮肤血液循环障碍。 2、方法学、ELISA 3、试剂类别、手工法 4、检测性质、定性/定量 5、包装规格、 96测试/盒 6、性能指标、检测范围0-90U/ml，临界值10 U/ml，灵敏度1 U/ml， 四参数曲线。 7、技术指标、包被beta2糖蛋白I辅因子的心磷脂抗原。 8、定标品、A、3.3 U/ml； B、10 U/ml（CUT-OFF）； C、30 U/ml（阳性）； D、90 U/ml（强阳性）。