## 产品及参数信息
包件号 | 产品 | 说明
1 | 腹腔镜器械消毒盒 | 1、小孔带盖，有卡口。 2、不锈钢材质，耐腐蚀，表面光滑。 3、硅胶垫耐高温。 4、消毒盒棱角带弧度。
2 | 医用缝合针 | 1、医用缝合针针体表面应光洁、色泽均匀，针尖无弯钩，针孔和针槽应光洁居中，不得有毛刺或明显歪斜现象。 2、医用缝合针表面赋予涂层，使整体在穿过组织是保持顺滑和锋利度。 3、医用缝合针与缝合线衔接后，针尾应光洁，不得有毛刺。 4、三角针刃口不得有卷刃、白刃及锯齿状。 5、圆针针尖不得针尖弯曲。 6、针尾机孔嵌线不得有割线（断股）、脱线等缺陷。 7、采取环氧乙烷灭菌。 8、在临床使用时可根据手术医生缝合线需求配置缝合线。
3 | 无菌手术刀片 | 1、刀片的表面粗糙Ra之数值不大于0.4um，切削刃面的表面粗糙度Ra之数值不大于0.8um。 2、刀片刃口应无缺口，白口，卷口，裂纹等现象。 3、刀片应平整，不应有锈迹，锋棱，毛刺和明显麻点。 4、刀片刃口应锋利，当切割3-0真丝捻制不涂层缝合线（线经为0.21mm-0.22mm）时，其切割力不大于0.80N. 5、刀片硬度不锈钢材料不小于650HV10.其他材料不小于750HV10. 6、刀片应有良好弹性，经弹性实验后应无断裂和明显的变形现象。 7、刀片经辐射进行灭菌，使产品保证无菌。 8、包装标志应清晰。
4 | 一次性体外循环管路、血浆分离器、透析液滤过器、一次性使用血液净化滤器 | 1、一次性体外循环管路 非预装套件内每根管路均独立包装， 易于更换 同一套管路可以即时切换CVVH/CVVHD或前/后稀释模式(HF/HD套件) 方便护士操作的可排气管路,有效预防空气栓塞危险 管路和收集袋有多个接口，降低医护人员换袋工作量 环氧乙烷灭菌，有效期5年 2、血浆分离器 适用于多种血浆治疗模式，血浆置换、血浆吸附、二次膜血浆分离、血浆治疗。 有效面积0.5平方米，最大跨膜压100mmHg，血液流速60-180ml/min。 3、透析液滤过器 超滤系数大于等于270ml/h mmHg，使用寿命150次治疗，最大超滤压力2bar，最大跨膜压500mmHg。消毒方式、Gamma射线灭菌。 4、一次性使用血液净化滤器 重症连续血液净化专用，有效膜面积2.0平方米。用于少尿性急性肾功能衰竭相关的容量过负荷、尿毒症和/或电解质紊乱的病人;也可用于需要清除过多液体负荷的病人，如肺水肿或利尿剂耐受的充血性心力衰竭的病人。 在压力监测下，一次性使用血液净化滤器可应用于CRRT (持续血液净化治疗)机的 持续性血液滤过、 CVVH (持续性静静脉血液滤过)，SCUF (持续缓慢超滤)，HV CVVH(高容量持续静静脉血液滤过)，CVVHDF(持续静静脉血液透析滤过)和持续性 血液透析、 CVVHD (持续静静脉血液透析)和CVVHFD (持续静静脉高流量透析)。 消毒方式、Gamma射线灭菌。
5 | 血液透析浓缩液B液 | 1、本品无致热源、血液透析浓缩B液以细菌内毒素检查用水稀释为透析液后，细菌内毒素应小于0.03EU/ml。 2、微生物限度、血液透析浓缩B液的细菌总数应不大于100CFU/ml，真菌总数应不大于100CFU/ml，大肠杆菌不得检出。浓缩液稀释为透析液后的不溶性微粒状况、≧10μm的微粒应不大于10个/ml，≧25μm的微粒应不大于1个/ml。 3、配置成透析液后PH值在7.1~7.3范围内。 4、血液透析A浓缩液与血液透析B浓缩液按比例稀释配成透析液后各离子浓度符合《血液净化标准操作规格2020》的要求。
6 | EVA营养袋参数 | 用于暂存、混合营养液后进行静脉输液。 1、全EVA材质，四周热合。袋体，输液器进液管路均为EVA材质 2、带临时加药口（有防针刺装置） 3、灌装速度在3分钟内 4、规格型号齐全（250ML,500ML,1000ML,2000ML,3000ML,4000ML） 5、灌装容量误差在正负5%
7 | 医用升温毯 | 1、电源：采用直流12伏特低安全电压供电 2、控制系统： (1)采用高清进口液晶屏显示； (2)采用进口芯片，性能稳定； (3)采用智能精准控温模式，温度在35~40℃范围内没1℃可调；最高温度不超过41℃ (4)采用符合国家标准的声光报警系统，包括超温报警及故障报警； 3、应用系统（热垫） （1）采用柔性碳纤维发热线，升温迅速，散热均匀； （2）采用高精度温度传感器，实现全线路超温保护； （3）采用双路独立机械式超温保护器； （4）采用防渗覆膜无纺布做为表面材料，防污染、耐擦洗、方便消毒处理，可实现反复使用功能； （5）采用柔软材料制成，耐折叠，可铺、盖及包裹使用。 4、产品结构简单，操作方便，使用过程中无噪音； 5、产品通过EMC检测，对手术室内监护设备无干扰。
8 | 一次性使用鼻胃管（三腔型） | 1、名称：三腔胃管（带吸氧附件） 空肠营养型长度：≥150cm 材质：聚氨酯TPU 留置时间：≥30天 胃管由胃管接头,胃管管道，辅助吸氧附件，X光不透线和导丝组成。 胃管内输入100KPa的气压，持续15秒，胃管通畅，无堵塞，泄漏现象；吸氧附件套装在胃管管道上移动，应无明显的阻碍现象；吸氧附件应通畅，其液体流量应不小于200ml/min。X光不透线在10mm铝板覆盖下，在X射线下能被显示。胃管管道能承受15N的线性拉力而不断裂，胃管接头与相应设备或配件连接好后能承受15N线性拉伸分离力而不断裂或分离。胃管与相应设备或配件连接好后，连接处在50KPa的水压下2min无泄漏。胃管无菌。 临床优势: （1）管壁设有X光显影线，可以方便确定空肠管是否安置到空肠。 （2）导丝装置，安置过程中不会打折。 （3）末端重力锤，安置后防止空肠管回落至胃里。 （4）主腔用于空肠营养，辅腔用于胃肠减压。 （5）三腔结构中的独立可调式吸氧装置，在插胃管的病人需要吸氧时，可直接使用，无需另外的吸氧管。吸氧附件也可独立使用。 2、名称:螺旋型鼻肠管 空肠营养型长度:≥145cm 材质:聚氨酯 留置时间:≥42天 临床优势: （1）聚氨酯材质（生物相容性极好，安全，耐久，舒适） （2）管壁薄但很结实，且柔软易曲，能很好的耐受消化液，使用时间为42天。 （3）集束型导丝，更有韧性和力度。弯而不折，便于置管操作。 （4）理想的内外径比，管道不易打折，避免堵管。 （5）管壁包含不透x线材质，能在x线下清晰显影。 （6）头部开口加两个侧孔的设计，不易堵管。
9 | 一次性使用吸氧管 | 适用范围：产品适用于吸氧时氧源及吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 产品结构组成：加湿通路（瓶盖、湿化器、导水芯、瓶体）、湿化液、吸氧输送管路（气源接头、软管、安全阀（选配））、鼻塞（单腔、双腔）、吸氧记录标签（选配） 原材料、一次性使用吸氧管、加湿通路、安全阀均采用PVC\PP\ABS\纯化水制造，不含增塑剂DEAP。 外观、表面光滑、清洁、无杂质、无异物、无破损，加湿通路无液体渗漏，吸氧记录标签文字印刷清晰。 湿化液、纯化水>90%。 湿化瓶、采用“表面湿化方式”湿化氧气，其湿化全程无气溶胶产生。 吸氧输送管路经环氧乙烷灭菌后，应无菌。 加湿通路瓶体内容物采用生产工艺处理后，需氧菌总数≤ 100cfu/ml,霉菌和酵母菌总数≤ 100cfu/ml,金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌不得检出。 压缩空气经过滤精度不大于0.22微米的过滤器过滤后，分别通过带有菌悬液的入水湿化瓶及加湿通路进行湿化，湿化后对管路末端气源收集进行无菌检测，加湿通路湿化后的气源检测应无菌。 浮标式氧气吸入器与湿化瓶无螺纹快速连接，瓶体可水平360度旋转。 一次性使用产品，说明书或注册证信息或产品检测报告体现使用时间可达7天或7天以上检测产品无菌。 有相关氧疗学术推荐，有学术指南等专家推荐，大样本临床验证。有临床安全验证或中华医院感染学杂志、中华护理学杂志等多家权威学术推荐。
10 | 筒式吸舒 | 1、 低龄儿童款：需由面罩、吸嘴、阀片、筒体、底座、接定量吸入助推器口组成，面罩材质需为仿人体硅胶原料制作，其中面罩口宽8cm，包括面罩整个筒高16cm—20cm。 2、 大龄儿童（口含嘴款）款：需由口含嘴、压环、环形吸气膜片、吸盖、吸筒、后插座组成。 3、 大龄儿童（口含嘴款）款：需由面罩、压环、环形吸气膜片、吸盖、吸筒、后插座组成，其中面罩口宽度要≥10cm,包括面罩整个筒高约21厘米。 以上款项主体最好是聚碳酸酯材料制成，面罩和底座最好是热塑性弹性体材料制成，进气阀膜片和出气阀膜片由硅橡胶制成。
11 | 双气囊三腔导管 | 1、产品功能：对门静脉高压出血患者进行局部压迫止血、灌注止血药、抽取胃液、胃肠减庄 2、产品参数：带球囊导管由注液接头、管身、近端球囊(食道囊)、远端球囊(胃囊)、侧孔、单向阀组成。
12 | STA-R全自动血凝仪专用试剂 | 1、检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法 2、其中凝固法采用摆动磁珠法、完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。 3、STA-R配套试剂项目、PT,APTT,Fib,TT,Anti-Xa等,包括校准品、质控品。 4、FIB必须是Clauss法实测。 5、常规4项PT,APTT,Fib,TT的批内和批间CV值≤5% 6、FIB当被测血浆1、20稀释时，在试剂盒的线性范围(1.5-9 g/l)内，其线性相关系数R ≥ 0.980。 7、TT试剂主要成分为人凝血酶，和人体具有参比性 8、所有试剂支持预定标，无须额外购买定标品 9、反应杯可同时进行磁珠法和光学法检测，每个反应杯自带磁珠，无须额外添加磁珠。
13 | 全自动毛细血管电泳试剂 （血清蛋白测定试剂盒、血红蛋白测定试剂盒、免疫球蛋白分型检测试剂盒） | 一、血清蛋白测定试剂盒 1、试剂盒的设计用途为在全自动毛细管电泳系统中利用毛细管电泳法, 在碱性缓冲体系中分离人血清蛋白和尿蛋白。 2、即用型pH 9.9 ± 0.5、在使用浓度下无危害性的缓冲液每盒2瓶，单瓶容量＞600ml 3、缓冲液开瓶稳定期＞30天 4、内含浓缩清洗液一瓶 5、清洗液含量＞60ml 6、试剂盒中包含适用自动化的 CAPILLARYS、CAPILLARYS 2 和 CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING 仪器的稀释小杯一包 7、试剂盒中包含适用的过滤器个数≥3个 8、国家药监局2类试剂注册证 9、试剂检测灵敏度低于免疫球蛋白含量30mg/dl 10、 结果显示定量分析的每种蛋白组份的平均CV 低于3.0% 二、血红蛋白测定试剂盒 1、试剂盒用于血红蛋白病和地中海贫血的鉴定 2、试剂盒用于 SEBIA CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING 仪，通过毛细管电泳法分离人血样本的正常血红蛋白（A、F 和 A2），并检测主要的血红蛋白变异体（S、C、E 或 D） 3、即用型pH 9.4 ± 0.5、在使用浓度下无危害性的缓冲液每盒2瓶，单瓶容量＞600ml，仅需要1种缓冲液即可完成上述检测 4、缓冲液开瓶稳定期＞30天 5、内含浓缩清洗液一瓶 6、清洗液含量＞60ml 7、内含单瓶容量＞600ml的溶血素一瓶，用于裂解红细胞 8、试剂盒中包含适用自动化的 CAPILLARYS、CAPILLARYS 2 和 CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING 仪器的稀释小杯一包 9、国家药监局3类试剂注册证 10、试剂盒检测Hb A2线性范围 在 0.0-9.9 % 之间 三、免疫球蛋白分型检测试剂盒 1、试剂盒需匹配血清蛋白电泳试剂盒进行使用 2、试剂盒的设计用途是用SEBIA的CAPILLARYS毛细管电泳系统检测和鉴定人尿液和血清中的单克隆蛋白（免疫分型）用于定性分析 3、试剂盒包含有≥55个即用型抗血清杯；每个抗血清杯分别含有、 • 一份分析缓冲液 • 抗人类γ重链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类α重链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类μ重链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类κ（游离和结合）轻链哺乳动物免疫球蛋白 • 抗人类λ（游离和结合）轻链哺乳动物免疫球蛋白 • 一份用于样品稀释的特定稀释液。 每种试剂用一种无害染料染色。抗血清杯的形状与CAPILLARYS系统的样品架适配。 4、单杯一次性使用，每个血清杯需用铝箔纸覆盖避免污染 5、在运输过程中，抗血清杯不冷藏（15到30°C）可保存大于10天，不会对性能产生任何不良影响 6、分析结束时，每幅抗血清图谱（IgG、IgA、IgM、κ和λ）都自动叠加到ELP图谱上。如果一种单克隆成份和一种特定的抗血清发生反应，抗血清图谱上相应的条带会消失，利用免疫减法得到结果 7、所有的重复实验在一次运行期间和采用两批抗血清时都需要得到一致的结果 8、单克隆成份的检测下限≤25 mg/dL。
14 | 抗心磷脂抗体试剂 | 1、试剂盒功能描述、以心磷脂为靶抗原的一种自身抗体，能够干扰磷脂依赖性的凝血过程，包括IGG、IGM、IGA三种类型，用于抗磷酸酯的综合征，原因不明的动脉和静脉血栓形成，反复的自然流产，原因不明的皮肤血液循环障碍。 2、方法学、ELISA 3、试剂类别、手工法 4、检测性质、定性/定量 5、包装规格、 96测试/盒 6、性能指标、检测范围0-90U/ml，临界值10 U/ml，灵敏度1 U/ml， 四参数曲线。 7、技术指标、包被beta2糖蛋白I辅因子的心磷脂抗原。 8、定标品、A、3.3 U/ml； B、10 U/ml（CUT-OFF）； C、30 U/ml（阳性）； D、90 U/ml（强阳性）。
15 | 全自动生化分析仪专用试剂 （IgA、IgG、IgM、C3、C4、LPS、AMY、LAC、AMM、Mg、CHE） | IgA 1.空白吸光度 试剂空白、 A340nm下测定空白吸光度应≤0.2500。 2.准确度 用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC,对试剂盒进行测试，准确性偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为120mg/dl时，其吸光度变化在0.2000~0.7000之间。 4.线性区间 在[40，550]mg/dl ([0.4， 5.5]g/L) 区间内，相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应≤10%。 IgG 1.空白吸光度 试剂空白、 A700nm 下测定空白吸光度应≤0.0500。 2.准确度 用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，准确性偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为6g/L时，其吸光度变化在0.1500~0.4500之间。 4.线性区间 在[0.3，25]g/L ([30，2500]mg/d) 区间内，相关系数r≥0.990，在[0.3， 10]g/L区间内测定的绝对偏差应不超过±1 g/L，在(10, 25] g/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应≤10%。 IGM 1.空白吸光度 试剂空白、 A340nm下测定空白吸光度应≤0.1500。 2.准确度 用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC,对试剂盒进行测试，准确性偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为50mg/dl时，其吸光度变化在0.0500~0.2500之间。 4.线性区间 在[35，400]mg/dl ([0.35， 4]g/L) 区间内，相关系数r≥0.990，在[35, 60]mg/dl区间内测定的绝对偏差应不超过±6mg/dl,在(60,400]mg/dl区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R) 应≤10%。 C3 1.空白吸光度 试剂空白、 A340nm 下测定空白吸光度应≤0.2000。 2.准确度 用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC,对试剂盒进行测试，准确性偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为180mg/dl时，其吸光度变化在0.2000 ~0.9000之间。 4.线性区间 在[30，400]mg/dl 区间内，相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10 次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应≤10%。 C4 1.空白吸光度 试剂空白、 A340nm下测定空白吸光度应≤0.5000。 2.准确度 用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，准确性偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为30mg/dl时，其吸光度变化在0.1000~0.4000之间。 4.线性区间 在[10，130]mg/dl 区间内，相关系数r≥0.990，在[10， 30]mg/dl 区间内测定的绝对偏差应不超过±10mg/dl，在(30，130]mg/dl区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性、对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差、随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R) 应≤10%。 LPS 1.空白吸光度 试剂空白、 A570nm^ 下测定空白吸光度应≤0.8000。 2.准确度 与已上市产品进行比对试验、在[5，300]U/L区间内，线性相关系数r>0.975，在[5，50]U/L区间内测定的绝对偏差应不超过±7.5U/L，在(50, 300]U/L区间内测定的相对偏差应不超过±15%。 3.精密度 a)重复性 对高、低浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于5%。 b)批间差、 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R) 应不大于10%。 4.线性区间 在[5，300]U/L区间内，线性相关系数r≥0.990，在[5，50]U/L区间内测定的绝对偏差应不超过±7.5U/L，在(50， 300]U/L区间内测定的相对偏差应不超过±15%。 5.分析灵敏度 样本浓度为100 U/L时，其吸光度变化率在0.0150~0.0450之间。 AMY 1.试剂空白 a)试剂空白吸光度 试剂空白、 A405nm (主) /A700nm (副)下测定空白吸光度应≤0.1000。 b)试剂空白吸光度变化率 用生理盐水作为样品加入试剂测试时，试剂空白吸光度变化率(△A/min)应不超过0.002。 2.准确度 用国际参考物质IRMM/IFCC456，对试剂盒进行测试，相对偏差应不大于±10%。 3.分析灵敏度 试剂盒测试290U/L淀粉酶时，吸光度变化率(△A/min)应在0.0300~0.0600之间。 4.线性区间 测试血清样本，试剂线性在[5，1000]U/L区间内、 a) 线性相关系数(r)应不小于0.990; b) [5， 50]U/L区间内，线性绝对偏差应不超过±5U/L; (50， 1000]U/L区间内，线性相对偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性 用控制血清重复测试所得结果的重复性(变异系数，CV)应不大于5%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R) 应不大于10%。 LAC 1.空白吸光度 试剂空白、 A540nm下测定空白吸光度应≤0.1000。 2.准确度 与已上市的产品进行比对试验、在[0.5， 15] mmol/L区间内，相关系数r≥0.975,在[0.5，2] mmol/L区间内偏差应不超过±0.2 mmol/L，在(2， 15] mmol/L区间内偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为4.5 mmol/L时，其吸光度变化在0.4000~0.8000之间。 4.线性区间 在[0.5，15] mmol/L区间内，线性相关系数r≥0.99，在[0.5， 2] mmol/L区间内线性偏差应不超过±0.2 mmol/L，在(2， 15] mmol/L区间内线性偏差应不超过±10%。 5.精密度 a)重复性 对高、低浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R) 应不大于10%。 AMM 1.空白吸光度 试剂空白、 A340nm 下测定空白吸光度应>0.6。 2.准确性 回收试验、在人EDTA抗凝血浆样本中加入一定体积的纯品溶液，进行测定，回收率应在80%- 120%范围内。 3.测量精密度 a)重复性 对EDTA抗凝血浆样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV% )应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R) 应不大于15%。 4.线性区间. 在[20，1000] umol/L区间内，线性相关系数r≥0.990，在[20，150] umol/L区间内测定的绝对偏差应不超过±15umol/L，在(150，1000]umol/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 5.分析灵敏度 样本浓度为330umol/L时，其吸光度变化在0.0100~ 1.000之间。 6.质控品赋值有效性 使用质控品进行测定，所得结果应在质控范围内。 Mg 1.空白吸光度 试剂空白A505nm下测定空白吸光度应≤1.5000。 2.准确度 用国家标准物质GBW09152，对试剂盒进行测试，相对偏差应不超过±10%。 3.分析灵敏度 样本浓度为1.6 mmol/L时，其吸光度变化在0.6000~ 1.8000之间。 4.线性区间 在[0.07，2.0]mmol/L 区间内，线性相关系数r≥0.990，在[0.07， 0.3] mmol/L区间内测定的绝对偏差应不超过±0.03mmol/L,在(0.3,2.0]mmol/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 5.测量精密度 a)重复性 对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10 次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应不大于10%。 CHE 1.空白吸光度 试剂空白吸光度、 A405nm 下测定空白吸光度应≥1. 2000。 2.准确度 回收试验、在临床样本中加入一一定体积的校准品溶液，进行测定，回收率在90%~110%之间。 3.分析灵敏度 样本浓度为5000 U/L时，其吸光度变化率在-0.1100~-0. 0300之间。 4.线性范围 在[1500，25000]U/L区间内，线性相关系数r≥0. 99，测定的线性偏差应≤10%。 5.测量精密度 a)重复性、 对不同浓度的同一血清样本重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差、 随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应不大于10%。
16 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 | 1、检测方法、吖啶酯直接化学发光，高效且稳定； 2、检测项目均为两步法，避免钩状效应，结果可靠； 3、不含生物素或链霉亲和素成分，可有效避免生物素对检测结果的 干扰； 4、采用的卓越的CHEMIFLEX® 技术； 5、试剂开瓶稳定期为720小时； 6、样品类型、血清、血浆和其它体液； 7、适宜于与雅培i1000/i2000/Alinity化学发光分析仪配套使用； 8、试剂规格100人份/盒。
17 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学)、EMA抗体试剂（免疫组织化学)、CD45抗体试剂（免疫组织化学)、细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学)、CD34抗体试剂（免疫组织化学)、细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学)、p63抗体试剂（免疫组织化学)、EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学) | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：鼠单抗 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：柠檬酸。 4、主要组成成分：鼠抗人Synaptophysin 单克隆抗体（抗体亚型：鼠 IgG1）；抗体稀释液。 EMA抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：鼠单抗 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：柠檬酸。 4、主要组成成分：鼠抗人EMA 单克隆抗体（抗体亚型：鼠 IgG1）；抗体稀释液。 CD45抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：兔单抗 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：柠檬酸。 4、主要组成成分：兔抗人CD45 单克隆抗体（抗体亚型：兔 IgG）；抗体稀释液。 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：鼠单抗 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：EDTA。 4、主要组成成分：鼠抗人细胞角蛋白5&6 单克隆抗体（抗体亚型：鼠 IgG1）；抗体稀释液。 CD34抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：鼠单抗 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：柠檬酸。 4、主要组成成分：鼠抗人CD34 单克隆抗体（抗体亚型：鼠 IgG1）；抗体稀释液。 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：鼠单抗 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：柠檬酸。 4、主要组成成分：鼠抗人细胞角蛋白 7 单克隆抗体（抗体亚型：鼠 IgG1）；抗体稀释液。 p63抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：兔单抗。 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：EDTA。 4、主要组成成分：兔抗人p63 单克隆抗体（抗体亚型：兔IgG1）；抗体稀释液。 EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学) 1、抗体种属：兔单抗。 2、用途：在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3、修复方式：EDTA。 4、主要组成成分：兔抗人EGFR（表皮生长因子受体）单克隆抗体（抗体亚型：兔 IgG1）；抗体稀释液。