## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 一次性使用活检穿刺针 | 1、定位针要求不锈钢或合金材质，CT能明显显影 2、定位针粗细为20G，长度在70mm-150mm之间 3、定位针体带有刻度，方便操作中明确进针深度 4、定位针最好为单钩，定位准确，减少损失 5、每个定位针为独立包装，灭菌消毒，开封即可立即使用
2 | 胶囊式内窥镜 | 1、尺寸：≤Ф11.0*25.4mm 2、质量：≤3.5g 3、像素：30万 / 4、照明：6个超高亮度发光二极管 5、视角（空气中）：≥140° 6、景深（空气中）：0~35mm 7、分辨力：8Ip/mm 8、采样速率：2fps 9、工作时间：≥10h 10、图像格式：支持QVGA（320*240）和VGA(640*480) 11、图像数据：24位真彩 12、密封性：IPX8
3 | 超声活检针 | 1、外鞘管材质为304不锈钢、特氟隆，呈螺旋形，在取样部位角度较大时，顺畅出针，并准确到达病变部位； 2、针头高清显影，保证针头在目标病变内； 3、镍钛合金针芯； 4、“零刻度”参考标记，确保针头被完全收纳到鞘管内； 5、具备安全锁环，集成式鞘管调节器，兼容各品牌的超声内镜； 6、金属螺纹接头锁，与超声内镜牢固连接。 7、高清回波显影； 8、针号：20-22G； 9、球面针头； 10、最小活检孔道2.0MM； 11、负压注射器有5CC/10CC两个体积可选。
4 | 刨削刀头 | 1、刨削头为无菌的、一次性的电动手术工具，用于手术中切除患者的软组织。 2、刨削头主要由不锈钢制成。 3、刨削头直径≤3.5mm。 4、工作长度≤130mm。 5、最高转速≥12000转/分。 6、刨削头需与本院刨削手柄兼容。
5 | 运动创伤系列耗材 ［带袢钛板、全内半月板360度缝合系统、肌腱韧带固定锚钉、双固定螺钉系统（缝线）、双固定螺钉系统(HA)、带缝线可吸收骨锚钉、胫骨固定翼、带线锚钉、关节镜入路套管、可吸收骨接合植入物（棒、螺钉）］ | 带袢钛板 1、适用于骨科重建术中固定肌腱和韧带，如前交叉韧带重建术。 2、该产品由钛板、线圈和缝线组成。钛板由符合ASTM F136标准规定的Ti6Al4VELI合金材料制成；线圈由聚对苯二甲酸乙二醇酯材料制成；Durabraid缝线由聚酯材料制成；Ultrabraid缝线由超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装 全内半月板360度缝合系统 1、该产品在经皮或内窥镜下软组织修复手术中作为缝合闭合器使用。主要用于半月板修复和半月板同种异体移植手术，在移植手术中锚定同种异体移植物至半月板边缘 2、该产品由植入物和辅助工具组成。植入物包括缝线和2个固定棒；辅助工具包括插入器（包括手柄和杆）和深度限定器。全内半月板360度缝合系统按照其头端形状可分为直型，弯型和反弯型三种。缝线为无涂层非可吸收编织缝线，由超高分子量聚乙烯加聚丙烯单丝制成。超高分子量聚乙烯部分符合GB/T19710.1。固定棒材料为符合YY/T0660规定的Optima LT3级聚醚醚酮（PEEK），辅助工具中插入器杆材料为符合YY0294的M号不锈钢。剪线器由带孔内芯、滑动剪切套管和把手组成。埋结器不与人体接触。该产品无菌状态提供 肌腱韧带固定锚钉 1、本产品用于将软组织缝合并重新固定在骨骼上。适用于肩关节、足和踝关节、膝关节、手/腕关节、肘关节的韧带、肌腱等的修复。 2、该产品由螺钉、缝线及辅助工具插入器组成。其中，螺钉采用符合YY/T0660标准规定的级别为LT3的不可吸收性聚醚醚酮（PEEK）材料制成；缝线为符合YY0167标准的聚酯缝线；插入器与患者接触部分采用YY/T0294.1标准规定的钢号为M的不锈钢材料制成。灭菌包装。 双固定螺钉系统（缝线） 1、该产品用于针对软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，可靠地将软组织与骨性结构固定在一起。 2、该产品包括螺钉、缝线、缝针和插入器。螺钉由符合ISO 5832-3的Ti6Al4V钛合金材料制造，Durabraid缝线由符合YY 0167的聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯）制成，Ultrabraid缝线由符合GB/T 19701.1的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)加聚丙烯单丝两种材料制成，缝针由符合YY/T 0726的420B号不锈钢制成，插入器中与人体接触的插入器杆部分由符合YY/T 0726的630号不锈钢制成。灭菌包装。 双固定螺钉系统(HA) 1、该产品包括螺钉、缝线和插入器。螺钉由符合YY/T0661标准要求的聚乳酸（PLLA)材料该产品用于将软组织和骨固定。 2、和符合YY0303标准要求的羟基磷灰石（HA)材料混合制成，其中75%含量为PLLA, 25%含量为HA. 白色的缝线由符合GB/T19701.1标准中1型要求的超高分子量聚乙烯材料制成。蓝白色相间编织缝线由符合GB/T19701.1标准中1型要求的超高分子量聚乙烯材料和符合YY0167标准要求的聚丙烯单丝编织而成。插入器杆采用符合YY/T0294.1中M号不锈钢材料制成。灭菌包装 带缝线可吸收骨锚钉 1、适用于髋、肩、肘、腕、手、膝、足、踝部位软组织与骨的连接固定。 2、该产品由锚钉、缝线和插入器组成。锚钉由符合YY/T 0661标准规定的左旋聚乳酸（PLLA)材料和符合YY 0303标准规定的羟基磷灰石（HA)材料均匀混合制成。缝线由超高分子量聚乙烯材料制成或由超高分子量聚乙烯和聚丙烯材料制成。插入器与人体接触部分由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料制成。环氧乙烷灭菌包装，无菌有效期5年。 胫骨固定翼 1、该产品与BIOSURE PK螺钉联合使用，用于十字韧带重建术，是用于将软组织固定在骨上的装置。 2、该产品采用符合YY/T 0660-2008要求的聚醚醚酮(PEEK)材料制成，材料级别为LT3。灭菌包装。 带线锚钉 1、用于软组织损伤修复,骨与软组织的连接与固定。适用部位:肩关节、脚部/踝关节、肘关节、腕关节及手部、膝关节。 2、该产品由植入物、插入器、钻头和导向器组成。植入物包括带针缝线和锚钉;插入器包括手柄和杆。带线锚钉的缝线由符合GB/T19701.1标准中1型要求的超高分子量聚乙烯材料制成，无涂层，缝针由符合YY/T0726标准要求的630号不锈钢材料制成。锚钉由符合YY /T 0660 规定的Optima LT3聚醚醚酮材料制成。插入器杆由符合YY/T0726标准要求的630号不锈钢材料制成，插入器手柄由符合USP要求的聚碳酸酯材料制成。钻头由符合YY/T0726标准要求的630号不锈钢材料制成，导向器由符合USP要求的 关节镜入路套管 1、适用于髓、肩、肘、腕、手、膝、足、踝部位软组织与骨的连接固定 2、采用符台YY/T0660标准规定的级别为LT3的不可吸收性聚醚醚酮（PEEK)材料制成，符合YY/T0661标准规定的左旋聚乳酸材料和符合YY0303标准的羟基磷灰石材料混合制成，符合ISO5832-3的TI6A14V钛合金材料，缝线为符合YY0184标准的聚酯缝线和聚乙烯加聚丙烯单丝编织而成。 可吸收骨接合植入物（棒、螺钉） 1、该产品适用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。 2、由可吸收高分子材料聚（L-乳酸-羟基乙酸）（PLGA）制成。灭菌包装，一次性使用。
6 | 负压辅助治疗系统用耗材 | 1、医用海绵性能要求： 1.1医用海绵材质为黑色聚氨酯疏水性海绵，厚度为3cm，应保证传递性和通透性良好。 1.2聚氨酯海绵敷料（无水）的密度在（0.02-0.12）g/cm³之间 1.3聚氨酯海绵敷料的抗拉强度应不小于10N/c㎡ 1.4干态敷料的液体吸收量应≧4.00g/g 2、医用手术薄膜性能要求： 2.1 持粘性：在烘箱内时间期间，贴于不锈钢上粘贴胶带的下滑应不超过5mm。 2.2剥离强度：粘胶胶带美1cm款到所需的平均力应不小于0.5N。 2.3阻水性：医用手术薄膜在500mm静水压300s作用下，无渗水现象。 2.4水蒸气透过性：医用手术薄膜美24h的水蒸气透过率应不小于500g/㎡ 3、管路系统性能要求： 3.1管路系统的密封性：将敷料管路的开发端密闭，在与本产品配合使用的负压源产生200mmHg负压作用下应无气体泄漏。 3.2管路断裂力：应不小于20N 3.3管路抗变形：管路在500mmHg负压作用下应无明显影响其功能的变形。 3.4连接牢固度：管路的连接部分应承受不小于22N的分离力。 3.5管夹：管夹应能有效地开启和闭合管路，关闭时，在200mmHg的负压值时管路内的液体不出现回流或泄漏等现象。
7 | 球囊型冷冻消融导管 一次性使用心内标测电极导管 可调控型导管鞘 | 球囊型冷冻消融导管 1、用于治疗有症状的阵发性房颤。 2、是一种柔性、需要导丝帮助的球囊导管，主要用于消融心脏组织。 3、球囊充气后应具备不同的大小/型号，满足患者需求，充气后球囊直径23-28mm，导管管轴尺寸10.5Fr±0.5Fr，头端外径 9Fr±0.5Fr。 4、总长度140cm±0.2cm，有效长度95±3cm，远端端头长度10mm±0.2mm，相容性导丝尺寸0.032‶-0.035‶，曲度应为双向45˚±2 ˚。 可调控型导管鞘 1、是一种经皮导管引导器，配有止血阀，能在导入、回撤和更换导管和导丝时阻止气体进入，减少失血 2、可调控导管鞘在球囊型冷冻消融导管及一次性使用心内标测电极导管或导丝在插入时的最大偏转角度为135±2 ˚。 3、内径尺寸12 Fr±0.5Fr， 导管鞘外径尺寸15 Fr±0.5Fr，总长度 81 cm±2cm，可用长度 65 cm±2cm。 一次性使用心内标测电极导管 1、适用于进行心内多电极法电生理标测，记录心电信号或发送刺激信号。一次性使用心内标测电极导管可获取心房区域的心电图。 2、应具备不同型号，标测环应具有不同尺寸，标测环直径15mm-20mm，应有≥8个电极，电极间距4mm-6mm 3、管体尺寸3.3 Fr±0.5Fr,总长度 ≥165 cm 可用长度≥146 cm
8 | 卵圆孔未闭封堵器 传送系统和交换系统 | 卵圆孔未闭封堵器 1、适用于封堵卵圆孔未闭； 2、由镍钛合金丝网、标记带、末端螺丝、聚酯片和聚酯线组成。镍钛合金丝网由镍钛记忆合金制造，表面采用“垠钛格里”涂层，以降低镍钛金属丝材质中的镍金属渗出量； 3、标记带由铂/钛合金制造，末端螺丝由不锈钢制造，聚酯片和聚酯线由聚对苯二甲酸乙二酯制造，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架寿命五年； 4、是自膨式双盘设计，利于自膨成形、有效双盘夹闭，易于术中释放，也可方便多次回收再释放； 5、规格、型号齐全，适用于临床所有的卵圆孔未闭封堵； 6、植入后即刻可行全身核磁共振，不影响后续全身核磁共振等相关检查。 传送系统和交换系统 1、 是卵圆孔未闭封堵器配套耗材，用于帮助连接、装入、展开、传送和交换卵圆孔未闭封堵器。 2、 包括传送鞘管、连接器、止血阀、主控钢丝、塑料鉗、扩张器和装载器等。
9 | 术中支架系统 | 1、用于 DaBakey I型主动脉夹层的手术治疗和部分 DeBakey III型主动脉夹层的手术治疗，适用于开放手术“孙式手术”治疗累及弓部和降主动脉的复杂型主动脉夹层的覆膜支架。 2、由覆膜支架和输送装置组成。覆膜支架中金属支架材料为钻铭镍钼合金,覆膜材料为涤轮,使用外科非吸收性缝合线(聚丙烯、涤纶)缝合在支架外;输送装置由拉杆、绑扎线、内芯管和手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期两年及以上。 3、规格型号齐全，适用于临床所有需要的手术患者。
10 | 瓣膜成形环 | 1、瓣膜成形环适用于三尖瓣的C形立体环、硬环； 2、瓣膜成形环规格齐全，适用于各种大小的三尖瓣成形，各种类型的环其规格分别包括21、23、25、27、29、31、33、35； 3、瓣膜成形环的C形环中具备三维可曲性，实现对病变瓣膜的矫治，又具有与心肌运动一致的顺应性； 4、瓣膜成形环外层为聚酯纤维织物，内芯为掺有可显影无机材料的硅胶材质，使得成形环X射线下显影，便于术后复查；
11 | 颅内压传感器 | 1、直接压力监测，传感器可直接在硬脑膜下，脑组织内或脑室内进行监控，信号靠电信号转递，不是液体或光纤传输； 2、配备脑室穿刺引导配件 3、脑室引流管为硅橡胶材质，可拆卸、可定制长度，可进行脑脊液引流 4、有穿刺定位标识设计 5、传感器可任意弯折，植入角度锐角及直角弯曲皆可 6、颅内压漂移量监测：9天最大1.0mmHg 数值高保真度＞10，000Hz 7、传感元件​硅树脂拉力测量式微型芯片 8、头部直径​≤3.6 Fr( 1.2毫米） 9、有效长度​≤100厘米 10、导管外口径​≤0.7毫米 11、导管材料​尼龙材质 12、功能压力范围​-50 mm Hg 至 +250 mm Hg (-6666 Pa 至 +33330 Pa ) 13、无损功能性过压范围​-700 mm Hg 至 +1250 mm Hg ( -93324 Pa 至 +166650 Pa ) 14、输入阻抗​≤1000欧姆 15、激励范围​2.5 V至7.5 VDC或VAC RMS (性能基于5 VDC ) 16、回零偏差​不超过5 mm Hg (667 Pa)/7天 17、回零偏移​最大± 50 mm Hg (6666 Pa) 18、输出阻抗​≤1000欧姆 19、漏电​在120 VAC时不超过10微安 20、输出信号（灵敏度）​≤5μV/Vmm Hg (5 μV/V133 Pa)
12 | 手持式血液分析仪配套耗材 | 一、以下卡片适用仪器：用于Abbott Point of Care Inc.生产的i-STAT 1手持式血液分析仪，型号：300-G （一）血气生化多项测试卡片（干式电化学法） 1、卡片型号：CG4+ 2、预期用途: 用于定量检测人全血样本中的如下检测项目：pH、PO2、PCO2、Lactate （二）血气生化八项测试卡片（干式电化学法） 1、卡片型号：CG8+ 2、预期用途：主要用于体外定量检测全血中钠离子 、钾离子、离子钙、葡萄糖、红细胞压积、酸碱度 、二氧化碳分压、氧分压、总二氧化碳*、碳酸氢根* 、碱剩余*、氧饱和度*、血红蛋白*（带*为计算值）的成分 （三）心肌肌钙蛋白I测试卡片（干式电化学法） 1、预期用途：用于体外定量检测静脉全血样本或血浆样本中的心肌肌钙蛋白I浓度 （四）B型利钠肽测试卡片（干式电化学法） 1、预期用途：用于体外定量测定全血或者以EDTA为抗凝剂的血浆中B型利钠肽（BNP）的浓度