## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 一次使用心电电极片 | 1、匹配心内科现有的无创血液动力学检测仪使用 2、电极片采用特殊的阈极性电极设计，使电极片不容易被极化，阻抗小 3、电极片强抗干扰能力，避免电流通过人体传导所受到人体生物电干扰 4、电极片采用高纯度的含银大扣，避免由于阻力大而引起的皮肤刺痛及灼烧感 5、根据心内科现有的无创血液动力学检测仪设备技术要求，电极片整体制造要求:每张电极片上有两个电极纽扣，电极片头一端大、一端小。
2 | 核磁共振专用无磁电极片 | 核磁共振专用无磁电极片
3 | 免疫显色试剂 | 1、体外诊断试剂阳光采购系统挂网产品 2、用途：在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 3、原理：是一种紧凑型聚合物检测系统，用于免疫组织化学和原位杂交染色，多功能小分子链提高了组织穿透性，呈现出众的敏感性。该系统应用一种可控聚合技术制备聚合的 HRP-标抗体的轭合物，避免使用生物素，因此减少了由 内源性生物素产生的非特异性染色。 4、主要组成成分：过氧化物酶封闭液、一抗后试剂、多聚物、DAB Part A、DAB Part B、苏木素。
4 | 手持式血液分析仪配套耗材 | 一、以下卡片适用仪器：用于Abbott Point of Care Inc.生产的i-STAT 1手持式血液分析仪，型号：300-G （一）血气生化多项测试卡片（干式电化学法） 1、卡片型号：CG4+ 2、预期用途: 用于定量检测人全血样本中的如下检测项目：pH、PO2、PCO2、Lactate （二）血气生化八项测试卡片（干式电化学法） 1、卡片型号：CG8+ 2、预期用途：主要用于体外定量检测全血中钠离子 、钾离子、离子钙、葡萄糖、红细胞压积、酸碱度 、二氧化碳分压、氧分压、总二氧化碳*、碳酸氢根* 、碱剩余*、氧饱和度*、血红蛋白*（带*为计算值）的成分 （三）心肌肌钙蛋白I测试卡片（干式电化学法） 1、预期用途：用于体外定量检测静脉全血样本或血浆样本中的心肌肌钙蛋白I浓度 （四）B型利钠肽测试卡片（干式电化学法） 1、预期用途：用于体外定量测定全血或者以EDTA为抗凝剂的血浆中B型利钠肽（BNP）的浓度
5 | 一次性双极电凝 | 1、镊尖：铜合金。不粘，无烟。 2、双侧可滴水。 3、镊尖细度有0.3mm、0.5mm、0.7mm、1.0cm可选；镊尖有直型，上弯，下弯可选。 4、镊身枪形可选。 5、镊身长度有160m、180mn、200mm、230mm、250mm、280mm可选。 6、Φ4.0国际通用插头，可自由接入进口、国产高频电刀主机。 7、镊尖精细，可满足狭窄部位和进准手术的要求；镊尖端抛光圆滑，双侧镊尖高度闭合，增强了抓持力和精准度。
6 | 一次性负压引流袋 | 1、产品组成：由固定架，带刻度引流瓶，一次性引流袋组成。 2、引流袋材料为环保的PE材质，不含任何 PVC材料。 3、每个引流袋都配有疏水过滤器，作为一个可靠的防逆流阀和高效率的屏障以隔绝细菌和病毒传播。 a. 防溢流作用：当液体接触到此过滤阀时，过滤阀会自动停止吸引，防止液体返流入负压吸引装置中。 b. 抗菌作用：可过滤99.9% ≥ 0.4μm细菌，有效控制交叉感染；提供权威第三方检测机构的抗菌认证报告。 4、气液独立双通道设计，负压通路与废液通路各自独立，避免废液污染负压源，杜绝交叉感染。 5、有原厂专业配件供选择，可以选配装置滤烟器，测量杯，收集杯，细菌过滤器等配件满足临床需求。 6、引流袋系统可连接墙上负压或移动负压泵进行使用 7、可提供全密闭下的引流袋废液清空机器供选择，节省废液处理成本，降低污染风险。 8、适应范围：用于临床体液、痰液、血液的收集，特别适合手术室、急诊室、ICU等科室使用。
7 | 一次性使用无菌小针刀 火针 皮肤针（梅花针） 一次性使用埋线针 皮内针 杵针 灸箱 | （一）一次性使用无菌小针刀 1、规格型号：0.35*25mm、035*50mm 2、由针体和针柄组成。 3、针体以GB4240中规定的奥氏体不锈钢丝制成。 4、针柄以GB4240中规定的奥氏体不锈钢制成或PVC塑料或采用无氧铜丝烧制而成或铝管柄/铜管柄滚花，经表面镀银/钝化/氧化处理而成或直接采用不锈钢丝绕制而成。 （二）火针 1、针身采用钨钢合金制成，针柄采用紫铜丝缠柄。 2、包含细火针，中火针，粗火针，短细火针，平头火针，三头火针。 （三）皮肤针（梅花针） 1、规格型号：单头、双头 2、由针尖，针座，手柄三部分组成。 3、针体以GB4240中规定的奥氏体不锈钢丝经磨抛制而成。 4、针座和手柄采用对人体无毒性作用的牛角或黑色珠光塑料制成。 （四）一次性使用埋线针 1、特殊针尖设计，降低进针痛感。 2、针管上设计的刻度清晰标记有利于精确定位。 3、适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入。 （五）皮内针 1、用于耳穴和体穴埋藏。 2、由针尖和针盘两部分组成。 3、针体以GB4240中规定的奥氏体不锈钢丝制成。 （六）杵针 1、由金属材料制成。 2、由针身，针柄，针头三个部分组成。 3、适用于临床中医杵针疗法。 （七）灸箱 1、产品高度可根据自身需求自由调节。 2、内部铁皮包裹，耐高温耐腐蚀，聚热效果好。 3、通风口设计挡片，温度可调可控。