## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 简易呼吸器 | 1、用途：用于心肺复苏或一般人工呼吸辅助时使用。 2、组成：球体(弹性呼吸囊)、氧气储存气袋、面罩、输氧管、口咽通气道及开口器等。 2、型号：成人型、儿童型、婴儿型。 5、简易呼吸器应采用符合标准的材质，对人体无副作用。 6、面罩为透明面罩。 7、灭菌产品，可消毒。
2 | 一次性肛门镜 | 1、材料： ①肛门镜的镜管、圆头：医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料，符合YY/T 0242-2007标准； ②调节器、排液装置：医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料，符合YY/T 0114-2008标准。 2、型号： ①中号：圆头外径16mm-26mm；镜管部分：顶端直径16mm-26mm，中端直径23mm-33mm，口端直径43mm-73mm；镜芯部分：顶端与中端距离53mm-73mm，中端与口端距离32mm-52mm。 ②小号：圆头外径13mm-23mm； 镜管部分：顶端直径13mm-23mm，中端直径 17mm-27mm，口端直径 39mm-59mm；镜芯部分：顶端与中端距离 44mm-64mm，中端与口端距离 31mm-51mm。 3、要求： ①肛门镜表面光滑、平整、色泽均匀，无毛刺，无毛边、无裂纹、无伤痕等注塑缺陷； ②肛门镜镜芯与镜管应有较好的配合性能，镜芯与镜管装配后镜芯应自如； ③镜芯的圆头与镜芯的顶端粘接应牢固； ④肛门镜的镜管应有良好的抗变形性； ⑤产品为无菌，环氧乙烷灭菌方式。
3 | 指引导管、 一次性使用血管内抽吸导管 | 一、指引导管： 1、适应症：为治疗器械的引入提供路径,用于冠状或外周血管系统中。 2、组成：由导管体、抗折段、软端头和鲁尔接头组成,头端带有钨标记带。 3、材质：由尼龙和聚氯乙烯等材料制成。环氧乙烷灭菌,一次性使用。 4、要求：①易操作导管入冠，提供后座支撑，保证导管的抗折能力和稳定的扭控；②提供增强的后座支撑和形状保持能力；③内腔容纳最多的造影剂流量，使显影更加清楚 , 导管本身有更好的可视性；④适合不同的血管解剖和血管开口情况；⑤型号齐全提供5F-8F的尺寸选择，提供适合冠状动脉和外周血管的指引导管，提供定制长度和定制头部形状。 二、一次性使用血管内抽吸导管 1、适应症：用于中枢和外周循环系统（包括大隐静脉桥）预期用于:①在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质(血栓/碎屑)；②无论是否有血管闭合发生,可选择性地灌注、输送诊断和（或）治疗的药剂。 2、组成：由四个基本部件组成：抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网。其中抽吸导管为双腔导管，与导丝和临时封堵及抽吸系统兼容，远端有不透射线的头端标记，近端有锁定接头用于连接压力延长管和抽吸注射器。导管前端亲水涂层长，提高在狭窄血管内的通过性；提供高效的栓塞捕捉能力，使导管容易通过迂曲血管病变。 3、材质：抽吸导管主要由聚酰胺－聚醚嵌段共聚物，聚酰胺和聚四氟乙烯构成。产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4 | 同种异体骨 | 1、与自体骨组织具有高度相容性，可代替自体骨修复骨缺损的植骨材料。 2、独立灭菌包装，打开即可使用。 3、至少有骨丝、骨条两种类型。
5 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 1、药物洗脱外周球囊扩张导管：为PTA球囊外周涂抹抗增殖药物紫杉醇所组成。 2、PTA球囊：匹配各型号输送系统的PTA球囊，直径为2-8mm，长度为40-150mm。 3、PTA球囊外周涂层药物：紫衫醇，该药物为经证实的抗增殖药物；用于PTA球囊后期浓度可达3.0ug/mm以上。
6 | 理疗用电极片 | 1、配合超声电导仪使用 2、尺寸：30mm-90mm（误差±1%） 3、形状：蝶形或圆形，更始于紧贴皮肤 4、质保期：2年 5、PH值：5.0-8.0 6、微生物指标：细菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌 7、生物学评价：①细胞毒性：不大于1级②致敏：无致敏反③刺激：无刺激 8、导电要求：两级之间的电阻抗不大于100KΩ