## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 一次性骨髓活检包 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、一次性使用骨穿刺活检针型号：针管规格11G，针长7-10cm； 3、套包有穿刺手术所需要的相关配件：一次性使用骨穿刺活检针，一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌注射，一次性使用灭菌橡胶外科手套，一次性使用手术单(洞中)，一次性使用敷料镊，一次性使用手术单(垫单)，消毒刷，无菌敷贴，医用纱布敷料等。
2 | 电圈套器（国产） | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、电极丝采用绳编工艺，丝径0.41mm 3、开辐25-32mm 4、插入部外径2.4mm 5、工作长度1800-2300mm 6、360度双向同步旋转 7、可连接主流品牌高频电发生器
3 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）测定试剂及配套消耗品 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品； 2、用途：试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆样本中甲胎蛋白异质体（AFP-L3）占总甲胎蛋白（AFP）的比率（AFP-L3%）； 3、检验原理：试剂盒通过预装的甲胎蛋白异质体（AFP-L3）分离磁珠将待测样本中的AFP-L3进行分离。将分离出的AFP-L3及总甲胎蛋白（AFP）分别检测出浓度值。通过计算，最终得出样本中甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）； 4、方法学：化学发光； 5、AFP线性范围：0.6-1200ng/ml；AFP-L3%线性范围：5.0%-50%； 6、批内变异系数不大于10.0%；批间变异系数不大于15.0%； 7、试剂盒包装内自带校准品，定标方式采取两点定标； 8、完成检测需提供配套全自动仪器，仪器检测速度不小于120测试/小时。 9、适用机型：北京热景MQ60 Plus
4 | 血管内皮生长因子（VEGF）测定试剂及配套消耗品 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品； 2、空白检测限：不高于6.25pg/ml 3、线性：试剂盒线性范围下限应不高于6.25pg/ml，试剂盒的相关系数 r ≥0.9900 4、溯源性：产品校准品溯源至国际参考品（WHO/NIBSC code： 02/286） 5、预期用途：用于体外定量测定人血清中的血管内皮生长因子的含量 6、检测方法：酶联免疫吸附法 7、抗原来源：应采用基因重组人源VEGF 8、有效期：试剂盒在2℃～8℃避光保存，有效期应不小于18个月 9、批内精密度：变异系数CV（%）应不大于15% 10、批间精密度：批间变异系数CV（%）应不大于15% 11、检验准确性：用一定浓度的国际参考品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应在±10%范围内 12、与CEA, CA199,153,125等肿瘤标志物抗原无交叉反应。
5 | 人工乳房植入体 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、用途：用于临床隆乳和乳房重建手术； 3、规格：至少满足毛面自然形和毛面圆形两种规格型号要求； 4、材质：产品要求由硅橡胶壳体与医用级硅凝胶填充物组成，应具备立体防渗漏功能，表面应为毛面，粗糙度≤50um；①毛面自然形：医用级II型硅凝胶；②毛面圆形：医用级Ⅰ型硅凝胶； 5、尺寸： ①毛面自然形：体积最小范围≤120cc，最大范围≥645cc，直径最小范围≤9cm，最大范围≥15.5cm，凸度最小范围≤3.2cm，最大范围≥6.3cm； ②毛面圆形：体积最小范围≤100cc，最大范围≥600cc，直径最小范围≤8.1cm，最大范围≥14.7cm，凸度最小范围≤2.7cm，最大范围≥5.7cm； 6、包装：无菌独立包装； 7、质保期：出厂之后质保期不小于5年； 8、配置：每支假体都应单独配置质保卡片，保证病人乳房重建术后的假体质保服务。
6 | 一次性使用电圈套器（进口） | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、多种圈套形状：椭圆形、六边形、新月形等 3、套环宽度开辐13-30mm。 4、鞘管外径≤2.4mm 5、工作长度≥2400mm 6、多种规格，可用于冷切(有国内外文献支持)，也可用于热切
7 | 医用无菌防护套 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、用途：手术中为了使器械与外界环境隔离进而避免污染无菌环境 3、组成：聚乙烯薄膜、棉绳带(或松紧带) 4、尺寸：200*14cm