## 产品及参数信息
产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 1 | 人工血管 | 根 | 12450 | 1、适用范围：作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。 2、材质：由膨体聚四氟乙烯 (ePTFE) 制成，带有外支撑环和分叉设计 3、型号：直筒型直径：6、8mm，血管总长度约40cm，带可拆卸外支撑环部分长度约30cm。分叉型直径16-8mm，血管总长度约40cm，分叉部分长度约20cm。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 不可吸收缝合线 | 根 | 240 | 1、材质：缝合线材质为膨体聚四氟乙烯 (ePTFE) 制成。 2、性能：针线比为1：1。线长约91cm，直径约0.307mm 3、用途：能防止缝合部位针眼渗血。
二 | 1 | 人造血管 | 根 | 25000 | 1、用于心脏大血管手术，血管置换手术。 2、由聚酯材料并涂牛胶原编织而成 3、型号需包含直型血管（约15及30CM长），侧分叉血管，双分叉血管，四分叉血管（约50cm长，分叉规格24-30CM长） 4、需有良好的生物相容性和耐久性，材质柔软，具有弹性，和自体血管吻合方便，减少针眼渗血
三 | 1 | 双绒编织人造血管 | 根 | 29000 | 1、用于心脏大血管手术，血管置换手术。 2、由含有牛胶原和甘油的双绒编织聚酯制成。 3、型号包含直型血管（15及30CM长，直径8-30MM），侧分叉血管，双分叉血管，四分叉血管（50cm长，分叉规格24-30CM长） 4、需有良好的生物相容性和耐久性，材质柔软，具有弹性，和自体血管吻合方便，减少针眼渗血
四 | 1 | 机械心脏瓣膜（普通型） | 个 | 10032.75 | 1、用于心脏外科手术，瓣膜置换术 2、瓣叶基材为含钨石墨，沉积热解碳。瓣环基材为石墨，沉积热解碳 3、二尖瓣规格型号21-37mm，常用规格25mm有效瓣口面积需达到2.4，27mm有效瓣口面积需达到2.7。主动脉瓣要求规格型号需包含19-31mm。 4、瓣膜开口角度约85，运行弧度约55，血流动力学优秀，有更大的有效开口面积，更低的垮瓣压差，瓣下暴露少，减少左室后壁损伤及破裂风险二尖瓣位植入安全性，缝合环上提设计，植入方便快速。
| 2 | 机械心脏瓣膜（环上型） | 个 | 13650 | 1、用于心脏外科手术，主动脉瓣膜置换术 2、瓣叶基材为含钨石墨，沉积热解碳。瓣环基材为石墨，沉积热解碳 3、要求规格型号包含17到27mm， 4、可旋转的主动脉型的双叶机械瓣膜，独特的小耳朵设计，优秀的环上型植入方式，相同组织环直径下，具有目前瓣膜最大的有效开口面积，最小型号17mm的有效瓣口面积需达到1.3平方厘米，具有优秀的血流动力学，易植入。
| 3 | 主动脉带瓣管道 | 个 | 20000 | 1、用于心脏外科手术，适用于需替换的主动脉瓣膜及升主动脉手术 2、产品由聚脂钎维编织人工血管和机械心脏瓣膜组合缝制而成。人工血管已经经过牛胶原预凝处理。 3、规格要求涵盖：19到33。主动脉瓣开口几何面积1.63到5.18平方厘米。 4、应用人工血管技术和主动脉瓣相结合，需具有良好的瓣膜性能和耐久性，简单易用，能提高主动脉瓣置换和升主动脉重建术的手术效率。
五 | 1 | 涤沦心脏修补材料（针织型） | 片 | 60元/0.4cm*0.6cm | 1、适用于心外科手术修补各种原因所致的心房和心室间隔缺损。 2、材质：由聚酯纤维制成的片状织物。 3、规格型号：≧1cm×1cm方形或者长方形,厚度约0.2-0.35mm。 4、产品结构致密，抗张力强。 5、易于存储，环氧乙烷灭菌，有效期≧3年。
六 | 1 | 吻合术辅助器械 | 套 | 11800 | 1、材质：树脂、外管为聚酯类热塑性弹性体、可伸展区伸展膜为硅酮、聚乙烯聚碳酸脂超高分子量聚乙烯、热塑性弹性体、聚碳酸脂。 2、性能结构及组成：由Encloss器械、穿刺针、主动脉穿孔器和辅助工具组成，其中Encloss器械由把手、上钳夹、下钳夹、外延（伸缩）管、上旋钮、下旋钮、通透活塞组成。 3、适用范围：用于心外科医生在停跳或不停跳冠脉搭桥手术中，在无动脉粥样硬化疾病的升主动脉上行1至3个近端吻合时使用，以代替部分阻断钳。
七 | 1 | 膜式氧合器 | 套 | 3500 | 1、用途：用于体外循环手术，用于向人体提供气体交换支持和血液温度控制。 2、要求：自带减压阀，保证在使用负压时的安全。卡槽式设计安全稳定。膜肺的所有连接口都可以自由旋转方向，方便管道的连接。 3、型号：儿童型、婴儿型，最大血流量：0.6-2.5 L/min, 预充量≤90ml。热交换器面积≤0.07㎡，硬壳式贮血罐血容量≤1600ml，最小操作液面≤30ml。 4、带磷酸胆碱涂层，更好的生物相溶性。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
八 | 1 | ACT检测管. | 盒 | 1400 | 1、适用范围：实时、动态、 床旁用于测量全血凝血反应 2、用途：用于手术过程中监测肝素抗凝的效果，试管需配合海伦娜系列ACT凝血分析仪使用 3、材质：塑料、玻珠，硅土，高岭土 4、要求：使用混合催化剂，其中包括玻珠，硅土，高岭土三种成份，使血凝瀑布式连锁反应标准化和最大限度化。检测范围：90-1500s,稳定性：15-30℃可稳定30个月；