## Sheet2
包件号 | 序号 | 名称 | 产品参数信息
一 | 1 | 动脉导管未闭封堵器 | 该产品由金属网（符合GB 24627-2009标准的NiTi合金丝网），上端头（或无）、下端头（符合GB 4234.1-2017标准的牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢），阻流体（聚对苯二甲酸乙二醇酯无纺布），缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 2 | 房间隔缺损封堵器 | 该产品由金属网、端头（上、下端头或只有下端头）、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布（Polyester），缝合线为涤纶。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 3 | 卵圆孔未闭封堵器 | 该产品由金属网、端头（上、下端头或只有下端头）、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布（Polyester），缝合线为涤纶。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 4 | 室间隔缺损封堵器 | 该产品由金属网（符合GB 24627-2009标准的NiTi合金丝网），上端头（或无）、下端头（符合GB 4234.1-2017标准的牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢），阻流体（聚对苯二甲酸乙二醇酯无纺布），缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
二 | 1 | PTCA导丝 | 主要提供手术器械输送和操作所需要。Fielder XT的特性：Fielder XT导丝是单体核芯导丝，导丝杆部的直径是0.014英寸，头端直径是0.009英寸，长度有190mm与300mm两种，国内常见的是长度190mm的导丝，头端硬度是0.8G。导丝有聚合物包裹和亲水涂层，属于超滑导丝。 Fielder XT－A与Fielder XT－R的特性：Fielder XT－A及Fielder XT－R导丝均是复合核芯导丝，导丝杆部直径有0.010英寸与0.014英寸两种型号，头端直径均是0.010英寸，长度有190mm与300mm两种，国内常见的杆部直径是0.014英寸、头端直径是0.010英寸、长度190mm的导丝。这两种导丝均有聚合物包裹和亲水涂层，属于超滑导丝，由于采用复合核芯设计，无跳跃且头端记忆性好，导丝通过性好，有很好的操控性，Fielder XT－A导丝头端硬度是1G，Fielder XT－R导丝头端硬度是0.6G。
| 2 | PTCA导丝 | 主要提供手术器械输送和操作所需要。Conques系列导丝技术参数：锥形头端的高硬度导丝系列，弹簧圈覆有亲水涂层，提高了润滑性，但最前端部分没有涂层，便于导丝捕捉病变的进入点，硬度最高的导丝可有效穿透大部分钙化病变的纤维帽。头端硬度9.0g/12.0g/20.0g,显影长度20cm/17cm,锥形头端外径0.23mm/0.20mm,加强型系列弹簧圈有亲水涂层，推送杆覆有PTFE涂层。
| 3 | 穿通导管 | 1、两种不同规格钢丝。 2、钨合金编制。 3、柔软锥形头端。 4、加强型锥形管身。 5、亲水性聚合物涂层。 6、可通过极度迂曲的微通道，为导丝提供强力支撑。 7、可用少量造影剂进行头端超选造影。为交换导丝提供通道。 8、穿通导管的主要参数： 8.1远端管身外径0.87/2.6（mm/Fr.） 8.2近端管身外径0.93/2.8（mm/Fr.） 8.3头端内径0.38/0.015（mm/inch） 8.4管身内径0.45/0.018（mm/inch） 8.5可用长度135/150（cm） 8.6推荐配合用导丝0.36/0.014（mm/inch） 8.7最大压强2070/300（kPa/psi）
三 | 1 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 该产品由二尖瓣球囊扩张导管( PBMV Balloon Catheter)、二尖瓣球囊扩张导管配套附件（附件包括：左房导引导丝、转向操纵导丝、金属延伸器、扩张器）、一次性球囊扩张充压装置等组成。
四 | 1 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器，心室阈值管理，电极植入单双极检测
| 2 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器 心室自动阈值，感知保障，远程监测兼容
| 3 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器 心室自动阈值，感知保障，频率应答，远程监测兼容
| 4 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器，心室自动阈值，感知保障，频率应答，远程监测兼容
| 5 | 植入式心脏起搏器 | 心衰管理及肺水肿预警，左室多种起搏矢量选择，左室阈值管理，远程监测兼容
| 6 | 植入式心律转复除颤器 | 单腔起搏器，DF1接口，流线型外形，智能电击，心室自动阈值管理，电极导线噪音识别，可程控SVC以及RV感知矢量，LIA电极完整性报警，远程监测兼容
| 7 | 植入式心律转复除颤器 | 双腔，流线型外形，智能电击，心室自动阈值管理，电极导线噪音识别，可程控SVC以及RV感知矢量，LIA电极完整性报警，远程监测兼容
| 8 | 植入式心律转复除颤器 | 单腔，DF4接口，流线型外形，智能电击，心室自动阈值管理，电极导线噪音识别，可程控SVC以及RV感知矢量，LIA电极完整性报警，远程监测兼容
| 9 | 植入式心律转复除颤器 | 双腔，DF1接口，流线型外形，智能电击，心室自动阈值管理，电极导线噪音识别，可程控SVC以及RV感知矢量，LIA电极完整性报警，CareLink远程监测兼容
| 10 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器 | 流线型外形，智能电击2.0，全阈值管理，AdaptiveCRT, Optivol肺水肿监测，CardioSync一键优化，DF1接口
| 11 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器 | 流线型外形，智能电击2.0，全阈值管理，AdaptiveCRT, Optivol肺水肿监测，CardioSync一键优化，DF4接口
| 12 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器 | 流线型外形，智能电击,16个左室起搏矢量阈值一键测试，心脏指南针功能，右房右室左室自动阈值管理，DF4接口
| 13 | 起搏电极导线 | 心房，心室主动电极
| 14 | 除颤电极导线 | DF4接口除颤电极
| 15 | 除颤电极导线 | 单线圈除颤电极
| 16 | 起搏电极导线 | 心室主动电极，MRI兼容
| 17 | 起搏电极导线 | 心房被动电极，MRI兼容
| 18 | 起搏电极导线 | 心室被动电极，MRI兼容
| 19 | 起搏电极导线 | 心室被动电极
| 20 | 起搏电极导线 | 心房被动电极
| 21 | 起搏电极导线 | 单极左室电极
| 22 | 起搏电极导线 | 双极左室电极，弯头，电极体4.1F
| 23 | 除颤电极导线 | 双线圈右室除颤电极
| 24 | 起搏电极导线 | 左束支起搏电极
| 25 | 传送导管 | 左束支区域起搏电极传送鞘管
| 26 | 起搏电极导线 | 双极左室电极，弯头，电极体5.3F
| 27 | 起搏电极导线 | 双极左室电极，直头，电极体4.1F
| 28 | 左心部传送导管系统 | 左室电极递送鞘管
| 29 | 导管切开刀 | 电极递送鞘管切开刀
| 30 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器，频率应答，1.5T核磁兼容
| 31 | 植入式心电事件监测器 | 可自动、手动促发的长期心电活动记录，体积小，记录时间59分钟
| 32 | 除颤电极导线 | DF4接口单线圈除颤电极
| 33 | 起搏电极导线 | IS4接口四级左室电极
| 34 | 球囊扩张造影导管 | 造影球囊，血管内造影
| 35 | 左心部传送导管系统 | 左室电极递送鞘管
| 36 | 起搏电极导线 | 心房，心室主动电极，MRI兼容
| 37 | 固定弯诊断用电生理导管 | 该固定弯导管由大扭矩管深和嵌入了4个铂电极的末端探头组成，电极用于记录和刺激的目的
| 38 | 固定弯诊断用电生理导管 | 该固定弯导管由大扭矩管深和嵌入了10个铂电极的末端探头组成，电极用于记录和刺激的目的
| 39 | 可调弯标测导管 | 该可调弯导管由大扭矩管深和嵌入了10个铂电极的末端探头组成，电极用于记录和刺激的目的
| 40 | 环形标测导管（商品名：LASSO) | 可调弯导管由末端探头上的四槽沟环形棘突和铂电极组成，电极可用于刺激和记录目的
| 41 | 环形标测导管(商品名：LASSO NAV) | 可调弯导管由末端探头上的四槽沟环形棘突和铂电极组成，电极可用于刺激和记录目的
| 42 | 体表参考电极(商品名：CARTO 3) | 该电极传感器粘贴在患者身上，为手术操作提供导航和指引
| 43 | 灌注管路系统(商品名：CoolFlow) | 灌注管路以指定流速传送灌注液至冷盐水消融导管以达到冷却的目的
| 44 | 星形磁电双定位标测导管 | 此可调弯标测导管可用于刺激和记录，末端有多个3F头端，每个头端有多个铂金电极
| 45 | 双向引导鞘管 | 该鞘管双向可调弯，带柔性头端的经皮导管鞘，用于建立到冠状动脉系统的入路
| 46 | 穿刺鞘和交换扩张器(商品名:PREFACE andPERRY) | 该鞘管为固定弯型，带柔性头端的经皮导管鞘，用于建立到冠状动脉系统的入路
| 47 | 诊断/消融可调弯头端导管(商品名:CELSIUS) | 该导管有两种型号，一种是标准可调弯诊断消融，另一种是温度感测型号，可用于诊断和消融
| 48 | 诊断/消融可调弯头端导管(商品名:CELSIUS THERMOCOOL) | 该导管具有冷盐水灌注功能，一种是标准可调弯诊断消融，另一种是温度感测型号，用于诊断和消融
| 49 | 诊断/消融可调弯头端导管(商品名:NAVISTAR) | 该导管是一种多电极导管，可进行单向打弯，头端铂金电极用于诊断和消融
| 50 | 诊断/消融可调弯头端导管（商品名： NaviStar ThermoCool） | 该可调弯导管是一种多电极空腔导管，有可调弯头端及冷盐水灌注，用于进行诊断及消融
| 51 | 诊断/消融可调弯头端导管（商品名：THERMOCOOL SMARTTOUCH）(商品名：THERMOCOOL SMARTTOUCH) | 该导管是一种多电极空腔导管，有可调弯头端及冷盐水灌注，头端有6个灌注孔，具有受力感应技术
| 52 | 诊断/消融可调弯头端导管（商品名：THERMOCOOL SMARTTOUCH）(商品名：THERMOCOOL SMARTTOUCH) | 该导管是一种多电极空腔导管，有可调弯头端及冷盐水灌注，头端有56个灌注孔，具有受力感应技术
| 53 | 导引导丝 | 导丝头端涂覆PVP的含钨聚氨酯
| 54 | 带COPILOT止血阀的导丝套装配件 | 由导丝导引器、止血阀和导丝扭转器组成
| 55 | PTCA手术配件 | 充压装置配件套装
| 56 | 连通板 | 连通体、手柄、旋转体连接器接头、止回阀门组成
| 57 | 导引导丝 | 导丝头端涂覆PVP的含钨聚氨酯
| 58 | 导引导丝 | 导丝头端涂覆PVP的含钨聚氨酯
| 59 | 一次性使用介入配件-压力延长管 | 为介入器械提供输送通道和液体注射
| 60 | 左心耳封堵器 | 带覆网涂层的涤纶纱封堵器
| 61 | 导引系统 | 导管鞘和扩张器组成
五 | 1 | 植入式心脏起搏器(商品名Microny) | 单腔起搏器，小体积，重量，具有自动阈值管理功能，带频率应答
| 2 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | 单腔起搏器，ICD平台电池技术，支持全身1.5T扫描，可承受最大4W/kg的SAR值扫描，便携式一键激活能能的单腔抗核磁起搏器。
| 3 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | 单腔起搏器，经济型，体积小，具备心室自身优先功能和自动阈值管理功能
| 4 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | 单腔起搏器，机身厚度薄，体积小，极大程度减小囊袋压力，寿命长，而且能够做到存储腔内心电图不耗电，具有长存holter的用途，全自动化起搏器
| 5 | 植入式心脏再同步治疗起搏器 | 三腔起搏器，小体积，重量轻，拥有心房和心室自动阈值管理功能，能够一键优化患者AV间期和VV间期
| 6 | 植入式心脏再同步治疗起搏器 | 三腔起搏器，体积小，重量轻，寿命长，能够一键优化AV间期和VV间期，提高患者反应性，具有无线遥测功能
| 7 | 植入式心脏再同步起搏器Cardiac Resynchronization Therapy Device, Pulse Generator | 三腔起搏器，四级电极CRTP，能够提供多达14种起搏向量，最大限度减少膈神经刺激，一键优化间期功能，帮助患者提高反应率，
| 8 | 植入式心脏再同步起搏器Cardiac Resynchronization Therapy Device, Pulse Generator | 三腔起搏器，四级电极CRTP，能够提供多达14种起搏向量，最大限度减少膈神经刺激，一键优化间期功能，帮助患者提高反应率，
| 9 | 植入式心脏复律除颤器 | 单腔ICD，小体积，厚度薄，减小囊袋压力，独有的SVT鉴别功能，极大程度减少误放电，使用年限长，三合一电极，减少机器插孔和体积
| 10 | 植入式心脏复律除颤器 | 双腔ICD，最大除颤能量40J，独特的SVT鉴别功能，减少ICD误放电的发生
| 11 | 植入式心脏复律除颤器 | 双腔ICD，，小体积，厚度薄，减小囊袋压力，独有的SVT鉴别功能，极大程度减少误放电，使用年限长，三合一电极，减少机器插孔和体积
| 12 | 植入式心脏再同步复律除颤器 | 双极CRTD，拥有40j除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率
| 13 | 植入式心脏再同步复律除颤器 | 双极CRTD，拥有40j除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率，三合一电极，减少机器插孔和体积
| 14 | 植入式心脏再同步复律除颤器 | 四级CRTD，拥有多达十种起搏向量，拥有40J除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率
| 15 | 植入式心脏再同步复律除颤器 | 四级CRTD，拥有多达十种起搏向量，拥有40J除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率，三合一电极，减少机器插孔和体积
| 16 | 植入式心脏再同步复律除颤器 Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 四级CRTD，拥有多达十种起搏向量，拥有40J除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率，也可根据频率适应性动态改变AV间期，帮助提高CRT反应率
| 17 | 植入式心脏再同步复律除颤器 Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 四级CRTD，拥有多达十种起搏向量，拥有左心室多点位起搏功能，拥有40j除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率，帮助提高CRT反应率
| 18 | 植入式心脏再同步复律除颤器 Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 四级CRTD，拥有多达十种起搏向量，拥有左心室多点位起搏功能，拥有40j除颤能量，拥有一键优化间期功能，提高患者反应率，帮助提高CRT反应率,三合一电极，减少机器插孔和体积
| 19 | 植入式心脏事件监测器 | 植入式心脏事件记录仪，体积小，重量轻，安装方便，存储时间48分钟
| 20 | 植入式心脏起搏电极导线 | Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，Fast-Pass涂层具有更好的润滑度和抗磨损的作用，J型
| 21 | 植入式心脏起搏电极导线 Pacing Leads | 可伸缩式螺旋结构，Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，Fast-Pass涂层具有更好的润滑度和抗磨损的作用。
| 22 | 植入式心脏起搏电极导线 Pacing Lead | 可伸缩式螺旋结构，Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，Fast-Pass涂层具有更好的润滑度和抗磨损的作用。
| 23 | 植入式心脏起搏电极导线 | 可伸缩式螺旋结构，柔软的硅胶头端设计，与心内膜接触提供更好顺从性，Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，支持全身1.5T扫描，可承受最大4W/kg的SAR值扫描
| 24 | 植入式左心室起搏电极导线 | Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，Fast-Pass涂层具有更好的润滑度和抗磨损的作用，兼容OTW和Stylet钢丝导引，S型导线头端，增加稳定性
| 25 | 植入式左心室起搏电极导线 | 四个电极，提供更多的起搏向量选择，Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，Fast-Pass涂层具有更好的润滑度和抗磨损的作用，兼容OTW和Stylet钢丝导引，S型导线头端，增加稳定性。
| 26 | 植入式除颤电极导线 | 单双线圈选择，感知真双极，DF1接口，Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好
| 27 | 植入式心脏除颤电极导线 | 单双线圈选择，感知真双极，DF4接口，Optim导线绝缘层，更好操作、稳定性更好，三合一接口
| 28 | 剥离式外导引导管 | 独特的SiteMark钨金属标记带在透视下提供优越的可视性，适合任何解剖结构，柔软的鞘管头端保证递送时候的安全性，根据人体工程学概念设计的T型手柄，提供舒适防滑的撕开过程。
| 29 | 撕开鞘Peel-Away Introducer | 撕开鞘,7F\8F\9F几种规格，供不同粗细电极或导管植入用
| 30 | 撕开鞘Peel-Away Introducer | 撕开鞘,7F\8F\9F几种规格，供不同粗细电极或导管植入用
| 31 | 带止血阀导管鞘(商品名：Fast-Cath) | 撕开鞘由导管鞘和扩张器组成，部分型号规格有导丝、注射器、穿刺针。供不同粗细电极或导管植入用
| 32 | 带止血阀导管鞘 | 撕开鞘由导管鞘和扩张器组成，部分型号规格有导丝、穿刺针、注射器和复位套件。供不同粗细电极或导管植入用
| 33 | 临时心脏起搏电极导线 | 临时起搏器电极，5F\6F， 带漂浮导管
| 34 | 双极临时起搏电极导管 | 临时起搏器电极，5F\6F，不带漂浮导管
| 35 | 导引鞘管(商品名:Fast-Cath) | 1) 鞘内径8F 2) 弯型SR0-4 3) 鞘有效长度63cm
| 36 | 房间隔穿刺鞘 | 1) 鞘内径：8.5F 2) 弯型SL0-4 3) 鞘有效长度63cm
| 37 | 体表电极 | 1) 采集心电信号 2) 体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片、10个心电电极组成
| 38 | 固定弯电生理诊断导管 | 1) 电极数：2 2) 电极间距：10mm，导管直径6F 3) 有效长度110cm
| 39 | 电生理电极导管 | 1) 弯型：CRD 2) 电极宽度2mm 3) 电极间距10mm 4) 长度120cm
| 40 | 电生理电极导管 | 1) 外径6F 2) 电极间距2-8-2 3) 弯型CSL 4) 长度：65cm
| 41 | 可调弯环形弯度电生理诊断导管 | 1) 环形头端直径15mm 2) 电极数10 3) 电极间距3.5mm 4) 长度110cm
| 42 | 电生理电极导管 | 1) 环直径：20mm 2) 电极数20 3) 电极间距4mm 4) 打弯角度180度
| 43 | 射频消融导管 | 1) 温控类型：热电偶 2) 远端电极：4mm 3) 电极间距2-5-2 4) 长度110cm
| 44 | 射频消融导管 | 1) 温控类型：热电偶 2) 远端电极：4mm 3) 电极间距2-5-2mm 4) 长度110cm
| 45 | 射频消融导管 | 1) 头端电极4mm 2) 电极间距2-5-2mm 3) 长度110cm 4) 弯型：M\L
| 46 | 射频消融导管(商品名:TherapyCoolPathDuo) | 1) 编织技术：全编织 2) 头端电极：4mm 3) 电极间距1.5-5-2 4) 盐水灌注空数：12
| 47 | 射频消融导管 | 1) 管身直径7F 2) 头端电极4mm 3) 电极间距0.5-2-5 4) 管身长度110cm
| 48 | 接触压力光感应消融导管 | 1) 尺寸7F 2) 头端长度3.5mm 3) 电极间距2-5-2 4) 有效长度115cm
| 49 | 射频消融导管 | 1) 尺寸7F 2) 头端长度3.5mm 3) 电极间距2-5-2 4) 有效长度115cm
| 50 | 带止血阀的可控导管鞘(商品名:AgilisNxT) | 1) 双向可调弯 2) 微调自锁技术 3) 显影头端标记
| 51 | 电生理电极导管 | 配套尾线
| 52 | 电生理电极导管 | 配套尾线
| 53 | 电生理诊断导管 | 配套尾线
| 54 | 电生理诊断导管 | 1) 环直径：20mm、15mm 2) 环4F,导管7F 3) 手柄：推拉型 4) 头端电极2mm、电极1mm
| 55 | 电生理诊断导管 | 1) 电极间距2-5-2mm 2) 长度110cm 3) 手柄：推拉式和360度旋转设计 4）电极数4个
| 56 | 电生理诊断导管 | 1) 电极间距2-5-2mm 2) 长度110cm 3) 手柄：推拉式和360度旋转设计 4）电极数10个
| 57 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 1) 长度71cm 2) 针芯远端直径0.35mm
| 58 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 1) 长度98cm 2) 针芯远端直径0.35mm
| 59 | 电生理导管 | 电极数：2， 电极间距：10mm， 导管直径5F,长度115cm
| 60 | 电生理导管 | 电极数：4， 电极间距：10mm， 导管直径6F,长度115cm
| 61 | 电生理导管 | 电极数：10， 电极间距：2-8-2mm， 导管直径：5F\6F,长度65cm
| 62 | 电生理导管 | 电极数：20， 电极间距：2-12-2mm， 导管直径：6F,长度115cm
| 63 | 可控弯电生理消融导管 | 电极数：10， 弯型：可调弯 电极间距：2-8-2mm， 导管直径：6F,长度92cm
| 64 | 电生理导管 | 管径：6F\7F, 电极数目：10， 环径：15\20mm， 头端外径：4F， 导管长度（cm）：115。
| 65 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型：A\D\E，E弯特为中国患者设计，免塑型，精准穿刺； 针径（G)：18， 末端指示器，准确把控针尖方向； 针有效长度（cm）：71，
| 66 | 可控弯电生理消融导管 | 管径：7F，弯型：A\B\D，电极数目：4，头端电极长度（mm)：4，电极间距（mm)：2-5-2，长度（cm）：115
| 67 | 可控弯电生理消融导管 | 管径：7F\8F，弯型：D，电极数目：4，头端电极长度（mm)：4，电极间距（mm)：2-5-2，长度（cm）：90。
| 68 | 可控弯电生理消融导管Cool | 管径：7F，弯型：A\B\D\F，灌注类型：W，温控类型：C，电极数目：4，电极间距（mm）：2-5-2，长度（cm）：115
| 69 | 可控弯电生理消融导管Cool | 管径：7F，弯型：A\B\D\F，灌注类型：W，温控类型：S，电极数目：4，电极间距（mm)：2-5-2，长度（cm）：115。
| 70 | 可控弯电生理消融导管Cool | 管径：7F，弯型：A\B\D\E\F，灌注类型：V，温控类型：C，电极数目：4，电极间距（mm)：2-5-2，长度（cm）：115。
| 71 | 可控弯电生理消融导管Cool | 管径：7F， 弯型：可调弯， 灌注类型：V， 电极数目：4， 电极间距（mm)：2-5-2， 长度（cm）：115。
| 72 | 电生理导管（RithmID-CY） | •尾线长度 180CM、250CM •适用于二极、四极标测导管
| 73 | 电生理导管（RithmID-CY） | •尾线长度 180CM、250CM •适用于十极及十极以上导管
| 74 | 可控弯电生理消融导管 | •尾线长度 220CM、300CM •阻抗 <1欧姆
| 75 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：6F，弯型：P，电极数目：10，长度（cm):65
| 76 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：5F\6F，弯型：Q\R\S，电极数目：10,长度（cm):115
| 77 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：6F，弯型：P\Q，电极数目：10，长度（cm):65\115
| 78 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：6F，弯型：U\V，电极数目：10，长度（cm):115
| 79 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：6F，弯型：W\Y，电极数目：14，长度（cm):65
| 80 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：6F，弯型：U\V，电极数目：14，长度（cm):115
| 81 | 电生理导管（RithmID-CY） | 管径：5F\6F， 弯型：W， 电极数目：20， 电极间距（mm)：6-20-6， 长度（cm）：65。
| 82 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型：A\E，E弯特为中国患者设计，免塑型，精准穿刺； 针径（G)：18，末端指示器，准确把控针尖方向； 针有效长度（cm）：98，
| 83 | 可控弯导引鞘组 | •弯型：可控弯形，LS\LM\LL •导管内径径：8.5F •双侧弯型角度分别>90度和>180度 •导管长度：74cm •导丝外径0.032inch •适配穿刺针长度（cm）：98。
| 84 | 导丝 | 导丝长度153cm，直径0.38mm
| 85 | 血管鞘组(商品名：Radifocus) | 外径5F/6F/7F
| 86 | 血管内造影导管 Outlook | 外径5F
| 87 | 切割球囊导管 | 切割球囊系统由一枚球囊组成，球囊外层表面上纵向装有三片或四片粥样硬化切开刀。切割球囊系统的近端导管管杆为海波管，管中带有球囊充盈腔。远端管杆由具有灵活弹性的材料制成，管中带有两个管腔，一个为球囊充盈腔，一个为导丝腔。远端管杆涂有亲水涂层。导丝伸出孔距离导管头端24cm，便于快速交换。产品一次性使用，产品经β射线灭菌，有效期36个月。
| 88 | 导引导管RunWay Guide Catheter | 导引导管由手柄、管杆及末端组成。管杆由聚四氟乙烯的内层、不锈钢编制的中层和外层导管管杆组成。产品根据长度、末端形状的不同分为不同规格型号。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。
| 89 | 磨头导管和推进器 RotaLink Exchangeable Catheter and RotaLink Advancer | 该产品包括磨头导管和推进器，磨头导管包括磨头、导管鞘、连接器、导管主体及一些内部传动部件。磨头材料为钻石、纯镍、Niklad镍、酚醛-丁腈,导管材质为聚四氟乙烯，连接器材质为ABS树脂，导管鞘材质为朗盛聚合物348-2002。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期两年。
| 90 | 磨头导管和推进器 RotaLink Exchangeable Catheter and RotaLink Advancer | 该产品包括磨头导管和推进器，磨头导管包括磨头、导管鞘、连接器、导管主体及一些内部传动部件。磨头材料为钻石、纯镍、Niklad镍、酚醛-丁腈,导管材质为聚四氟乙烯，连接器材质为ABS树脂，导管鞘材质为朗盛聚合物348-2002。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期两年。
| 91 | 导引导丝（商品名：Rotawire) | 该产品由导引导丝和扭矩装置组成，其中型号H802221960032产品为扭矩装置的独立包装。导引导丝涂覆十四烷酸润滑剂，由芯丝、弹簧等部件组成。制造材料为：芯丝：304V不锈钢；弹簧：铂镍合金。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架寿命两年。
| 92 | PTCA扩张导管 Emerge PTCA Dilatation Catheter | 该产品是Over The Wire导管，由头端、球囊、远端管、导管内部、应力释放、近端管组成。远端涂覆亲水、疏水涂层，球囊内部带有铂铱合金不透射线标记。制造材料：头端：尼龙。球囊和远端管：Pebax。应力释放：聚氨酯。近端管：尼龙。Emerge Push OTW导管内部结构：内层：高密度聚乙烯；中层：改良低密度聚乙烯；外层：混合尼龙。Emerge OTW导管内部结构：远端和近端内层：高密度聚乙烯；远端和近端中层：改良低密度聚乙烯；远端外层：混合Pebax；近端外层：混合尼龙。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。
| 93 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | 此产品中包含一个小球囊，用于在杆的远侧尖端进行荧光透视定位。导管的远端覆有亲水涂层，与最小内径为0.070in（1.7mm）的6F引导导管兼容，可与内径≤0.014in（0.36mm）的导丝配合使用。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 94 | 冠脉超声成像导管 | 成像导管由成像核心和导管主体组成，导管主体包括远端成像窗口腔、近端轴腔和伸缩部分。成像导管的包装中包含成像导管、手术配件以及无菌袋三部分。配件包括冲洗注射器（容量分别为10ml和3ml）、延长管和三通阀，用于手术中冲洗液的注入。无菌袋仅用于手术中覆盖超声成像主机的电机驱动装置，避免其与外部环境直接接触。成像导管所有部件均为一次性使用，采用伽马射线灭菌。
| 95 | 血管内超声系统 | 产品由成像主机、带触摸屏的控制面板、LCD显示器、打印机、CD／DVD驱动器、可移动式硬盘驱动器和软件升级盘（用于低软件版本升级到ilab2.7）及附件组成；系统附件包括一次性滑板（型号：H749A70200）和马达驱动单元（型号：H749MDU5PLUS0、H749I50330）。一次性滑板为射线灭菌。
| 96 | 延长导管 | 该产品由引导节段、海波管和翼片组成，引导节段远端有亲水性涂层，带有铂依合金标记带。环氧乙烷灭菌，一次性使用。