## 消化内科
包件号 | 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 1 | 套扎器 | 个 | 2300 | 1、天然橡胶环，紧缩力好；释放阻力明显，手感好；套扎区域视野清晰；麻线触发，不易损伤内镜；当套扎环只剩2环时，有透明的橡胶环标志提示；进口产品。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 超声活检针 | 根 | 3800 | 1、针头高清晰显影；双调节手柄，可调节针长，还可调节外鞘管长度，适应不同内镜；有5CC/10CC两个体积可选的真空泵。针号19G。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 3 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | 个 | 1340 | 1、硅胶材质制成，组织相容性好；透明管身，方便了解管内状态；造瘘管外径24FR，内径5.5MM，不易堵塞；产品配件齐全，常规操作无需其他手术配件。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 4 | 球囊扩张导管 | 根 | 1955 | 1、一个球囊三个直径，可逐级扩张；手柄处有压力标记，操作简单方便；低顺应性材料，提供良好的支撑力；球囊长度8CM，适用于食道。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 5 | 食道失弛缓症球囊 | 根 | 4700 | 1、用于贲门扩张，球囊端带有不透光标记，定位、内镜、透视下均可操作；PET材料，牢固耐用；球囊长度8CM,管径16FR,使用压力40PSI/2.9ATM。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 6 | 逆行性胰/胆管造影导管 | 根 | 846 | 1、双腔，管径6FR，可过0.035“导丝;不透光头端，显影清晰；头端5/10/15CM处有标记；圆头设计，插管损伤小。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 7 | 导丝 | 根 | 2244 | 1、直径0.035",长度480CM/260CM;双色螺旋交替，便于判断导丝运动状态；5CM亲水软头设计，通过性能好；无缝一体式设计，不会掉头。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 8 | 取石网篮 | 根 | 3980 | 1、管径7FR/5FR,管长200CM;螺旋形网篮；手柄可旋转；记忆性材质，不易变形；多规格可选。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 9 | 取石网篮 | 根 | 3570 | 1、管径7FR/5FR,管长200CM;钻石形网篮；手柄可旋转；记忆性材质，不易变形；可配碎石器使用。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 10 | 三腔球囊取石导管 | 根 | 1995 | 1、管径7FR,管长200CM;可过0.035"导丝；三腔，前端造影；头端不透光标记，方便确认球囊位置；一个球囊，三个直径。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 11 | 胆道支架及导引系统 | 根 | 915 | 1、导引内芯5FR/6FR；匹配最小活检孔道：8.5FR-3.2MM/10FR-3.7MM/11.5FR-4.2MM;锥形头端易通过狭窄组织；前端带不透光标记，显影清晰。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 12 | 胆道支架 | 根 | 750 | 1、直径8.5FR/10FR/11.5FR;两端各四个翼片设计，更容易固定支架；胆汁除通过支架内，也可通过翼片间空隙流过，引流效果更好。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 13 | 双猪尾胆道支架及导引系统 | 根 | 1904 | 1、支架直径10FR,10FR/165CM推送管，5FR/210CM导引管；可过0.035"导丝；柔软的不透光材料制成；两端的增强不透光标记，显影更清晰；多侧孔提高引流效果；支架配备推送器。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 14 | 支架导引系统 | 根 | 1000 | 1、管径8.5FR/10FR,推送管8.5FR/9FR,匹配最小活检孔道4.2MM;锥形头端易通过狭窄组织；前端带不透光标记，显影清晰；前端带IDE交换口，可放多根支架，无需重复插管，节约手术时间。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 15 | 胰腺管支架及导引系统 | 根 | 756 | 1、直径5FR/7FR;多侧孔，最大限度帮助引流；锥形头端，更容易插管；不透光标记，帮助支架定位；单猪尾侧翼形。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 16 | 金属胆道支架系统 | 根 | 14280 | 1、可过0.035”导丝，推送管长度208CM;匹配最小活检孔道2.8MM;激光雕刻支架，外科切割后保持支架完整性；镍钛合金材质，提供良好支撑力和管腔形态适应性；支架释放后不短缩，更准确定位；支架两端黄金标记，显影清晰。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 17 | 金属胆道支架系统 | 根 | 16000 | 1、可过0.035”导丝,管径6FR,管长200CM;匹配最小活检孔道2.8MM;激光雕刻支架，外科切割后保持支架完整性；镍钛合金材质，提供良好支撑力和管腔形态适应性；支架释放后不短缩，更准确定位；支架两端黄金标记，显影清晰；高抗折弹簧外鞘；最小推送器，更易通过狭窄，并可实现肝内双金属支架的释放。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 18 | 胆道扩张导管 | 根 | 900 | 1、可过0.035”导丝,管长200CM;头端渐细二段式设计；头端带不透光标记；可通导丝。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 19 | 球囊扩张导管 | 根 | 3200 | 1、可过0.035”导丝,管径6.8FR渐细至4.5FR,管长180CM;球囊长度3CM;匹配最小活检孔道2.8MM;渐细、柔软头端，更容易通过狭窄部位；球囊两端不透光标记，显影清晰。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 20 | 鼻胆引流管 | 根 | 980 | 1、可过0.035”导丝,管径5FR/6FR/7FR/8.5FR,管长250CM;不透光管增加显影度；猪尾结构帮助定位；包含9个侧孔，提高引流效果。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 21 | 碎石网篮 | 根 | 4700 | 1、可过0.035”导丝，管径8FR,管长208CM;匹配最小活检孔道4.2MM;既可普通取石，也可无需其他装置的情况下完成机械碎石；专业碎石篮专用网篮丝；可通导丝，并兼容长短导丝；碎石线缆式外鞘管强韧坚固，提供最佳的推送性能及保障，碎石更容易完成。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 22 | 一次性使用内窥镜下囊肿切开刀 | 根 | 7300 | 1、可过0.035”导丝,外鞘管10FR/165CM,内芯5FR190CM,匹配最小活检孔道3.7MM;包含带内芯的针刀、带热透环的外鞘管，针刀与热透环集成于一身，减少设备交换的次数，节约手术时间；兼容导丝，便于后续支架或引流装置操作。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二 | 1 | 结扎装置 | 个 | 300 | 1、用途：用于ESD术中对于穿孔创面的内镜下荷包缝合； 2、套管2.1mm，开幅15/20/30/40mm ； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 结扎装置 | 个 | 4870 | 1、用途：为结扎装置的释放器； 2、最大直径2.1mm，长度165/195/230cm ； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
三 | 1 | 透明黏膜吸套 | 个 | 195 | 1、兼容奥林巴斯内； 2、适应于ESD术中使内镜先端与黏膜组织保持需要的距离，提供良好的视野； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 细胞刷 | 把 | 350 | 1、由刷芯、刷子鞘、手柄和推拉杆组成。 2、通过内镜钳道刷取人体腔道内表面组织细胞。 3、有圆形和直形可供选择；刷毛丰富，更易于刷取到更多的组织细胞，提高阳性检出率；圆形头端减少对腔道壁的损伤；操作手柄上下止点清晰，手感舒适；一次性使用符合感控要求。 4、刷头直径2/5mm,刷头长度6/10mm。 5、兼容内镜通道1.2/2.0mm。 6、有效长度1150mm。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 3 | 异物钳 | 把 | 5000 | 1、通过内窥镜对人体自然腔道内的各种异物 、结石、已剥离的组织等进行取出。 2、鼠齿型。 3、最小工作通道为2.0mm。 4、工作长度为1900mm。 5、开口宽度为3.0mm。 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 4 | 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 3442 | 1、兼容管道内径2.8mm,有效长度1650mm，刀长4mm。 2、先端有绝缘头，绝缘头底部有电极。 3、绝缘的陶瓷头先端便于进行大范围内的切开和剥离。 4、适用于ESD手术标记,切开,剥离,预切开,止血。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 5 | 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 3442 | 1、兼容内窥镜管道内径2.8mm,有效长度1650、1950、2300mm。 2、刀头可伸出和回收，刀长：收缩时0.3mm /伸出时1.5、2mm.且两个状态下刀丝长度固定，避免侵入组织过深。 3、管鞘先端为绝缘的陶瓷设计，即使管鞘与粘膜接触，也可安心操作。 4、适用于ESD手术标记,切开,剥离,预切开,止血。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 6 | 取石气囊 | 个 | 2108 | 1、兼容管道内径2.8mm/3.2mm,有效长度1900mm，气囊直径8.5/11.5/15mm，15/18/20mm； 2、用于内镜下取出总胆管、胰管内的结石或胆胰系统内的胆泥，也可用于向胆胰系统内注入造影剂； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 7 | 一次性高频止血钳 | 把 | 2295 | 1. 兼容管道内径2.8mm,有效长度1650mm，开幅5mm； 2.可旋转，杯缘比较厚,鳄口设计,能牢固的抓取组织,不易滑脱； 3.需要在抓住凝血的部位,止血效率更高，适用于内镜治疗取活检，术中、术后止血； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 8 | 一次性使用高频乳头切开刀 | 把 | 2200 | 1、兼容管道内径2.8mm,有效长度1700mm ，先端头长3mm/7mm，刀丝长20mm，25mm，30mm，兼容导丝0.035"； 2、三个独立腔道，刀丝腔，导丝腔，造影剂腔；切割刀丝的近手段有一段绝缘涂层，可减轻对周边组织的损伤； 3、切割刀丝远端指向外鞘的左方，所以最终朝向11点方向，适用于ERCP术中括约肌切开术； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 9 | 一次性导丝 | 根 | 2565 | 1、外径0.025"/0.035"，有效长度2700mm，4500mm，亲水涂层70mm； 2、先端部形状直型、弯曲型，先端部的亲水涂层使插入性极佳，1：1的同步传导性，X线加强显影标记； 3、用于胆道内引导和交换治疗附件； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
四 | 1 | 非血管腔道导丝 | 根 | 450 | 1、包装要求：灭菌，独立包装。 2、组成或配置：由导丝杆、弹簧软头，导丝芯和相关焊点组成。 3、规格尺寸：导丝长度可选择260mm,420mm，头端可选择粗头和细头。 4、用途：用于引导导管或置入器进入非血管腔道。 5、材料材质要求：主要由医用不锈钢组成。 6、其它特殊要求：国产，头端形状可供选择。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 一次性使用球囊扩张导管 | 根 | 1056.18 | 1、包装要求：灭菌，单独包装。 2、组成或配置：由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二道旋塞组成。 3、规格尺寸：球囊直径在6-30mm之间，长度在30-80mm之间。 4、用途：供消化道、气道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 5、材料材质要求：主要由尼龙、Pebax，PC+POM以及铂铱合金材料组成。 6、其它特殊要求：国产，产品环氧乙烷灭菌，注册证必须同时满足可供气道及消化道扩张。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 3 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 套 | 217 | 1、包装要求：灭菌，独立包装。 2、组成或配置：由夹子组件，外管和手柄组成。 3、规格尺寸：分为大中小号,外管有涂层。 4、用途：适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。 5、材料材质要求：主要由医用不锈钢，热塑性弹性体（TPE）、ABS和FEP等制成，按尺寸不同分为若干规格，产品应无菌。 6、其它特殊要求：可旋转，可重复开闭。外管有涂层。夹子残留端小于6.7mm。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 4 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 套 | 130 | 1.包装要求：灭菌，独立包装。 2.组成或配置：由夹子组件，外管和手柄组成。 3.规格尺寸：分为大中小号。 4.用途：适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。 5.材料材质要求：主要由医用不锈钢，热塑性弹性体（TPE）、ABS和FEP等制成，按尺寸不同分为若干规格，产品应无菌。 6.其它特殊要求：可旋转，可重复开闭。外管有涂层。夹子残留端小于6.7mm 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 5 | 胆道支架 | 套 | 4150 | 1、包装要求：灭菌。 2、组成或配置：由支架和置入器组成，支架呈圆柱形，支架头部形状，直圆柱口，喇叭口，喇叭口可变形呈球头，杯口。支架以预装形式供货。 3、规格型号：支架直径状6-10mm之间，长度在40-100之间。 4、用途：用于胆道恶性狭窄的介入治疗。 5、材料材质要求：由符合GB242627要求的镍钛形状记忆合金制成的圆柱形支架。产品经过环氧乙烷灭菌，一次性使用。支架有效期两年。 6、其它特殊要求：国产，可根据病人病情订制，订制周期需要在5个工作日内。可选择是否配装释放辅助线。可根据手术方式（ERCP）选择置入器的长度。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 6 | 胆道支架 | 套 | 3500 | 1、包装要求：灭菌。 2、组成或配置：由支架和置入器组成，支架呈圆柱形，支架头部形状，直圆柱口，喇叭口，喇叭口可变形呈球头，杯口。支架以预装形式供货。 3、规格型号：支架直径状6-10mm之间，长度在40-100之间。 4、用途：用于胆道恶性狭窄的介入治疗。 5、材料材质要求：由符合GB242627要求的镍钛形状记忆合金制成的圆柱形支架。产品经过环氧乙烷灭菌，一次性使用。支架有效期两年。 6、其它特殊要求：国产，可根据病人病情订制，订制周期需要在5个工作日内。可选择是否配装释放辅助线。可根据手术方式（PTCD）选择置入器的长度。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 7 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 套 | 2800 | 1、包装要求：灭菌。 2、组成或配置：由支架和置入器组成，支架呈圆柱形，支架表面被硅胶模覆盖，支架头部形状，直圆柱口，喇叭口，喇叭口可变形呈球头，杯口。支架以预装形式供货。 3、规格尺寸：支架直径14-22mm,长度40-160mm。 4、用途：用于食道，贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。亦可用于贲门失弛缓症，食道气道瘘，食道纵隔瘘。 5、材料材质要求：支架由镍钛合金制成，置入器材料由聚氯乙烯，医用不锈钢，ABS和尼龙组成。 6、其它特殊要求：国产，可根据病人病情订制，订制周期需要在5个工作日内。可选择是否配装释放辅助线。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 8 | 鼻胆引流管 | 根 | 364.5 | 1、包装要求：灭菌。单独包装。 2、组成或配置：由外引流管（含显影标记）基座，鼻管（可选配件），三通（可选配件）组成。 3、规格尺寸：鼻胆引流导管按外引流的形状及尺寸的不同分为36种形状。 4、用途：经口鼻进入胆道，主要用于体外胆汁引流。 5、材料材质要求：外引流管的材料为PE（添加硫酸钡），显像标记材料为医用不锈钢。基座为ABS，鼻管材料为PVC，三通材料为PC+PVC。 6、其它特殊要求：国产，可根据医生习惯选择头端形状，分为直头和弯头。可选择导管长度。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 9 | 覆膜胆道支架 | 套 | 4620 | 1、包装要求：灭菌，1套/盒。 2、组成或配置：由支架和置入器组成，支架表面被硅胶模覆盖，支架端部形状：直圆柱口。 3、规格尺寸：支架直径6mm,8mm,10mm.长度40～80mm，支架以预装置入器的形式供货。 4、用途：用于胆道恶性狭窄的介入治疗。 5、材料材质要求：由符合GB242627要求的镍钛形状记忆合金制成的圆柱形支架。表面覆盖硅胶模。产品经过环氧乙烷灭菌，一次性使用。支架有效期两年。 6、其它特殊要求：国产，可根据病人病情订制，订制周期需要在5个工作日内。可选择是否配装释放辅助线。可根据手术方式（ERCP和PTCD）选择置入器的长度。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
五 | 1 | 废液收集器 | 个 | 7.2 | 1、集液袋（右自带防逆流膜），连接管、外套瓶（选配）、固定架（选配）、止流阀（选配）组成。集液袋为一次性使用，应为无菌；外套瓶、止流阀和固定架可重复使用；集液袋和外套瓶容量2000mL－3500mL。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
六 | 1 | 中性电极 | 片 | 45 | 1、表面接触面积由两部分组成，有效接触面积85平方厘米加等电位环23平方厘米。 2、NESSY OMEGA等电位环设计，分片式，适用于：VIO，ICC，ACC机型；不带连接电缆；应用时无需考虑方向，很大程度上避免了高电流密度和局部加热。 3、适用于成人和儿童。 4、生物兼容性：电极材料是亲肤性的。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
七 | 1 | 超声活检针 | 根 | 2150 | 1、一次性内窥镜超声吸引活检针由活检针、二通旋塞和抽吸器组成。活检针材质为钻铭合金，二通旋塞材质为聚碳酸酯和聚乙烯，抽吸器材质为丙烯腊-丁二烯-苯乙烯、聚碳酸酯和 硅胶。产品经过环氧乙烷灭菌，应无菌，该产品为一次性使用。外管直径1.8mm，针直径19G-25G，出针最大长度80mm，工作长度1375-1415mm。国产产品。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
八 | 1 | 球囊扩张导管 | 根 | 3291 | 1、三级球囊扩张导管在三种不同压力下可以形成三种不同的扩张直径，一个三级球囊可以起到三种常规球囊的扩张效果，适用于成人和青少年在内窥镜检查下进行消化道狭窄部位扩张手术，结构及组成一次性使用三级球囊扩张导管主要由球囊、显影环、主体管以及座组成，二通阀为选配件。球囊材质为聚酰胺（PA)、显影环材质为胆、主体管材质为聚继嵌段酰胺(Pebax)、座材质为聚碳酸酯（PC)。产品根据导管有效长度、球囊第一级直径及球囊有效长度的不同划分为不同型号规格。产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌后应无菌。国产产品。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
九 | 1 | 一次性使用针状乳头切开刀 | 根 | 1900 | 1、可通过0.035in导丝，尖端长度5mm，工作长度2000mm，切开刀为三腔设计，导丝腔与造影剂腔为独立腔道，互不干扰，可适配主流品牌高频电发生器。国产产品。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 乳头括约肌切割器 | 根 | 4050 | 1、可通过0.035in导丝，电切丝长度25mm，且切丝1/2绝缘涂层保护，尖端长度5mm,工作长度2000mm，切开刀为三腔设计，导丝腔与造影剂腔为独立腔道，互不干扰，切开刀头部有显影标记，“X”线下可显影，头端变径工艺，鞘管外径由粗到细平稳过渡，适配主流品牌高频电发生器。国产产品。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十 | 1 | 细胞刷 | 把 | 350.2 | 1、由刷芯、刷子鞘、手柄和推拉杆组成。 2、通过内镜钳道刷取人体腔道内表面组织细胞。 3、有圆形和直形可供选择；刷毛丰富，更易于刷取到更多的组织细胞，提高阳性检出率；圆形头端减少对腔道壁的损伤；操作手柄上下止点清晰，手感舒适；一次性使用符合感控要求。 4、刷头直径3mm,刷头长度10mm。 5、外径有1.8mm/2.4mm： 6、有效长度1000/1600mm。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 2 | 异物钳 | 把 | 5000 | 1、由钳头、软管、滑柄和手柄组成。 2、通过内窥镜对人体自然腔道内的各种异物、结石、已剥离的组织等进行取出。 3、网篮镍钛合金材质回弹性好，不易变形；不锈钢丝支撑性更好；一体式管鞘提供良好的插入性；双腔设计，便于收取结石时造影观察。 4、爪形用于抓持较软的物体（如切除的息肉、粘膜等）金属爪可缩回鞘内，勾形抓持力强，圆形可更好的保护抓持物。 5、鼠齿开幅7mm，抓持力强，用于困难异物的移除；鼠齿鳄口设计，开幅8mm，进一步加强异物抓持力；塘鹅嘴设计，开幅15mm，钳口更大，用于较大异物的移除。 6、外径有1.8mm/2.4mm：长度：1000mm-2100mm。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 3 | 夹子装置 | 个 | 110 | 1、由夹子、套管、套管收缩手件、弹簧管、手柄、钳环和钳杆组成。 2、在内镜引导下进行消化道组织病变部位出血的闭合。 3、夹子头部开幅9-17mm可选，满足临床不同需求；进口材质传导性好，确保体内外1：1同步旋转，内镜弯曲较大时仍能保证顺畅释放；夹持力大，安全可靠，夹子尾端短释放后不影响手术操作。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十一 | 1 | 一次性使用无菌皮肤试敏点刺针 | 片 | 3 | 可同时进行多至数十种变应原点刺测定；
十二 | 1 | 可吸收性缝线 | 根 | 41.32 | 1、含聚糖乳酸910成分的快速可吸收缝线； 2、2-0圆针； 3、线长90cm； 4、切口支撑时间10-14天，吸收42天； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十三 | 1 | 微量泵延长管 | 支 | 0.6 | 1、一次性使用灭菌耗材、独立包装； 2、适用微量靶控泵、微量注射泵配套，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用； 3、长度大于120cm，150cm尤佳； 4、三通接头端有螺纹尤佳； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十四 | 1 | 人造血管 | 根 | 8000 | 1、由聚酯材料并涂牛胶原编织而成 2、直型血管型号齐全，血管直径需包含6-30mm各规格,长度包含15-30cm，需有良好的生物相容性和耐久性，材质柔软，具有弹性，和自体血管吻合方便，减少针眼渗血。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十五 | 1 | 机械心脏瓣膜 | 个 | 10032.75 | 1、适用于替换二尖瓣功能受损或者失常的心脏瓣膜，也可替换以往植入的人工心脏瓣膜。 2、进口机械二尖瓣瓣膜，型号齐全，满足临床所需，瓣叶开口角度≥85°，运行幅度≥55°。需要更优血流动力学及跨瓣压差，23、25、27瓣号有效开口面积分别≥1.8平方厘米、2.4平方厘米、2.7平方厘米）。瓣叶垂直方向暴露距离≤3.4mm，瓣叶水平方向与左室后壁间隙距离≥6.6mm，减少左室流出道阻挡风险及左室后壁损伤、破裂风险，具有良好安全性。有护轴上提设计，能有效防止组织长入，具有良好抗血栓效应。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十六 | 1 | 一次性使用活检针 | 支 | 280 | 1、针长：14G×16cm、16G×10cm、 16G×16cm、18G×16cm； 2、需能配合我院已有的穿刺枪（MG1522）； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十七 | 1 | 一次性使用输注泵 | 支 | 285 | 1、给药型式：5ml/h、10ml/h； 2、容量：300ml； 3、外壳选用塑料（ABS+PET）制成，储液囊选用硅胶制成，输液管路选用PVC制成； 4、由单向阀加药装置、弹力储液装置、药液过滤装置、限流装置、止流夹、标尺和圆锥接头组成； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十八 | 1 | 床单位臭氧消毒器专用床罩 | 条 | 9.9 | 1、一次性使用； 2、规格尺寸：180*280cm。
十九 | 1 | 弹性绷带 | 卷 | 28 | 1、规格型号:10cm*450cm； 2、产品无污渍、杂质；切面平整、无起毛和变形；绷带颜色：白色； 3、剥离强度：弹性绷带每2. 5cm宽度所需的平均力应不小于0. 5N；抗张强度：每2. 5cm宽度断裂的力不小于20N。弹性绷带弹性比不小于1:1.3生物相容性，弹性绷带细胞毒性反应不大于1级； 4、无皮肤刺激反应；无皮肤致敏反应。
二十 | 1 | 液体伤口敷料 | 瓶 | 450 | 1、无菌灌装，一次性使用，可通过浸润伤口覆盖层来湿润和清洁伤口； 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二十一 | 1 | 磁贴 | 张 | 2 | 1、表面应平整、干净、光滑； 2、经折叠180°，不应有裂痕或断裂； 3、定位胶粘物的持粘性应能载荷不小于2N； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。