## 产品及参数信息
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 双腔支气管插管 | 双腔支气管插管 | 支 | 540 | 1、适用范围:适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 2、功能用途:用于麻醉时建立单双肺隔离通气道。 3、基本性能: 3.1 规格齐全：Fr26、Fr28、Fr31、Fr32、Fr33、Fr35、Fr37、Fr39、Fr41； 3.2 接头标准：15mm外圆锥标准锥度； 3.3 充气阀标准：鲁尔接头标准； 3.4 管体弧度与人体解剖结构高度吻合； 3.5 不含DEHP; 3.6 右侧型双腔管：支气管段与气管段夹角为145°±20°，气管段弯曲夹角：140°±20°； 3.7 左侧型双腔管：支气管段与气管段夹角为135°±20°，气管段弯曲夹角：140°±20°。 4、产品要求 4.1指示球囊、延长管、套囊同色，功能指引清晰； 4.2 支气管套囊为蓝色，方便纤支镜识别定位； 4.3支气管端马蹄形结构设计，能够快速引导支气管端进入支气管，缩短定位时间。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 喉罩气道导管 | 喉罩气道导管 | 支 | 440 | 1、免充气式。吸盘式或一体式 2、通气管标准接口，可连接不同型号通气管路 3、具有独立吸痰管路，置管期间可对喉罩内的分泌物抽吸 4、具有胃管引流管路，可通过通路置入胃管 5、型号要满足不同体重的需求 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
3 | 一次性无菌旋塞 | 一次性无菌旋塞 | 只 | 2.6 | 1、一次性无菌旋塞由底座、旋芯、锁母、护帽、管体、多联板座组成。 2、其中座底、多联板座采用聚碳酸酯（PC）制造，管体采用聚氨酯（PU）制造，护帽、锁母、旋芯采用聚乙烯（PE）制造。 3、该产品各连接口采用6：100鲁尔圆锥接头，旋塞旋转起始扭矩不大于1.0N.m。 4、产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
4 | 一次性麻醉深度监测传感器（脑电传感器） | 一次性麻醉深度监测传感器（脑电传感器） | 套 | 320 | 1、结构形式：三叉式设计，方便病人使用 2、结构及组成:该产品主要由导电胶、导电电极、电极片背衬、电极扣、导线和SIM卡组成 3、传感器技术指标：电极贴片在10HZ,不超过100 mA （峰-峰）的外力电流下，阻抗≤1.5KQ,有内置记忆存储芯片, 4、适用范围：根据脑电信号的变化，配套于麻醉深度多参数监护仪，用于监测患者麻醉深度指数。 5、传感器贴放要求：传感器贴片接触皮肤的材料具有生物相容性，对皮肤无刺激，不过敏，附生物反应监测报告 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 一次性使用气管插管 | 一次性使用气管插管 | 支 | 69 | 1、型号：加强型 2、规格：3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 3、结构及组成：该产品由插管、接头、套囊、充气管、指示气囊、单向阀及导丝（选配）组成。 4、适用范围：供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
6 | 医用自粘敷料 | 医用自粘敷料 | 张 | 1.16 | 1、规格：60mm×70mm 2、外观：产品外观洁净，背面应不渗胶，边角平整、不起毛，离型纸应能完整地覆盖医用自粘敷料的涂胶层，其覆盖形式应便于从涂胶层将其去除，而不使涂胶层受到破坏。 3、涂胶层重量：应不小于20g/㎡。 4、剥离强度：应不小于1.0N/cm。 5、残留物：将敷料撕离皮肤后，皮肤上应无残留粘性物质。 6、吸水性能：吸水垫应能吸收自身重量6倍以上的渗液。 7、无菌指标：产品应符合无菌指标要求。 8、环氧乙烷残留量：应≤10ug/g。 9、结构及组成:产品采用医用压敏胶粘剂、网眼非织造布或聚氨酯薄膜、吸水垫和离型纸组成。产品经EO灭菌，无菌。 10、适用范围：产品适用于临床各类感染性伤口和非感染伤口的医用敷料。 11、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
7 | 一次性使用全麻气管插管包 | 一次性使用全麻气管插管包（普通型） | 包 | 145 | 1、环氧乙烷灭菌，同一包装内包含：普通型气管插管及导丝、可视喉镜片、牙垫/气管插管固定器、医用纱布块、PVC手套、注水筒、连接导管、吸痰管组成。 2、ID6.5号以上插管充气线提升至≥27cm处，降低充气线堵塞风险。 3、包内配一次性使用可视喉镜片，与现有HS-VL01麻醉视频喉镜配套使用。 4、配置的插管导丝带自润滑涂层，无需涂抹润滑剂，提高插拔管顺畅度。 5、配置的清洁纱布务必为绿色，区别于手术中其它应用白色纱布块，便于术后清点。 6、产品具备CE认证证书。 7、生产企业有FDA验厂并通过记录。 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 一次性使用全麻气管插管包（加强型） | 包 | 230 | 1、环氧乙烷灭菌，同一包装内包含：加强型气管插管及导丝、可视喉镜片、牙垫/气管插管固定器、医用纱布块、PVC手套、注水筒、连接导管、吸痰管组成。 2、加强气管插管内衬钢丝采用优质扁钢制作，管体的抗折弯能力强。 3、ID6.5号以上插管充气线提升至≥27cm处，降低充气线堵塞风险。 4、包内配一次性使用可视喉镜片，与现有HS-VL01麻醉视频喉镜配套使用。 5、配置的插管导丝带自润滑涂层，无需涂抹润滑剂，提高插拔管顺畅度。 6、配置的清洁纱布务必为绿色，区别于手术中其它应用白色纱布块，便于术后清点。 7、产品具备CE认证证书。 8、生产企业有FDA验厂并通过记录。 9、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
8 | 自体血回输耗材 | 一次性使用血液回收耗材（双管部分） | 套 | 100 | 1、与万东康源自体血液回收设备配套使用，用于收集、分离、清洗和回输术中患者失血； 2、耗材由两部分组件组成：血液回收装置部分（分离杯）、双管； 3、各组件具有独立包装； 4、产品为一次性使用，采用环氧乙烷灭菌处理； 5、生物性能：无菌，无热源； 6、产品保质期应不少于两年； 7、适配于多种主机机型； 8、适配于成人及儿童手术类型； 9、贮血滤血器盖口形式：密封式； 10、贮血滤血器滤除率：对大于60μm微粒，滤除率≥80%； 11、贮血滤血器容积示值误差＜20%； 12、双管具有颜色标示； 13、分离杯具有不同规格可选（125ML、225ML)； 14、分离杯采用德国超声波焊接技术，以减免破损率； 15、分离杯管路标示： 进血管路、清洗管路、清空管路分别采用不同颜色标示， 以便快速识别对应安装； 16、产地：中国 17、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 一次性使用血液回收耗材（血液回收装置部分） | 套 | 630
|  | 一次性使用贮血滤血器 | 套 | 200 | 1、适用于自体血液回收时的贮血、滤血、祛泡； 2、与万东康源自体血液回收设备配套使用；用于自体血回收储血； 3、产品由整体部件（盖组件、滤芯逐渐、贮血桶）和配用部件供血管、出血连接器和抽气管组成； 4、盖口形式：密封式； 5、滤除率：对大于60μm微粒，滤除率≥80%； 6、容积示值误差＜20%； 7、流量：≥3000ml / min; 8、进血咀规格：φ10，φ8，φ6，φ4各一个； 9、出血咀规格：φ10mm； 10、产品为一次性使用，灭菌处理； 11、产地：中国 12、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
9 | 注药泵配用液袋 | 注药泵配用液袋 | 套 | 285 | 一 、基本要求 1.1软件具有独立著作权， B/S 架构，能向 Internet 提供服务。 1.2信息传输无需在院内架设传输节点（基站）。 二、软件要求 2.1 通讯方式：支持院内2.4GHz/5GHz WiFi无线通信模式；CDMA移动通信模式，WiFi + CDMA混合方式；前置服务器+云服务器中转方式，传输稳定、速率高、覆盖广，不破坏医院原有网络环境。 2.2 具备患者智能疼痛管理，根据患者手术结束时间，分时间段语音提示患者疼痛需自控按压缓解疼痛；语音提示患者自我评价疼痛，自评后数据医生移动端可查看；疼痛一键呼叫：患者一键通知医生，方便医患交互； 2.3具有疼痛评估组件，支持无泵患者访视，具备镇痛看板模块，访视出现镇痛不全、并发症的患者统一看板，方便科室交班镇痛信息；支持出院后远程持续疼痛随访，记录出院随访状态； 三、镇痛泵要求 3.1最小精度0.1ml/h，最大流速50ml/h； 3.2具有：首次量/持续给药/自控给药/分时段给药；可实现：持续给药+自控给药；首次量+持续给药+自控给药等多种给药组合； 3.3具有开机自检、极限量、键盘锁、密码锁、防药盒脱落二级锁等安全功能； 四、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
10 | 温度探头 | 一次性食道温度传感器探头 | 支 | 184 | 1、测量精度:获美国FDA认证，与食道、鼻炎等核心温度平均误差小于0.1℃，最大标准差+0.1℃。 2、工作时长:与监护连接，在患者需要时，可实时显示温度。 3、测量距离:数据转换线2.5米长。 4、测温范围:5℃-45℃。 5、体温数据存储时长:与监护仪数据同步储存。 6、使用方式:需要与患者身体接触使用。 7、可在病房、手术室、PACU、ICU、等各围术期节点持续使用:传感器可跟随患者转运到围术期不同节点持续使用。 8、注册证里明确可以适配各个品牌型号的病人监护仪:可匹配市面所有YSI400监护仪使用。 9、监测位置:食道。 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 一次性直肠通用温度传感器探头 | 支 | 150 | 1、测量精度:获美国FDA认证，与食道、鼻炎等核心温度平均误差小于0.1℃，最大标准差+0.1℃。 2、工作时长:与监护连接，在患者需要时，可实时显示温度。 3、测量距离:数据转换线2.5米长。 4、测温范围:5℃-45℃。 5、体温数据存储时长:与监护仪数据同步储存。 6、使用方式:需要与患者身体接触使用。 7、可在病房、手术室、PACU、ICU、等各围术期节点持续使用:传感器可跟随患者转运到围术期不同节点持续使用。 8、注册证里明确可以适配各个品牌型号的病人监护仪:可匹配市面所有YSI400监护仪使用。 9、监测位置:直肠。 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 一次性无菌测温导尿管 | 支 | 232 | 1、测量精度*:获美国FDA认证，与食道、鼻炎等核心温度平均误差小于0.1℃，最大标准差+0.1℃。 2、工作时长:与监护连接，在患者需要时，可实时显示温度。 3、测量距离:数据转换线2.5米长。 4、测温范围:5℃-45℃。 5、体温数据存储时长:与监护仪数据同步储存。 6、使用方式:需要与患者身体接触使用。 7、可在病房、手术室、PACU、ICU、等各围术期节点持续使用:传感器可跟随患者转运到围术期不同节点持续使用。 8、注册证里明确可以适配各个品牌型号的病人监护仪:可匹配市面所有YSI400监护仪使用。 9、监测位置:尿道。 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
11 | 无线体温传感器 | 无线体温传感器 | 台 | 390 | 1、测量精度：在国际权威SCI杂志有文献证明精度，需与食道、鼻咽等核心温度平均差距小于0.2℃，最大标准差小于±0.3℃；注册证技术精度在±0.1℃以内； 2、工作时长：应超过240小时，对应于综合医院平均9天+的住院日，可实现围术期监测。 3、无线测量距离：无线传输距离应不小于5米 4、温度测量范围：25℃-45℃ 5、体温数据离线存储时长：不小于120小时 6、非侵入式使用方式：不需要插入体内 7、可在病房、手术室、PACU、ICU等各围术期节点持续使用，可绑定患者id，传感器可跟随患者转运到围术期不同节点 8、注册证里明确可以适配各个品牌型号的病人监护仪，患者的体温实时数据可以显示在监护仪上，且注册证上有技术依据可适配各监护仪（而不是非法解码） 9、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
12 | 麻醉呼吸装置 | 一次性使用呼吸管路套装 | 套 | 60 | 1、产品应无菌，经环氧乙烷灭菌 2、能与符合YY1040.1规定的22mm或15mm圆锥接头相配 3、装配端在小于45N力值下，转换接头不应与管路分离 4、管路的泄漏速率≤50 ml/min 5、管路套装内有选配件面罩等 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 一次性使用呼吸过滤器 | 只 | 45 | 1、产品应无菌。 2、环氧乙烷残留量≤10ug/g。 3、接头应符合YY1040的15或20mm外、内圆锥接头规定。 4、取样口应符合GB/T 1962的规定。 5、滤除率：滤除空气中0.5um以上的微粒应不小于90%。 6、密合性：应无气体泄漏。 7、压降：过滤器压降应不大于200Pa。 8、外观表面应光洁、无毛刺、无明显气泡、杂质、裂痕等缺陷。取样口接头应有保护帽。 9、用于全身麻醉、支气管麻醉等手术麻醉中使用。 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
13 | 一次性使用血压传感器 | 一次性使用血压传感器 | 套 | 189 | 1、血压传感器由灌注器、压力腔、灌注阀、压力信号输出端连接线、堵帽、传输管路和保护套组成。 2、血压传感器具有单通道和双通道 规格 3、能与国内外各种监护仪配合使用； 4、测量患者的动脉压和中心静脉压 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
14 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 套 | 58 | 1、用途：适用于腰椎联合麻醉方法时进行穿刺、注射药物。 2、配置应满足但不限于：联合穿刺套针（16#）1支，注射针头（6#、7#、16#）各1支 ，麻醉导管（三孔尼龙钡线导管）1只，导管接头1支，一次性低阻力注射器（5ml）1支，一次性注射器（10ml、3ml、20ml）各1支，皮肤消毒刷（直柄式）3只，洞巾(48*60)1片 ，纱布(7*7*8)3片，治疗巾（16*16）1片，贴芯常规1片，透气胶带（30*4）1片、（15*3）2片，乳胶手套（7.5#）分左右手包好1付 ，内外包装袋1套，空气过滤器1只，药液过滤器1只，负压管1支，导管助穿器1只，吸盘1只，吸盘盖1只。 3、连接牢固：导管与接头连接后，施加5N轴向拉力，持续5S，两者不得分离。 4、密封性：导管与接头连结后，将导管前端通孔封闭，向接头圆锥孔内施加300kPa的水压，持续30s，连接处不得有水滴下。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
15 | 一次性使用麻醉咽喉镜 | 一次性使用麻醉咽喉镜 | 只 | 22 | 1、普通型喉镜片由壳体、灯珠、定位装置组成。 2、喉镜片与使用常规Macintosh弯形喉镜片相似，方便操作。 3、普通型镜片采用led光源，光照清晰。 4、一次性使用，避免交叉感染。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
16 | 一次性使用治疗巾 | 一次性使用治疗巾（40*30） | 套 | 1.9 | 一、规格型号：宽（20cm-280cm）*长（30cm-300cm）根据医院要求定制。 二、40*30cm（静脉穿刺）； 结构及组成：采用淋膜非织造布开裁折叠，包括（X射线可探测脱脂纱布块7cm*7cm-12层2块；一次性洞巾35cm*45cm60克SMS非织造布一条；塑料弯盘一个；一次性包布50cm*50cm一条。） 三、40*25（消毒套）； 70*54（消毒套）； 40*50cm（独立包装） 结构及组成：采用淋膜非织造布经开裁、或缝制制成。 四、产品性能：1.治疗巾表面无异物、无破边、破损、油污等 2.治疗巾应切边整齐，若有缝制，应针脚均匀、平直，不得有漏针、跳针现象。 3.断裂强力：纵向断裂强力不小于20N，横向断裂强力不小于14N。 4.无菌，经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。 五、适用范围：适用于临床医用。
|  | 一次性使用治疗巾（40*25） | 条 | 0.55
|  | 一次性使用治疗巾（70*54） | 条 | 1
|  | 一次性使用治疗巾（40*50） | 条 | 0.75
17 | 血气生化多项测试卡片（干式电化学法） | 血气生化多项测试卡片（血气+电解质） | 片 | 48 | 1、适用仪器：用于Abbott Point of Care Inc.生产的i-STAT手持式血液分析仪，型号：300-G 2、包装规格：25卡片/盒 3、预期用途：用于定量检测人全血样本中的如下检测项目：pH、PO2、PCO2、Na、K、iCa、HCT。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 血气生化多项测试卡片（血气） | 片 | 33 | 1、适用仪器：用于Abbott Point of Care Inc.生产的i-STAT手持式血液分析仪，型号：300-G 2、包装规格：25卡片/盒 3、预期用途: 用于定量检测人全血样本中的如下检测项目：pH、PO2、PCO2。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
18 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 热稀释导管包及压力监测套装（成人） | 套 | 3000 | 1、产品为PiCCO专机专用耗材，配合PULSION心输出量测量仪或监护仪PiCCO模块使用。 2、该产品由热稀释导管(PiCCO导管)包和压力监测套装组成,两者均为独立包装，详见附件。热稀释导管(PiCCO导管)包含有热稀释导管(PiCCO导管)、导丝、穿刺针和/或扩张器。压力监测套装含有压力传感器、压力连接管和注射液温度感受器。 3、产品包含成人型号，成人4Fr*16cm. 4、配合心输出量测量仪要求测量参数： 4.1心排量（CO）、每搏输出量（SV）、容量反应性的参数：SVV、PPV 4.2全心舒张末容积（GEDV）、胸腔内血容积（ITBV） 4.3血管外肺水的参数(EVLW)、肺血管通透指数（PVPI） 4.4系统血管阻力（SVRI） 4.5心脏做功指数（CPI）、全心射血分数（GEF）。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
19 | 神经丛刺激针 | 外周神经丛刺激针（D型） | 根 | 154.7 | 一、适用范围：在使用各种阻滞技术的上下肢外科治疗中使用经电神经刺激法，作为阻滞麻醉的神经丛和周围神经阻滞。 二、技术参数： 1、针尖点状放电，无切割针尖斜面，斜面呈15°，几乎可实现无损伤穿刺，避免血管或神经损伤。 2、针杆有“特富龙”绝缘涂层，并且有长度刻度，提高神经阻滞成功率。 3、穿刺针直径为22G,长度具有50mm，80mm，120mm三种规格可选，满足不同部位的神经阻滞。 4、针座与针尖斜面有菱形标记，方便观察针尖方向，增加操作安全性。 5、针座前端为环形结构，便于握持，增强触觉感，增加了可操作性，符合人体工程学设计。 6、神经刺激针在超声下可见。 7、延长管接口均为鲁尔锁定接头，避免脱落，有助于准确置管； 8、神经刺激针带电极线，能与神经丛刺激器配套使用 三、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 连续神经丛阻滞套件 | 套 | 337 | 一、适用范围：用于连续外周神经阻滞麻醉，采用神经电刺激方法实施的神经丛或外周神经阻滞，用于上肢和下肢手术的各种阻滞麻醉、疼痛治疗、适用早期行走和理疗的镇痛、或急性和长期镇痛。 二、主要参数： 1、针尖点状放电，无切割针尖斜面，斜面呈15°，几乎可实现无损伤穿刺，避免血管或神经损伤。 2、针杆有“特富龙”绝缘涂层，并且有长度刻度，提高神经阻滞成功率。 3、穿刺针直径为18G,长度具有55mm，80mm，110mm三种规格可选，满足不同部位的神经阻滞。 4、留置套管采用Braunula型套管，导管头端圆润光滑，不易损伤神经。 5、针座与针尖斜面有菱形标记，方便观察针尖方向，增加操作安全性。 6、针座前端为环形结构，便于握持，增强触觉感，增加了可操作性，符合人体工程学设计。 7、神经刺激针在超声下显影好。 8、延长管接口均为鲁尔锁定接头，避免脱落，有助于准确置管； 9、神经刺激针带电极线，能与神经丛刺激器配套使用 三、主要配置： 1、带有套管的D型针 2、留置导管 3、导管连接器 4、过滤器固定敷贴 5、5ml注射器 四、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
20 | 动静脉留置针 | 动静脉留置针（18G、20G） | 支 | 6.7 | 一、适用范围：用于在短期内留置在患者的血管内，以便抽取血样，监测血压或像血管内输送药液和血液，还可用于皮下输液治疗。 二、技术标准： 1、导管材质：采用FEP材料，不含DEHP，避免塑化剂危害。 2、直型带翼设计，壁薄大腔，流速快，20G的留置针的流速至少可达60ml/min,满足不同手术快速输液和临床各种治疗的需要。 3、16G-22G规格的留置针可耐高压注射，最大压力可为300PSI. 4、针尖后部磨切技术,穿刺力度低，病患创伤小，痛苦少。 5、针尖与导管间的距离短，进针顺畅，反复穿刺不易卷边、劈裂。 6、规格型号齐全：有16G、18G、20、22G、24G各种型号,特别是16G满足复杂手术快速补液的需要。 三、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 动静脉留置针（22G、24G） | 支 | 6.6
|  | 动静脉留置针（16G） | 支 | 7
21 | 中心静脉导管 | 中心静脉导管（单腔） | 根 | 180 | 一、适用范围:用于输注疗法或肠胃外营养供给；用于采用高渗溶液或强静脉刺激溶液输液；用于持续或间歇性的中心静脉压力监测或抽取血样；用于在休克状态下不能行外周静脉穿刺术的病人。 二、技术参数： 1、导管的材质：特殊PUR（聚氨基甲酸乙酯）,在37℃体温下柔软度增加50%，不刺激内膜，防止血栓形成导管尖端软头设计， 2、穿刺针：成人是Y型防逆流设计，防止回血及空气栓塞；儿童是直型穿刺针。 3、导丝：采用镍钛记忆合金材料，具有柔韧性，能避免打折和缠绕，导丝每10cm有长度标记，尖端呈弯曲的J型 (r=3mm)，避免在置入导丝时伤害血管； 4、导管末端带有安全接头，可进行无针连接，减少针刺伤， 5、儿童型配有非缝合固定器：可粘于皮肤上，并将导管固定，儿童更易耐受，同时减少感染风险 6、配件里须配心房内心电图导联监测连接线，可以通过心电图P波形状，辅助确定导管末端准确位置 7、导管长度：成人有20cm、30cm可选，儿童单腔的长度为10cm,双腔的长度为13cm 8、产品组成：导管由留置导管、Y形连接器、延长管和可移动固定翼组成，包装配件包括导引针、导丝、扩张器、 5ml注射器、解剖刀、固定夹、安全接头和心房内心电图导联监测连接线。 三、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 中心静脉导管（双腔） | 根 | 273.6
|  | 中心静脉导管（三腔） | 根 | 347.66
22 | 气管插管 | 气管插管（有囊） | 根 | 21 | 1、套囊型号齐全：分为有囊型、无囊型、软头端有套囊型、无套囊软头端型。适用人群广。 2、接头标准：15mm外圆锥标准锥度； 3、充气阀标准：鲁尔接头标准； 4、不含增塑剂DEHP,生物安全性更高， 5、高容量低压套囊,对气道的压迫损伤小; 6、黑色深度指示标记，更好指导临床操作 7、X光显影线贯穿管身管体弧度与人体解剖结构高度吻合； 8、软头端有套囊型：病⼈端柔软，可降低插管损伤，管体柔韧有弹性 9、产品使用范围：与麻醉机、呼吸机、呼吸回路配套使用，建立人工气道用； 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 气管插管（无囊） | 根 | 20
|  | 加强型气管插管 | 套 | 145 | 1、套囊型号齐全：分为有囊型、无囊型、PVC套囊型、TPU套囊型。适用人群广。 2、接头标准：15mm外圆锥标准锥度； 3、充气阀标准：鲁尔接头标准； 4、不含增塑剂DEHP,生物安全性更高， 5、高容量低压套囊,对气道的压迫损伤小; 6、内置不锈钢弹簧,耐受压迫抗打折,更好保持气道通畅 7、管体柔软，易被塑形，更好打开手术视野； 8、黑色深度指示标记，更好指导临床操作 9、配量置导芯，方便插管操作; 10、X光显影线贯穿管身管体弧度与人体解剖结构高度吻合； 11、TPU套囊型气管插管均能减少插管损伤，降低感染风险。 12、产品使用范围：与麻醉机、呼吸机、呼吸回路配套使用，建立人工气道用； 13、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
23 | 一次性湿热交换器 | 一次性湿热交换器 | 个 | 63 | 一、具体参数 1、细菌过滤效率＞99.999%，病毒滤除率＞99.99%； 2、内部容积：成人33.5ml；小儿12ml；婴儿1ml；气切5ml； 3、压降：30L/min:≤0.069Kpa；60L/min:≤0.2Kpa；90L/min:≤0.34Kpa； 4、潮气量：成人150-1000ml；小儿50-600ml；婴儿15-50ml；气切250-1500ml； 5、顺应性：成人1.2ml/Kpa、小儿0.6ml/Kpa、婴儿0.6ml/Kpa 二、产品要求 1、可过滤大多数细菌、病毒，滤除率大于99.999％； 2、为患者提供湿热气体，减少相关并发症的发生； 3、避免麻醉呼吸机的交叉感染，有效降低患者肺部感染机率； 4、减少医护人员的护理次数； 5、气切型有吸痰通道。 三、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。