## 产品及参数信息
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 自体血回输耗材 | 一次性使用血液回收耗材 | 套 | 930 | 1、与万东康源自体血液回收设备配套使用，用于收集、分离、清洗和回输术中患者失血； 2、耗材由三组件组成：分离杯、双管、贮血罐； 3、各组件具有独立包装； 4、产品为一次性使用，采用环氧乙烷灭菌处理； 5、生物性能：无菌，无热源； 6、产品保质期应不少于两年； 7、适配于多种主机机型； 8、适配于成人及儿童手术类型； 9、贮血滤血器盖口形式：密封式； 10、贮血滤血器滤除率：对大于60μm微粒，滤除率≥80%； 11、贮血滤血器容积示值误差＜20%； 12、双管具有颜色标示； 13、分离杯具有不同规格可选（125ML、225ML)； 14、分离杯采用德国超声波焊接技术，以减免破损率； 15、分离杯管路标示： 进血管路、清洗管路、清空管路分别采用不同颜色标示， 以便快速识别对应安装； 16、产地：中国 17、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 血儿茶酚胺试剂盒、 色谱柱 | 血儿茶酚胺试剂盒 | 盒 | 22500.00/96T | 1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； 2、试剂盒具有医疗器械注册证或者备案； 3、能一次性从血浆样本中释放出6种儿茶酚胺: 多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、变肾上腺素、去甲变肾上腺素、3-甲氧酪胺 4、具有与试剂配套的内标品，与试剂配套的定值质控品，且包含高、低浓度；质控品到实验室后有限期要求半年以上； 5、试剂盒的性能指标： 多巴胺DA检 测 限 （pg/mL）：8 ，线性范围（pg/mL）15-3000； 去甲肾上腺素NE检 测 限（pg/mL） ：15 ， 线性范围（pg/mL）30-8000； 肾上腺素E检 测 限（pg/mL）：8，线性范围（pg/mL）15-3000； 3-甲氧酪胺3-MT检 测 限（pg/mL）：3， 线性范围（pg/mL）6-3000 ； 去甲变肾上腺素NMN检 测 限（pg/mL）：8，线性范围（pg/mL）15-20000 ； 变肾上腺素MN检 测 限（pg/mL）：8， 线性范围（pg/mL）15-10000 ； 6、内标性能指标 重复性：瓶内变异系数（CV）应不大于 13.0%； 批内瓶间差：瓶间变异系数（CV）应不大于 13.0%。 7、试剂稳定性:在规定条件下保存一年。 8、试剂及配套耗材包含：提取液、淋洗液、洗脱液、复溶液、校准品、内标、质控品、流动相、提取板、萃取板、接收板、进样板等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。（现场提供样品） 9、为满足临床项目开展使用需求，需提供适用于儿茶试剂的液相色谱柱，规格2.1*100mm 1.6um，同时提供色谱柱的注册证明材料（提供相关医疗器械注册证等证明材料，和试剂同品牌）。 10、试剂盒需适用设备：YS EXT 9900MD，同时适用于科室现有自动化前处理设备，提升实验室前处理效率，并提供相关证明文件及性能报告材料。 11、根据临床实际使用情况，后期可提供尿液样本的儿茶酚胺检测试剂盒，并提供性能验证等其他需求； 12、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 色谱柱 | 根 | 6000.00/3500人次 | 1、产品结构：产品主要由柱管、柱头、筛板、堵头及填料组成； 2、为满足临床项目开展使用需求，后期可提供和试剂同品牌至少3个规格型号的液相色谱柱（提供相关医疗器械注册证等证明材料）。 3、为满足临床脂溶性维生素项目开展使用需求，需提供适用于脂溶性维生素和维生素D的液相色谱柱，规格2.1*50mm ，平均颗粒度在2.9-3.2um。同时提供色谱柱的注册证明材料（提供相关医疗器械注册证等证明材料，和试剂同品牌）。 4、为满足临床水溶性维生素项目开展使用需求，需提供适用于水溶性维生素的液相色谱柱，规格2.1*100mm ，平均颗粒度在2.9-3.2um。同时提供色谱柱的注册证明材料（提供相关医疗器械注册证等证明材料，和试剂同品牌）。 5、为满足临床儿茶项目开展使用需求，需提供适用于儿茶试剂的液相色谱柱，规格2.1*100mm，平均颗粒度在 1.5-1.9um，同时提供色谱柱的注册证明材料（提供相关医疗器械注册证等证明材料，和试剂同品牌）。 6、试剂盒适用设备：YS EXT 9900MD，并提供相关证明文件及性能报告材料。
3 | 新型冠状病毒（2019-nCOV)核酸检测试剂（可快检） | 新型冠状病毒（2019-nCOV)核酸检测试剂盒 | 人份 | 3.6 | 1. 预期用途：用于体外定性检测新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子和鼻拭子等样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。 2. 样本类型：咽拭子、鼻拭子等 3. 内标监控：内源性内标 4. 防污染体系：UNG酶+DUTP 5. 核酸提取方法：RNA一步法/磁珠法 6. 病毒裂解方式：常温化学裂解，无需加热、无需换管 7. 检测靶点：ORF1ab、N基因 8. 适用机型：适配SLAN系列、MA-6000、S-Q31A、S-Q31B等 9. 扩增时间：≤50min 10. 检测灵敏度：≤200 copies/ml 11.包装规格：48人份/盒、96人份/盒、480人份/盒、960人份/盒 12.标配PCR反应板（96孔深孔板），需满足以下参数： ①、无DNA酶和RNA酶；②、薄壁、具有良好的热传递效率； ③、采用平盖光损失极低材质，适用于荧光定量PCR；④、容积0-200微升； ⑤、不带裙边； ⑥、采用高透封膜 13.标配PCR反应管（8联管），需满足以下参数： ①、无DNA酶和RNA酶；②、薄壁、具有良好的热传递效率；③、采用平盖光损失极低材质，适用于荧光定量PCR；④、容积0-200微升； 14.标配封板膜，需满足以下参数： ①、适用于96孔深孔板封存； ②、有效防止污染物泄露 15.四川省药械集中采购及医药价格监管平台新冠病毒试剂专区挂品。
|  | 核酸提取或纯化试剂 | 人份 | 2 | 1.预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤，其处理后产物用于临床体外诊断如新冠核酸检测使用； 2.检测原理：磁珠法提取； 3.规格：48人份/盒、96人份/盒、7200人份/盒； 4.有效期：≥12个月 5.适用样本类型：咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、痰液、唾液、血清、血浆、肛拭子等样本； 6.提取时间：配合核酸提取仪≤18分钟可以完成提取过程； 7.自动化：可实现自动化。 8.适用机型：匹配圣湘全自动核酸提取仪使用 9.核酸提取或纯化试剂应与扩增试剂配套使用 10.四川省药械集中采购及医药价格监管平台新冠病毒试剂专区挂品。
|  | 样本释放剂 | 人份 | 5.8 | 1、预期用途：用于样本中待测物质从其他物质结合状态分离释放。 2、适用样本类型：人工合成假病毒、质粒、血清、血浆、尿液、拭子洗脱液、肺泡灌洗液等。 3、检测原理：利用蛋白变性剂破坏蛋白结构，释放核酸。 4、提取温度：常温提取释放； 5、需适用于圣湘S-Q31B核酸快速检测仪； 6、样本释放剂应与扩增试剂配套使用。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台新冠病毒试剂专区挂品。
4 | 新型冠状病毒（2019-nCOV)核酸检测试剂 | 新型冠状病毒（2019-nCOV)核酸检测试剂盒 | 人份 | 3.2 | 1. 预期用途：用于体外定性检测新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子和鼻拭子等样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。 2. 样本类型：咽拭子、鼻拭子等 3. 内标监控：内源性内标 4. 防污染体系：UNG酶+DUTP 5. 核酸提取方法：磁珠法 6. 病毒裂解方式：常温化学裂解，无需加热、无需换管 7. 检测靶点：ORF1ab、N基因 8. 适用机型：适配SLAN系列、MA-6000等 9. 扩增时间：普通程序，扩增时间≤105min；快速扩增程序，扩增时间≤55min 10.检测灵敏度：≤200 copies/ml 11.包装规格：24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒 12.四川省药械集中采购及医药价格监管平台新冠病毒试剂专区挂品。
|  | 核酸提取或纯化试剂 | 人份 | 1.4 | 1.预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤，其处理后产物用于临床体外诊断如新冠核酸检测使用； 2.检测原理：磁珠法提取； 3.规格：32人份/盒、96人份/盒 4.有效期：≥12个月 5.适用样本类型：咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、痰液、唾液、血清、血浆、肛拭子等样本； 6.提取时间：配合核酸提取仪≤18分钟可以完成提取过程； 7.自动化：可实现自动化。 8.适用机型：匹配达安全自动核酸提取仪使用 9.核酸提取或纯化试剂应与扩增试剂配套使用 10.四川省药械集中采购及医药价格监管平台新冠病毒试剂专区挂品。
5 | 新型冠状病毒（2019-nCOV)核酸检测用耗材 | 1000ul滤芯加长吸头 | 个 | 0.6 | 1、适用量程范围1-1000微升； 2、无DNA酶，无RNA酶； 3、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 4、需适用于圣湘S-H11A全自动分杯仪并经过实验验证
|  | 250ul灭菌滤芯盒装工作站吸头 | 个 | 0.6 | 1、采用聚丙烯材质制成； 2、无DNA酶，无RNA酶； 3、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险； 4、需为耐优全自动移液工作站原装吸头 5、适用量程范围1-250微升
|  | 12道储液槽 | 块 | 20 | 1、采用聚丙烯材质制成； 2、无DNA酶，无RNA酶； 3、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 4、可用于自动化仪器
|  | 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA)液体室内质控品 | 管 | 280 | 1、液体，0.5ml/管，10 管/盒、20 管/盒； 2、浓度靶值：500copies/ml； 3、稳定性：2-8℃环境中，可稳定 3 个月；-15℃以下环境中，可稳定24个月； 4、参与品牌需有一定市场用户，经过市场验证，提供三级医院使用名单
6 | 生殖中心建设所需材料 | 精子冲洗培养基 | 瓶 | 1500 | 用于IVF精子的冲洗和孵育。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。
|  | 密度梯度离心培养液 | 套 | 5000 | 用于分离质量较差精子的梯度分离液。试剂生产检测经过1细胞鼠胚实验，内毒素测试安全，每批号有质检分析报告。
|  | 精液保存卡 | 盒 | 2500 | 将采集的精液滴加在特殊化学配方浸渍的硅胶膜介质上，通过裂解细胞释放DNA，DNA特性吸附在硅胶膜的硅烷醇基团上，由于核酸酶抑制剂的存在，干燥后在避光条件下可以长期室温保存DNA。一次性使用。常温保存。
|  | 样品杯 | 个 | 10 | 样品杯体和样品杯盖组成的样品杯，用于采集采集精液，无菌。
|  | 巴氏吸管II | 支 | 5 | 产品由硼硅酸盐玻璃管制成，其中巴氏吸管II含有液体位提示塞。本产品用于转移液体或细胞，长度150mm,带棉塞，
|  | 巴氏吸管II | 支 | 5 | 产品由硼硅酸盐玻璃管制成，其中巴氏吸管II含有液体位提示塞。本产品用于转移液体或细胞,长度230mm，带棉塞
|  | 子宫内授精导管 | 支 | 150 | 人工授精移植管，用于将精液经阴道送达子宫的精液移植过程。
|  | 验孕棒 | 支 | 5 | 验孕棒
|  | 10ml一次性移液管 | 支 | 5.7 | 一次性使用，无菌，单包装
|  | 巴斯德吸管用硅胶吸头 | 个 | 10 | 匹配巴斯德吸管使用，装置在吸管末端抽吸作用，吸量3ml，可反复使用。
|  | 精子冻存管 | 个 | 5 | 规格1.8cc
|  | 精子冻存液 | 瓶 | 400 | 用于精子冷冻
|  | 授精输卵管液培养液 | 瓶 | 845 | 用于精子处理
|  | 封口膜 | 卷 | 600 | 用于分装试剂封口
|  | 铝支架 | 支 | 5 | 用于固定精子冻存管
7 | PTA球囊扩张导管 | PTA球囊扩张导管 | 条 | 3600 | 1、推送杆50-90cm，球囊导管直径4-8mm，球囊导管长度40-100mm，球囊导管爆破压大于等于12atm，推荐导丝0.035”。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。