## 产品及参数信息
序号 | 包件名称 | 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 生物型硬脑（脊）膜补片 | 1 | 生物型硬脑（脊）膜补片（4*6） | 片 | 3148 | 1.该产品是以猪的心包膜（Ⅰ型）或胸膜（Ⅱ型）组织经交联处理制成，产品一面光滑，另一面有绒毛状或条状或网状天然结构。产品包装内包括生理盐水保护液。产品经γ-射线辐照灭菌，一次性使用。 2.该产品仅用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的外科修补手术。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 生物型硬脑（脊）膜补片（6*8） | 片 | 5163
二 | 脑室外引流及监测导管 | 1 | 脑室外引流及监测导管（管径3.14mm） | 套 | 2280 | 1.由以下部件组成：导管、鲁尔接头、一体式鲁尔接头和帽塞、帽塞、固定夹、导引钢丝、皮下隧道针。各组件材质见产品技术要求，灭菌方式为环氧乙烷灭菌，产品为一次性使用。 2.使用范围：该导管是体外引流及监测系统的近端组件，用于将脑脊液从侧脑室导入体外引流及监测系统 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 脑室外引流及监测导管（管径2.8mm) | 套 | 2090
三 | 神经介入治疗材料 | 1 | 微导管 | 根 | 4500 | 1.为刚度可变的单腔导管，适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 导丝 | 根 | 3150 | 1.用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助导管在到外周，内脏及脑血管结构中的超选到位。最小的远端外径：008“，适合远端，精细，迂曲结构中使用，与血流导向微导管配合使用，用于治疗AVM，头端柔软无创，可塑性，操控性好。神经内科血管疾病及病变的范围介入治疗手术使用/急诊取栓。亲水性导丝适用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时,辅助微导管在到外周、脑血管结构中的超选到位。丝扭控器用于在介入手术期间辅助导丝的操控。导丝导入器可方便导丝插入微导管尾端接头或止血阀接头。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 3 | 可解脱弹簧圈 | 个 | 7400 | 1.更多半号尺寸（1.5mm,2.5mm.3.5mm)能够使小，维小，不规则动脉瘤达到精准栓塞。弹簧圈尺寸制作精准，能够满足精准栓塞需要。该产品适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用其他神经脉管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉漏管，以及外周脉管系统的静脉和动脉的栓塞。顺应形制的随机转点设计，更好适应瘤壁形状，尤其适合不规则动脉瘤，，更多的柔软度选择，满足成篮，填塞，收尾的不同阶段栓塞需要，栓塞体积最大，更好达到致密栓塞，机械解脱快捷稳定。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 4 | 神经血管重塑装置 | 个 | 18900 | 1.神经血管疾病及病变的范围介入治疗手术使用/急诊取栓。 2.采用自膨式设计，可由一名手术医生独自完全展开和全部回收。 3.支架主体材料为镍钛合金，不透射线显影点材料为铂铱合金。铂金材质，卷曲式/激光雕刻一体式/术中全程可视，标记点可视性良好。术中可重新收回选好位置再次释放 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 5 | 液态栓塞系统 | 个 | 6120 | 1.神经血管疾病及病变的范围介入治疗手术使用/急诊取栓。 2.用于外周和神经血管(包含动脉畸形和富含血管的肿瘤)损伤的栓塞。用于颅内动脉瘤的栓塞。聚乙烯混合物，用于治疗动静脉畸形，瘘。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 6 | 封堵球囊导管系统（顺应性） | 个 | 14112 | 1.神经血管疾病及病变的范围介入治疗手术使用/急诊取栓。 2.用于在外周血管和神经血管组织内暂时性阻断血流。 3.为暂时血管封堵提供了一个血管选择性技术,以进行选择性的阻止或控制血流。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 7 | 封堵球囊导管系统（非顺应性） | 个 | 10100 | 1.神经内科血管疾病及病变的范围介入治疗手术使用/急诊取栓。 2.用于在外周血管和神经血管组织内暂时性阻断血流。 3.为暂时血管封堵提供了一个血管选择性技术,以进行选择性的阻止或控制血流。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 8 | 栓塞保护器 | 个 | 14100 | 1.由装在输送导丝上的过滤器筛网和输送及回收鞘管组成。适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 9 | 外周支架和输送器 | 个 | 10285 | 1.神经血管疾病及病变的范围介入治疗手术使用/急诊取栓。 2.适用于治疗PTA术后有梗阻危险或极可能发生突发性梗阻的闭塞和损伤；或在髂总动脉、髂外动脉或锁骨下动脉进行PTA手术后极易发生发生的再狭窄的损伤。也可用于治疗颈总动脉（CCA）、颈内动脉（ICA）和颈动脉分叉狭窄。 3.自膨式支架 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
四 | 脑脊液分流材料 | 1 | 脑脊液分流管及附件 | 个 | 23763 | 1.18档可调压，从30mm水柱到200mm水柱，每10mm水柱一档，精细调压，适应人群广，特别适用于脑顺应性差的患者。 2.带有抗虹吸装置，防止过度引流，阀门放置不受位置影响，可以放置在颅骨任意部位。 3.非侵袭式电磁调压，减少病人因调压带来的疼痛，调压简单方便。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 导管（抗菌脑室导管） | 个 | 6485 | 1.本产品含有克林霉素和利福平，可抑制革兰氏阳性菌在导管上的定植。 2.脑室导管内径≥1.4毫米，外径≥2.7毫米，长度≥14厘米，并在近端有进气孔及导管上还添加了深度标记。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 导管（抗菌腹腔导管） | 个 | 6058 | 1.本产品含有克林霉素和利福平，可抑制革兰氏阳性菌在导管上的定植。 2.腹腔导管内径≥1.0毫米，外径≥2.2毫米，一端为斜口，另一端为平口。该导管长≥120厘米，并能修整到适宜长度。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 导管（抗菌脑室外引流导管） | 个 | 7677 | 1.该产品由以下部件组成：导管、鲁尔接头、一体式鲁尔接头和帽塞、固定夹、导引钢丝、皮下隧道针。 2.产品为无菌包装，仅限一次性使用。 3.导管柔软，有弹性，可弯折。 4.导管上有长度标记，可目测置入颅内的深度，穿刺导管总长度约35cm。 5.硅胶导管内外壁带有两种抗生素，减少革兰氏阳性菌定植，降低引流过程的感染风险等。 6.外径3.0mm，内径1.5mm 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
五 | 经皮扩张气管切开管套件 | 1 | 经皮扩张气管切开管套件（带吸痰功能、带扩张钳、带内套管） | 套 | 2200 | 1.使用范围：供临床经环状软骨下区选择性控制插入气管切开套管，进行气道管理。 2.产品主要由手术刀片、一次性使用无菌注射器、气管切开插管（固定带、内插管）、组织钳以及无注册证的穿刺针+导引套管、导丝、扩张器组成。 3.产品分为带扩张钳包装和不带扩张钳的包装，扩张钳可以消毒重复使用。 4.套件内气管切开管规格从6.0-10.0可选，且有半号可选。 5.导管需同时具有囊上吸痰管道（抽吸声门下痰液）和内插管（处理管道内壁痰液） 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 经皮扩张气管切开管套件（带吸痰功能、带内套管） | 套 | 1100
|  |  | 经皮扩张气管切开管套件 | 套 | 950
|  |  | 经皮扩张气管切开管套件（带扩张钳、带内套管） | 套 | 1980
六 | 气管切开插管及附件 | 1 | 气管切开插管及附件 | 套 | 280 | 1.气管切开插管及附件组成，气管切开插管由DEHP增塑的聚氯乙烯插管、套囊、充气管、指示球囊组成。 2.气管切开管带有带2个内套管，1个内套管清洗毛刷，可以交替更换清洗，不会因痰血痂造成气管内套管阻塞； 3.气管切开管采用低压、大容量 Soft-Seal 套囊旨将对气管的创伤减至最小，并在充气时保护患者气道。 通过维持空气从呼吸器进入患者肺部，预防误吸，实现这一点。 4.插管带有不透射线材料，具有可视性，便于正确定位插管。 5.套管角度符合人体工程学设计，105度角设计能更好贴合患者颈部以提高患者舒适度。 6.规格型号齐全，满足不同患者需求，内径6.0-10.0可选。 7.单独包装用于更换的内插管，要求与以上气管切开管配套。 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 气管切开插管及附件（内套管） | 套 | 40
七 | 动脉瘤夹闭材料 | 1 | 钛合金脑动脉瘤夹（标准夹） | 个 | 2590 | 1.该产品包括永久性脑动脉瘤夹和临时性脑动脉瘤夹，由符合IS05832-3的Ti6A14V合金制成，产品表面部分部位经阳极氧化处理。 2.永久性产品一次性使用,临时性产品可重复使用。 3.产品均经伽玛射线灭菌。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 钛合金脑动脉瘤夹（异形夹） | 个 | 2764
|  | 2 | T型脑动脉瘤夹 | 个 | 5260 | 1.该产品为永久性脑动脉瘤夹,由符合ISO 5832-3: 1996标准的Ti6A14V合金制成。弹簧部位进行阳极氧化工艺处理。 2.一次性使用。灭菌包装，伽玛射线灭菌。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 3 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 15000 | 1.动脉瘤夹钳用于神经外科手术中夹持器械。由两片组成，头端有凹凸齿，起夹持作用。 2.通常采用不锈钢材料制成。可重复使用。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
八 | 颅骨固定材料 | 1 | 颅骨固定钉 | 颗 | 990 | 1.该产品由钛板和螺钉组成，钛板由符合ISO 5832-2标准规定的TA2纯钛材料制成，螺钉由符合ISO5832-3标准规定的Ti6A14V合金材料制成。表面经阳极氧化处理。灭菌包装 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 可吸收颅骨固定夹 | 枚 | 2992 | 1.6个灭菌包装可吸收颅骨固定夹，植入盘11mm 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
九 | 神经外科手术器械 | 1 | 神经外科手术器械 | 把 | 189-79833 | 该包件包含如下产品：鼻剥离器、鼻窥器、持针器、打孔器、刀、脊柱牵开器、剪刀、巾钳、开颅系统、拉钩、脑牵开器、脑压板、施夹钳、双极电凝镊、髓核钳、钛合金无创血管钳、通用配件、吸引器、显微剥离子、显微叉、显微持针器、显微刀、显微刮匙、显微剪、显微剪刀、显微镊、显微钳、显微凿、显微肿瘤钳、血管夹、血管吻合钳、咬骨钳、载物篮、止血钳、抓钳、装载篮、钻石刀、手术专用深部蛛网膜显微剪刀。一次性使用通条经环氧乙烷灭菌。其余型号以非无菌状态提供，可重复使用。
十 | 一次性使用无菌脑积水分流管及附件 | 1 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件（成人分流管及附件） | 套 | 29040 | 1.该产品由脑积水压差阀、可调压重力调节阀、可调脑积水阀、脑室端导管(配有细探针)、腹腔端导管、储液囊和直角适配器以及体外调节定位器械(测压工具、调压工具、主盘、罗盘、强磁调压工具、测调压工具)组成。脑积水压差阀由钛6铝4钒合金、蓝宝石及不锈钢制成:可调压重力调节阀由钛6铝4钒合金、钽、阿尔法蓝宝石及钕铁硼制成;可调脑积水阀由钛6铝4钒合金、阿尔法蓝宝石及钕铁硼制成;导管由含9%-20%硫酸钡的硅胶制成;储液囊由钛6铝4钒合金及硅胶制成;直角适配器由钛6铝4钒合金制成。 2.采用蒸汽灭菌。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件（儿童分流管及附件） | 套 | 30655
|  | 2 | 一次性使用无菌脑积水分流管及附件 | 套 | 8000 | 1.该产品由脑积水阀、脑室端导管(配有细探针)、腹腔端导管、储液囊及直角适配器组成。 2.采用蒸汽进行灭菌。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十一 | 颅颌骨内固定材料 | 1 | 颅颌骨内固定夹板（颅骨修补钛网） | 块 | 8450 | 1.颅颌骨内固定夹板的材质是TA2G纯钛,厚度≥0.6mm 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 颅颌骨内固定夹板（颅孔盖板） | 块 | 565.1
|  |  | 颅颌骨内固定夹板（颅骨连接片） | 块 | 530
|  | 2 | 颅颌骨内固定螺钉 | 枚 | 179 | 1.颅颌骨内固定螺钉的材质是TC4钛合金,厚度都是0.6mm 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十二 | 氰基病烯酸酯快速医用胶 | 1 | a-氰基病烯酸酯快速医用胶 | 支 | 280 | 1.外观：应为无色或浅黄色透明液体；胶体单独包装，一次性使用。 2.固化时间：≤10s。 3.组成成分：a-氰基丙烯酸正辛酯（508），聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）。 4.生物指标：医用胶应无菌。 5.储存条件:医用胶应该可以在常温下保存，灭菌有效期能达到三年。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十三 | 可吸收硬脑（脊）膜补片 | 1 | 可吸收硬脑（脊）膜补片 | 张 | 7590 | 1.产品成分：高纯度I型胶原蛋白； 2.产品工艺：最新胶原提取技术与产品成型工艺 3.具有仿生三维多孔结构； 4.良好的力学性能，抗压强度和顶破强度; 5.良好的防渗漏性能； 6.原位组织再生和同步降解性能； 7.使用前无需浸泡，可直接使用，可縫可贴； 8.有效防止脑脊液渗漏和组织粘连； 9.可吸收，降解周期为3-6个月； 10.适用于硬脑（脊）膜组织的修复； 11.国产品牌； 12.孔隙：表面为多空结构，平均空隙≤200μm; 13.PH变化值：浸提液和空白对照液ph值之差≤2.0； 14.灰分：≤2%（m/m）； 15.环氧乙烷残留量：环氧乙烷残留量<10μg/g。 16.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十四 | 脑脊液分流器及其组件 | 1 | 脑脊液分流器及其组件 | 套 | 4200 | 1.不透射线腰大池导管：内径≥0.76mm，外径≥1.6mm；近端≥23mm 内有开孔；有长度标识；末端开放。含引流袋：集成滴注室，配有≥30cm长引流导管，临时阻断夹；排液口配有开关阀门和保护帽；0-360mmH₂O刻度标记。 ≥160cm长引流导管：管壁有绿色标识条纹；配有Luer接口，抗反流阀门，临时阻断夹，Y-型注射阀门和配有一个Luer接口的三通阀门。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十五 | 软轴牵开器 | 1 | 软轴牵开器 | 个 | 12000 | 优质合金不锈钢，表面不反光，长≥350mm。
十六 | 软轴牵开器及脑压板 | 1 | 软轴牵开器 | 个 | 44300 | 软轴球面表面喷砂处理，增加摩擦力，尾部燕尾槽设计，快速卡入导轨，长≥300mm。
|  | 2 | 脑压板 | 个 | 4500 | 表面为黑色特氟龙图层，不反光，长≥102mm。
十七 | 动脉瘤夹 | 1 | 动脉瘤夹 | 枚 | 8000 | 1.材料：动脉瘤夹的夹体部分采用纯钛制成，弹簧采用钛6铝4钒材料；表面使用阳极氧化处理。 2.手术操作方式：内撑开式，工具集约化一把通用； 3.无损伤的夹闭面： 夹闭面采用压铸成型的倒金字塔型的咬合纹路。 4.可追溯性：每个动脉瘤夹拥有全球唯一的可追溯SN序列号 5.精准数据记录：夹闭力测试数据，精确到小数点后面2位，包装盒标签备注。 6.影象学检查安全：可以兼容3.0Tesla MR的检测，安全性高。 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十八 | 动力系统工具 | 1 | 动力系统工具-高速铣刀片 | 个 | 2660 | 高速铣刀片，可以高温高压反复使用，适配蛇牌GB520R铣刀手柄
|  | 2 | 动力系统工具-高速西瓜磨头 | 个 | 2333 | 高速西瓜磨头，可以高温高压反复使用，适配蛇牌高速磨钻手柄
|  | 3 | 动力系统工具-高速橡子型磨头 | 个 | 2333 | 高速橡子磨头，可以高温高压反复使用 适配蛇牌高速磨钻手柄
|  | 4 | 动力系统工具-高速金刚砂磨头 | 个 | 2333 | 高速金刚砂磨头 可以高温高压反复使用，适配蛇牌高速磨钻手柄
|  | 5 | 电动动力系统工具-开颅钻头刀头 | 把 | 10663 | 开颅刀头，高温高压反复使用，适配蛇牌开颅钻
|  | 6 | 双极电凝手术剪-双极器械连接导线 | 根 | 2300 | 双极导线 适配蛇牌双极电凝主机 高温高压消毒反复使用
|  | 7 | 气动力系统-高速铣刀手柄 | 个 | 23000 | 高速铣刀手柄，可以高温高压消毒
|  | 8 | 气动力系统-铣刀保护鞘 | 个 | 10000 | 高速铣刀手柄保护鞘，可以高温高压消毒
|  | 9 | 电动力系统-高速成角磨钻手柄 | 个 | 26500 | 高速磨钻手柄，工作长度≥100mm，可以高温高压消毒
|  | 10 | 保养油 | 件 | 4800 | 保养润滑动力系统配件
十九 | 颅内压传感器 | 1 | 颅内压传感器 | 根 | 10912.5 | 1.压电方式获得压力，非气囊或光纤方式，性能稳定。信号非光纤传输，线缆耐弯折，可锐性成角。 2.直接压力监测，传感器可直接在硬脑膜下，脑组织内或脑室内进行监控。 3.组件方便拆卸及组装。配备脑室穿刺引导配件，有穿刺定位标识设计。 4.颅内压监测误差小：9天最大漂移量≤1.0mmHg 5.数值高保真度＞10，000Hz 传感元件硅树脂拉力测量式 6.颅内压监护工作站：可以与装有ICP数据处理软件的电脑连接，具有波形显示以及数据记录存储功能 7.通过监护仪连接线可以匹配任意品牌床旁监护仪，使其可以显示ICP曲线 频率响应:0-200HZ(-3db) 调零范围:土100mmhg(自动按钮) 压力分辨显示: 1mmhg 绝缘:绝缘于>4000Vrms的接地线路 漏电流: 在230VAC,50-60HZ时,<10uA 警铃 警铃参数:平均颅内压 默认下限:0mmhg(使用者可自行调节) 默认上限: 20mmhg(使用者可自行调节) 下限范围:-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg 上限范围: :-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg 外部病人检测器接口 输入阻抗:350-500 源阻抗:350 频率阻抗:0到200HZ(-3DB) 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二十 | 电凝镊 | 1 | 电凝镊 | 套 | 580 | 1.镊尖：合金，防粘，无烟. 2.电磁兼容性应符合YY0505-2012中规定的要求。 3.产品无菌包装。 4.电凝镊的捏合力应在0.5N～6N。 5.额定高频电压为500Ⅴ。 6.电源频率范围为0.1MHZ～1MHZ。 7.合金镊尖采用人工打磨抛光，直接机器精细化加工成型，镊身长度：100-240MM.镊尖宽度：0.1-1.2MM误差不超过0.05mm； 8.镊身抢形直形可选。双/单侧滴水可选 9.电气安全性能应符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009的要求，连线插口必须有防触电保护安全功能； 10.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二十一 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 1 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 个 | 6120 | 1.良好的顺应性，更好的贴壁成篮；型号齐全，治疗直径1.5-26mm 2.弹簧圈解脱稳定快捷，20秒内解脱； 3.弹簧圈抗解旋能力和抗血流冲击保持弹簧圈形态的能力强。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二十二 | 一次性使用脑科引流管 | 1 | 一次性使用脑科引流管 | 套 | 2470 | 1.产品含精密定位和调压装置，可精确定位和能够控制颅内压，保证颅内压的长期平稳，减少引流过度引起颅内压偏低、气颅、继发枕大孔疝、脑室出血等。由硅胶导管及各种配件、连接件组成，进口的医用硅胶有优良的组织相容性，透明管体带有可X光显影的标记线或造影前端。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二十三 | 神经介入材料 | 1 | 灌注导管 | 个 | 4700 | 1.主要由导管、导管座组成。导管体部的远端部分不透射线，远端有一个标记带。 2.用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统和超选择性血管造影。 3.拥有一致的内径，可使导丝在介入装置内自由移动。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 神经介入材料 | 2 | 注射器 | 个 | 1700 | 1.由一个带压力表的透明注射器管、一个带闭锁机制的螺旋式活塞装置和一个柔软高压延伸管道组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.用于栓塞颅内动脉瘤及其他如神经血管系统静脉畸形和动静脉瘘，也可用于外周血管的动静脉栓塞 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
| 神经介入材料 | 3 | 可分离弹簧圈系统 | 个 | 9398 | 1.弹簧圈由铂钨合金制成，内含抗拉伸聚丙烯单丝。该产品无菌状态提供，一次性使用。 2.填塞形和框形可分离弹簧圈用于对颅内动脉瘤和其他血管畸形进行栓塞处理，以及对外周脉管系统的动脉和静脉进行栓塞处理。超柔软形可分离弹簧圈用于栓塞颅内动脉瘤。 3.可追溯性 4.柔软的解脱段，提高微导管的稳定性，减少弹簧圈放置和解脱时的“踢管”现象。 5.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二十四 | 肾动脉支架系统 | 1 | 肾动脉支架系统 | 个 | / | 1.外周血管支架系统由一支预安装球囊扩张支架和快速交换传送系统组成。支架体是由L605钴铬合金制成的。支架的近端有黄金标记，以改善其放射阻透性。整个支架的表面完全覆盖有一层非晶碳化硅(PROBIO)涂层。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。0.14系统。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。