## 产品及参数信息
序号 | 包件名称 | 产品名称 | 方法学/规格 | 预算单价（元） | 计价单位 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 维生素D与SAA | 25-羟基维生素D测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法）D2/D3 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 80 | 人份 | 1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； 2、试剂盒具有二类医疗器械注册证； 3、能一次性检测人血清中25-羟基维生素D2和25-羟基维生素D3的含量； 4、具有与检测项目相对应的内标品； 5、具有与试剂配套的校准品和定值质控品，且包含高、低浓度；质控品到实验室后有限期要求半年以上； 6、性能指标：检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±15%；检测精密度：CV%≤15%； 7、试剂稳定性:在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第6条要求。 8、试剂盒包含：提取液、衍生液、终止液、复溶液、校准品、内标、质控品、流动相、提取板、过滤板、收集板、进样板等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。（现场提供样品） 9、前处理方法：采用 SLE萃取技术，并可结合经典的 PTAD衍生化，利用甲酸铵进一步提高衍生化合物的电离效率。 10、为满足临床维生素D项目开展使用需求，需提供和仪器同品牌规格型号的液相色谱柱（提供相关医疗器械注册证等证明材料） 11、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 液相色谱柱 | / | / | 根 | 1、产品结构：产品主要由柱管、柱头、筛板、堵头及填料组成； 2、为满足临床项目开展使用需求，后期能提供和试剂同品牌至少3个规格型号的液相色谱柱（提供相关医疗器械注册证等证明材料）。 3、为满足临床维生素D项目开展使用需求，需提供适用于维生素D的液相色谱柱，规格2.1*50mm ，平均颗粒度在2.9-3.2um。同时提供色谱柱的注册证明材料（提供相关医疗器械注册证等证明材料，和试剂同品牌）。
|  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 | 散色免疫比浊法 | 9.8 | 人份 | 1、样本用量5ul； 2、线性范围低值≤10mg/L，高值≥250mg/L； 3、精密性CV≤8%； 4、准确度回收率在80-120%范围内； 5、有效期2-8℃保存，质保期≥18个月； 6、质控品提供有注册证的质控品； 7、适配仪器为：Ottoman1000、Ottoman2020 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
2 | 药物浓度检测试剂 | 特异性环孢霉素检测试剂（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 14375 | 盒 | 1、在2～8℃条件下储存，有效期至少18个月。适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 特异性环孢霉素定标液 | / | 3256 | 盒 | 1、置于-10℃或更低环境中冻存，有效期至少24个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 样本萃取液 | / | 2159 | 盒 | 1、在15℃～25℃条件下储存，有效期 至少18个月在15℃～25℃条件下储存，有效期 18个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 他克莫司检测试剂（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 22705 | 盒 | 1、在2～8℃条件下储存，有效期至少18个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 他克莫司定标液 | / | 11330 | 盒 | 1、置于-10℃或更低环境中冻存，有效期至少18个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 雷帕霉素测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | / | 盒 | 1、在2～8℃条件下储存，有效期至少18个月。适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 雷帕霉素定标液 | / | / | 盒 | 1、置于-10℃或更低环境中冻存，有效期至少24个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 雷帕霉素/他克莫司/环孢霉素质控品 | / | / | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 样本萃取液 | / | 2962 | 盒 | 1、在15℃～25℃条件下储存，有效期至少18个月在2℃～30℃条件下储存，有效期 30个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 霉酚酸测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 23592 | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 霉酚酸定标液 | / | 13650 | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 霉酚酸质控品 | / | 3156 | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 治疗药物检测质控物450 | / | 6500 | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于药物浓度检测 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 系统洗液 | / | 2800 | 盒 | 储存条件：常温；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 万古霉素 | 酶放大免疫测定法 | 6966 | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 万古霉素定标液 | / | 5775 | 盒 | 1、储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
3 | 精子功能评价 | 精子顶体染色液 | / | / | 人份 | 1、预期用：用于人类精子顶体染色，便于观察精子的顶体形态； 2、主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液（10X）； 试剂B：50μL /瓶，荧光染料； 3、适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪； 4、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 精子核完整性染色液（精子染色液） | / | / | 人份 | 1、预期用途：用于精子细胞DNA的染色； 2、主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液1（10X）； 试剂B：4mL/瓶，变性液； 试剂C：12mL/瓶，稀释液2（1X）； 试剂D：72μL /瓶，荧光染料。； 3、适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪； 4、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 精子活率染色液（精子染色液） | / | 55 | 人份 | 1、预期用途：用于人类精子活率的检测； 2、主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液（10X）； 试剂B：100µL/瓶，荧光染料1； 试剂C：80µL/瓶，荧光染料2； 3、适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪； 4、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 精子线粒体染色试剂盒（JC-1荧光染色法） | JC-1荧光染色法 | / | 人份 | 1、预期用途：途用于人类精子尾部线粒体染色； 2、主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液（10X）； 试剂B：100μL /瓶，荧光染料； 3、适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪 4、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 精子透明质酸结合试验试剂盒(固相捕获法) | 固相捕获法 | / | 人份 | 1、预期用途：用于监测成年男性诱发精子的顶体反应状态； 2、主要成分：80%密度梯度溶液 1瓶 25ml； 40%密度梯度溶液 1瓶 25ml； 精子洗涤液A 1瓶 80ml； 精子培养液 1瓶 80ml； 5×精子洗涤液B 1瓶 50ml 稀释至250ml； 钙离子载体 1瓶 150ul； 对照液 1瓶 300ul； 固定液 1瓶 100ml； 组织片保存液 1瓶 100ml； 荧光结合物（FTIC） 1瓶 冻干粉 复溶至5ml； 荧光封固液 1瓶 5ml； 专用组织载片 2盒 10块/盒 8孔/块； 长形盖玻片 20块； 载波片桶2个 5片装/桶； 3、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月,开封后2～8℃保存至少可用30天，精子洗涤液B稀释后，2～8℃保存至少可用21天。
|  | 苯胺蓝染色液 | / | 27.5 | 人份 | 1、预期用途：用于神经组织、细胞、结缔组织的染色； 2、主要成分：A液 1瓶 50ml； B液 1瓶 8.5ml； C液 1瓶 8.5ml； D液 3瓶 300ml(100ml/瓶）； E液 1瓶 10ml ； 比浊对照液 1瓶 5ml； 组织载片 10片 8孔/片； 盖玻片 12片； 波片桶 1个； 3、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月,开封后2～8℃保存至少可用45天。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 精子染色液试剂盒(改良Diff-Quik法) | 改良Diff-Quik法 | 6 | 人份 | 1、预期用途：用于评价人类精子形态学特征理； 2、主要成分：1、固定液 2、染色 A 液 3、染色 B 液； 3、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少18个月,开封后2～8℃保存至少可用60天。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 精子顶体酶活性测定试剂盒 | 固相BAPNA法 | 66.5 | 人份 | 1、预期用途：用于体外定量检测人精子顶体酶的活性； 2、主要成分：由反应装置、5×精子浓缩洗液、缓冲液、底物液、吸光度转换液、终止液、泡沫板、微孔板组成 3、有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少18个月，,开封后2～8℃保存至少可用50天 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
4 | 肾动脉支架系统 | 肾动脉支架系统 | / | / | 个 | 1、外周血管支架系统由一支预安装球囊扩张支架和快速交换传送系统组成。支架体是由L605钴铬合金制成的。支架的近端有黄金标记，以改善其放射阻透性。整个支架的表面完全覆盖有一层非晶碳化硅(PROBIO)涂层。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。0.14系统。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 二维液相色谱系统配套试剂及耗材 | 一维色谱柱 | 3.5×50mm,5μm | 4470 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含万古霉素，甲氨蝶呤，伏立康唑，奥卡西平生物样品的药物浓度测定
|  | 中间色谱柱 | 4.6×10mm,5μm | 2475 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含药生物样品的药物浓度测定
|  | 二维色谱柱 | 4.6×125mm,5μm | 12750 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含万古霉素，甲氨蝶呤生物样品的药物浓度测定
|  | 一维色谱柱 | 3.5×50mm,5μm | 6300 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含环孢素生物样品的药物浓度测定
|  | 中间色谱柱 | 3.0×10mm，5μm | 3000 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含药生物样品的药物浓度测定
|  | 二维色谱柱 | 4.6×50mm，5μm | 9900 | 根
|  | 一维色谱柱 | 3.5×25mm,5μm | 3720 | 根
|  | 中间色谱柱 | 3.5×10mm,5μm | 4350 | 根
|  | 二维色谱柱 | 4.6×125mm,5μm | 12750 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含伏立康唑，奥卡西平生物样品的药物浓度测定
|  | 二维色谱柱 | 4.6×125mm,5μm | 12750 | 根 | 适用二维液相色谱系统，用于含劳拉西泮，艾司唑仑生物样品的药物浓度测定
|  | 去蛋白剂 | 250mL/瓶 | 375 | 瓶 | 用于沉淀含万古霉素，甲氨蝶呤生物样品中的蛋白，提取纯化待测药物
|  | 去蛋白剂 | 250mL/瓶 | 375 | 瓶 | 用于沉淀含伏立康唑，奥卡西平生物样品中的蛋白，提取纯化待测药物
|  | 处理剂 | 500mL/瓶 | 375 | 瓶 | 用于沉淀含环孢霉素生物样品中的蛋白，提取纯化待测药物
|  | 保护剂 | 60mL/瓶 | 180 | 瓶 | 稳定剂，用于保护分析样品中的待测药物
|  | 清洗液 | 500mL/瓶 | 270 | 瓶 | 用于二维液相色谱系统色谱柱的清洗维护
|  | 清洗液 | 500mL/瓶 | 135 | 瓶 | 用于二维液相色谱系统针头的清洗维护
|  | 移动相 | 500mL/瓶 | 180 | 瓶 | 用于分析样品中待测万古霉素，甲氨蝶呤的分离测定，适用于二维液相色谱系统
|  | 酸性移动相 | 500mL/瓶 | 144 | 瓶 | 用于分析样品中待测药物的分离测定，适用于二维液相色谱系统
|  | 碱性移动相 | 500mL/瓶 | 144 | 瓶
|  | 有机移动相 | 500mL/瓶 | 180 | 瓶
|  | 萃取有机移动相 | 500mL/瓶 | 180 | 瓶
|  | 移动相 | 500mL/瓶 | 180 | 瓶 | 用于分析样品中待测环孢素的分离测定，适用于二维液相色谱系统
|  | 移动相 | 500mL/瓶 | 180 | 瓶 | 用于分析样品中待测伏立康唑，奥卡西平的分离测定，适用于二维液相色谱系统
|  | 赋值液 | 3支/盒 | 441 | 盒 | 含万古霉素低、中、高3个浓度的质控生物样品
|  | 赋值液 | 4支/盒 | 576 | 盒 | 含环孢素低、中、高3个浓度和复溶溶剂的质控生物样品
|  | 赋值液 | 3支/盒 | 441 | 盒 | 含伏立康唑低、中、高3个浓度的质控生物样品
|  | 赋值液 | 3支/盒 | 441 | 盒 | 含奥卡西平低、中、高3个浓度的质控生物样品