## 产品及参数信息
序号 | 项目名称 | 最高限价(元) | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 碳涂层支架 | 15675 | 1.规格尺寸：支架直径2.25-4.5mm±1mm，长度为7mm-31mm±1mm，工作总长度为142cm±1mm。 2.材质：支架材料为L605钴铬合金。 3.功能：用于改善或者治愈慢性闭塞缺血性患者。 4.结构：该产品由RX型球囊扩张导管和预装支架组成；具有生物诱导碳涂层（iCarbofilm)并带有远近端各１个铂金丝的不透射线点。 5.所有型号均适配导鞘为4F；适配5F的导管，兼容.014英寸的导丝，额定压不小于9atm；爆破压不大于18atm。 6.适用于外周血管选择性支架初次血管成形术。 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | PTA球囊导管 | 4613 | 1.规格尺寸：球囊直径2.0mm至7.0mm 球囊长度15mm至120mm，球囊导管长度为150cm-155cm。 2.材质：导管近端管材料为304V不锈钢且远端同轴管材料为尼龙聚合物。 3.功能：用于改善慢性闭塞缺血性患者。 4.结构：该产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、导管(内、外管) 交换管、海波管、不透X线标记、抗折装置、管座构成。其中球囊材料为尼龙(Nylon12)和尼龙弹性体(Pebax4033)混合物组成。 5.额定压不小于6atm、爆破压不大于22atm，所有型号均兼容.014英寸的导丝2.0mm-5mm适配4F鞘；6.0mm-7.0mm适配5F鞘。 6.适用于颅外段血管腔内成形术。 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
3 | 外周血管支架系统 | 15000 | 1.规格尺寸：支架直径为6.0mm-10mm±1mm，长度为19mm-59mm±1mm，工作总长度为75cm至135cm±1cm。 2.材质：支架为钴铬合金（L605）支架，具有生物诱导碳涂层（iCarbofilm)。 3.功能：用于外周血管的动脉粥样硬化患者的治疗。支架短缩率为0 4.结构：该产品由输送系统和支架两部分组成，支架装在可扩张半顺应性OTW球囊导管上并带有远近端各１个铂金丝的不透射线点。 5.所有规格型号均兼容6F的导管鞘；兼容.035的导丝。 6.额定压为7-8atm爆破压为10-12atm。 7.适用于外周血管动脉粥样硬化病理改变的治疗以维持血管的开放性。 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
4 | 漂浮导管 | 2700 | 1.通过热稀释法测量心排量(CO)。 2.可监测心腔内压力：右心房压力（RAP），肺动脉压力（PAP），肺动脉嵌顿压（PAWP）。 3.可监测其他衍生参数：每搏量（SV），肺循环阻力（PVR），体循环阻力（SVR）。 4.可通过远端腔抽取中心静脉，右心房，右心室以及肺动脉血液，供临床做血气分析使用。 5.可通过球囊充气阀腔室进行球囊充气，使导管沿血流方向置入肺动脉位置。 6.漂浮导管全长不低于110cm，每 10cm需有刻度提示，气囊距导管顶端不超过1mm，可用0．8～l.5ml的空气或二氧化碳气充胀，充胀后的气囊直径不超过13mm。 7.行右心导管检查术。 8.适应症：通过右心导管检查，进行肺高压诊断及评估分型，心功能监测； 9.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 球囊扩张导管 | 4500 | 1.同一型号可提供3种不同扩张直径；且直径逐渐增大。 2.导管的球囊节段下方有两个不透射线标记。 3.不透射线标记材料：铂铱合金。 4.导管工作长度：不小于110cm（重要要求）。 5.最小工作通道：2.8mm。 6.球囊为直线型肩式设计。 7.适应症：用于在内窥镜下扩张狭窄的气道树。 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
6 | 经皮肾镜穿刺套装 | 3800 | 1.可通过成像光纤达到可视化穿刺要求。 2.经皮肾镜外鞘（针式）≤5.Fr，可通过钬激光光纤。 3.具有不同大小的镜鞘（如4.8Fr、8Fr、10Fr等）可供选择。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
7 | 输尿管支架（抗压支架） | 73800 | 1.具有热形状记忆效应。在置入过程中遇55度温水，支架会恢复为预成型的锥形；在移除过程中接触到5度冷水，支架会软化；在37度人体正常体温时，保持紧密螺旋结构。 2.表面为惰性排列的氧化钛金属层。 3.输尿管支架：未扩张段内径不小于8.1Fr,外径不小于10.5Fr;扩张段最大21Fr，长度范围：30MM；60MM；100MM;150MM;200MM 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
8 | 耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器 | 10300 | 1.聚丙烯吊带网片，网孔≥1.2mm，吊带网宽≥1.1cm，长度≥45cm。 2.由吊带件和输送工具组成。 3.配有医用级别一次性ABS手柄。 4.具有扳机式固定设计手柄，单手操作无障碍退鞘管。 5.适用于女性因尿道过度移动和/或括约肌功能障碍造成的压力性尿失禁，行经耻骨后途径尿道中段悬吊术。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
9 | 一次性使用扩张器 | 1500 | 1.适用于植入人体扩张软组织的圆形扩张器。 2.材质为医用级硅橡胶。 3.规格大小应多样化能满足临床需求，最小体积应≤200ml，最大体积应≥500ml。 4.扩张器基底直径最小应≤110mm，最大应≥130mm。 5.扩张器高度最小应≤45mm，最大应≥60mm。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
10 | 射频热凝电极套管针 | 1088 | 1.适用范围： 与射频控温热凝器配套使用，用于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时，进行穿刺。 2.结构及组成： 由针管(覆盖有绝缘保护层)、针管座、衬芯、衬芯座、保护 套组成。 3.一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 4.型号及规格要求：有直针斜口、弯针斜口等多种规格，有不同长度的工作端，直针斜口尺寸要求：22G*（50~150）mm*（2~10）mm、20G*（50~150）mm*（2~10）mm。弯针斜口尺寸要求：22G*100mm*（5~10）mm、20G*150mm*（5~10）mm。 5.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
11 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 6860 | 1.规格尺寸： 直径 ：19ga （针外径0.0406in-0.0472in，工作通道≥2.8mm）、22ga（针外径0.0275in-0.0314in，工作通道≥2.4mm）、25ga（针外径0.0197in-0.0216in，工作通道≥2.4mm）。 穿刺针长度：0cm-8cm，可调节。 工作长度：137.5cm-141.5cm，可调节。 2.材质：钴铬合金或镍钛合金。 3.功能：内窥镜超声活检穿刺针EUS-FNB装置旨在通过曲线阵列超声内窥镜的辅助通道，对目标黏膜下和壁外的胃肠道病变进行取样。 4.结构：产品由超声活检穿刺针、栓塞阀及注射器（抽吸器）组成，超声活检穿刺针由针、探针丝、探针帽、针鞘和手柄等组成。 5.该产品在内镜超声引导下细针穿刺抽吸/活检术中应用。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
12 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 158000 | 1.产品由植入式脉冲发生器和输送导管组成。 2.脉冲发生器规格尺寸：体积不大于1cm³，质量不大于1.8g，长度不大于2.6cm。 3.可程控模式包括：VDD、VVI、VVIR、VOO、OVO、VDI、ODO、Device OFF。 4.材质：钛、氮化钛、聚对二甲苯 C、聚对二甲苯底漆、PEEK、硅氧烷、镍钛诺、铂、铱、液体硅橡胶和医用硅胶黏合剂。 5.固定机制：镍钛诺翼。 6.MRI要求：可进行1.5T和3.0T核磁检查。 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
13 | 心血管光学相干断层成像设备及附件（一次性使用血管成像导管） | 12000 | 1.适用范围：一次性使用血管内成像导管与心血管光学相干影像系统配合使用。预期用于冠状 动脉的成像，用于临床需要进行腔内介入治疗的患者。 2.产品描述：成像导管包含两个主要组件：导管体和内部旋转光纤成像核心，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期不小于2年。 3.产品安全特征参数：a) 按防电击的程度分类：防除颤 CF 型应用部分。b)按对进液的防护程度分类：IP07。 4.规格尺寸：(1)末端导管的外径≤2.58Fr（0.86mm）。(2)有效长度为1350mm±20mm。(3)回拉标记到镜头标记的距离≥54mm。(4)尖端标记到导丝入口长度的距离≤5mm。(5)亲水涂层长度≥260mm.(6)成像窗长度≥265mm。 5.功能：(1)传输效率应＞70%。(2)传输效率不稳定度应≤±10%。(3)传输效率复现性应≤±10%。(4)最小弯曲工作半径为15mm。(5)光束特征:a) 起始位置光斑大小应<60μm (组织中);b) 发散角应<5°。(6)导管内部探头可旋转360度旋转。(7)导管内部探头回撤距离应≥100mm, 且回撤后可归位。(8)横向分辨率应20μm≤X≤70μm。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
14 | 颅颌固定系统 | 3730 | 1.骨板由纯钛材料制成，多种型号，可自行剪裁、调节，适用于耳鼻喉科多种骨折内固定，钛钉由铁合金制成，与骨板可以匹配。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
15 | 微血管吻合装置 | 15000 | 1.用于急性创伤、皮瓣等微血管（动、静脉）的吻合。可用于不同管径血管，行端端、端侧吻合。吻合装置无需缝针缝线，操作简单，规范化机械化操作，节约时间。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
16 | 一次性止血夹 | 1190 | 1.夹闭效果：精准得夹闭力，减少血管内膜损伤，夹持更稳定。长度不阻挡视野。材质在术中灯光下不反光；辨识性：夹体与周围组织区分明显，易辨识。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
17 | 一次性使用血液灌流器（脓毒血症用） | 3680 | 1.吸附剂为中性大孔树脂，且树脂装量不小于350ml。 2.可进行全血或血浆灌流治疗。 3.最高血流量250mL/min。 4.可耐受100kPa的压力。 5.产品通过欧盟CE认证。 6.采用γ射线辐射灭菌，一次性使用。 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
18 | 膜型血浆分离器 | 2350 | 1.筛选系数：白蛋白≥0.90，总蛋白≥0.97。 2.血液室70ml-90ml，血浆室100ml-110ml。 3.外壳材质：聚碳酸酯树脂。 4.有效膜面积：0.75m²-0.85m²。 5.灭菌方式：γ射线灭菌。 6.内径300μm-350μm、膜厚45μm-55μm、孔径0.2μm-0.3μm。 7.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
19 | 一次性使用血液灌 流器（人工肝用） | 2242 | 1.吸附剂为中性大孔树脂。 2.可进行全血或血浆灌流治疗。 3.最高血流量250mL/min。 4.可耐受100kPa的压力。 5.产品通过欧盟CE认证。 6.采用γ射线辐射灭菌，一次性使用。 7.用于开展人工肝双重血浆分子吸附系统。 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
20 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 3705 | 1.吸附剂为苯乙烯系阴离子交换树脂。 2.仅能血浆吸附，血浆流速宜在20ml/min-50ml/min。 3.柱体可耐受100kPa的压力。 4.产品通过欧盟CE认证，中国CCC认证。 5.采用医用聚氯乙烯PVC材料制造。 6.光滑内壁可有效降低血流阻力并减少泡沫产生。 7.管壁弹性好，不易受压而影响血液流动。 8.每套产品均经过静电除尘处理。 9.采用湿热灭菌，一次性使用。 10.适用于各种疾病引起的高胆红素、高胆汁酸血症。 11.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
21 | 血浆滤过器 | 1450 | 1.血流量范围80-250ml/min，跨膜压≤100mmHg。 2.预充容量（血液/滤液）：≥67mL/160mL。 3.膜面积≥0.6㎡。 4.消毒方式：流动蒸汽消毒。 5.使用范围：一次性使用于血浆分离，使用于所有需要血浆滤过的疾病。 6.膜材料：聚砜纤维膜。 7.最大滤液流量≥有效血液流量的30%。 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
22 | PEEK颅骨固定系统 | 2200 | 1.符合YY/T0660标准要求的PEEK-OPTIMA LT1聚醚醚酮材料制成。 2.规格型号：2孔链接片：长度16mm-18mm，厚度不大于1.0mm，灭菌包装。 3.弯曲强度好，具有较好的柔韧性，自带贴合颅骨的弧度。 4.适用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。 5.同时还可以为经鼻内镜治疗垂体瘤的患者做骨性支撑修补。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
23 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 15500 | 1.适用范围：适用于各种颅内血肿（基底节、脑叶、丘脑、脑干、脑室）、各种颅内肿瘤（脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤）、脑积水、三叉神经痛等微创手术的辅助牵开。 2.导管呈透明色，有助于观察球囊充盈时液体流动情况。 3.球囊采用柔性乳胶材质，具有良好的顺应性，适应不同体积和形状的麦氏囊。 4.产品的组成：包括但不限于由预定位牵开球囊、柔性牵开球囊和管状脑压板组成。 5.规格及尺寸要求：球囊充盈直径8±2mm，导管长度50±1cm，球囊导管介入直径≤1.6mm，确保通过卵圆孔的通过性，配套穿刺针直径≤1.95mm。导管头端具有内置显影环设计，保证术中安全。导管管身标有至少3个Mark标记点，为球囊进入麦氏囊深度提供安全参考标准。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
24 | 外科术中止血消融电极 | 2998 | 1.与高频手术设备配套使用，供手术时对组织进行电凝止血用产品性质：用于神经内镜手术，尤其是微创经鼻蝶垂体瘤切除术、微创鼻咽管瘤切除术的医疗耗材。 2. 消融电极应具有一定的弹性和韧性，电极体在经过80次捏合后，电极尖张开张开距离应不小于3mm。 3. 消融电极管腔应畅通，调节器全开状态下，最小输水量≥50ml/h。 4. 输液管应有良好的密封性，通入高于大气压20kpa的气压，持续10秒，应无漏气。 5. 全长300±50mm，绝缘层长度203±5mm，有效长度(1-10)±2mm，电极尖0.9±0.3mm，1.2±0.3mm。带香蕉插头的导线≥300mm，尖端可选择上弯，下弯，直尖。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
25 | 神经外科微血管减压垫片 | 6000 | 1. 以聚四氟乙烯为材料组成的高分子材料。 2. 外观呈片状，形状规则，外观平整。 3. 有多种规格可选，厚度大于1mm,小于1.8mm。 4. 能适用于神经外科微血管减压术。 5. 生物稳定性，组织相容性好，不吸收。 6.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
26 | 可吸收止血流体明胶 | 2830 | 1.结构和组成:无菌可吸收的明胶。 2.适应范围：适用于外科尤其是神经外科相关手术。 3.技术要求:猪源明胶，非人源原材料，无传染性风险产品剂量不低于5ml，4-6周可被完全吸收，流体性状，非固体止血材料，基质颗粒小于1mm，基质粘稠，不溶于水，膨胀率小于20%，不易造成非预期的压迫或占位，有可弯曲导管，可裁剪导管，供手术选择，可常温保存运输。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
27 | 盆底修补网片 | 25600 | 1. 材料为聚丙烯+钛化处理，其网孔＞75μm，密度35g/㎡。 2. 规格：全盆底网片：长 520-590mm；宽：210-290mm。 3. 前盆底网片：长 520-590mm；宽：95-120mm。 4. 骶骨固定网片：长 100-150mm；宽：140-160mm。 5.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
28 | 心脏稳定器 | 15000 | 1.心脏稳定器由万向支撑和压脚构成。万向支撑可装配负压角（负压吸引）或正压角（机械压力）两种。所用的原材料为硅橡胶、不锈钢及聚甲醛等医用塑料。 心脏稳定器是目前心脏大血管外科非体外循环冠脉搭桥术的必需耗材，为负压型稳定器，可减少心脏压迫，减少术中、术后低心排综合征的发生率。手持心尖吸引器适用于微创小切口多支冠脉搭桥术，吸引抓持心尖，且均为负压型稳定器，可减少心脏压追。 单支直杆稳定器是微创小切口单支冠脉搭桥术的必需耗材，为负压型稳定器，减少心脏压迫。 多支直杆稳定器是微创小切口多支冠脉搭桥术的必需耗材且均为负压型稳定器，减少心脏压迫。 2.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
29 | 软组织修复疝修补片 | 25000 | 1.适用于胃肠外科食道裂孔疝疝修补手术 2.材质要求：猪真皮基质脱细胞非交联猪胶原蛋白 3.结构要求：平片、单层 4.补片有效空间不低于46% 5.尺寸：长度不低于10cm±0.5cm，宽度不低于6cm±0.5cm 6.厚度：不低于1.8mm 7.该产品经伽马射线灭菌，一次性使用。 8.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
30 | 疝修补网 | 14000 | 1.适用于腹腔内修补腹壁疝，包括脐疝、切口疝、造口旁疝、膈疝、较大食管裂孔疝、盆底疝以及盆底修复用。 2.尺寸：(10*15cm)；(15*15cm) (20*15cm)。 3.材质：钛化聚丙烯材质；双面防粘连。结构：轻质大网孔，网孔＞1mm，单股编织。 4.重量35g至65g/㎡ ,一次性使用。 5.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
31 | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统 | 100000 | 1.支架由两个组件组成:骼动脉分支组件和髂内组件；覆膜部分由镍铁合金丝制成。 2.用于治疗髂总动脉瘤或主髂动脉瘤。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
32 | 机械血栓切除系统 | 28300 | 1.导管为共轴钢制螺旋，在医疗动力系统和齿轮箱的驱动下进行抽吸血栓。 2.具备6-8F，长度110-135cm的导管型号选择；兼容导丝规格为：0.018。 3.用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
33 | 带纤维铂金弹簧圈 | 1898 | 1.该产品由铂钨合金弹簧圈和合成纤维构成。弹簧圈随附有一个导引器和一个固定夹。 2.0.18系统，弹簧圈直径2-9mm。 3.用于外周血管系统的动静脉栓塞治疗。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
34 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 10735 | 1.该产品包括一个弹簧圈(由铂-钨合金制成)，互锁臂材料为铂铱合金。 2.0.18和0.35系统，弹簧圈直径2-22mm。 3.用于阻塞或减缓外周血管系统血流速度的可分离式互锁弹簧圈。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
35 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 90000 | 1.该产品由覆膜支架和输送器组成，其中覆膜支架由金属支架和覆膜移植物组成。 2.覆膜支架直径12-44mm。 3.用于瘤体局限于血管直管段的多种形式的主动脉瘤的治疗。 4.四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。