## 产品清单
包件号 | 包件名称 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 计价单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 血型抗筛卡式检测 | 1 | 红细胞血型抗体筛选细胞(微柱凝胶法) | 3*10ml | 盒 | 550 | 1、检测方法：微柱凝胶法。质量要求：同时具有美国FDA 、CE认证。抗原覆盖广，对D、C、c、E、e、K、k、Jka、Jkb、Fya、Fyb、M、N、S、s、P1、Lea和Leb要求有阴性和阳性表达，对其中的剂量效应抗原可以要有纯合子表达，以避免漏检有临床意义的抗体。试剂红血细胞悬液适用于同一厂家配套的抗人球微柱凝胶卡。所有红细胞均为人O型红血细胞。试剂红血细胞悬液浓度为 0.8%，不用稀释，即开即用。试剂红血细胞直接Coombs试验应为阴性。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | 人ABO血型反定型用红细胞测定试剂盒(微柱凝胶法) | 2*10ml | 盒 | 405 | 1、检测方法：微柱凝胶法。质量要求：同时具有美国FDA 、CE认证。试剂红血细胞悬液，适用于同一厂家的ABO-Rh血型检测卡配套使用。A1和B血型红细胞均为Rh(D)阴性。试剂红血细胞悬液浓度为0.8%不用稀释，即开即用。试剂红血细胞直接Coombs试验应为阴性。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 3 | ABO-Rh血型检测卡(微柱凝胶法) | / | 卡 | 38.8 | 1、检测方法：微柱凝胶法。质量要求：同时具有美国FDA、CE认证。试剂卡基质要求：葡聚糖凝胶。产品组成：A-B-D-C-E-Ctrl-N-N，凝胶，缓冲液和相应的单克隆抗体。单克隆抗体要求：所有添加的单克隆抗体提供克隆号并在试剂盒说明书上有显示或标识，且所有克隆号可通过国际参比实验室进行溯源。一卡同时完成ABO正反定型和Rh（D、C、E）血型抗原的检测。重复性：阳性结果的卡间差异在血型中≤1/2+，在反定型中≤1+。包装规格：8孔/卡。稳定性：在2-25℃下保存，可稳定至标签上的有效期。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 4 | 抗人球蛋白检测卡(微柱凝胶法) | / | 卡 | 41.3 | 1、检测方法：微柱凝胶法。质量要求：同时具有美国FDA、CE认证。试剂卡基质要求：葡聚糖凝胶。产品组成：8孔AHG微孔凝胶，内含低离子强度缓冲液和多价抗人球蛋白，兔多克隆抗-IgG和鼠单克隆抗-C3d抗体。单克隆抗体要求：所有添加的单克隆抗体提供克隆号并在试剂盒说明书上有显示或标识，且所有克隆号可通过国际参比实验室进行溯源。重复性：卡内8个孔凝集结果差异≤1/2+。包装规格：8孔/卡。稳定性：在2-25℃下保存，可稳定至标签上的有效期。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
二 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 1 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 盒 | 50 | 1、产品性能指标：抗A，抗B效价≥国家参考品同步检测结果。储存条件：2-8℃避光保存。有效期：储存条件下有效期为24个月。产品为非仪器配套试剂。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
三 | 血清学交叉配血检测 | 1 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 盒 | 113 | 1、本产品用于ABO血型的反定型检测，不用于血源筛查，仅用于临床检验，2~8℃保存，有效期3个月，操作简单，灵敏度高。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 5ml | 支 | 59.99 | 1、该产品用于血型不规则抗体的筛查，本产品不用于血源筛查,仅用于临床检验，2~8℃保存，有效期3个月，操作简单，灵敏度高。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 3 | 抗D（IgM＋IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | / | 瓶 | 120 | 1、本产品用于体外定性检测人红细胞中的D抗原。仅用于临床检测，不用于血源筛查，2~8℃保存，有效期3年，操作简单，灵敏度高。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 4 | 凝聚胺介质试剂 | / | 测试 | 1.22 | 1、本产品作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血试验2~25℃保存，有效期2年，操作简单，灵敏度高。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
四 | 血型合血卡式检测 | 1 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | / | 人份 | 29 | 1、产品性能指标：抗A效价≥128，抗B效价≥128，抗D效价≥64；将已知抗原的细胞加入到微柱凝胶中，凝胶中的抗体与含有相应抗原的细胞呈阳性反应，与没有相应抗原的细胞呈阴性反应；微柱中抗体与含有相应抗原的红细胞凝集强度≥3＋。稳定性：在2-25℃下避光保存，可稳定至标签上的有效期。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | 抗人球蛋白检测卡(抗人球蛋白交叉配血) | / | 人份 | 9.6 | 1、产品性能指标：抗人球蛋白抗体效价≥32。稳定性：在2-25℃下避光保存，可稳定至标签上的有效期。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
五 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 单筒 | 套 | 85 | 1、透明度好，刻度清晰，无菌，不含乳胶不含DEHP，可耐350psi-1200psi，8秒； 环氧乙烷残留≤10ug/g。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  |  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 双筒 | 套 | 160
六 | 医用干式胶片 | 1 | 医用干式胶片 | 8*10 | 张 | 3.5 | 1、规格：8x10、14x17。 2、热敏胶片。 3、需要驻场管理人员1名
|  |  |  | 14*17 | 张 | 8
七 | 医用干式胶片 | 1 | 医用干式胶片 | 8*10 | 张 | 9 | 1、规格：8x10、14x17. 2、热敏胶片。 3、需要驻场管理人员1名。 4、要求高分辨率、高速打印
|  |  | 医用干式胶片 | 14*17 | 张 | 16
八 | 医用棉球 | 1 | 医用棉球 | / | 包 | 0.8 | 1、非无菌普通棉球。
九 | 急诊外伤基础用品 | 1 | 骨折固定夹板（钢丝托板） | / | 块 | 17 | 1、急诊科外伤病人使用。 2、50、60、90、100、120等每种型号。
|  | 2 | 骨折固定夹板（木制夹板） | / | 付 | 8.5 | 1、急诊科外伤病人使用。 2、各型号。
|  | 3 | 医用外固定支具（颈托） | / | 个 | 15 | 1、急诊科外伤病人使用。 2、大、中、小各型号。
|  | 4 | 三角巾急救包 | / | 张 | 20 | 1、急诊科外伤病人使用。 2、无菌、单独包装的，有顶带、系带，最长边大于1.5m。
十 | 人工急救呼吸球 | 1 | 人工急救呼吸球 | / | 套 | 910 | 1、可重复性使用。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十一 | 一次性使用无菌胃管 | 1 | 一次性使用无菌胃管 | / | 根 | 14 | 1、洗胃用专用28号。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十二 | 血液灌流器 | 1 | 一次性使用血液灌流器 | / | 支 | 578 | 1、产品用途：与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂吸附作用，通过体外循环灌流的方法来清除人体内源性和外源性余量药物、毒物及代谢产物等中大分子致病物质。《血液灌流在维持性血液透析患者中的临床应用上海专家共识》推荐可用于终末期肾脏病患者维持性血液透析相关并发症：严重尿毒症相关睡眠障碍、蛋白质能量消耗、严重继发性甲状旁腺功能亢进、不安腿综合征、尿毒症周围神经病变、严重尿毒症相关皮肤瘙痒、微炎症状态、难治性高血压、严重高β2-MG血症9大症状的治疗及预防。 2、产品材质：本产品由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、简体和网架组成，端盖、盖帽、简体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，并进行二次交联，包膜材料为火棉胶。注射用水符合中国药典(2015版）要求。 3、产品经γ射线辐射灭菌，一次性使用。 4、规格型号：树脂吸附剂填充量：130ml。 5、组成或配置：产品由柱体、吸附剂和注射用水组成。血室容量：100±20ml。 6、包装要求：无菌、无热源，1支/盒包装。 7、蛋白吸附率≤5%（总蛋白）≤7%（白蛋白）。全血凝固时间：肝素化后全血凝固时间大于120分钟。机物残留：低于ICH、药典规定安全限量。肌酐吸附率≥60%、戊巴比妥钠吸附率≥85%、维生素B12吸附率≥95%、蛋白结合毒素≥40%、平均孔径≥5nm。感染控制：无毒、无菌、无热源。质量体系标准：符合国家YY0464和YY1290质量标准。罐体内部阻力：≤4kpa、罐体可耐受压：100kpa。 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十三 | 连续性血液净化耗材 | 1 | 连续性血液净化管路 | / | 套 | 557 | 1、与急性透析和体外血液治疗机配套使用。 2、由动静脉管路、滤过液管路、收集液袋组成。 3、血路容量147ml。 4、泵管使用寿命≥72小时。 5、泵管直径为6.4mm。 6、产品使用的动脉压范围：-280mmHg~300 mmHg。 7、产品使用的静脉压范围：80mmHg~500 mmHg。 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 空心纤维血液透析滤过器 | / | 支 | 310 | 1、有效膜面积（m2）：1.4 2、膜壁厚/膜内径（um）：35/220 3、（预充量）血液/滤液： 100/210 4、消毒方式为流动蒸汽消毒。 5、最大使用时间≥72小时。 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 3 | 血液净化用管路 | / | 付 | 254 | 1、管路与血液净化设备配套使用，辅助用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS治疗。 2、管路容量158ml。 3、泵管使用寿命≥72小时。 4、泵管直径为6.4mm。 5、最大正压750 mmHg、最大负压-300 mmHg。 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十四 | 腹膜透析耗材 | 1 | 碘液微型盖 | / | 个 | 1.3 | 1、由微型盖和浸润聚维酮碘的海绵构成，保护外接短管的阴极锁定接头，包含10%的聚维酮碘溶液，对金黄色葡萄球菌，大肠埃希菌，铜绿假单胞菌和白色连珠菌的杀灭对数值≥3.00 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 腹膜透析管及附件 | / | 套 | 442 | 1、腹透管，转接头，密封帽和Beta-cap夹。腹透管的材质为硅橡胶，接头材质为聚醚酰亚胺，密封帽材质为聚丙烯，Beta-cap夹的材质为缩醛。环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于急性、慢性腹膜透析和腹腔内化疗。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 3 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | / | 个 | 388 | 1、材料为纯钛,产品由两部分组成:钛接头和螺旋帽。钛接头为一个双重密封,鲁尔内锁定接头。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 4 | 腹膜透析外接短管 | / | 根 | 120 | 1、结构组成包括:尖端保护帽、浅蓝开关、白色套筒、管路、腹透管连接端口、拉环帽及腹透液连接端口。本产品用于腹膜透析,可与腹膜透析导管接头联用,用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 5 | 医用导管夹 | / | 个 | 6 | 1、本产品由夹子主体，闭合口，臂组成，夹闭或放开医用导管的夹具。
十五 | 血液透析液 | 1 | 血液透析浓缩液 | / | 桶 | 57.6 | 1、血液透析浓缩液（成品A液） ① A液一桶容量=10L； ② 每升浓缩液含 氯化钠210.7g、氯化钾5.22g、氯化钙7.72g、氯化镁3.56g、冰醋酸6.31g； ③ A液有效期：12个月以上。本品无致热源：血液透析浓缩液以细菌内毒素检查用水稀释为透析液后，细菌内毒素应小于0.03EU/ml。微生物限度：血液透析浓缩液的细菌总数应不大于100CFU/ml，真菌总数应不大于100CFU/ml，大肠杆菌不得检出。浓缩液稀释为透析液后的不溶性微粒状况：≧10μm的微粒应不大于10个/ml，≧25μm的微粒应不大于1个/ml。 血液透析A浓缩液与血液透析B浓缩液按比例稀释配成透析液后各离子浓度符合《血液净化标准操作规格2021》的要求。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 血液透析浓缩物 | / | 桶 | 32.4 | 1、血液透析浓缩（成品B液） ①B液一桶容量=12L； ②每升B液含碳酸氢钠84.0g； ③B液有效期：6个月及以上； ④B液由进口透析专用级碳酸氢钠和氯化钠组成。细菌内毒素：以细菌内毒素检查用水稀释为透析液后，细菌内毒素小于0.03EU/ml 血液透析A浓缩液与血液透析B浓缩液按比例稀释配成透析液后各离子浓度符合《血液净化标准操作规格2021》的要求。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十六 | 血液透析耗材 | 1 | 血液透析器 | / | 支 | 66.75 | 1.膜材料：聚醚砜膜。 2.有效膜面积：1.6㎡。 3.超滤系数：16（ml/h·mmHg）。 4.血室容量：105ml。 5.QD=500ml/min,QB=200ml/min时，尿素清除率为：183ml/min，肌酐清除率为：175ml/min，磷酸盐清除率：163ml/min，维生素B12清除率为：91ml/min。 6.产品结构及主要组成成分：由聚醚砜中空纤维膜、壳体、端盖、密封圈和封口胶组成，中空纤维膜材料为聚醚砜，端盖和壳体材料为聚碳酸酯，封口胶材料为双组份聚氨酯胶，密封圈为硅橡胶。 7.适用范围：用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | / | 支 | 90 | 1.膜材料：聚醚砜膜。 2.有效膜面积：1.5㎡。 3.超滤系数：48（ml/h·mmHg）。 4.血室容量：95ml。 5.QD=500ml/min,QB=300ml/min时，尿素清除率为：264ml/min，肌酐清除率为：241ml/min，磷酸盐清除率：232ml/min，维生素B12清除率为：176ml/min。β2-MG清除率为：58ml/min。 6.产品结构及主要组成成分：由聚醚砜中空纤维膜、壳体、端盖、O型密封圈组成。中空纤维膜材料为聚醚砜，外壳材质为聚碳酸酯，封口胶材料为聚氨酯。 7.适用范围：适用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。 8.需配穿刺针2支，护理包1个，消毒巾2片。
|  | 3 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | / | 套 | 17.1 | 1.可与各品牌血透机、血滤机配套使用。 2.泵管外径：12mm。 3.产品由泵管、导管、注射头、注射头保护套、注射件、滤网、空气壶（直形）、空气壶盖、泵管接头（三通）、注射接口帽、注射接口、小调节夹、大调节夹、透析器接口、透析器接口帽、传感器保护器、瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、废液袋组成。 4. 管路采用医用级聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯材质，无副作用；管路无菌、无热源，经环氧乙烷灭菌。 5. 可选配双监测、废液袋、输液器、Y型废液袋等多种结构、满足临床使用需求。 6.适用范围：作为输送血液、药液的管路通道。临床中配合血透机、血滤机等设备，用于血液净化、透析、过滤、透析滤过、传送药液的一次性使用无菌器械。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 4 | 透析导管 | / | 套 | 2205 | 1、适用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，建立血管通路； 2、导管直径14.5F，导管长度19cm、23cm、27cm、35cm可选； 3、导管的材料为聚氨酯，具备长期使用的强度； 4、流量最高可达500ml/min; 5、带有阀血管鞘，可有效防止空气栓塞及出血过多； 6、在隧道部位提供非常好的柔韧性，便于植入。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十七 | 自动化腹膜透析机耗材 | 1 | 腹膜透析机管路 | / | 套 | 35 | 1、透析机管路需在洁净的环境中生产。外观应柔软、光洁、无气泡、无明显机械杂质、异物、扭结,其透明度应能保证发现气泡。各种分离型的辅助部件,一起使用的透析机管路的端应符合GB/T1962.2-2001标准的锁定接头的性能要求。配套东泽PD-GO自动化腹膜透析机使用。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 引流袋 | / | 套 | 1 | 1、可以配套腹膜透析机管路使用。
十八 | 床旁血液透析耗材 | 1 | 血浆分离器 | / | 支 | 1500 | 1、适用于多种血浆治疗模式，血浆置换、血浆吸附、二次膜血浆分离、血浆治疗。 2、有效面积0.5平方米，最大跨膜压100mmHg，血液流速60-180ml/min。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2 | 透析液过滤器 | / | 支 | 950 | 1、超滤系数大于等于270ml/h mmHg，使用寿命150次治疗，最大超滤压力2bar，最大跨膜压500mmHg。 2、消毒方式：Gamma射线灭菌。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 3 | 一次性使用体外循环血路 | / | 套 | 900 | 1、非预装套件内每根管路均独立包装， 易于更换。 2、同一套管路可以即时切换CVVH/CVVHD或前/后稀释模式(HF/HD套件)。 3、方便护士操作的可排气管路,有效预防空气栓塞危险。 4、管路和收集袋有多个接口，降低医护人员换袋工作量。 5、环氧乙烷灭菌. 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 4 | 一次性使用血液净化滤器 | / | 支 | 750 | 1、重症连续血液净化专用，有效膜面积2.0平方米。用于少尿性急性肾功能衰竭相关的容量过负荷、尿毒症和/或电解质紊乱的病人;也可用于需要清除过多液体负荷的病人，如肺水肿或利尿剂耐受的充血性心力衰竭的病人。 在压力监测下，一次性使用血液净化滤器可应用于CRRT (持续血液净化治疗)机的 持续性血液滤过: CVVH (持续性静静脉血液滤过)，SCUF (持续缓慢超滤)，HV CVVH(高容量持续静静脉血液滤过)，CVVHDF(持续静静脉血液透析滤过)和持续性 血液透析: CVVHD (持续静静脉血液透析)和CVVHFD (持续静静脉高流量透析)。 2、消毒方式：Gamma射线灭菌。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十九 | 达芬奇手术灭菌及监测耗材 | 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | / | 片 | 990 | 1、过氧化氢为其有效杀菌成分，其浓度范围应为：641.0 g/L-738.8g/L(53%-59.6%)（w/w）。（提供卡匣外标签说明）。 2、每片卡匣含有10粒胶囊， 每颗胶囊的过氧化氢体积为5400μL±216μL。（提供卡匣外标签说明）。 3、在54 ℃恒温下保存14天的卡匣内原液过氧化氢含量平均值为729 g/L。（提供权威检测机构出具的检测报告）。 4、卡匣外包装有化学指示条，可以检测运输过程是否有过氧化氢泄露，如有过氧化氢泄露外包装化学指示条会发生明显的变色反应。（提供产品图片） 5、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品。 6、必须适用于科室现用过氧化氢低温等离子体灭菌器设备。
|  | 2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | / | 支 | 120 | 1、生物指示剂：采用嗜热脂肪杆菌芽孢作为生物指示剂的生物监测条件来监测灭菌效果。 2、检测时间≤30分钟 。 3、必须适用于科室现用过氧化氢生物阅读器。 4、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品。
|  | 3 | 化学指示卡 | / | 片 | 1.16 | 1、为保证灭菌效果的有效性，应使用含有三乙醇胺作为化学指示卡的组成部分。 2、颜色变化提示灭菌与否； 3、有效期不少于18个月。 4、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品。
二十 | 达芬奇手术专用清洗耗材 | 1 | 极限浓缩高效医用酶清洗剂 | 5升 | 桶 | 12672 | 1、适用于清洗手术器械及其他医疗用品，适合手工清洗、超声清洗及自动清洗消毒机 2、超浓缩配方，稀释比例不低于1：5000（5L水使用1ml原液）。 3、能够兼容常见金属、非金属类材质，需提供检测报告；产品具有抑菌性，防止微生物滋生，需提供检测报告；对于器械具有保护能力，防止器械生锈，需提供检测报告；使用安全，无毒性，需提供检测报告；
|  | 2 | 极限浓缩高效医用中性清洗剂 | 5升 | 桶 | 9680 | 1、适用于清洗手术器械及其他医疗用品，适合手工清洗、超声清洗及自动清洗消毒机 2、超浓缩配方，稀释比例不低于1：5000（5L水使用1ml原液）。 3、能够兼容常见金属、非金属类材质，需提供检测报告；产品具有抑菌性，防止微生物滋生，需提供检测报告；对于器械具有保护能力，防止器械生锈，需提供检测报告；使用安全，无毒性，需提供检测报告；
|  | 3 | 极限浓缩医用润滑剂 | 5升 | 桶 | 11000 | 1、用于清洗手术器械及其它医疗用品。可用于手工清洗、超声清洗及自动清洗消毒机，可广泛应用于不锈钢、塑料及包括铝制在内的软金属材质。 2、机械清洗，超声清洗，手工清洗均可，（1:1250-1:5000配制）。 3、可提供器械润滑报告、生物兼容报告、提供材质兼容报告、提供灭菌方式兼容报告。
二十一 | 高温及环氧乙烷包装、灭菌相关耗材 | 1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | / | 片 | 1.7 | 1、适用于压力蒸汽灭菌的化学监测； 2、产品指示物性能稳定，可室温贮存（20℃），有限期应≥5年； 3、指示卡为第五类爬行式指示卡，可高度拟合生物监测，可作为器械提前放行依据 ； 4、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品；
|  | 2 | 一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽） | / | 卷 | 58 | 1、适用于压力蒸汽灭菌的化学监测，显示包裹是否已灭菌过； 2、可广泛适用于绵织布、无纺布、纸等多种包装材料，粘贴牢固可靠； 3、在121℃ 10min和134℃ 2min饱和蒸汽条件下，室温保存6个月指示胶带的化学指示条由米白色变为均匀的黑色； 4、粘贴牢固性强，指示胶带对钢板粘性≥279g/cm；必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品；
|  | 3 | 蒸汽灭菌化学测试包 | / | 个 | 52.2 | 1、产品为一次性使用化学测试包，内含一张第五类爬行式化学指示卡，用于压力蒸汽灭菌的化学参数监测； 2、产品效期≥24个月； 3、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品。
|  | 4 | 蒸汽灭菌指示胶带 | / | 卷 | 58 | 1、适用于压力蒸汽灭菌的化学监测，显示包裹是否已灭菌过； 2、可广泛适用于绵织布、无纺布、纸等多种包装材料，粘贴牢固可靠； 3、在121℃ 10min和134℃ 2min饱和蒸汽条件下，室温保存6个月指示胶带的化学指示条由米白色变为均匀的黑色； 4、粘贴牢固性强，指示胶带对钢板粘性≥279g/cm。 5、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品。
|  | 5 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | / | 片 | 0.85 | 1、适用于压力蒸汽灭菌的化学监测，用于判断灭菌包的基本化学参数； 2、规格：250条/盒； 3、该指示卡为第四类化学指示卡，符合GB18282.1-2015医疗保健产品灭菌化学指示物第I部分要求；必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品；
|  | 6 | 环氧乙烷快速生物测试包 | / | 包 | 125 | 1、产品为管腔式一次性使用生物测试包，用于环氧乙烷灭菌的生物监测，每测试包配备独立的阳性对照试剂； 2、指示剂含菌平均量不低于7.05x107cfu/片，符合GB18281.1-2000《医疗保健产品灭菌生物指示物》的要求； 3、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品。 4、必须适用于科室现用生物阅读器。
|  | 7 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | / | 盒 | 330 | 1、适用于环氧乙烷灭菌的化学监测，灭菌结束后，指示卡上的化学指示条由褐色变为绿色； 2、产品符合GB18282.1-2000中对V类化学指示物的要求、符合《医疗保健产品灭菌化学指示物第一部分：通则》GB18282.1-2005/ISO11140-1:2004的要求； 3、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品；
|  | 8 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（快速） | / | 只 | 36.5 | 1、适用于121℃下排气和134℃预真空压力蒸汽灭菌锅； 2、试剂含菌量均值不低于250800cfu/片，符合GB18281要求； 3、试剂可在3小时内得出最终判定结果； 4、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品； 5、必须适用于科室现用生物阅读器；
|  | 9 | 医用纸塑包装袋和卷 | 7.5cm*200m | 卷 | 268.85 | 1、产品适用于各类高值器械、精密医疗物品、重型器械等的灭菌包装； 2、由医疗用纸和PET+.具有良好的微生物屏障功能，符合《消毒技术规范》2002版和《中华人民共和国药典》2020版无菌检查法的相关要求；
|  | 10 |  | 30cm*200m | 卷 | 1095
|  | 11 |  | 40cm*200m | 卷 | 1600
|  | 12 | 环氧乙烷气罐 | / | 瓶 | 210 | 1、规格：170g/罐； 2、用于环氧乙烷灭菌的灭菌剂； 3、必须提供消毒产品卫生安全评价报告及提供样品； 4、必须适用于科室现用环氧乙烷灭菌器；
|  | 13 | BD测试包 | / | 包 | 70 | 1、产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽二类化学指示物的要求； 2、有效期不低于12个月； 3、适用于134摄氏度、3.5分钟预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能测试； 4、必须提供消毒产品卫生安全评价报告；
|  | 14 | 灭菌物品包装袋（蒸汽与环氧乙烷） | 10CM*200M | 卷 | 330 | 1、产品适用于各类高值器械、精密医疗物品、重型器械等的灭菌包装； 2、由医疗用纸和PET+CPP材料制成，配有121℃和134℃压力蒸汽灭菌过程指示物和环氧乙烷灭菌过程指示物，可通过观察指示物变色情况判断是否经过灭菌； 3、具有良好的微生物屏障功能，符合《消毒技术规范》2002版和《中华人民共和国药典》2020版无菌检查法的相关要求； 4、产品规格：7.5-25cm*200M，必须提供消毒产品卫生安全评价报告；
|  | 15 |  | 15CM*200M | 卷 | 500
|  | 16 |  | 20CM*200M | 卷 | 560.88
|  | 17 |  | 25CM*200M | 卷 | 780
|  | 18 |  | 7.5CM*200M | 卷 | 260
|  | 19 | 手工专用强效多酶清洗液 | 2L | 瓶 | 620 | 1、适用于各类手术器械、齿科器械、软式内镜、硬式内窥镜、麻醉物品及其他医疗器械； 2、要求多酶清洗液对人工制备生物膜中细菌的去除率≥90%，ATP下降率≥92%提供监测报告； 3、清洗液温和腐蚀性低，对不锈钢腐蚀速率应＜0.01，PVC腐蚀速率＜0.01，橡胶腐蚀速率＜0.01，对内镜材质均无腐蚀；酶活性佳，蛋白酶活力均值应≥0.32AU/ml、脂肪酶活力均值应＞114U/g、淀粉酶活力均值应＞3.4U/g。 4、配置要求：提供满足科室需求的分配器。
二十二 | 一次性丁腈检查手套 | 1 | 一次性丁腈检查手套 | / | 双 | 1.55 | 1、主材为丁腈橡胶； 2、规格大小齐全； 3、多颜色供货； 4、具有较强拉伸强度和韧性；