## 产品清单
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网产品 | 最高限价 | 符合科室需求的产品参数信息
| 体外循环 | 1 | 体外循环插管及穿刺附件 | / | 根 | 是 | 8360 | 结构及组成：由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带Bioline涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。本产品为一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。 适用于血管的插管插入术。
|  | 2 | 体外循环套包 | / | 根 | 是 | 34200 | 结构及组成：由离心泵头、氧合器和管路组成，整套管路带Bioline肝素涂层 用于体外循环手术支持。
二 | 血液透析、血浆置换治疗 | 1 | 留置导管 | / | 根 | 是 | 900 | 外直径≥2.7mm；有效长度≥125mm；组成：导管、穿刺针、弯头导丝、扩张器、手术刀、伤口敷料、注射冒；用于体外血液净化中锁骨下静脉、颈静脉以及股静脉处建立血管通路。
|  | 2 | 温控仪用 输液延长管 | / | 根 | 是 | 60 | 结构及组成：材料为PVC；由圆柱形街头及保护帽，聚氯乙烯管路，罗伯森卡口，外圆锥接头保护帽组成。 用于加热输给病人的液体
|  | 3 | 血浆分离器与管路配套 | / | 根 | 是 | 3136 | 结构及组成：本产品由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋。 材料为：甲基丙烯磺酸钠-丙烯晴共聚物、聚碳酸酯、聚氨酯、增塑聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯。 用于连续体液处理和肾替代治疗。
|  | 4 | 一次性 使用血液透析滤过器及配套导管 | / | 根 | 是 | 1599.9 | 结构及组成：本产品由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感器。 材料为：聚丙烯、聚碳酸酯、聚氨基甲酸酯、聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚酯； 用于治疗性血浆置换。
|  | 5 | 一次性 使用血液透析滤过器及配套导管 | / | 根 | 是 | 7000 | 结构及组成：空心纤维、外壳和顶盖、密封材料、管路及支架。 材料：丙烯、甲磺酸钠聚合物+聚乙烯亚胺+接枝肝素、聚碳酸酯、聚氨酯、聚氯乙烯。 适用于急性肾功能衰竭或液体超负荷的病人。
三 | 呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路套装 | 1 | 呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路套装 | / | 根 | 是 | 536 | 1.用于科室呼吸湿化治疗仪配套使用，包含加热呼吸管路和湿化水罐。2.2.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，双浮子结构，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min ，使用期限≥14天。3.呼吸管路性能：具有安全插拔锁扣装置，长度1.8m，双层螺旋气泡式管壁结构，管壁间嵌螺旋形加热丝加温，管道内部光滑，带温度流速监控探头，使用期限≥14天
四 | 重症患者治疗常规使用 | 1 | 一次性使用气管插管 | / | 根 | 是 | 13 | 1、气管插管由通气主管、15mm接头组成 2口鼻两用型。具有贯穿管身的X光造影线。 3、具有墨菲孔，防止病人端堵塞。 4、具有2.0~10.0多种型号可选 5、适合病人各种体位，特别是卧位手术。
|  | 2 | 氧气雾化面罩 | / | 根 | 是 | 25.2 | 1、适用于气管切开患者的雾化吸入，非雾化时，可接氧气转换接头，进行普通氧气吸入治疗。 2、由普通型雾化器、气切面罩、吸氧接头、延长管和供氧管组成。 3、具有2.1米抗折供氧管。 4、雾化喷出的雾粒均匀，无水滴。 5、雾化率大于0.15ml/min。 6、超过60%的雾化颗粒小于5µm，雾化颗粒的中位粒径为2.9µm，误差±25%。 7、雾化杯的残液量小于1ml。
|  | 3 | 一次性使用无菌鼻氧管 | / | 根 | 是 | 2.9 | 1、双鼻孔型。 2、由气源接头、输氧总导管、吸氧三通、活动调节环、支管连接管、吸氧分流四通及吸氧小接头组成。 3、鼻氧管正常氧气压力下，氧流量不低于15L/分，且无氧泄露，保证供氧充足。 4、鼻氧管和各部件连接处的连接强度可承受15N外力不断裂或松动，保证临床使用安全性。
|  | 4 | 一次性使用肠营养管 | / | 根 | 是 | 4.2 | 1、适用于通过插入病人的口、鼻将营养液或食物灌注到病人的胃肠道，也适宜做肠胃减压 2、由接头、肠营养导管、孔眼、端口等组成 3、导管上具有插入深度的标尺。 4、各连接处能承受50KPa水压。 5、具有Ⅱ型8F、10F、12F、14F、16F等规格可选择。
|  | 5 | 一次性无菌留置引流导管 | / | 根 | 是 | 260 | 1、用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流 2、由留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）和扩张器组成。 3、导管采用特殊的PUR材质，生物相容性好，不会粘连堵塞；导管柔软，刺激性小，抗折性强，在体内自动软化，更舒适。 4、具有导丝引导置管，操作更安全，微创，减少感染机会，导丝前端自然弯曲，不易损伤胸腹腔内脏器等组织。 5、导管前端为猪尾巴弯型，且前端内侧或外侧有光滑多侧孔设计，防吸壁、防堵管、引流范围增大，确保引流通畅。 6、可与各种引流装置连接，可调控引流量。 7、可在X线下显影。 8、管体具有刻度标志，易于掌握置管深度。 9、具有弯型8F、10F、12F可选。
|  | 6 | 输氧面罩 | / | 个 | 是 | 30 | 1、加长成人型。 2、可包住下颚。 3、采用PVC材质，透明、舒适、柔软。 4、鼻夹可调节。 5、配有210cm长的氧气管。 6、氧气管接头为通用型，无需转换接头即可直接连接氧流量计。 7、配有绿色弹力固定带。 8、无湿气附着。 9、氧流速5-10L/min。 10、氧浓度输送：40-60%。
|  | 7 | 输氧面罩 | / | 个 | 是 | 39 | 1、充气垫柔软，和不同的面部轮廓严密吻合。 2、面罩盖透明，便于尽早发现呕吐、误吸。 3、阀门可改变充气垫压力，便于快速调整。 4、具有多种规格可选：0#—5#，适用于新生儿到成人。 5、0#和1#接口外径为15mm。 6、2#—5#具有带颜色标签的固定环。 7、2#—5#接口内径为22mm。
|  | 8 | 一次性使用带吸痰腔气管插管 | / | 根 | 是 | 55 | 1、间歇抽吸声门下、气囊上滞留分泌物，可有效预防、控制和减少呼吸机相关肺炎的发生。 2、管体透亮清澈，有X阻断线贯穿管体。 3、具有抽液管，用于冲洗、抽取球囊上方滞留的分泌物。 4、抽液管接头采用鲜亮的黄颜色，可与各类负压吸引装置连接。 5、抽液管接头自带盖子，鲜亮的蓝色便于识别，柔软的材质提供了良好的密闭性，确保抽液管在不使用时不被污染。 6、气囊反套，既有利于收集口咽分泌物，便于冲洗和抽吸，还缓解了分泌物向肺部渗透。 7、插管头部光滑、圆润，插管时不会损伤气管黏膜。 8、插管头部具有合理的斜面角，增大通气面积，同时方便插管。 9、墨菲孔边缘光滑平整，确保插管时不会损伤气管黏膜。 10、具有多种规格可选：6.0mm、6.5mm、7.0mm、7.5mm、8.0mm、8.5mm、9.0mm。
|  | 9 | 一次性使用吸痰管 | / | 根 | 是 | 55 | 1、供机械通气患者吸痰用，在不断开呼吸机的情况下进行吸痰操作。 2、具有透明三通部件，可分别与人工气道、呼吸机连接，形成密闭 系统，避免污染与交叉感染，有效降低因开放吸痰导致的低氧血症的发生率。 3、吸痰软管顶端柔软，减少气道黏膜损伤。 4、双注液口设计，蓝色冲洗，白色湿化。 5、星期色标，可在更换新品时提示更换日。 6、长度≥600mm。
五 | 咬嘴 | 1 | 咬嘴 | / | 个 | 是 | 0.6 | 适用于固定及支撑气管插管患者临床使用
六 | 优级胶管 | 1 | 优级胶管 | / | 根 | 是 | 1.8 | 使用于临床护理气切导管固定带使用
七 | 口咽通气管 | 1 | 口咽通气管 | / | 根 | 是 | 15 | 1、用于在患者的口咽部建立人工气道或插管通道。 2、由管身和咬塞组成。 3、管身采用PE材质，咬塞采用PP材质。 4、具有多种规格型号：40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm。
八 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 1 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | / | 根 | 是 | 450 | 1、用于血液透析、静脉输液，也可持续监测中心静脉压力。 2、管体采用医用级聚氨酯（TPU）材质。 3、具360度圆周开孔。 4、静脉腔与动脉腔开口同在一个方向，成梯形。 5、可在X光下显影。 6、缝合翼可旋转。 7、具有闭合肝素帽设计。 流量≥300ml/min。 8、具有双腔11.5Fr-13cm\16cm\20cm可选。
九 | 一次性雾化喷雾装置 | 1 | 一次性雾化喷雾装置 | / | 根 | 是 | 24 | 1、由T型接头、药杯、咬嘴和供养管组成，符合人体工学设计。 2、旋转式杯盖，易于装卸，防漏，可承受80cmH2O压力。 3、雾粒大小：2-3μm。 4、雾化率：0.3-0.4mL/Min。 5、药杯容量：6cc刻度，可容8cc。 6、药杯与病人的最大倾斜角度≥90°，可根据需求采取坐位或者仰卧位雾化姿势。 7、具有毛细血管芯，侧卧时也可造雾，避免虹吸管侧漏。 8、药杯外脊槽，确保毛细血管芯的功效，增强雾化输出。
十 | 一次性使用气管插管 | 1 | 一次性使用气管插管 | / | 根 | 是 | 13 | 1、气管插管由通气主管、15mm接头、套囊、充气管、指示气囊和止逆阀组成。 2、口鼻两用型，具有贯穿管身的X光造影线。 3、具有高容低压橄榄型球囊，有效降低对呼吸管壁的压力，贴合效果更好，减少对声门损伤。 4、具有墨菲孔，防止病人端堵塞。 5、具有3.0~10.0多种型号可选。 6、适合病人各种体位，特别是卧位手术。
十一 | 一次性使用肠营养管 | 1 | 一次性使用肠营养管 | / | 根 | 是 | 2.1 | 1、适用于通过插入病人的口、鼻将营养液或食物灌注到病人的胃肠道，也适宜做肠胃减压2、由接头、肠营养导管、孔眼、端口等组3.导管上具有插入深度的标尺。 4、各连接处能承受50KPa水压。 5、具有Ⅰ型6F规格可选。
十二 | 一次性无菌留置引流导管 | 1 | 一次性无菌留置引流导管 | / | 根 | 是 | 270 | 1、用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。 2、由留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）和扩张器组成。 3、导管采用特殊的PUR材质，生物相容性好，不会粘连堵塞；导管柔软，刺激性小，抗折性强，在体内自动软化，更舒适。 4、具有导丝引导置管，操作更安全，微创，减少感染机会，导丝前端自然弯曲，不易损伤胸腹腔内脏器等组织。 5、导管前端为猪尾巴弯型，且前端内侧或外侧有光滑多侧孔设计，防吸壁、防堵管、引流范围增大，确保引流通畅。 6、可与各种引流装置连接，可调控引流量。 7、可在X线下显影。 8、管体具有刻度标志，易于掌握置管深度。 9、具有弯型6F。
十三 | 一次性使用呼吸机管路 | 1 | 一次性使用呼吸机管路 | / | 根 | 是 | 84 | 1、采用高韧性聚乙烯PE。 2、吸气管路和呼气管路分别与三通Y型接头连接。 3、Y型接头与管路可拆卸。 4、管路为螺纹管。 5、管路长1.6m。 6、具有双接水杯。 7、具有双取样口。 8、单管长0.4m。 9、成人管径为22mm。 10、接水杯进出气管路角度为120°
十四 | 一次性使用呼吸机管路 | 1 | 一次性使用呼吸机管路 | / | 根 | 是 | 27 | 1、连接呼吸回路与人工气道之间的延长管路，用于不脱机的情况下进行吸痰和气管内滴药，防止因吸痰导致的缺氧或呛咳，并可降低和延迟呼吸机相关性肺炎的发生。 2、吸痰和滴药不需要分离人工气道和呼吸延长管。 3、延长管15cm、接口直径为15mm 4、可伸缩，可随意调节呼吸管路与患者之间的距离。 5、双旋转、弯头设计。 6、吸痰孔用高弹性硅胶盖帽盖住。
十五 | 陶瓷乳钵 | 1 | 陶瓷乳钵 | / | 个 | 是 | 12 | 适用于临床护理碾碎药品使用
十六 | 医用多功能开瓶器 | 1 | 医用多功能开瓶器 | / | 个 | 是 | 13.5 | 适应于临床护理给予开瓶盖使用
十七 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | / | 支 | 是 | 1180 | 1、精确可控：精确控制酶活性单位数（浓度）和水解时长，可高效制备任意低分子量的产品。 2、分布均一：特定低分子量透明质酸优异的催化性能，使得酶解分子量分布集中且均一。 3、结构稳定：保持双糖单位结构完整，产品批次间稳定性高。
十八 | 光子冷凝胶 | 1 | 光子冷凝胶 | / | 瓶 | 是 | 20 | 本品为无色透明水溶性高分子凝胶，对人体无毒无害，粘稠 性适宜；能很好地增加光的通透性并能起良好的隔热效果。 易于展开和清除，对皮肤无刺激、无过敏反应；具有良好触 变性且不流淌，操作容易掌握，稳定性好。 【产品描述】：由卡波姆、甘油、水等组成。不含有发挥药理学、免疫学或 者代谢作用的成分。非无菌产品。 【预期用途】：用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。
十九 | 硅凝胶乳房植入体 | 1 | 硅凝胶乳房植入体 | / | 只 | 是 | 1932 | 1.用途：用于乳腺癌术后的外科重建和隆乳 2.规格型号:圆形140ml-440ml，解剖型140ml-440ml 3.参数信息 3.1.由硅橡胶壳体与硅凝胶充填物组成，其中壳体包括底盖和封点，带有防渗层，纹理层。“植绒毛面技术”将假体表面积扩大，降低包膜挛缩发生的机率；“边缘人性化夹角”使假体植入后更贴合人体腔隙，减少术后并发症。 3.2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.3.质保期不小于4年。
|  | 2 | 硅凝胶乳房植入体 | / | 只 | 是 | 2898 | 1.用途：用于乳腺癌术后的外科重建和隆乳 2.规格型号:圆形140ml-440ml 3.参数信息 3.1.在整形和重建手术中，将乳房假体植入皮下，完成乳房的整形和重建。 3.2.由硅橡胶壳体与硅凝胶充填物组成，其中壳体包括底盖和封点，带有防渗层，纹理层。“国家专利织纹表面”能有效缓解术后疼痛与防止术后并发症 3.3.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.4.质保期不小于4年
二十 | 硅橡胶外科整形植入物 | 1 | 硅橡胶外科整形植入物 | / | 只 | 是 | 785 | 1.用途：用于面部整形的植入 2.规格型号:鼻梁，鼻背，颞部，下颌（型号不等） 3.参数信息 3.1.该产品选用进口医用级氟硅材料，具有硅橡胶材料的稳定性，独特的蚀纹表面允许人体细胞，神经长入，在材料表面建立起血液循环。 3.2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.3.质保期不小于4年。
二十一 | 软组织扩张器 | 1 | 软组织 扩张器 | / | 只 | 是 | 1081 | 1.用途：用于获取自体皮肤组织以解决皮肤供区不足，如头皮缺损，耳鼻再造，乳房再造，各类疤痕修补，软组织的整形和重建。 2.规格型号:（圆形、长方形、肾形）10-800ml 3.参数信息 3.1.在整形和重建手术中，将扩张器植入皮下，定期注入定量生理盐水，使皮肤软组织扩张达到提供具有相同 结构、肤色、毛发数量的皮肤组织。 3.2.由硅橡胶包膜和自密封注射壶组成，硅橡胶材质。 3.3.质保期不小于4年。
二十二 | 一次性使用扩张器 | 1 | 一次性使用扩张器 | / | 只 | 是 | 1318 | 1.用途：用于获取自体皮肤组织以解决皮肤供区不足，如头皮缺损，耳鼻再造，乳房再造，各类疤痕修补，软组织的整形和重建。 2.规格型号:（圆形、长方形、肾形）10-800ml 3.参数信息 3.1.在整形和重建手术中，将扩张器植入皮下，定期注入定量生理盐水，使皮肤软组织扩张达到提供具有相同 结构、肤色、毛发数量的皮肤组织。 3.2.由硅橡胶包膜和自密封注射壶组成，硅橡胶材质。 3.3.质保期不小于4年。
二十三 | 浅表创面贴敷敷料 | 1 | 浅表创面贴敷敷料 | / | 只 | 是 | 220 | 产品性能：PH值5.0-7.0；产品经辐照应无菌；结构组成：产品由甘油、卡波姆、聚丙烯酸钠、羟苯甲脂、山梨酸钾、氢氧化钠、纯化水、非织造布、聚丙烯保护层（临时前去除）及铝箔袋组成、所含成分不聚药理作用，不被人体吸收，产品经辐照灭菌，无菌。
二十四 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | / | 只 | 是 | 1650 | 1、结构及组成：该产品由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G) 和封裝在预灌封注射器中的复合溶液组成。复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成。其中，透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/ml。 2、复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内，注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。产品有效期2年。 3、适应范围：用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹 4、规格型号：注射用透明质酸钠复合溶液1：1.5ml/支；注射用透明质酸钠复合溶液2：2.5ml/支。
二十五 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶1 | 1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | / | 只 | 是 | 700 | 1、产品结构及组成：无菌、透明、可生物降解的，非动物源性交联透明质酸钠凝胶，经交联的透明质酸钠凝胶组成，包装规格为1.0ml/支，浓度为20mg/ml，带两枚27G锐针针头。 2、产品构成：无菌、透明、可生物降解，非动物源性交联透明质酸钠凝胶，交联剂添加不超过1.5%。 3、适用范围：适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中到重度鼻唇沟皱纹。 4、产品要求：1）颗粒凝胶中范围在400-600μm；2）凝胶结构要求为晶格式立体网状结构，弹性模量不低于450pa；3）交联游离比：98%:2%；4）单次注射维持时间不低于12个月
二十六 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶2 | 1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | / | 只 | 是 | 1700 | 1、 产品规格和浓度：由经交联的透明质酸钠凝胶组成，包装规格为1.0ml/支，浓度为20mg/ml。 2、 产品结构和组成：注射器接口为鲁尔旋锁连接器，要求带两枚29G锐针针头。 3、 产品构成：无菌、透明、可生物降解，非动物源性交联透明质酸钠凝胶，交联剂添加不超过1%。 3、适用范围：适用于面部真皮组织中层填充以纠正中到重度鼻唇沟皱纹 4、产品要求：1）凝胶颗粒粒径范围要求：330-430μm；2）凝胶稳定流动性小，tan δ值为：0.18；3）吸水性低，最大吸水量要求在65%-115%区间；4）单次注射维持6个月以上，一个疗程注射维持时间要求24个月以上。
二十七 | 医用愈肤生物膜 | 1 | 医用愈肤生物膜 | / | 瓶 | 是 | 54 | 1、结构和组成：主要是由以低聚物（opc)为载体的壳聚糖、天然乳化剂、增稠剂、去离子水及防腐剂组成； 2、型号、规格：5g、10g、15g、20g、30g、150g、200g、250g; 3、主要成分为低聚物（opc）为载体的壳聚糖。使用时，在体表皮肤患处形成一层保护膜，抑制皮肤、体表粘膜有害菌生长。减轻不良炎性反应，起到阻菌，保护创面的作用。
二十八 | 血小板套件 | 1 | 血小板套件 | / | 套 | 是 | 1280 | 1、一般原则1、耗材外包装为密封防压包装2、每套耗材可采集一至三份3×1011血小板；3、采集效率：采集或去除血小板平均效率大于60%；4、血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存5天5、管路灭菌方式：环氧乙烷灭菌，管路内应无菌且细菌内毒素<0.5EU/ml2、耗材要求：1、耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码；2、耗材可实现血小板采集或血小板去除、PRP制备等功能；3、管路系统可承受15N静态轴向拉力15秒以上；4、管路系统内腔通入50KPa压力无渗漏；5、双针系统，针头颜色不同，清晰可区别，针头采用“防触摸安全针”模式，避免意外暴露污染风险；6、具有独立的全血留样袋和样本留样袋；7、管路上有过滤器和压力感应器接头；8、保质期3年,适合与COMTEC血细胞分离机配合使用。3、终产品质量1、采集保存末期的终产品质量参数要满足行业标准.2、所采集的终产品中白细胞含量低于5.5*10^5/单位；红细胞含量低于8*10^9/单位。3、直接获得的终产品可为浓缩血小板，方便后续技术保存血小板或进行其他处理
二十九 | 同种异体骨植入材料 | 1 | 同种异体骨植入材料 | / | 个 | 是 | 12000 | 用于鼻整形手术塑形，支撑。 同种异体骨，同源性号，相融性好，临床使用多年，安全性高。
三十 | 硅凝胶 | 1 | 硅凝胶 | / | 支 | 是 | 450 | 1、主要成分硅凝胶，疤痕治疗指南推荐的外科手术后预防和治疗瘢痕的一线选择； 2、有不同品规（5g-15g）满足多种临床需求； 3、安全性高适用于儿童等特殊人群； 4、凝胶剂型涂抹方便适用于全身多个部位，涂抹次数不繁杂且无色无味依从性好； 5、含有瘢痕早期治疗共识（2020版）中推荐酯化VC成分，可以抑制酪氨酸酵素活性，有效淡化色素沉着和红印； 6、固位性好且能快速干燥。
三十一 | 人工乳房植入体 | 1 | 人工乳房植入体 | / | 个 | 是 | 15120 | 该产品用于乳房整形手术植入塑形 壳内填充物为硅凝胶材质 可提供圆形、自然形（水滴形）两种形状 可提供光面、毛面两种型号 光面和毛面型号均可提供多种凸度（包括但不限于中凸、高凸），以适应不同患者的需求 一次性使用，经干热灭菌达无菌要求 有防渗漏层设计
|  | 2 | 乳房植入体奥诺拉系列炫耀 | / | 个 | 是 | 25000
三十二 | 贻贝粘蛋白创面修复敷料 | 1 | 贻贝粘蛋白创面修复敷料 | / | 个 | 是 | 310 | 1、贻贝粘蛋白是新型生物制剂。 2、组成：贻贝粘蛋白＋注射用水。 3、适用范围：创面的防护与治疗。 4、功能和参数：参数值：（0.5mg/ml*5ml)瓶，贻贝粘蛋白结构中赖氨酸带正电荷和易氧化的特性，促进细胞的爬行和替代，能在渗出液的环境下，促进创面愈合，形成微观非连续生物膜，保护创面，并且具有抗炎、直通、止痒的功效。
三十三 | 医用输液贴 | 1 | 医用输液贴 | / | 个 | 是 | 0.08 | 结构及组成：本产品由聚乙烯膜或非织造布、敷芯(含或不含)、医用压敏胶、防粘隔离纸组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌， 适用范围：用于临床输液、输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针。 本产品为片状粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。产品采用涂有胶粘剂的背贴、带或不带敷垫及隔离纸制成。 保护层使用的材料:防粘纸；胶粘剂使用的材料:医用压敏胶；背贴使用的材料:非织造布、聚乙烯(PE)膜敷垫使用的材料:非织造布与防粘膜的复合 产品经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于250μg/g。
三十四 | 护肤品1 | 1 | 冰肌柔肤液 | / | 瓶 | 否 | 200 | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能:用于面部皮肤保湿护理
|  | 2 | 向雪岑净颜面膜 | / | 瓶 | 否 | 140 | 1、组成：膜布+精华液 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于痤疮肌肤面部护理
|  | 3 | 酯化按摩油 | / | 瓶 | 否 | 110 | 1、组成：油类 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部肌肤保湿护理
|  | 4 | 驻颜柔肤液 | / | 瓶 | 否 | 200 | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
三十五 | 护肤品2 | 1 | 冰肌洁面乳 | / | 瓶 | 否 | 80 | 1、组成：乳液 2、适用范围：面部皮肤清洁 3、功能：用于面部肌肤清洁护理
|  | 2 | 冰肌爽肤霜 | / | 瓶 | 否 | 230 | 1、组成：膏霜 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于油性、痤疮类面部肌肤护理
|  | 3 | 肌底精华水 | / | 瓶 | 否 | 130 | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
|  | 4 | 驻颜洁面乳 | / | 瓶 | 否 | 80 | 1、组成：乳液 2、适用范围：面部皮肤清洁 3、功能：用于面部肌肤清洁护理
|  | 5 | 驻颜营养霜 | / | 瓶 | 否 | 250 | 1、组成：膏霜 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部肌肤保湿护理
|  | 6 | 柳兰修护液 | / | 瓶 | 否 | 90 | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
|  | 7 | 柳兰修护面膜 | / | 瓶 | 否 | 220 | 1、组成：膜布+精华液 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
|  | 8 | 隔离防护霜 | / | 瓶 | 否 | 180 | 1、组成：膏霜 2、适用范围：隔离 3、功能：用于面部皮肤护理
三十六 | 左旋VC | 1 | 左旋VC | / | 瓶 | 否 | 570 | 规格：4ML--20ML 成分：含有水，甘油，抗坏血酸，植物提取物等 感官指标：颜色：浅黄色 性状：粉末 生产工艺（微囊包裹技术工艺） 一、工艺简述: 1.将A相原料加入高速真空乳化机慢速均质，并搅拌均匀; 2.将B相原料加入高速真空乳化机中，混合均匀; 3.将C相原料加入高速真空乳化机慢速均质，并搅拌均匀; 4.将D相原料精准的加入高速真空乳化机中，继续搅拌(因为此原料表面粒径大，在预定的旋转速度下，将液体封闭包裹于其中，防止被氧化); 5.将E相原料精准的加入于高速真空乳化机中，均质搅拌，每10秒钟检查一次，直至成为粉状，均匀分布，不会塌陷，得半成品; 6.检验，填充、包装得成品。 感官指标 7、适应症状：祛斑美白，光电术后可用预防色素沉重
三十七 | 润致修复喷雾 | 1 | 润致修复喷雾 | / | 瓶 | 否 | 148 | 规格：50ml 100ml 功效：添加玻尿酸-miniHA酶切寡聚透明质酸钠，深入补水，沁润保湿;特含依克多因林及寡肽-1等，维护肌肤稳定，修护肌肤屏障;采用二元压力喷雾罐包装，细密水雾,可随时随地为肌肤带来水润活力，守护肌肤 使肌肤水漾盈润。*玻尿酸：指水解透明质酸钠;miniHA酶切寡聚透明质酸钠，一种依照专利方法获得的物质成分，中国发明专利，专利号：ZL201210317032.5； **依克多因：指四氢甲基嘧啶羧酸。 使用方法：早晚洁面后，将本品置于距面部15-20cm处，轻压喷头并以打圈形式喷于面部，轻抽至完全吸收。化妆前后均可使用
三十八 | 外科缝线 | 1 | 非吸收性外科缝线 | / | 包 | 是 | 3.43 | 结构组成：本品由缝合针和非吸收性外科缝线组成。 适用范围：适用于缝合人体组织 产品要求： 1、聚丙烯是单股聚丙烯不可吸收缝线，具有极佳的延展性，适用于心血管缝合，柔韧，顺滑，无组织拖拽，无切割效应，操作容易，张力强度持久稳定，组织相容性强， 2、聚酯编制缝合线，不可吸收，所有缝线中张力最强，平滑聚酯涂层，减少组织切割，柔软度更高，操作手感更好，打结牢靠 3、尼龙缝合线，单股尼龙，材质惰性稳定，组织反应小，线体柔顺平滑，容易穿过组织，配备专用的整形外科手术缝合针及显微手术缝合针，用于面部美容缝合，避免术后缝线异物感，搭配眼科专用针，满足眼科手术对缝线的需求。缝合针由30Cr13或12Cr18N19不锈钢材料制成。 产品技术要求：1、线规格：5,4,3,2,1,0，2-0~12-0 2、线长：30cm45cm60cm75cm90cm100cm120cm150cm180cm200cm250cm3、针型：直针，圆针，角针，圆体角针，钻石针 铲形针4、弧型：直形，1/2弧，3/8弧，1/4弧，5/8弧5、针径×弦长： （0.1 ~1.6）mm×(3~80)mm
|  | 2 | 可吸收性外科缝合线 | / | 包 | 是 | 27.44 | 结构组成：该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸制成。表面带涂层，涂层材料为硬脂敢钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色，缝合针由不锈钢材料制成，针型有圆针，角针、圆体角针，钻石针 铲形针 ， 针径范国0 1~1.6mm。缝线可分为带针缝线和不带针缝线两种。 适用范围：可吸收性外科缝合线PGA适用于一般软组织缝合和/或结扎。 可吸收性外科缝合线RPGA适用于只需要短时问伤口支撑且缝线能快速吸收的软组织修复。 产品要求： 1、是化学合成可吸收缝合线，由乙醇酸聚合而成。缝合线含水量不大于0.05%，缝合针由30Cr13或12Cr18N19不锈钢材料制成；2、可降解时间:植入肌肉12周，缝合线可完全吸收；3、环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于250ug/g；4、线规格：5,4,3,2,1,0，2-0~12-0；5、线长：30cm45cm60cm75cm90cm100cm120cm150cm180cm200cm250cm；6、针型：直针，圆针，角针，圆体角针，钻石针 铲形针；7、弧型：直形，1/2弧，3/8弧，1/4弧，5/8弧；8、针径×弦长： （0.1 ~1.6）mm×(3~80)mm
三十九 | 假肢矫形器制作材料配件包 | 1 | 医用高分子夹板 | / | 片 | 否 | 1180 | 低温热塑板1>腕关节夹板（规格：250*155mm网孔1%,5%,12%,19%），屈肌腱固定夹板（力度可调），踝关节固定夹板（规格：530*215mm网孔1%,5%,12%,19%），颈胸固定夹板（规格：前片450*480mm，后片：450*550mm网孔1%,5%,12%,19%），伸肌腱固定夹板（力量可调：0.53-0.67kg） 2>低温热塑板表面附绒，平板干式加热器加热（更方便携带，床旁制作，提升患者满意度，提升医护人员操作便捷性）使用上肢夹板规格：300*150*3.2mm（网孔1%,5%,12%,19%），下肢夹板规格：600*200*3.2mm（网孔1%,5%,12%,19%）。 3>材料软化后有延展性，可反复塑性（节约患者费用），颜色红、黄、蓝、杏、乳白、白、黑、SP超高强度板材、各色无孔高亮高滑。 4>相比石膏固定，重量轻、强度高、透气、不怕水、透X射线、无毒无味、对皮肤无刺激性（而石膏过敏患者较多）、10-15天于土中开始降解（降解产物不会产生毒性与形成污染源）。 5>高低温材料两种均可配合其他合金、医用材料形成固定效果更好，辅助患者康复训练的设备，但需按照临床要求更正调试。 6>获得认证ISO9001、FDA、CE、厚生等，具有4个发明专利1个实用新型专利，出口多个国家。 7>四肢半成品可塑固定夹板标配魔术贴与粘扣，颈胸腰可塑固定夹板自带粘扣和铆钉一体成型。独立真空包装。软化后可直接使用。 8>高分子聚酯低温热塑材料，在50-70℃温度下材料能软化。厚度：1.6MM,2.4MM,3.2MM，网孔面积：1%,5%,12%,19%，除此外还有无孔多彩高强度板材
|  | 2 | 氨纶纱套 | / | 片 | 否 | 357 | 矫形器定制用辅材，支具内衬，带弹力，26cmX10m适用于体部
|  | 3 | 氨纶纱套 | / | 片 | 否 | 270 | 矫形器定制用辅材，支具内衬，带弹力，8cmx20m适用于上肢
|  | 4 | 魔术贴毛面 （不带背胶） | / | 片 | 否 | 110 | 矫形器定制用辅材，支具绑缚连接适用，规格25mm*25m毛面
|  | 5 | 魔术贴钩面 （带进口背胶） | / | 片 | 否 | 220 | 矫形器定制用辅材，支具绑缚连接适用，规格25mm*25m勾面
|  | 6 | 魔术贴毛面 （不带背胶） | / | 片 | 否 | 190 | 矫形器定制用辅材，支具绑缚连接适用，规格38mm*25m毛面
|  | 7 | 魔术贴钩面 （带进口背胶） | / | 片 | 否 | 370 | 矫形器定制用辅材，支具绑缚连接适用，规格38mm*25m勾面
|  | 8 | 医用外固定夹板 | / | 片 | 否 | 750 | 高温热塑板，经权威检测，各项指标均属于世界一流水平，与同类进口产品相比较该系列板材具有强度更高，耐疲劳性更好，制作过程无毒无异味且塑型性优良。主要应用于脊柱矫形器、下肢矫形器以及假肢接受腔的制作，因其独特的产品特性在实际使用中有着其它材料难以匹敌的优势。 高温PP板 是以医用聚丙烯为主要材料生产的白色半透明板材.具有超高强度、耐弯折次数可达百万次以上 SGS 权威检测显示 主要用于下肢矫形器尤其是长期行走的跟足矫形器的制作 规格 厚度 120cm200cm 3mm 120cm*200cm 4mm 120cm*200cm 5mm
|  | 9 | 医用外固定夹板 | / | 片 | 否 | 750 | 高温热塑板，经权威检测，各项指标均属于世界一流水平，与同类进口产品相比较该系列板材具有强度更高，耐疲劳性更好，制作过程无毒无异味且塑型性优良。主要应用于脊柱矫形器、下肢矫形器以及假肢接受腔的制作，因其独特的产品特性在实际使用中有着其它材料难以匹敌的优势。 高温PE板 制作过程无异味 无毒害物质析出 强度更高 手盛更好 高温PE(聚乙烯)板是一款乳白色不透明状板材，产品强度高、稳定性好，可在零下70℃低温环境不脆化。主要用于脊柱矫形器、脑矫形器及假肢接受腔的制作。 拉伸弹性模量 拉伸强度 1080MPa 25MPa 弯曲强度 缺口冲击强度 28 MPa 23 KJ/m 耐弯折次数 耐受最低温度 >10万次 -70℃ 加热温度 加热时间 165~185℃ 10-15分钟 规格 厚度 120cm200cm 3mm 120cm*200cm 4mm 120cm*200cm 5mm
|  | 10 | 成人落锁支条 | / | 片 | 否 | 780 | 钢结构，机加工件，多规格可选
|  | 11 | 成人髋外展配件 | / | 片 | 否 | 910 | 钢结构，长度可修改，多规格可选
|  | 12 | 腰椎固定器 | / | 片 | 否 | 500 | 用于限制腰部运动的腰部疾患，服帖性好，适应范围大 适用范围：中部腰椎稳定性骨折、胸腰椎骨折术后固定、椎体滑脱、椎间盘突出。 多规格 S、 M、L、XL、XXL，价格统一
|  | 13 | 全指压力衣 | / | 片 | 否 | 480 | 定制产品，采用高品质氨纶针织纺布制成，柔软、透气、舒适度高、抗撕裂，可适用于压力治疗的使用
|  | 14 | 矫形内衬板 （衬垫） | / | 片 | 否 | 1420 | 矫形器、支具内衬用，厚度2-3mm，带背胶、不带背胶可选
|  | 15 | 粘胶型石膏绷带 | / | 片 | 否 | 6.57 | 矫形器定制用辅材,塑型使用
四十 | 针灸包 | 1 | 无菌针灸针. | / | 根 | 否 | 0.2 | 用于针灸一次性使用，多规格可选
|  | 2 | 电子针疗仪 | / | 台 | 否 | 360 | 针灸配合使用仪器
四十一 | 口鼻气雾剂给药器 | 1 | 口鼻气雾剂给药器 | / | 台 | 否 | 66 | 面罩型给药器由储物罐、面罩、气雾剂插座及吸气、呼气单向膜片构成。 产品性能： ·吸盖与吸筒、插筒与套筒连接处应能承受10N静态轴向拉力持续15S不脱落。 ·气雾剂插口通用性：能与大多数药厂生产的MD配合使用。 ·吸气膜片灵敏度：向气雾剂插座端施加负压小于-0.1kP,正压小于0.3kPa时，膜片启动灵活。 ·呼气膜片灵敏度：面罩两端封闭后，向内施加小于0.3kP的气压时，膜片启动灵活。 ·防静电性能：吸气膜片表面电阻应在10⁶Ω~10¹⁰Ω之间。 0口器型给药器设计为小口呼气法，无呼气单向阀。轻微的呼气阻力可帮助扩张气道，属产品正常现象。
四十二 | 奶瓶 | 1 | 奶瓶 | / | 个 | 否 | 1.3 | 1.材质：聚丙烯 2.标识说明：为一次性使用、瓶身设有容量标识，单个独立包装
四十三 | 一次性使用配药用注射针 | 1 | 一次性使用配药用注射针 | / | 根 | 否 | 0.14 | 注射器由前端带有小孔的针筒以及与之匹配的活塞芯杆组成，在芯杆拔出的时候液体或者气体从针筒前端小孔吸入，在芯杆推入时将液体或者气体挤出。
四十四 | 医用退热贴 | 1 | 医用退热贴 | / | 贴 | 否 | 3.34 | 在发烧时通过采取贴退热贴的物理降温方法，可以促进局部皮肤热量散发，起到降低体温的作用，当然退热贴一般儿童是没有伤害的，它是目前临床上使用最简便、最安全的一种退烧方式；
四十五 | 弹力绷带（网帽） | 1 | 弹力绷带（网帽） | / | 个 | 否 | 1.9 | .产品结构及组成：该产品由乳胶或氨纶及化纤材料组成，其形状为筒状
四十六 | 微量泵前管 | 1 | 微量泵前管 | / | 根 | 是 | 24.23 | 1.产品结构及组成：微量泵前管主要由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由聚乙烯材料（PE）制成 2.标识说明：为一次性使用、不含DEHP、不含乳胶、不含PVC
四十七 | 电子体重秤（婴儿秤） | 1 | 电子体重秤（婴儿秤） | / | 个 | 否 | 650 | 称重范围0.1-20kg,分度值10g；身高计量0-100cm，分度值0.1cm
四十八 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 1 | 一次性使用中心静脉导管套装 | / | 个 | 是 | 1050 | 1.包含组件：导管、透明敷料、穿刺针、输液接头、注射器、镊子；2.使用说明：本产品是经外周穿刺置入中心静脉系统，用于输液、输药和营养治疗，适用于新生儿和小儿患者，药液输注必须缓慢且一定不能超过导管最大承受压力1.2bar/900mmHg（17.4psl)
四十九 | 简易呼吸器 | 1 | 简易呼吸器 | / | 个 | 是 | 180 | 1.简易呼吸器由弹性呼吸囊、组合颈、贮气袋、面罩、氧 气管、开口器和口咽通气道组成。主要使用原材料为医用级 硅胶(阀体膜片)、PC (阀体)、 PVC (囊)组成。 2.婴儿型：公称容积：0.35L、 0.65L。