## Sheet1 (2)
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网产品 | 最高限价（元） | 符合科室需求的产品参数信息
一 | 电刀笔 | 1 | 电刀笔 | / | 把 | 否 | 800 | 1.技术特点： a.耐用、可靠、人体工学设计，防旋转六角锁定确保电极在手术过程中安装稳固， b.无缝设计可经受严格的自动或手动清洁， c.自清洁、双触点不锈钢开关提供优越触感和可靠连接， d.密封摇杆开关外壳防止污染物聚集， e.4.6米低粘性硅胶导线。
二 | 负极板 | 1 | 负极板 | / | 片 | 是 | 45 | 1. 带有REM系统的高频电刀持续发出询问电流经由分开的电极板穿过患者－极板接触面。电路监测接触面的电流阻抗，并与预设在电刀中的安全范围比较，当接触面的阻抗偏离安全范围时， REM ™ 系统停止电刀的能量输出（报警） 2.自适应REM测定电极板/接触面最初的阻抗，超出允许的升高范围（40％）电刀会报警并切断能量输出 3.可揭式贴纸：方便进行健康记录；防水防液体渗入；无需选择特定的粘贴方向。ProRe™水凝胶，提高电极电导率，固有阻抗极低，快速分散电流、减少皮肤阻抗，利于分散电流、更快的散发热量、最大限度降低负极板部位的烧伤风险 4.从皮肤上剥脱后无凝胶残留，RoHS合规性（欧盟标准）、不含乳胶、不含DEHP、不含PVC。符合国际标准，IEC 60601-2-2 皮肤最大升温。符合Valleylab™ 系统电外科设备安全指南。
三 | 电极 | 1 | 电极 | / | 支 | 是 | 40 | 1.电极硬度≥320HV. 2;导通性能电阻应≤10Ω; 3.耐腐蚀应达到YY/T0149-2006中试验法规定的a级要求; 4.环氧乙烷残留量不得大于10ug/g; 5.产品应无菌。 6.额定附件电压为:4300Vp。配套使用的高频手术设备的高频输出设定最大输出电压不应超过额定的附件电压。 7.电极为短铲状，电极总长度70±2mm，工作长度29±2mm 。
四 | 钝头手术闭合器/分割器 | 1 | 钝头手术闭合器/分割器 | / | 把 | 是 | 8800 | 1、可与脉管闭合功能的电外科主机配合使用 2、血管闭合直径：可凝闭≥（大于或等于）7mm的血管、淋巴管及组织束 3、血管闭合功率：≥350W 4、手持器械功能：同时具备闭合、切割功能 5、温度低，单次激发温度≤ 90° 6、手持器械启动方式：具备手控和脚控启动。 7、精细闭合分离器：具备弯形钳口开放器械，凝闭长度≥36 mm，减少手术时间。
五 | 医用缝合针 | 1 | 医用缝合针 | 剖腹 | 支 | 是 | 0.82 | 1、性能结构 1.1、产品采用YB／T 5219中规定的3C13医用缝合针钢丝制成。 1.2、产品由针尖、针体和针尾三个部分组成：针尖用于手术部位的穿刺；针体用于手术缝合深度的导向；针尾用于对缝合线的牵引。 1.3、针尖分为圆针和角针两大类，其表示为“○”以及“△”。 1.4、针体分为1／2弧形（深层缝合）3／8（浅表缝合）以及直型（对穿缝合）三大类。 2、主要指标 2.1、产品经过热处理后。其硬度≥520HV0.2 2.2、穿刺力应符合国家相关规定。 2.3、应具有良好的弹性及韧性。 2.4、针尖强度：针尖应无虚针，针尖经规定的加力速度加载荷顶压后，不得有弯钩。 2.5、针体表面光洁、色泽均匀、针尖无弯钩，针孔和针槽应光洁居中，不得有毛刺或明显歪斜现象。 2.6、医用缝合针表面赋予涂层，使整体在穿过组织时保持顺滑和锋利度。表面粗糙度Ra之值应≤0.8um。 2.7、产品为无菌产品，应采用环氧乙烷气体灭菌。 3、规格配置 3.1、肛肠组合套针应包含“△”1／2（7×17、12×20）、“○”1／2（8×20、12×20） 3.2、剖腹组合套针应包含“△”1／2（10×28）、“○”1／2（5×17、11×34） 3.3、剖颅组合套针应包含“△”3／8（9×27）、“○”1／2（5×12、13×24）
|  |  |  | 肛肠 | 支 | 是 | 0.86
|  |  |  | 剖颅 | 支 | 是 | 0.7
六 | 灭菌凡士林纱布 | 1 | 灭菌凡士林纱布 | 1.2cmx110cm | 片 | 是 | 4.5 | 由医用脱脂纱布、凡士林油和隔离纸组成，经辐照灭菌，一次性使用
|  |  |  | 10cmx10cm | 片 | 是 | 1.56
|  |  |  | 20cmx30cm | 片 | 是 | 4.6
|  |  |  | 5cmx5cm | 片 | 是 | 1.25
七 | 一次性使用无菌保护罩 | 1 | 一次性使用无菌保护罩 | 12cm | 个 | 是 | 6 | 由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。
八 | 医用润滑液 | 1 | 医用润滑液 | 20ml | 支 | 是 | 8 | 由液状石蜡(多种液体烃混合物)而制成的无色、无味、透明液体。相对密度0.83-1. 05; pH值6- 8;无异性有机物;产品应无菌。
|  |  |  | 10ml | 支 | 是 | 5.5
九 | 一次性使用静脉留置针 | 1 | 一次性使用静脉留置针 | / | 根 | 是 | 17.61 | 1、安全型防针刺伤设计，有自动激活的安全夹，保护医护和患者安全。 2、导管材质：采用PUR材料，入血后软化50%，减少血管损，导管材料不含DEHP。 3、直型带翼设计：壁薄大腔，流速快，20G留置针流速不低于60ml/min,满足不同手术快速输液和临床各种治疗的需要。 4、14G-22G规格的留置针可耐高压注射，最大压力可为300PSI.（需提供资料佐证） 5、针尖后部磨切技术,穿刺力度低，病患创伤小，痛苦少。 6、针尖与导管间的距离短，进针顺畅，反复穿刺不易卷边、劈裂。 7、规格型号齐全：有14G、16G、18G、20、22G、24G各种型号。
十 | 一次性使用压力延长管 | 1 | 一次性使用压力延长管 | / | 根 | 是 | 9.3 | 1.有效长度：30/35/75/90/120/150cm可选 2.管路外径：3.05mm（±0.05mm） 3.耐压值：300psi 4.插口形式：公、母接头 5.性能结构：本产品主要由内圆锥接头、延长管路、外圆锥接头和保护帽组成。6.内、外圆锥接头由1805聚碳酸酯（PC）制成。延长管路采用聚氯乙烯（PVC）制成，保护帽由聚乙烯（PE）制成。
十一 | 结扎钉 | 1 | 结扎钉 | / | 枚 | 是 | 18 | 1.采用符合ASTM F67-06(原ASTM F134-99)的一级纯钛材料制成。 2.至少具有红色（小号宽槽）及蓝色（中号）等规格型号。 3.钉条最小灭菌包装：≥24枚/钉条。 4.钉条具有背胶，可附着于任何灭菌区域。 5.心形钉丝设计，横向钉槽，钛钉内部具有凹槽排列。 6.取钉时，钛夹钳钳口可使钉条侧位的阻钉弹片移位。 7.钉条的色标与钛夹钳相匹配。 8.钉腿为三角形横断面，防止掉夹。
十二 | 中性电极 | 1 | 中性电极 | 单极、双极/成人、儿童 | 片 | 是 | 15 | 1.产品性能：电极导线的铜芯横截面积≥0.30MM2，导线长度≥1.5M。 2.产品性能：电极导线静拉力测试时，施加40N的力吊拉10S,电极导线及其连接无破损。 3.产品性能：极板导线在频率（0.2~5）MHZ,电流200MA条件下，交流阻抗应≤50Ω。 4.生物性能：极板细胞毒性试验为0 或1级且无致敏反应。
十三 | 无菌手术刀头清洁片 | 1 | 无菌手术刀头清洁片 | 4.8cm×4.8cm | 片 | 否 | 4.5 | 1.产品的性能结构:表层为海棉砂片，在海棉砂片的背面依次为不干胶层(可加装钡线)和防粘离型纸。 2.产品应无菌。若采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于101g/g。
|  |  |  | 4.8cm×2.4cm | 片 | 否 | 3
十四 | 无菌手术刀片 | 1 | 无菌手术刀片 | 10#-20# | 片 | 是 | 0.37 | 1、结构及组成：产品采用SK95(SK4)、T10或6Cr13材料制成。 2、产品性能：①刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于650HV10，其他材料不小于750HV10;②刀片刃口锋利，当切割3-0 号缝合线时，其切割力应不大于0.8N；③刀片与YY0175中规定的相应规格的刀柄配合时，插卸应轻松；④刀片表面粗糙度Ra之数值不大于0.4μm，切割刃面表面粗糙度之数值应不大于0.8μm；⑤刀片有良好的弹性；⑥刀片应无菌。
十五 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 1 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ml | 支 | 是 | 25 | 1、结构及组成：产品由悬挂孔或挂片、袋体、袋体加药短管、普通型袋体加药件、可拆卸型袋体加药件、袋体进液短管、防开启截流夹、普通截流夹、锁定护帽、盖帽、锁定内锥、锁定外锥、进液管路、四通、瓶塞穿刺器、空气过滤器、瓶塞穿刺器护帽、袋体输液短管、两通、三通、滴管或加药滴管、滴斗、接头、流量调节器、输液器管路、药液过滤器护帽、静脉针（选配）、临时输液器管路、小号截流夹、输液插口组成。
十六 | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5*60/0.7*80/0.9*80 | 支 | 是 | 1.2 | 1.结构及组成：一次性使用无菌注射针由针管、针座和保护套组成。 2.经环氧乙烷灭菌。 3.针管材料采用SUS304不锈钢；针座、保护套材料采用PP(聚丙烯）。
|  |  |  | 0.7*32/0.9*38 | 支 | 是 | 0.14
十七 | 一次性使用吸引连接管 | 1 | 一次性使用吸引连接管 | 不带接头 1.5m | 支 | 是 | 1.7 | 1、结构及组成：一次性使用吸引连接管主要由吸引管部分和连接管部分组成。吸引连接管采用软聚氯乙烯塑料材料制成；接头采用聚乙烯或软聚氯乙烯塑料材料制成。 2.该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
|  |  |  | 不带接头 2.5m | 支 | 是 | 2.8
|  |  |  | 带接头 1.5m | 支 | 是 | 1.7
|  |  |  | 带接头 2.5m | 支 | 是 | 3.1
十八 | 医用橡皮膏 | 1 | 医用橡皮膏 | 1cm*1000cm | 卷 | 否 | 1.81 | 由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成，不含药物。
|  |  |  | 有衬垫：26cm*500cm | 卷 | 否 | 25.5
十九 | 一次性使用无菌导尿包 | 1 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr | 个 | 是 | 15 | 1.结构及组成基本配置:导尿管(2腔导尿管或3腔导尿管、引流袋、注入器(内装或不装无菌水))。选用配置:橡胶外科手套、碘伏棉球、硅油棉球、镊子、标本瓶、标本瓶标签、纱布块、PE膜手套、医用敷巾、隔离纸、医用橡胶检查手套、托盘(腰盘)、盖盘、旬布、别针，止流夹、橡皮筋组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 2.环氧乙烷:导尿包内导尿管的环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 导尿包内除导尿管外的其它组件环氧乙烷残留量应≤250μg/g。导尿包应无菌
二十 | 手术薄膜 | 1 | 颅脑手术薄膜 | 45cm*45cm | 张 | 是 | 7.4 | 由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、PE袋组成。
|  | 2 | 医用手术薄膜 | 45cm*45cm | 张 | 是 | 6.7 | 由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线组成。
二十一 | 医用无菌防护套 | 1 | 医用无菌防护套 | 长方形 120cm*100cm | 只 | 是 | 6 | 1：产品结构及组成：结构及组成 本产品由聚乙烯薄膜、棉绳带(或松紧带)制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 2.绑带露在袋体外两端尺寸之和应大于5cm，松紧带长度应小于袋口尺寸95%。医用无菌防护套薄膜厚度应≥0.02mm。医用无菌防护套薄膜的耐摩擦性:揉搓薄膜，揉搓处不破裂。连接处牢固强度，医用无菌防护套热合连接部位连接处牢固度应能大于5N。绑带或松紧带断裂强度绑带断裂强度应大于20N，松紧带断裂强度应大于10N。 3.产品应无菌，环氧乙烷残留量经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。医用无菌防护套透视型的袋体上粘有PE条绑带的，PE条绑带的断裂强度:应大于5N。用无菌防护套透视型有透视罩的，透视罩可见光透射比≥85%。
|  |  |  | 长方形 120cm*12cm | 只 | 是 | 3
|  |  |  | 长方形 200cm*14cm | 只 | 是 | 4.3
|  |  |  | 长方形 50cm*105cm | 只 | 是 | 5.13
二十二 | 粘贴伤口敷料 | 1 | 粘贴伤口敷料 | 7*7cm | 张 | 是 | 1.02 | 1.结构及组成 本产品由基布(聚氨酯弹性膜或医用非织造布)、粘合剂(医用压敏胶)、防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)离型隔离纸(防粘纸）组成，环氧乙烷灭菌，产品无菌。 2.产品基布为非织造布的带敷芯伤口敷料。 3.物理性能要求： 粘贴伤口敷料的剥离强度应不低于1.0N/cm，持粘性：按YY/T0148-2006附录B中第B2章试验时，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴片的顶端下滑应不超过2.5mm。防粘敷芯的吸水倍率应不小于6g/g。无菌产品应无菌，产品经环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。
|  |  |  | 9*15cm | 张 | 是 | 2.8
|  |  |  | 9*25cm | 张 | 是 | 3.9
二十三 | 手术非无菌物品 | 1 | 白大口瓶 | 125ml | 个 | 否 | 3.3 | 玻璃制品
|  |  |  | 500ml | 个 | 否 | 4.5
|  |  |  | 250ml | 个 | 否 | 4.5
|  |  |  | 5000ml | 个 | 否 | 30
|  | 2 | 白小口瓶 | 7ml | 套 | 否 | 0.9 | 玻璃制品
|  | 3 | 玻璃体温计 | 三角形棒式 | 支 | 否 | 4.5 | 符合《玻璃体温计(GB 1588-2001)》(1)能脱离被测物体读数(2)装有的水银多(3)有缩口(4)分度值为0.1℃ (5) 内为细而长的管径
|  | 4 | 吊瓶网 | 500ml | 个 | 否 | 0.48 | 规格：500ml，材质：塑料。
|  | 5 | 加药喷雾器 | / | 个 | 否 | 47 | 由加药器、加压球、喷雾管和喷雾嘴组成。喷雾管及喷雾嘴采用符合GB/T2040-2008标准的铜和铜合金板材制成，加药瓶采用符合YBB00272002-2015标准的钠钙玻璃模制药瓶制成，加药球采用符合GB/T28610-2012标准的甲基乙烯基硅橡胶制成。本产品非无菌提供，
|  | 6 | 输血胶管 | 5x7mm | 米 | 否 | 1.9 | 非医疗器械，产品由乳胶制成，壁厚均匀，弹性回弹好，
|  |  |  | 6x9mm | 米 | 否 | 2.7
|  | 7 | 氧气袋 | 42L | 个 | 否 | 43 | 由塑料尼龙绸气袋、橡胶导管、止气阀等组成。材质：医用高分子材料pvc，规格：42L，有止气阀
二十四 | 皮肤笔 | 1 | 皮肤笔 | / | 支 | 否 | 8 | 采用无毒、无刺激的环保医用墨水，在皮肤上的标记清晰、使用安全。常规为紫色，笔头规格1.0mm；另提供0.8mm、0.5mm等特细笔头规格产品的定制服务。
二十五 | 冲洗管路 | 1 | 冲洗管路 | / | 支 | 是 | 8.5 | 产品组成包括针头保护套，插瓶针，输液管，止流夹，三通，滴斗，流量调节器，排液管，冲洗管接口，接口保护套，连接软管。
二十六 | 弹性绷带 | 1 | 弹性绷带 | 7.5cm*4.5m | 卷 | 否 | 3.1 | 为纺织加工而成的卷状材料，其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。
二十七 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 1 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 8Fr-26Fr | 支 | 是 | 3.33 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由横梁，主管，体外端接口组成，
二十八 | 一次性使用输尿管导管 | 1 | 一次性使用输尿管导管 | F4-F7 | 支 | 是 | 3.3 | 产品采用环氧乙烷灭菌。产品采用GB/T15593（输血（液）、注射器具用软聚氯乙烯塑料）规定的原材料制造。
二十九 | 一次性使用无菌梅花头导尿管管 | 1 | 一次性使用无菌梅花头导尿管管 | 20Fr、22Fr | 支 | 是 | 3.8 | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由排液腔接头，管身，梅花头（菌状头）组成
三十 | 止血海绵 | 1 | 止血海绵 | 60*20mm | 包 | 是 | 3 | 白色或类白色海绵
三十一 | 非吸收性外科缝线 | 1 | 非吸收性外科缝线 | 涤纶 双针 | 包 | 是 | 5.3 | 线：涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造、针：不锈钢。
|  |  |  | 蚕丝 单针 | 包 | 是 | 2.8 | 线：蚕丝编织线以天然优质蚕丝为原料去除胶质后经纺织而成的多股非吸收外科缝合线，线体经涂层处理制造、针：不锈钢。
三十二 | 可吸收止血材料 | 1 | 可吸收止血纱 | 5.1*10.2cm | 片 | 是 | 1242 | 1.由从再生氧化纤维素的可控氧化而制备的一种无菌可吸收的编织物；可控氧化工艺：确保所有纤维100%被氧化（100%被吸收），且氧化程度（羧基含量）严格控制在合理区间内 2.属于国家三类医疗器械，可植入人体使用，纯植物材质，未有发生，过敏性和排斥反应；7-14天吸收 3.PH值/抑菌性：止血纱接触血液后，释放葡萄糖醛酸，使局部呈弱酸性环境，PH2.5-3.5，广谱抑菌减少感染。 4.湿强度：不溶于水，可在潮湿手术部位应对各种操作并保持纤维结构有效止血； 5.操作便利性：不沾手术器械，贴附性强，粘附性好，可分层塑形，可在使用产品后进一步进行压迫、缝合、电凝操作。
|  |  |  | 2.5*5.1cm | 片 | 是 | 309
|  | 2 | 可吸收再生氧化纤维素 | 2.5*5.1cm | 片 | 是 | 614.22 | 1.由从再生氧化纤维素的可控氧化而制备的一种无菌可吸收的编织物；可控氧化工艺：确保所有纤维100%被氧化（100%被吸收），且氧化程度（羧基含量）严格控制在合理区间内 2.属于国家三类医疗器械，可植入人体使用，纯植物材质，未有发生，过敏性和排斥反应；7-14天吸收 3.PH值/抑菌性：止血纱接触血液后，释放葡萄糖醛酸，使局部呈弱酸性环境，PH2.5-3.5，广谱抑菌减少感染。 4.湿强度：不溶于水，可在潮湿手术部位应对各种操作并保持纤维结构有效止血； 5.操作便利性：适用微创手术，最小可顺利通过5mmTrocar不变形；在使用过程中保持完整，可卷可缝，易于重置和展开。
三十三 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | / | 双 | 否 | 2.68 | 1、该产品由天然橡胶胶乳(Latex)制造。本品一次性使用。经过Co60辐射灭菌。 2、进口 3、规格型号齐全:5.5码-8.5码 4、外层包装为塑料高分子包装，高分子材料包装表层为3mli白色HDPE，底层为70um PEPA/PE薄膜。避免液体渗入，减少损耗。 5、通过独特的外表面处理实现良好的操作和执握性能。 6、柔软且具有延展性的乳胶配方可提供卓越的灵活性和舒适性 7、采用符合解剖形体的模型制造，以增强舒适性和贴合性 8、袖口样式:采用SUREFIT技术将袖口切薄内折。