## Sheet1 (2)
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网产品 | 最高限价（元） | 符合科室需求的产品参数信息
一 | 医用缝合针 | 1 | 医用缝合针 | 剖腹 | 支 | 是 | / | 1、性能结构 1.1、产品采用YB／T 5219中规定的3C13医用缝合针钢丝制成。 1.2、产品由针尖、针体和针尾三个部分组成：针尖用于手术部位的穿刺；针体用于手术缝合深度的导向；针尾用于对缝合线的牵引。 1.3、针尖分为圆针和角针两大类，其表示为“○”以及“△”。 1.4、针体分为1／2弧形（深层缝合）3／8（浅表缝合）以及直型（对穿缝合）三大类。 2、主要指标 2.1、产品经过热处理后。其硬度≥520HV0.2 2.2、穿刺力应符合国家相关规定。 2.3、应具有良好的弹性及韧性。 2.4、针尖强度：针尖应无虚针，针尖经规定的加力速度加载荷顶压后，不得有弯钩。 2.5、针体表面光洁、色泽均匀、针尖无弯钩，针孔和针槽应光洁居中，不得有毛刺或明显歪斜现象。 2.6、医用缝合针表面赋予涂层，使整体在穿过组织时保持顺滑和锋利度。表面粗糙度Ra之值应≤0.8um。 2.7、产品为无菌产品，应采用环氧乙烷气体灭菌。 3、规格配置 3.1、肛肠组合套针应包含“△”1／2（7×17、12×20）、“○”1／2（8×20、12×20） 3.2、剖腹组合套针应包含“△”1／2（10×28）、“○”1／2（5×17、11×34） 3.3、剖颅组合套针应包含“△”3／8（9×27）、“○”1／2（5×12、13×24）
|  |  |  | 肛肠 | 支 | 是 | /
|  |  |  | 剖颅 | 支 | 是 | /
二 | 医用润滑液 | 1 | 医用润滑液 | / | 支 | 是 | / | 由液状石蜡(多种液体烃混合物)而制成的无色、无味、透明液体。相对密度0.83-1. 05; pH值6- 8;无异性有机物;产品应无菌。
三 | 中性电极 | 1 | 中性电极 | 单极、双极/成人、儿童 | 片 | 是 | / | 1.产品性能：电极导线的铜芯横截面积≥0.30MM2，导线长度≥1.5M。 2.产品性能：电极导线静拉力测试时，施加40N的力吊拉10S,电极导线及其连接无破损。 3.产品性能：极板导线在频率（0.2~5）MHZ,电流200MA条件下，交流阻抗应≤50Ω。 4.生物性能：极板细胞毒性试验为0 或1级且无致敏反应。
四 | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5*60/0.7*80/0.9*80 | 支 | 是 | / | 1.结构及组成：一次性使用无菌注射针由针管、针座和保护套组成。 2.经环氧乙烷灭菌。 3.针管材料采用SUS304不锈钢；针座、保护套材料采用PP(聚丙烯）。
|  |  |  | 0.7*32/0.9*38 | 支 | 是 | /
五 | 一次性使用吸引连接管 | 1 | 一次性使用吸引连接管 | 不带接头 1.5m | 支 | 是 | / | 1、结构及组成：一次性使用吸引连接管主要由吸引管部分和连接管部分组成。吸引连接管采用软聚氯乙烯塑料材料制成；接头采用聚乙烯或软聚氯乙烯塑料材料制成。 2.该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
|  |  |  | 不带接头 2.5m | 支 | 是 | /
|  |  |  | 带接头 1.5m | 支 | 是 | /
|  |  |  | 带接头 2.5m | 支 | 是 | /
六 | 冲洗管路 | 1 | 冲洗管路 | / | 支 | 是 | / | 产品组成包括针头保护套，插瓶针，输液管，止流夹，三通，滴斗，流量调节器，排液管，冲洗管接口，接口保护套，连接软管。
七 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 1 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 8Fr-26Fr | 支 | 是 | / | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由横梁，主管，体外端接口组成，
八 | 一次性使用输尿管导管 | 1 | 一次性使用输尿管导管 | F4-F7 | 支 | 是 | / | 产品采用环氧乙烷灭菌。产品采用GB/T15593（输血（液）、注射器具用软聚氯乙烯塑料）规定的原材料制造。
九 | 一次性使用无菌梅花头导尿管管 | 1 | 一次性使用无菌梅花头导尿管管 | 20Fr、22Fr | 支 | 是 | / | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由排液腔接头，管身，梅花头（菌状头）组成
十 | 止血海绵 | 1 | 止血海绵 | 60*20mm | 包 | 是 | / | 白色或类白色海绵
十一 | 非吸收性外科缝线 | 1 | 非吸收性外科缝线 | 涤纶 双针 | 包 | 是 | / | 线：涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造、针：不锈钢。
|  |  |  | 蚕丝 单针 | 包 | 是 | / | 线：蚕丝编织线以天然优质蚕丝为原料去除胶质后经纺织而成的多股非吸收外科缝合线，线体经涂层处理制造、针：不锈钢。
十二 | 无菌手术刀片 | 1 | 无菌手术刀片 | 10#-20# | 片 | 否 | 0.37 | 1、结构及组成：产品采用SK95(SK4)、T10或6Cr13材料制成。 2、产品性能：①刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于650HV10，其他材料不小于750HV10;②刀片刃口锋利，当切割3-0 号缝合线时，其切割力应不大于0.8N；③刀片与YY0175中规定的相应规格的刀柄配合时，插卸应轻松；④刀片表面粗糙度Ra之数值不大于0.4μm，切割刃面表面粗糙度之数值应不大于0.8μm；⑤刀片有良好的弹性；⑥刀片应无菌。
十三 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 1 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | / | 只 | 是 | / | 1、规格：光面型 2、产品由天然胶乳橡胶制造，呈薄膜鞘套状，用于避孕和有助于降低性传播疾病传播。
十四 | 双叶式机械心脏瓣膜 | 1 | 双叶式机械心脏瓣膜 | 主动脉瓣 | 枚 | 是 | / | 1、适用范围：适用于心脏瓣膜置换术、再次瓣膜替换术。 2、材质：缝合环采用医用涤纶，瓣环与瓣叶生物相容性优良，持久耐用；允许X光下的瓣膜功能无创性检测。 3、产品性能：由一个瓣环和两个瓣叶及加固成形缝合环组成，缝合环材料为涤纶，瓣叶开放角度≧85°，缝合环与瓣环之间可旋转。主动脉瓣缝环为立式衣领状，环氧乙烷灭菌。 4、型号、规格：19/21/23/25/27
|  |  |  | 二尖瓣 | 枚 | 是 | / | 1、适用范围：适用于心脏瓣膜置换术、再次瓣膜替换术。 2、材质：缝合环采用医用涤纶，瓣环与瓣叶生物相容性优良，持久耐用；允许X光下的瓣膜功能无创性检测。 3、产品性能：由一个瓣环和两个瓣叶及加固成形缝合环组成，缝合环材料为涤纶。瓣叶开放角度≧85°，缝合环与瓣环之间可旋转，二尖瓣缝环为环上形，环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 4、型号、规格：23/25/27/29/31
十五 | 集成CVR膜式氧合器 | 1 | 集成CVR膜式氧合器 | / | 套 | 是 | / | 1、适用范围：用于常规心肺分流术过程中体外循环灌注环路，收集静脉血和开心术血液、冷却或加温血液，以及对血液加入氧气和清除血液中的二氧化碳。 2、组成：由带热交换器和内置动脉过滤器的膜式氧合器、心切开术/静脉储血器组成，带有生物惰性涂层。静脉储血器容量≧4500ml，具有去泡沫和过滤功能。热交换器热量交换迅速且压力差小。具有真空辅助静脉引流装置，能配合VAVD使用：储血罐上具有压力释放阀。 3、规格型号： 规格：成人型 配有集成动脉过滤器的氧合器 膜式氧合器：微孔聚丙烯中空纤维 氧合器膜面积：≧2.5㎡ 静态预充量：≦260ml 动脉血出口端：3/8 in 静脉血入口端：1/2 in 储血器容量：≧4500ml 血流量范围：1.0-7.0L/min
十六 | 涤沦心脏修补材料 | 1 | 涤沦心脏修补材料 | / | 片 | 是 | / | 1、适用范围：毛毡型心脏补片：心脏瓣膜缺损、心脏穿刺伤口、心脏室间隔缺损、动脉导管未闭等心脏病的补片修复，以及用作外科手术垫片。 2、型号参数：毛毡型； 规格：长度≧60mm,宽度≧80mm,厚度≧1.8mm 各规格型号齐备，适应临床手术需求。 3、产品要求：材料稳定性高，不受植入环境的影响;抗张力能力强;组织兼容性好;安全性高;使用方便：可根据缺损情况任意裁剪，不脱屑；经环氧乙烷灭菌。
十七 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（三腔型） | 1 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（三腔型） | 2500ml | 只 | 是 | / | 1、水封式； 2、无需定时更换引流瓶内水封液； 3、可以对引流管进行负压吸引，并对负压吸力进行适当的调整； 4、当水封瓶意外摔倒时，水封瓶内水封液不会洒出，外界大气不易因意外进入胸腔； 5、产品无菌。