## Sheet1 (2)
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网产品 | 最高限价（元） | 符合科室需求的产品参数信息
一 | 医用润滑液 | 1 | 医用润滑液 | / | 支 | 是 | / | 由液状石蜡(多种液体烃混合物)而制成的无色、无味、透明液体。相对密度0.83-1. 05; pH值6- 8;无异性有机物;产品应无菌。
二 | 中性电极 | 1 | 中性电极 | 单极、双极/成人、儿童 | 片 | 是 | / | 1.产品性能：电极导线的铜芯横截面积≥0.30MM2，导线长度≥1.5M。 2.产品性能：电极导线静拉力测试时，施加40N的力吊拉10S,电极导线及其连接无破损。 3.产品性能：极板导线在频率（0.2~5）MHZ,电流200MA条件下，交流阻抗应≤50Ω。 4.生物性能：极板细胞毒性试验为0 或1级且无致敏反应。
三 | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 一次性使用无菌注射针 | 0.5*60/0.7*80/0.9*80 | 支 | 是 | / | 1.结构及组成：一次性使用无菌注射针由针管、针座和保护套组成。 2.经环氧乙烷灭菌。 3.针管材料采用SUS304不锈钢；针座、保护套材料采用PP(聚丙烯）。
|  |  |  | 0.7*32/0.9*38 | 支 | 是 | /
四 | 一次性使用输尿管导管 | 1 | 一次性使用输尿管导管 | F4-F7 | 支 | 是 | / | 产品采用环氧乙烷灭菌。产品采用GB/T15593（输血（液）、注射器具用软聚氯乙烯塑料）规定的原材料制造。
五 | 一次性使用无菌梅花头导尿管管 | 1 | 一次性使用无菌梅花头导尿管管 | 20Fr、22Fr | 支 | 是 | / | 以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由排液腔接头，管身，梅花头（菌状头）组成
六 | 止血海绵 | 1 | 止血海绵 | 60*20mm | 包 | 是 | / | 白色或类白色海绵
七 | 无菌手术刀片 | 1 | 无菌手术刀片 | 10#-20# | 片 | 否 | 0.37 | 1、结构及组成：产品采用SK95(SK4)、T10或6Cr13材料制成。 2、产品性能：①刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于650HV10，其他材料不小于750HV10;②刀片刃口锋利，当切割3-0 号缝合线时，其切割力应不大于0.8N；③刀片与YY0175中规定的相应规格的刀柄配合时，插卸应轻松；④刀片表面粗糙度Ra之数值不大于0.4μm，切割刃面表面粗糙度之数值应不大于0.8μm；⑤刀片有良好的弹性；⑥刀片应无菌。
八 | 双叶式机械心脏瓣膜 | 1 | 双叶式机械心脏瓣膜 | 主动脉瓣 | 枚 | 是 | / | 1、适用范围：适用于心脏瓣膜置换术、再次瓣膜替换术。 2、材质：缝合环采用医用涤纶，瓣环与瓣叶生物相容性优良，持久耐用；允许X光下的瓣膜功能无创性检测。 3、产品性能：由一个瓣环和两个瓣叶及加固成形缝合环组成，缝合环材料为涤纶，瓣叶开放角度≧85°，缝合环与瓣环之间可旋转。主动脉瓣缝环为立式衣领状，环氧乙烷灭菌。 4、型号、规格：19/21/23/25/27
|  |  |  | 二尖瓣 | 枚 | 是 | / | 1、适用范围：适用于心脏瓣膜置换术、再次瓣膜替换术。 2、材质：缝合环采用医用涤纶，瓣环与瓣叶生物相容性优良，持久耐用；允许X光下的瓣膜功能无创性检测。 3、产品性能：由一个瓣环和两个瓣叶及加固成形缝合环组成，缝合环材料为涤纶。瓣叶开放角度≧85°，缝合环与瓣环之间可旋转，二尖瓣缝环为环上形，环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 4、型号、规格：23/25/27/29/31
九 | 集成CVR膜式氧合器 | 1 | 集成CVR膜式氧合器 | / | 套 | 是 | / | 1、适用范围：用于常规心肺分流术过程中体外循环灌注环路，收集静脉血和开心术血液、冷却或加温血液，以及对血液加入氧气和清除血液中的二氧化碳。 2、组成：由带热交换器和内置动脉过滤器的膜式氧合器、心切开术/静脉储血器组成，带有生物惰性涂层。静脉储血器容量≧4500ml，具有去泡沫和过滤功能。热交换器热量交换迅速且压力差小。具有真空辅助静脉引流装置，能配合VAVD使用：储血罐上具有压力释放阀。 3、规格型号： 规格：成人型 配有集成动脉过滤器的氧合器 膜式氧合器：微孔聚丙烯中空纤维 氧合器膜面积：≧2.5㎡ 静态预充量：≦260ml 动脉血出口端：3/8 in 静脉血入口端：1/2 in 储血器容量：≧4500ml 血流量范围：1.0-7.0L/min
十 | 涤沦心脏修补材料 | 1 | 涤沦心脏修补材料 | / | 片 | 是 | / | 1、适用范围：毛毡型心脏补片：心脏瓣膜缺损、心脏穿刺伤口、心脏室间隔缺损、动脉导管未闭等心脏病的补片修复，以及用作外科手术垫片。 2、型号参数：毛毡型； 规格：长度≧60mm,宽度≧80mm,厚度≧1.8mm 各规格型号齐备，适应临床手术需求。 3、产品要求：材料稳定性高，不受植入环境的影响;抗张力能力强;组织兼容性好;安全性高;使用方便：可根据缺损情况任意裁剪，不脱屑；经环氧乙烷灭菌。
十一 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（三腔型） | 1 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（三腔型） | 2500ml | 只 | 是 | / | 1、水封式； 2、无需定时更换引流瓶内水封液； 3、可以对引流管进行负压吸引，并对负压吸力进行适当的调整； 4、当水封瓶意外摔倒时，水封瓶内水封液不会洒出，外界大气不易因意外进入胸腔； 5、产品无菌。