## Sheet1
成都市第三人民医院医用耗材询价报价单
产品序号 | 询价 产品名称 | 询价产品 规格型号 | 询价产品需求明细 | 报价产品名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 医疗器械注册证号/备案证号 | 是否挂网 | 挂网平台产品ID/流水号
1 | 人工踝关节假体 | 胫骨部件 | ★1.用于人工踝关节置换手术。 2.钛合金材质，梯形设计，可减少截骨、龙骨和梯形压配，提供初始稳定性和远期稳定性。背面具备钛浆喷涂，提供骨长入条件。 3.需以下四个规格型号：25mm（±1）*35mm（±1）*8mm（±3）,27mm（±1）*38mm（±1）*8mm（±3）,30mm（±1）*41mm（±3）*9mm（±3）,33mm（±1）*44mm（±3）*9mm（±3）。
|  | 跟距骨假体 | ★1.用于人工踝关节置换手术和单纯距骨置换。 2.钛合金材质，上表面高抛光处理，下表面钛浆涂层 ，两个钛涂层前挂钉提供初始稳定性，适配国人解剖数据特征，距骨主柱可协同提供初始稳定性。 3.距骨假体至少包含以下尺寸，29mm（±1）*32mm（±1）*10mm（±0.3）,31mm（±1）*34mm（±1）*10mm±0.3）,35mm（±1）*36mm（±1）*10mm（±0.3）,38mm（±1）*40mm（±1）*11mm（±0.1）。 4.距骨置换至少包含以下规格型号：25x25x23, 26x26x23,27x27x23, 28x28x23, 29x29x23, 30x30x23， 28×28×23.3, 27×27×23.3, 26×26×23.3, 25×25×23.3, 30×30×23.3, 29×29×23.3。 5.跟骨柄至少包含4种尺寸：6mm、8mm、10mm、14mm。
|  | 衬垫 | ★1.用于人工踝关节置换手术 2.聚乙烯材质，至少包含以下30个不同大小的规格型号：29mm*25mm*10mm、29mm*25mm*12mm、29mm*25mm*14mm、29mm*25mm*16mm、33mm*27mm*10mm、33mm*27mm*12mm、33mm*27mm*14mm、33mm*27mm*16mm、32mm*27mm*10mm、32mm*27mm*12mm、32mm*27mm*14mm、32mm*27mm*16mm、35mm*30mm*10mm、35mm*30mm*12mm、35mm*30mm*14mm、35mm*30mm*16mm、36mm*30mm*10mm、36mm*30mm*12mm、35mm*30mm*13mm、36mm*30mm*14mm、35mm*30mm*15mm、36mm*30mm*16mm、38mm*33mm*11mm、39mm*33mm*13mm、38mm*33mm*14mm、39mm*33mm*15mm、38mm*33mm*16mm、38mm*33mm*17mm、38mm*33mm*13mm、38mm*33mm*15mm。每个尺寸分别可以接受偏差值长（±1mm）+宽（±1mm）+高（±1mm）。丰富的尺寸，横截面厚度增加了使用寿命，最大的接触面设计，减少接触应力。
2 | 空心接骨螺钉（非锁定） | 全螺纹无头加压螺钉φ3.0-7.5mm*15-20mmm | 1.Ti6A14V钛合金材料材质，符合ISO5832-3规定。 2.钛合金产品表面经着色阳极氧化处理和微弧氧化处理。 2.跗骨窦螺钉，尺寸需包含直径7-10mm,长度要求20mm和25mm，直径每1MM递增。 ★3.适用于柔韧性扁平足的治疗。
3 | 医用胶带 | 通用型 （8-11)cm*(2-4)cm | ★1.可与肝脏储备功能测定设备，ICG清除率检查仪-新生电子株式会社型号A配套使用. 2.用于肝脏储备功能测定时，贴于病人指尖采集数据而用，为一次性使用产品。 3.尺寸为长度（8-9）厘米*宽度（2-4）厘米，50枚/盒。
4 | 植入式脊髓神经刺激电极套件 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件：由电极、 连接保护套、固定锚、通道器、空白电极、隧道工具、转矩扳手组成。 ★2、产品规格尺寸 ：电极数量不低于16个、电极形状：板型或片状、长度（包括桨片）：≥35cm、电极排列不低于2排。 3、材质：导线为低阻抗材质，导线外皮绝缘、电极为铂铱合金材质、导丝为不锈钢材质。 4、功能要求：可搭配不可充电刺激器、可充电刺激器使用。 5、产品适用范围：电极与刺激器和延伸导线配合使用，适用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性痛。 6、产品灭菌方式：经环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。
| 植入式可充电脊髓神经刺激器 | 符合需求明细的各规格型号 | ★1、产品规格尺寸 ：刺激频率：最小频率≥2Hz，最大频率≤10000Hz、高度：≤55毫米、宽度：≤52毫米、外壳厚度≤10毫米、刺激器重量≤38g、电源：可充电电池。 2、材质：外壳为钛材质、固定螺丝为钛合金材质、电池为可充电锂离子电池。 3、具有多种刺激模式 ▲4、产品适用范围：可与电极配合使用，用于躯干、四肢慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 5、产品灭菌方式：环氧乙烷进行灭菌，一次性使用。
| 程控充电套件1 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品组成：由患者程控仪和电池组成。 2、产品适用范围：可调节植入式脊髓神经刺激器和体外神经刺激器的参数设置。
| 程控充电套件2 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品组成：体外充电器、充电电池和电源适配器组成。 2、产品适用范围：可对可充电神经刺激器进行充电。
| 脊髓神经刺激测试电极 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件：由电极导线、导丝、针和钢丝组成。 ★2、产品规格尺寸 ：电极触点数量≥8个、电极形状：圆柱形、直径（电极导线主体）≤ 1.3mm、触电长度电极间距≤ 6.0mm，触点长度不低于3mm,电极导线长度：≤75CM 3、材质：导线为低阻抗材质，电极为铂铱合金材质、导丝为不锈钢材质。 ★4、功能要求：可配套相应刺激器使用。 5、产品适用范围：、与体外刺激器配合使用，适用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛。 6、产品灭菌方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 植入式脊髓神经刺激延申导线套件-1*8低阻抗延伸导线套包 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件组成：产品由延伸导线、连接器护套、神经刺激器接口插头、额外固定螺钉、隧道工具、转矩扳手组成。 ★2、产品规格尺寸 ：长度：≥35厘米、连接点大于等于8 3、材质：传导线为低阻抗材质、外皮绝缘胶材质、连接器护套为硅橡胶材质。 4、产品适用范围：延伸导线可连接刺激器与电极，用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛。 5、产品灭菌方式：经环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。
5 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | VICMO 12.1 VICMO 12.6 VICMO 13.2 VICMO 13.7 | 1.产品用途:用于 21-45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D至-18.00范围内的近视。 2.功能:在不损伤患者角膜，不取患者天然晶体，保留患者生理结构和调节功能的情况下，通过植入有晶体眼人工晶体来矫正患者的近视。 3.材质要求:亲水性羟甲基丙烯酸酯。 4.设计要求:单焦、球面，单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，中心区有中心孔。 5.规格尺寸:可提供不同尺寸来满足不同患者的眼尺寸，至少满足总直径 12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm.
6 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | VICMO 12.1 VICMO 12.6 VICMO 13.2 VICMO 13.7 | 1.产品用途:用于 21-45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D 至-18.00范围内的近视及低于或等于+6.00D 的散光。 2.功能:在不损伤患者角膜，不取患者天然晶体，保留患者生理结构和调节功能的情况下，通过植入有晶体眼人工晶体来矫正患者的近视及散光。 3.材质要求:亲水性羟甲基丙烯酸酯。 4.设计要求:单焦、球面，单件式后房人工晶状体，可折叠，形为扁平襻，中心区有中心孔。 5.规格尺寸:可提供不同尺寸来满足不同患者的眼尺寸，至少满足总直径 12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm.
7 | 带止血阀导管鞘 | 6、7、8、10F | 1.带止血阀 ★2.鞘内径(F):6/7/8/9/10 3.可使用0.035in、0.038in 导丝 4. 鞘长度(cm):11。
8 | 一次性使用扩张器 | 各规格尺寸 | 1、结构组成：由扩张器壳体、注射阀及连接管组成，其中注射阀由硅橡胶和不锈钢碗组成。壳体、注射阀硅橡胶部分及连接管材料为用硅橡胶MED4735、MED4750,不锈钢碗采用牌号为022Cr17Ni12Mo3的不锈钢制成。 2、产品须无菌，一次性使用。 ★3、用途：适用于乳房重建术中临时性植入乳房皮下保持皮肤扩张空间，为患者术后化疗、放疗结束后II期乳房重建做好准备。 4、外形尺寸：接近半球的圆盘或圆饼状，容积200-500ml。
9 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 | 小儿整体带芯动脉（ZX型） 14Fr/16Fr/18Fr | ★1.适用范围 ：临床进行心脏大血管外科体外循环手术时,用于插入婴幼儿、儿童等患儿主动脉或成人左颈总动脉等小动脉，连接体外循环管路，建立体外血液循环通路。 2.材质：管材采用医用级聚氯乙烯软管，导芯材质聚丙烯，聚氯乙烯软管使用不锈钢丝加强抗折。 3.性能：管壁需带刻度，用于了解置管深度；插管带芯，用于穿刺置管，芯带孔可通过导丝引导置入；插管有侧孔可以排气；。 4.规格型号：14Fr、16Fr、18Fr 5.产品为一次性使用，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
|  | 整体股动脉插管（ZX型） 14Fr/16Fr/18Fr | ★1.适用范围 ：临床进行心脏大血管外科体外循环手术时,用于插入患者股动脉、腋动脉，连接体外循环管路，建立体外血液循环通路。 2.材质：管材采用医用级软聚氯乙烯，导芯材质聚丙烯。 3.管壁需带刻度，用于了解置管深度；产品管壁光洁透明，管腔内血液流动可清晰观察，可任意弯曲，任何角度都可保持血流畅通；插管带芯，用于穿刺置管，芯带孔可通过导丝引导置入；插管后部带有活塞，便于排气不喷血。 4.规格型号：14Fr、16Fr、18Fr 5.产品为一次性使用，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
10 | 肛门管 | 12#/22# | 1、橡胶材质,管体软硬适度；一次性使用。 2、顶端孔为圆孔；距顶端10-20mm有1处侧孔，内壁通畅。 3、有可选择型号：直径4.0-4.5mm,内径1.5-3.5mm；直径7.3-7.9mm,内径3.7-5.9mm； ★4、用于患者保留或不保留灌肠使用
11 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 48人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤10 IU/mL 3.线性范围：20--2.0E+09 IU/mL 4.覆盖基因型：A.B.C.D.E.F.G.H基因型 5.批间精密度：CV≤5%，批内精密度：CV≤5% 6.抗干扰能力：常见干扰物质血红蛋白.白蛋白.甘油三酯.胆红素.等对实验无干扰 7.交叉反应：与HIV.HCV.HAV.EBV.HSV等无交叉反应 8.防污染体系：UNG酶+dUTP 9.内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标 10.适用于ABI 7500.ABI Q5.SLAN96P等扩增仪
| 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤10 IU/mL 3.线性范围：≤20--1.0E+09IU/mL 4.覆盖基因型：1.2.3.4.5.6基因亚型 5.批间精密度：CV ≤5%，批内精密度：CV ≤5% 6.抗干扰能力：常见干扰物质血红蛋白.白蛋白.甘油三酯.胆红素.普通干扰物等对实验无干扰 7.特异性：与HIV.HBV.HAV.EBV等无交叉反应 8.内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标，有UDG酶防污染系统 9.适用于ABI 7500.ABI Q5.SLAN96P等扩增仪
| 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.核酸提取时间：单个样本≤5min。 2.检测灵敏度/检测下限：≤100 IU/mL 3.覆盖基因型：至少包含B.C.D基因型 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.试剂有防污染体系 7.有全程参与并监测核酸提取和扩增的内标
| 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒 | 12人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤1000 IU/mL 3.覆盖基因型：1b，1，2，3，6基因型及亚型 4.有全程参与并监测核酸提取和扩增的内标
| 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.检测样本类型：咽拭子 2.核酸提取方法及时间：磁珠法，≤16min 3.检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.特异性：与常见病原体（巨细胞病毒.肺炎衣原体.百日咳杆菌.肺炎链球菌等）无交叉反应 7.抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松.利巴韦林.奥司他韦.阿奇霉素.血红素.尿素等）无明显干扰 8.有内源性内标，可监控采样.核酸提取和扩增全过程 9.预期用途：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒.乙型流感病毒.呼吸道合胞病毒.腺病毒.人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。
| 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.样本类型：咽拭子 2.检测灵敏度/检测下限： ≤200 copies/mL 3.核酸提取方法及时间：磁珠法，≤16min 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.特异性：与常见病原体（冠状病毒.副流感病毒.鼻病毒.腺病毒.肠病毒等）无交叉反应 7.抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松.利巴韦林.奥司他韦.阿奇霉素.布地奈德.左氧沙星.血红素等）无明显干扰 8.有内源性内标，可监控采样.核酸提取和扩增全过程
备注： | 1.询价产品名称和型号为医院在用或前期信息，仅供参考；响应产品满足询价产品需求明细要求即可参与询价。
2.报价以“产品序号”为单位响应，可参与一个项目或者多项，报价单只保留参与报价的项目，不参与询价的项目整行删除。
3.报价产品名称请按照注册证名称/备案证名称/合格证名称如实填写。
4.询价报价信息以及相关资料均需真实有效，如有虚假，一经发现，公司将被纳入医院黑名单，三年内不得参与医院所有询价、招标、遴选等。
供应商名称：
授权人：
被授权人：