## Sheet1
2025年成都市级医院采购联盟医疗设备集中市场调研第三批产品响应明细表（CDLC-2025003-01)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 (二）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （三）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （四）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 各联盟单位 | 多舱清洗消毒器 | 1 | 480 | 480 | 多舱清洗消毒机（智慧化多舱清洗消毒系统）在消毒供应中心适用于对全院复用耐湿耐热器械、器具和物品的全自动流水化清洗、消毒、上油、烘干。多舱清洗消毒机是超大型快速清洗消毒机，由多个腔体组成，设备运行时，装载器械的清洗层架依次进入，运行完成当前舱体功能后自动进入下一舱，成流水线操作，一个清洗层架进入多舱清洗消毒器完成标准清洗程序的时间≤30分钟，后续清洗层架完成清洗消毒程序的时间≤10分钟，因此可大幅度减少清洗时间，极大提高科室工作效率。采用智慧化控制系统，实现对消毒过程的实时监控，确保消毒质量的稳定性，通过机器人实现自动化清洗和消毒，减少人工干预，智能纠错，减少了人为因素对感染控制的不利影响。 | 1、4舱清洗消毒器主机 1台 2、蒸汽加热 1个 3、排水降温系统1套 4、水蒸气冷凝系统（仅适合含超声，蒸汽加热） 5、打印系统1套 6、试剂泵，带电子流量计 3个 7、润滑油泵，带电子流量计 1个 8、清洗剂液位传感器 3个 9、装载台自动冲洗系统1套 10、自动装载台 1台 11、自动卸载台 1台 12、装载车 3辆 13、清洗架自动回传系统 1台（含传递窗、4传递架） 14、手术器械清洗架（二层*2，四层*2） 4个 15、湿化瓶清洗架 1个 16、弯盘架 2个 17、麻醉管道清洗架 1个 18、器械篮筐 50个 19、数据采集系统 、对接追溯系统1套 20、装卸载智能机器人和工作站各2个、及相关系统1套 | 需根据科室实际安装条件，进行基建改造、环境恢复。 | 3年 | 预付40%，验收后全额支付 | 进口 | 成都市
2 | 各联盟单位 | 全自动尿液分析仪 | 2 | 45 | 90 | 尿液检查作为医学领域常规检测，对全身疾病特别是肾、泌尿系疾病诊断具有重要作用，人们对尿液检查越来越重视，传统的干化学测量方法提高了工作效率，该设备的引进将会使尿液检测实现流水线操作，速度快，自动化程度高，结果准确。 | 1.仪器为全自动尿液分析设备；2．测定项目：尿液测定项目≥11项3检测速度≥200标本/小时4试纸条容量≥200条，有防止氧化装置5样本量：检测量≤1.5ml尿液，少量样本也可检测6报告存储量：≥10000份病人测定结果。 | 无 | 3年 | 预付40%，验收后全额支付 | 国产 | 成都市
3 | 各联盟单位 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系統 | 1 | 50 | 50 | 感染性病的病原菌种类多，致病性及对抗菌药物的耐药性所发生的变化，给感染性病症的预防和治疗带来极大的挑战。对微生物检验也提出了更高的要求，而全自动细菌鉴定及药敏分析系統可解决以下几个问题：（1）研究感染性疾病的病原体特征;（2）提供快速、准确的病原学诊断;( 3 )指导合理应用抗生素;( 4 )对医院感染进行监控 | 1自动化程度：鉴定及药敏板条或卡片的装载、药敏肉汤稀释、卸载实现自动化进行。2鉴定性能：配合不同的鉴定板条或卡片，仪器能对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、弯曲菌、嗜血杆菌、奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等进行鉴定3药敏性能：仪器可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验，也可以完成隐球菌药敏试验 | 无 | 3年 | 预付40%，验收后全额支付 | 国产 | 成都市
4 | 各联盟单位 | 血培养仪 | 1 | 55 | 55 | 全自动血培养仪用于培养、检测患者血液或体液样本中的细菌、真菌、分枝杆菌等病原微生物，并帮助检验医师快速诊断患者体内是否感染病原微生物，并为后续病原微生物的分离、鉴定、药敏提供足够量级的微生物样本。 | 1全自动装载血培养瓶，自动扫描条码并且装载至对应孔位，2单台仪器具备≥300个装载孔位。3仪器配套血培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、脆弱拟杆菌等常见致病菌4 | 无 | 3年 | 预付40%，验收后全额支付 | 国产 | 成都市
5 | 各联盟单位 | 数字化手术间 | 2 | 200 | 400 | 1、数字一体化建设：设备与信息融合，完成手术室一体化基础建设（包含图像路由、腔镜接入、摄像机、大屏、吊臂屏等等），与净化工程同期完工。 2、可视化手术电子病历：手术过程关键过程图片、视频、语音插入电子病历，医院可集中保存、存储、编辑，建设医院级手术资料存储、编辑平台。摒弃传统用U盘、移动硬盘等个人化保存方式。 3、全院手术信息流转平台SMARS（Surgery Multimedia Archive&Records System）：患者手术资料完整保存，权限分级，全院调用，支持手术教学、全院手术类信息，权限管制下的自由流转。 4、 资料大数据科研平台：所有患者资料将标签化，方便医生归类、整理、回溯。手术医生记录PACS化，全院有权限的人，可远程调用。 5、 手术路径规范管理：目前外科医生和医院的技术多取决于个人经验，手术准备多限于图片及影像观察。专家当然无问题，但众多青年医生、下级医院医生挑战很大。个人经验需要时间的累积，且不可量化和复制。为了解决这个矛盾，两个问题可从数字化手术中寻找方案。 a) 数字手术：将手术知识、过程、要点、可重复技能等、进行数字化，此我司与华西、中山合作，并欢迎各大医院一起合作，建设数字手术中心，共同将手术沉淀为数字化手术资产。 b) 术中提示、导航与指导：将数字手术知识，利用数字化手术室内的计算硬件，辅助手术医生，实时与术前规划进行二次匹配，以实现实时的显示，更好的指导手术医生在术中进行临床的应变，只有达到此条件，术前规划才能够广泛的进行实现，提升手术质量，普及手术技术。 6、 学术推广与继续教育在线化，移动化：手术视频转播，继续教育直播课堂，具备实时向住院医生，基层单位直播医疗讲座与手术过程，对本院医生科研、教学，以及医院市场影响力均全面提升。 | 1.嵌入式医用屏*2套； 2.数字化手术室智能控制系统主机*2台 3.4K术野摄像机*2台； 4. 4K术野摄像机吊臂*2套 5.4K全景摄像机*2台； 6.墙面嵌入4K高清模块*2台； 7.4K医用吊挂显示屏*4台； 8. 显示器吊臂*2套 9. 吸顶音箱*2台； 10.无线耳麦*2台； 11.高清光纤布线*2套； 12.高清光纤布线预埋*10套； 13.手术示教解码设备*4台； 14.手术示教终端*1套； 15.无线麦克风*1套； 16.手术示教软件*1套； 17.智能手术室一体化软件*1套； 18.多媒体手术病历记录系统*1套； 19.数字化手术室支撑服务*1台； 20.多模态应用服务*1台； 21.光纤视频交换支撑设备*1台。 | 无 | 3年 | 预付40%，验收后全额支付 | 国产 | 成都市
6 | 各联盟单位 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 150 | 150 | 功能需求：主要用于对不能耐受湿热灭菌的重复使用医疗物品进行低温灭菌处理 1、灭菌舱有效容积≥220升 2、灭菌器抽真空的最低真空度需≤160mbar或-16kpa,以保证环氧乙烷灭菌气体的有效穿透，保证灭菌效果可靠 3、灭菌方式：采用100%纯环氧乙烷气体灭菌，灭菌舱内在灭菌运行全过程均维持负压状态，避免环氧乙烷气体从灭菌器中向外泄漏。 4、真空泵：内置非电动真空泵，采用外接压缩空气系统进行抽真空，避免电火花产生导致环氧乙烷气体发生燃爆风险。 5、温度传感器、湿度传感器、压力传感器：均≥2套，具备温度、湿度动态调节功能，保证环氧乙烷灭菌阶段达到最佳的温度和相对环境湿度水平。 6、灭菌运行打印方式：内置打印装置，多种打印模式可选择；能打印常规灭菌数据、使用气罐的批次号和灭菌运行曲线（其中包含温度曲线、压力曲线、湿度曲线）等信息。 7、灭菌运行数据导出：具备USB接口，可导出的灭菌循环数据≥100个，方便留存灭菌数据信息。 8、环氧乙烷气罐：使用独立包装的小剂量环氧乙烷气罐，可通过灭菌器内置扫描器扫描环氧乙烷气罐上的二维信息码，识别有效期、生产批号等信息，便于管理。 | 配置要求： 每台环氧乙烷灭菌器配置3个灭菌装载篮筐 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都市