## Sheet1
成都市第三人民医院医用耗材询价报价单
产品序号 | 询价 产品名称 | 询价产品 规格型号 | 询价产品需求明细 | 报价产品名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 生产厂家 | 医疗器械注册证号/备案证号 | 是否挂网 | 挂网平台产品ID/流水号
1 | 人KRAS/BRAF/PIK3CA基因突变检测试剂盒（可逆末端终止基因测序法） | 24测试/盒 | ★1.试剂盒获得国家Ⅲ类医疗器械注册证 ★2.在四川省药械招标采购服务中心招采子系统挂网成功 ▲3.该试剂盒可用于经福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织样本中KRAS、BRAF和PIK3CA基因变异。可用于西妥昔单抗注射液用药指导。 4.试剂盒使用扩增子建库方法，通过两步PCR扩增来完成DNA测序文库的构建，适用于Illumina 平台测序，实现目标区域突变检测。 5.试剂需与目前科室的系统相兼容。 6.包含提取，检测过程中所需全部试剂耗材。
2 | 人Septin9.BCAT1.IKZF1.BCAN、VAV3基因甲基化联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48测试/盒 | ★1.检测试剂盒必须获批注册证 ★2.在四川省药械招标采购服务中心招采子系统挂网成功 ▲3.该试剂盒用于结直肠癌辅助诊断，基于多重荧光PCR技术进行血液ctDNA甲基化进行检测。 4.检测基因必需包含Septin9。检测早期肠癌的性能敏感度≥85%，特异性≥90%。试剂Ct值的精密度变异系数CV应当≤5%。阳性符合率及阴性符合率应当≥95%。试剂有效期应当≥10个月，开瓶使用后不影响产品有效期，使用完毕后放置试剂要求的保存条件下，可稳定至效期。 5.试剂需与目前科室的系统相兼容。 6.包含提取，检测过程所需全部试剂耗材。
3 | 人 EGFR/ALK 基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 48测试/盒 | ★1.检测试剂盒必须获批注册证 ★2.在四川省药械招标采购服务中心招采子系统挂网成功 ▲3.该试剂可定性检测肿瘤患者经中性福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）的组织样本中靶向用药基因，如EGFR、ALK基因突变。.可检测符合质控要求样本中变异频率低至0.5%的基因突变，包括低至0.5%的ALK融合基因。肿瘤关键基因EGFR、ALK基因热点突变位点的检测结果与金标准方法的一致性可达到97%以上，其中敏感性高于99%，特异性应高于95%。试剂盒配套检测数据分析软件，且匹配的软件已取得NMPA注册证书。能够在DNA层面精准检测融合基因，不额外增加RNA层面的检测，降低检测难度的同时可有效控制成本。DNA检测区域＞0.49Mb，可覆盖100+个基因的全部CDS区，10+个融合基因以及300+个化疗SNP位点和MSI。 4.试剂需与目前科室的系统相兼容。 5.包含提取，检测过程中所需全部试剂耗材。
4 | 人BRAF/TERT/CCDC6-RET基因突变检测试剂盒（荧光 PCR法） | 20人份/盒 | ★1.检测试剂盒必须获批注册证 ★2.在四川省药械招标采购服务中心招采子系统挂网成功 ▲3.灵敏度：能检测DNA 5ng/μL浓度下含1%的BRAF基因突变、TERT基因突变；以及RNA 1ng/μL浓度下至少100拷贝的CCDC6-RET融合突变。特异性：无交叉反应。精密度：CV＜5%。抗干扰：耐受检测体系中1%的乙醇、1%的样本保存液、50mg/L的血红蛋白。临床灵敏度及特异度：临床灵敏度为84.3%，特异度为98.33%。 4.该试剂盒用于体外定性检测细针穿刺活检不能确定良恶性的甲状腺结节样本中BRAF基因的V600E突变、TERT基因的C228T和C250T突变以及CCDC6-RET融合。 5.非专机专用试剂，适用仪器：ABIQ5实时荧光定量PCR仪和SLAN-96S
5 | 人类BRCA1基因和 BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 24测试/盒 | ★1.试剂盒获得国家NMPA三类医疗器械注册证 ★2.在四川省药械招标采购服务中心招采子系统挂网成功 ▲3.该试剂盒可用于体外定性检测上皮性卵巢癌患者样本DNA中BRCA1/2基因全编码区及外显子-内含子连接区、UTR区、启动子区的点突变和插入缺失突变。可用于帕米帕利的相关用药指导。 4.试剂盒使用扩增子建库方法，通过两步PCR扩增来完成DNA测序文库的构建，适用于Illumina 平台测序，实现目标区域突变检测。 5.参考品符合情況:采用3批试剂对企业阳性参考品和阴性参考品进行检测，阴性符合率达到100％，阳性符合率达到100％。 6.判定规则样本测序质量值（Q30）大于75%，覆盖度等于100%，单点原始深度大于等于100X。 7.测序读长不小于500bp; 8.单次上机测序可根据标本量灵活选取芯片。 9.试剂需与目前科室的系统相兼容。 10.包含提取，检测过程中所需全部试剂耗材。
6 | 一次性使用胆道引流管 | / | 1.主要用于胆道、胸腹腔、肾脏等液体的引流。 2.产品有多个规格可供选择，8F-12F. 3.引流管采用聚氨酯材料韧性强，抗弯折。 4.产品具有亲水涂层，置管和拔管顺畅。 5.配套针体及引流管有特殊显影工艺，超声下显影清晰。 6.配备引流导丝、穿刺针、缝合线、固定贴。 7.引流管耐腐蚀，可用于无水乙醇硬化治疗。
7 | 单髁膝关节假体(UKA) | 单间室膝关节假体-股骨部件 | 1.股骨部件的前后径至少包含40mm，42.5mm，45mm，48mm，51.5mm，55.5mm； 2.宽内外径至少包含20.6mm，21.5mm，22.4mm，23.3mm，24.1mm，24.9mm； 3.窄内外径至少包含18.3mm，19.1mm，19.9mm，20.7mm，21.4mm，22.1mm； 4.高度至少包含28.5mm，30.8mm，33.2mm，35.8mm，39.1mm，42.9mm：分左右，内外。 5.股骨部件需由符合YY0117.3标准的锻造钴铬钼合金制成，表面有聚甲基丙烯酸甲酯涂层， 6.需适用于预期承重ROM小于或者等于155度时的单间室膝关节置换。 7.需电离辐射灭菌，灭菌包装有效期不低于5年。
|  | 单间室膝关节假体-胫骨托 | 1.胫骨托至少包含23mm*41mm，25mm*44mm，27mm*47mm，29mm*50mm，31mm*53mm，33mm*56mm，分左右，内外。 2.胫骨托需由符合YY0117.1标准的锻造Ti6A14V合金制成，表面有聚甲基丙烯酸甲酯涂层。 3.需适用于预期承重ROM小于或者等于155度时的单间室膝关节置换。 4.需电离辐射灭菌，灭菌包装有效期不低于5年。
|  | 单间室膝关节假体-胫骨衬垫 | 1.胫骨衬垫厚度至少包含9mm，10mm，11mm，12mm，14mm； 2.胫骨垫片需和胫骨托咬合锁定。 3.胫骨衬垫原材料需采用超高分子量聚乙烯，其流动性能和杂质限量应符合GB/T19701.1中2型的规定。 4.胫骨衬垫模塑件的性能指标需符合ASTM F648中表2中Type2的要求，需适用于预期承重ROM小于或者等于155度时的单间室膝关节置换。 5.需电离辐射灭菌，灭菌包装有效期不低于5年。
8 | 一次性使用手术包 | TRO3 | 1.用途：适用于膝关节镜、肩关节镜、上肢、下肢等骨科手术; 2.功能：手术包内无纺布配件应具有吸液防渗透功能; 3.配置要求： a.包布1条，尺寸≥150*230cm，由PE双色流延膜+非织造布制成，加强区域≥85g/㎡，具有吸液防透功能； b.治疗巾6条，尺寸≥50*75cm，亲水复合无纺布≥55g/㎡，带易撕胶条，具有吸液防透功能； c.中单4条，尺寸≥100*100cm，亲水复合无纺布≥55g/㎡，带易撕胶条，具有吸液防透功能； d.手术洞巾1条，尺寸≥200*360cm，亲水复合无纺布≥55g/㎡，关键部位有加强区域，洞口有弹性固定膜，四周设置有废液收集装置（尺寸≥100*100cm）和排液装置，保证术中波体不积存，适用于各类关节镜手术； e.手术衣2件，尺寸XL，采用SMS无纺布≥35g/㎡,全包围，无菌折叠； f.裤套1条，由针织物+TPE弹性膜制成； g.显影纱布10块，由纯棉材质制成，尺寸分别为8*8*8p和40*40*1p，材质为21*32/30*28（支）； h.背胶料4条，尺寸≥9*50cm i.弹性绷带2卷，10*450cm g.药碗1个，体积≥300ml k.肾形盘1个，体积≥500mL 4.无菌要求：灭菌包装提供，手术包所用材料应无过敏、无刺激发生，产品有效期应≥3年。 5.包装要求：手术包包装采用特卫强透析纸+复合膜包装，带有可粘贴的条码标签。
9 | 距下关节稳定螺钉 | 钉体直径5-10mm，尾部直径9-14mm,长度21mm规格齐全 | 1.适用于通过稳定距下关节治疗外翻足 2.产品带锥面设计，可防止过度植入，并可根据跗骨窦形状自动定位 3.外螺纹结构可以有效与骨间韧带缠绕，增加稳定性 4.头部设有防退槽，可有效防止产品退出脱落 5.设左旋螺纹，取出便捷
10 | 一次性使用负压引流护创材料 | VSD-B-2-15×10×1 | 配合VST300医用真空负压机或中心负压使用，使慢性创面持续负压引流使用，材料属亲水材料，防止肉芽长入材料。
| 负压引流器 | VSD-YLQ-Ⅱ-300 | 配合VST300医用真空负压机使用，使创面持续负压引流收集渗液使用，容量300ml。
| 一次性使用负压引流护创材料 | VSD-B-1-15×5×1 | 配合VST300医用真空负压机或中心负压使用，使慢性创面持续负压引流使用，材料属亲水材料，防止肉芽长入材料。
| 聚氨酯负压封闭引流护创套装 | PUBA1127021215080600 | 配合VST300医用真空负压机或中心负压使用，使创面持续负压引流使用，材料属疏水材料，孔径大，引流效果好。
11 | 医用液体敷料 | 260ml | 1.配合犬伤门诊现有医用外伤冲洗器可配套使用，用于犬伤患者的伤 口冲洗。 2.弱碱性PH值≥7.2，能出具检验报告，完全满足动物致伤伤 口冲洗要求。 3.二类医疗器械。
12 | 一次性使用呼出气体过滤器 | C-SL | ★1.组成：一次性使用呼出气体过滤器是由壳体、过滤介质、护帽组成;壳体由上盖、下盖组成。过滤介质由医用静电棉和医用钙石灰组成。 ▲2.单人单罐一次性使用,单罐钙石灰重量不低于400克，单罐可使用时长不低于6小时。 ▲3.罐体形状：罐体要求圆柱型，中间要隔板双通路循环，吸收率更高， 罐体立式直连机器。 ▲4.钙石灰要求圆球状，增大吸附面积60%，有效过滤0.5微米以上的微粒，使CO2吸收剂颗粒硬度得到有效保证，不易粉化，低粉尘。无刺激气味，提高通气效率，避免因粉尘导致机器损坏。 ★5.与麻醉呼吸设备（配套的在院设备迈瑞A7.迈瑞75C、德尔格350XL、PLUS、PLUSXL科曼900）配套使用，供降低患者呼出气体中的微粒数量，吸收患者呼出气体中的二氧化碳。
13 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | / | 1.产品用途：临床供十二指肠壶腹部、十二指肠乳头、胆总管下段及十二指肠其余部位可疑病变组织取材。 2.功能：需具备以下功能： ★①操作简单方便，钳头张开闭合自如，闭合时头端不得有明显偏歪； ★②产品金属部件具有良好的耐腐蚀性，产品连接部位强度可靠； ★③钳头硬度适中，表面光滑； 3.规格及尺寸：★该取样钳需满足插入部分最大外径≤1.2mm,有效工作长度800-2900mm。▲需为平口型钳头，钳头开起角度应＞90°
14 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | / | 1.产品用途：临床供十二指肠镜下取出胆总管内结石及上消化道内异物。 2.功能：需具备以下功能： ★①操作简单方便，网篮张开闭合自如，闭合时无闭合不良，网篮使用后不易变形； ★②产品金属部件具有良好的耐腐蚀性，产品连接部位强度可靠； ★③网篮硬度适中，表面光滑，不易刮伤周围组织； 3.规格及尺寸：★插入部最大宽度≤2.6mm，工作长度700-2600mm，网篮开幅9-45mm。
15 | 内窥镜用异物钳(剪刀式) | / | 1.产品用途：临床供十二指肠镜下剪切或清除上消化道、十二指肠乳头及胆总管内异物及病变组织。 2.功能：需具备以下功能： ★①操作简单方便，钳口张开闭合自如，使用后不易变形； ★②产品金属部件具有良好的耐腐蚀性，产品连接部位强度可靠； ★③硬度适中，表面光滑；④能剪切细塑料管 3.规格及尺寸：★头部闭合直径1.8-2.5mm，工作长度1800-2300mm。
16 | 一次性使用单孔多通道穿刺器 | DKB4-AL-Ⅲ; DKC4-AL-Ⅳ; DKC4-BL-Ⅳ; DKC4-BM-Ⅳ; DKC4-BS-Ⅳ | ★1.适用于微创单孔腹腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作通道。 ▲2.四通道操作平台，操作平台可实现360度旋转，方便手术。 ▲3.附件包含可变高度型保护套加硅胶转接口或者高度固定型保护套加辅助导入器。可变高度保护套高度不低于150mm(变高)，固定高度保护套高度至少包含85mm、72mm、55mm三种选择，保护套外接口径不低于70mm。 ▲4.要求有加大的侧向进气及排烟排气通道，稳定气流，及时排烟。 5.平台座各个通道内阻气阀有良好的阻器性能，经4KPa气压，各通道内1min内冒出气泡均小于20个。 6.正确装配后锁紧把手，平台座和保护套连接处应能承受15N的静态轴向拉力持续15S,应不脱落。 ★7.经肛门入路、术后疤痕小、美容效果佳。
17 | 胃转流支架系统 | 输送系统BL115306B-Y 回收系统SR125S830 | ★1.主要用于BMI＞30kg/m2肥胖患者内镜微创减重治疗，该系统可以减少患者食物吸收，调整肠道菌群及激素分泌，改善患者食欲，从而达到体重下降目的，且放置三个月后需要通过内镜取出，具有微创且可逆性。 ▲2.输送系统支架最大宽度：53mm-60mm;管膜长度：500mm-600mm; 输送器有效工作长度：1000mm-1100mm; ▲3.回收系统回收管套管内径：10mm-12mm；回收管有效长度：400mm-600mm;回收钩有效工作长度：1700mm-1900mm；回收帽有效内径：7mm-9mm；回收帽有效长度：20-40mm;适用内窥镜先端直径：9mm～10mm
18 | 造口底盘、造口袋 | 可塑型 | ★1:用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 ▲2：造口底盘要求两件式。 ▲3:多个尺寸设计，满足不同造口护理需求，可塑型至少包含凸面可塑底盘和平面可塑底盘两种规格。 ▲4:多个尺寸设计，满足不同造口护理需求，裁剪型至少包含凸面可塑底盘和平面可塑底盘两种规格。 ▲5：造口袋应配套底盘使用，收集肠造口排泄物； 6.可塑型和裁剪型可以是不同厂家产品。
裁剪型
19 | 胶布 | 24mm*9.1m | 1.产品组成：背衬、粘胶及解卷剂组成。 2.产品材质：无纺布背衬、丙烯酸酯医用粘胶及纸质内芯。 ★3.产品尺寸：24mm*9.1m 4.适应范围：用于对创面敷料、绷带及管路等提供持续粘贴力，起固定作用。 ★5.理化性能：对钢板的粘接力：1.94N/25mm～4.45N/25mm；胶带背衬拉伸强度：＞22N/25mm；水蒸汽透过率：≥1000g/㎡/24h； 背衬持粘性：粘贴于钢板的胶带顶端下滑位移≦2.5 mm。
20 | 一次性棉片 | 6cm*8cm | 1.用途：用于医疗单位手术时一次性使用。 2.材质：产品由全棉水刺法非织造布制作而成 3.外观：产品应为白色柔软的纤维，无色斑、污渍及异物，四周不得有毛边，无脱落的棉絮。 4.产品应无菌，独立包装,一次性使用 5.尺寸6cm*8cm（±1cm)
21 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 10X12cm | ★1.用途：用于非哺乳期乳腺炎术后患者的伤口处理，非哺乳期乳腺炎术后伤口潜行窦道较多较深，且病程较长，因此需要引流效果好，不易掉絮不易遗留残留物，方便剪裁，对伤口无刺激，抗感染时间长，不易过敏，创造湿性愈合环境、促进成纤维细胞增殖、促进胶原蛋白和透明质酸合成以及经济实惠等要求。 ▲2.成分：非闭合聚酯网, 带愈合基质涂层 （脂质水胶水胶专利技术） : 由羧甲基纤维素颗粒、脂质颗粒和硫酸盐银组成。脂质水胶技术创造湿性愈合环境、促进成纤维细胞增殖、促进胶原蛋白和透明质酸合成。 3.功能：敷料单独使用, 可直接接触伤口, 具有抗菌疗效。非闭合聚酯网柔软弹性与伤口贴合度高, 可以裁剪, 可用于难包扎部位的覆盖和窦道等深部伤口的引流填塞。含有愈合基质可提供湿性愈合坏境且不与伤口粘连, 确保患者无痛更换敷料;▲抗菌疗效确切的描述：硫酸银 （银离子含量不低于0.35mg/cm) : 可广谱抗菌, 抗菌活性不低于7天, 对抗生素耐药菌株同样有效。 4.尺寸：10X12CM/张。
22 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 0.9X19 II RW | 1.用途：一次性使用植入式给药装置专用针主要用于我科已经安置了输液港的患者输入化疗药物时，而所需的与我院安置的输液港配套的一次性使用植入式给药装置专用针。 ★2.需要经环氧乙烷灭菌，无菌的单独包装; 3.▲能匹配使用我院安置的输液港的一次性使用植入式给药装置专用针。 4.规格型号：0.9X19 II RW
23 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A35012.A30020、A45020、A40012.A50008.A25016.A50020、A30008.A35008.A25012.A45008.A40008.A50016.A40016.A40020、A30016.A45012.A30012.A35020、A45016.A25008.A25020 、A35016 、A50012 | 1.★适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。 2.支架材质：钴铬合金L605。 3.▲药物涂层载有雷帕霉素（西罗莫司）的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组层。药物密度为8.5±2.1㎍/mm。 4.▲支架直径为：2.5mm/3.0mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm，长度为：8mm/12mm/16mm/20mm。 5.★输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成，支架安装在球囊上。 6.环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有限期不低于2年。
24 | 一次性使用透析护理包 | / | 1.本产品适用于血液透析前后护理时使用。 ★2.一次性使用透析护理包需求明细包含： a.一次性使用无菌手术单：1张，规格：35cm×55cm b.纱布块：2块，规格：7cm×7cm×8层 c.检查手套：2只，规格：小号 d.透气胶带：2张，规格：80mm×150mm e.医用棉球：2个、规格：小号 f.纱布块：2块、规格：7cm×7cm×8层 g.检查手套：2只，规格：小号 h.纱布棉：2只，规格：1.6克 i.止血带：1条，规格：2cm×35cm j.碘伏棉签：8支，包装：8支/包，规格：小棉签 k.创口贴：2块，规格：60mm×25mm l.床贴袋：1只，规格：345×235mm m.针座保护帽（肝素帽）：2只，包装2只/包，规格：软料 n.托盘：1只，规格12cm×15.5cm 3.一次性使用护理包内所有需求明细要求整体打包消毒。 4.每个护理包需单独配置2张复合醇消毒湿巾。
25 | 合血板 | / | 1.该产品用于血型正定型检测 2.材质：塑料 3.凹面个数24/张
26 | 血液净化用回路 | DFPP-CSGNL1 | 1.使用于血液净化装置的带泵管式管路，由血液侧管路（动脉管路、静脉管路）和液侧管路/血浆分离管路、返浆管路、其他辅助管路）构成。 2.一次性使用，灭菌方法是环氧乙烷气体灭菌。 3.送液用泵管的耐久性以300ml/min流速循环30h时，不得出现管路龟裂等异常。 4.送液用泵管的弹性以300ml/min流速循环30h时，中央部的外径变化率应在10%以内。 5.适用于血浆交换疗法、白细胞吸附疗法、血细胞去除疗法中，用于对患者血浆的废弃、滤过、吸附的血液净化方式；或者用于患者血液的吸附/血细胞成分去除的血液净化方式，是与患者、血浆成分分离器、二级处理膜（血浆成分分离器、选择性血浆成分吸附器、血浆吸附器）、置换液、白细胞吸附器连接用的管路。 ★6.可匹配旭化成∑血液净化装置使用
PA-CSGNL1
PE-CSGNL1
PE-CPSGNL1
| 膜型血浆分离器 | OP-02W | 1.由中空纤维、血液口、血液口用盖、血浆口用盖、O型环及粘合剂（聚氨酯树脂）构成。 2.一次性使用产品。 ▲3.中空纤维材质为聚乙烯（亲水材料：聚乙烯/乙烯醇）；内径：350µm；膜厚：50µm。膜面积要0.2m2.0.5m2.0.8m2。平均孔径：0.3µm。 ★4，容器中需注入生理盐水。 5.临床适用在血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离。 ★6.可匹配旭化成∑血液净化装置使用
OP-05W
OP-08W
| 膜型血浆成分分离器 | EC-30W | 1.由中空纤维、O型环、血液出入品、纤维固定材料、外壳、盖子（滤液侧盖子、血浆侧盖子）组成。 2.一次性使用产品。 ▲3.中空纤维材质：乙烯-乙烯醇聚合物；内径：175µm；膜厚：40µm。膜面积：2.0m2，孔径：0.01µm、0.02µm、0.03µm、0.035µm。 ★4，容器中使用注射用水。 5.临床适用于实施双重滤过血浆交换疗法中，与血浆交换用血浆分离器并用。通过膜分离方法，从分离出来的血浆中分离一定分子量的物质为目的。 ★6.可匹配旭化成∑血液净化装置
EC-40W
EC-50W
| 选择性血浆成分吸 附器 | TR-350 | 1.由中空纤维微粒子去除滤过器（简称微粒子滤器）组成。吸附器由吸附材料、容器主体、容器 管嘴、支撑网、盖子、容器盖子、PP镶板、O型圈组成。微粒子滤器由中空纤维支撑体、中空纤维、容器主体、连接套筒、盖子、吸附器连接部、血液管路连接部、停止器组成。 2.一次性使用产品。 ▲3.吸附剂材质：色氨酸固化在聚乙烯醇凝胶上；容器材质：聚丙烯树脂；预充容量：300ml； 4.填充液：0.01%焦亚硫酸钠水溶液； 5.临床适用用于吸附血浆中的有害物质，从而达到改善免疫性神经疾病病情的目的。 ★6.可匹配旭化成∑血液净化装置
|  | PH-350 | 1。由中空纤维微粒子去除滤过器（简称微粒子滤器）组成。吸附器由吸附材料、容器主体、容器管嘴、支撑网、盖子、容器盖子、PP镶板、O型圈组成。吸附器内填充液为生理盐水(0.9%NaCl溶液）。微粒子滤器由中空纤维支撑体、中空纤维、容器主体、连接套筒、盖子、吸附器连接部、血液管路连接部、停止器组成。本产品为一次性使用产品，吸附器的灭菌方法为高压蒸汽灭菌，微粒子滤器的灭菌方法为环氧乙烷灭菌。 2.一次性使用产品。 ▲3.吸附剂材质：苯丙氨酸固化在聚乙烯醇凝胶上；容器材质：聚丙烯树脂；预充容量：300ml； 4.填充液：生理盐水； 5.临床适用改善胶原病自身免疫疾病为目的，对血浆分离器分离出的血浆进行净化，去除血浆中的有害物质。 ★6.可匹配旭化成∑血液净化装置
|  | BR-350(L) | 1.由中空纤维微粒子去除滤过器（简称微粒子滤器）组成。吸附器由吸附材料、容器主体、容器 管嘴、筛孔、盖子、PP镶板、O型圈组成。填充溶液为生理盐水（0.9%NaCl溶液）。微粒子滤器由中空纤维支撑体、中空纤维、容器主体、连接套筒、盖子、吸附器连接部、血液管路连接部、停止器组成。一次性使用，高压蒸汽灭菌。 2.一次性使用产品 ▲3.吸附剂材质：苯乙烯-二乙烯基苯共聚物；容器材质：聚丙烯；预充容量：130ml； 4.填充液：生理盐水； 5.临床适用于治疗肝脏疾病如爆发性肝炎，术后肝功能衰竭，原发性胆汁性肝硬化以及高胆红素血症。 ★6.可匹配旭化成∑血液净化装置
27 | 人类红细胞ABO血型基因分型试剂盒（PCR-SSP法） | 60人份/盒 | ★1.产品资质：产品取得国家三类医疗器械注册证。 2.预期用途：适用于ABO正反定型不符等ABO疑难血型的基因分型检测 ★3.检测范围：产品用于体外定性检测人类红细胞基因组 DNA 中 ABO 等位基因，包括但不限于中国人群常见的 A102，A201，A205，B101，O01，O02 等位基因。 ▲4.检测原理：分子生物学方法，适配科室通用平台的普通或荧光PCR扩增仪器。 ▲5.质控：产品须自带内参质控，保证检测的准确性。
| 人类红细胞RhD基因分型试剂盒（PCR-SSP法） | 120人份/盒 | ★1.产品资质：产品取得国家三类医疗器械注册证。 2.预期用途：适用于RHD基因分型检测。 ★3.检测范围：产品用于体外定性检测人类红细胞基因组 DNA 中 RHD 等位基因，包括但不限于中国人群常见的：RhD外显子全缺失型，弱D15型，RhD-CE(2-9)-D型，DEL RhD1227A型EXON9，用于RhD疑难血型辅助诊断。 ▲4.检测原理：分子生物学方法，适配科室通用平台的普通或荧光PCR扩增仪器。 ▲5.质控：产品须自带内参质控，保证检测的准确性。
| 核酸提取或纯化试剂 | 型号：Ex-DNA 全血基因组（3.0）；规格：20T/盒 | ★1.规格：预封装试剂，规格包括20T/盒、40T/盒、64T/盒等。 ★2. 检测方法：磁珠法 ★3. 标本类型：全血 ★4. 提取产量：从 200μl 全血样品中提取 DNA 总产量≥4μg，纯度：OD260/OD280≥1.5 5. 提取时间：≤43min 6. 样本处理体积：200ul 7. 适用仪器：天隆 GeneRotex96. NP968 系列核酸提取仪及同类型仪器 8. 储存条件：室温保存 9. 有效期：≥12个月
型号：Ex-DNA 全血基因组（3.0）； 规格：64T/盒
型号：Ex-DNA 全血基因组（3.0）； 规格：40T/盒
|  | 型号：Ex-DNA 全血基因组（离心柱法） ； 规格：24T/盒 | ★1. 检测方法：离心柱法 ★2. 标本类型：全血 ★3. 提取产量：从 200μl 全血样品中提取 DNA 总产量≥2μg，纯度：OD260/OD280≥1.5 4. 样本处理体积：200ul 5. 储存条件：室温保存 6. 有效期：≥12个月
型号：血液基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） ； 规格：50T/盒
型号：血液基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） ； 规格：200T/盒
28 | HLA特异性抗体检测试剂盒（流式细胞仪-微珠法）（初分） | 100测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：本试剂盒用于体外定性检测器官移植前或移植后受者血清中HLA特异性IgG抗体。 ★3.检测范围：本试剂盒用于体外定性检测器官移植前或移植后受者血清中HLA特异性IgG抗体阴阳性。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
| HLA特异性抗体检测试剂盒（流式细胞仪-微珠法）（I类PRA） | 25测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：本试剂盒用于体外定性检测器官移植前或移植后受者血清中HLA特异性IgG抗体。 ★3.检测范围：本试剂盒用于体外定性检测器官移植前或移植后受者血清中HLA特异性IgG抗体I类抗体水平的百分比。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
| HLA特异性抗体检测试剂盒（流式细胞仪-微珠法）（II类PRA） | 25测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：本试剂盒用于体外定性检测器官移植前或移植后受者血清中HLA特异性IgG抗体。 ★3.检测范围：本试剂盒用于体外定性检测器官移植前或移植后受者血清中HLA特异性IgG抗体II类抗体水平的百分比。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
| HLA I类单抗原特异性抗体检测试剂盒（流式荧光免疫法） | 25测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人血清样本中的HLA I类特异性IgG抗体。 ★3.检测范围：本试剂盒用于体外定性检测人血清样本中的HLA I类特异性IgG抗体。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
| HLA II类单抗原特异性抗体检测试剂盒（流式荧光免疫法） | 25测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：本产品用于体外定性检测人血清样本中的HLA II类特异性IgG抗体。 ★3.检测范围：本产品用于体外定性检测人血清样本中的HLA II类特异性IgG抗体。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
| 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（序列特异性寡核苷酸探针法）（A位点） | 200测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）A/B/C/DR/DQ等位基因的DNA分型。 ★3.检测范围：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）A位点等位基因的DNA分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
40测试/盒
| 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（序列特异性寡核苷酸探针法）（B位点) | 200测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）A/B/C/DR/DQ等位基因的DNA分型。 ★3.检测范围：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）B位点等位基因的DNA分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
40测试/盒
| 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（序列特异性寡核苷酸探针法）(C位点) | 200测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）A/B/C/DR/DQ等位基因的DNA分型。 ★3.检测范围：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）C位点等位基因的DNA分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
40测试/盒
| 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（序列特异性寡核苷酸探针法）(DRB1位点) | 200测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）A/B/C/DR/DQ等位基因的DNA分型。 ★3.检测范围：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）DR位点等位基因的DNA分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
40测试/盒
| 人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒（序列特异性寡核苷酸探针法）(DQB1位点) | 200测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）A/B/C/DR/DQ等位基因的DNA分型。 ★3.检测范围：试剂用于体外定性检测全血样本中的人类白细胞抗原（HLA）DQ位点等位基因的DNA分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。 ▲6.质控：产品须自带阴性阳性质控，保证检测的准确性。
40测试/盒
| HLA-DNA分型试剂盒（SSP方法）(HLA-I类) | 10测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：该产品用于对人类DNA进行人类白细胞抗原（HLA）I类和II类低分辨等位基因的分型。 ★3.检测范围：该产品用于对人类DNA进行人类白细胞抗原（HLA）I类低分辨等位基因的分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法，适配通用PCR扩增仪器。 ▲5.质控：产品须自带阴性质控，保证检测的准确性。
| HLA-DNA分型试剂盒（SSP方法）( HLA-II类） | 30测试/盒 | ★1.产品资质：取得国家三类医疗器械注册证。 ▲2.预期用途：该产品用于对人类DNA进行人类白细胞抗原（HLA）I类和II类低分辨等位基因的分型。 ★3.检测范围：该产品用于对人类DNA进行人类白细胞抗原（HLA）II类低分辨等位基因的分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法，适配通用PCR扩增仪器。 ▲5.质控：产品须自带阴性质控，保证检测的准确性。
| 藻红蛋白标记羊抗人IgG二抗 | 0.5mg/盒 | ★1.产品资质：取得国家医疗器械备案。 ▲2.预期用途：与HLA特异性IgG抗体试剂配合使用，用于人血清中的HLA特异性IgG抗体的检测，是反应平台上的通用抗体。 ★3.检测范围：与HLA特异性IgG抗体试剂配合使用，用于人血清中的HLA特异性IgG抗体的检测。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。
| 阴性对照血清 | 400ul/支 | ▲1.预期用途：与HLA特异性IgG抗体试剂配合使用，用于人血清中的HLA特异性IgG抗体的检测，是反应平台上的阴性血清样本。 ★2.检测范围：用于HLA特异性IgG抗体实验的阴性质控。 ▲3.检测原理：分子生物学方法。 ★4.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。
| 鞘液 | 20L/桶 | ★1.产品资质：取得国家医疗器械备案。 ▲2.预期用途：用作样本运输液，携带样本通过仪器的光学部件，接受激光的检测。 ★3.检测范围：适用于luminex仪器（FLEXMAP-3D）。 ▲4.检测原理：鞘液流动的速度远快于样本的流速，从而可以将样本中的微球冲开，以使微球单个依次接受激光的检测。
| 反向杂交荧光染色液 | 1ml/盒 | ★1.产品资质：取得国家医疗器械备案。 ▲2.预期用途：用于在间接生物素抗生物素蛋白链霉素系统中检测特异性荧光素标记的探针。 ★3.检测范围：与人类白细胞抗原-DNA分型试剂盒配合使用，用于检测人类白细胞抗原（HLA）A/B/C/DR/DQ等位基因的DNA分型。 ▲4.检测原理：分子生物学方法。 ★5.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。
| Luminex 3D校准磁珠 | 25测试/盒 | ▲1.预期用途：用于luminex仪器的校准。 ★2.检测范围：适用于luminex的FLEXMAP-3D仪器。 ▲3.检测原理：利用激光检测固定靶值的微球从而确认仪器状态。 ★4.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。
| Luminex 3D验证磁珠 | 25测试/盒 | ▲1.预期用途：用于luminex仪器的验证。 ★2.检测范围：适用于luminex的FLEXMAP-3D仪器。 ▲3.检测原理：利用激光检测固定靶值的微球从而确认仪器状态。 ★4.需要与luminex仪器（FLEXMAP-3D）配套使用。
29 | 粘贴伤口敷料 | / | 1.★一次性使用，无菌独立包装。 2.★尺寸：长≥8CM，宽≥1.8CM 3.▲伤口处敷料面积大（长≥2.2CM，宽≥1.8CM）。 4.★结构以及组成：由聚乙烯膜或非织造布、含敷芯、医用压敏胶、防粘隔离纸组成。
30 | 医用检查垫 | / | 1.★正面具有吸水性，反面具有防水性。 2.★匹配科室现有电动检查床（EU-EUI）使用，保证更换医用检查垫时左右不跑偏。 3.产品由卫生纸、聚乙烯薄膜塑料热合缝制，重量为30~40克/平方米。外观表面纸质光滑，色泽透亮，正面为白色卫生纸呈现白色，背面亮蓝色背膜。 4.★宽≥62CM，厚度≥0.1MM，长度≥80m。卷纸筒内径：7.5cm±0.5cm，卷纸筒外径：8.5±0.5cm,长为：62cm±1%。
31 | 胸主动脉支架系统 | 直径20-40，（0、4.6.8）4种锥度，长度60、80、100、120、140、160、180、200、250 | 1.用途：近端覆膜支架，远端裸支架，用于处理主动脉夹层近远端病变。 2.材质：覆膜支架由多圈镍钛合金支架和PET覆膜组成，裸支架由多股镍钛合金丝将多圈镍钛合金支架串联而成。 3.功能：通过胸主动脉覆膜支架实现对Stanford B型主动脉夹层近端破口的封堵，再胸主动脉裸支架扩开真腔，压迫假腔，减少远端破口进一步撕裂的风险，使得内脏动脉供血增加，最终真腔重塑，避免假腔扩张。 4.技术指标：由胸主动脉覆膜支架系统和胸主动脉裸支架系统组成。胸主动脉覆膜支架系统包括胸主动脉覆膜支架和胸主动脉覆膜支架系统输送器；胸主动脉裸支架系统包括胸主动脉裸支架和胸主动脉裸支架系统输送器。输送器由Tip头、外鞘管、内外鞘芯、推杆及手柄部件等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5.规格型号：5.规格型号：支架直径20-40 mm，支架至少应包含（0、4.6.8）4种锥度，支架长度至少应包含60、80、100、120、140、160、180、200、250 mm。输送器规格至少应包含16F、20F、22F。
32 | 冠状动脉分流栓 | HK-FL-1.25/HK-FL-3.00HK-FL-2.00/HK-FL-2.25/HK-FL-1.75/HK-FL-2.75/HK-FL-2.50/HK-FL-1.50/HK-FL-1.00 | 1.用途：用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术视野。在血管最后缝合前，将产品取出。 2.产品结构和组成：分流栓由三部分构成：分流管、细线及标签。细线连接分流管和标签。分流管两端凸起部位为球囊。 3.技术指标：分流管为蓝色，材质柔软为医用硅橡胶，方便于术者操作，与血液接触后在术中强光下，术者不会感觉反光刺眼，从而为手术提供更安全的保障。分流管材料硬度 (邵氏A) 60 HA~90HA，拉伸强度: 分流管≥2.45N。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 4.规格型号：球囊外径至少包含9个规格1.00mm、 1.25mm、 1.50mm、 1.75mm、 2.00mm、 2.25mm、 2.50mm、 2.75mm、 3.00mm。分流管长度：17.5-18mm。
33 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | B-Ⅱ | 1.用途：用于体外循环心脏直视手术中进行心肌停跳液（晶体液或1/4有血）的灌注，是心血管手术的心肌保护装置。 2.结构组成：需包含气泡停捕器、变温器、连接管、接头、滴斗针（选配）和三通开关（选配）等。其中气泡停捕器、变温器、连接管均采用PVC材料制成，接头和三通开关采用PC材料制成。 3.三通开关：使用压力表测量，三通开关应在承受37.3kPa气压下持续30秒不得有渗漏现象。
34 | 角膜接触帽 | TomoCap | ★1.该产品与德国海德堡共焦激光断层扫描仪（HRT3)配合使用； 2.产品由角膜接触平面和锥形罩两部分组成，产品材质为PMMA； 3.一次性使用，环氧乙烷灭菌
35 | 一次性使用无菌溶药器 带针 | 20ml 1.6×30 TWCZ | 1.用于西林瓶、安瓿瓶中药品与输液袋之间的药液转移； 2.材料：外套、芯杆、针座为聚丙烯材质、活塞为天然橡胶、针管为不锈钢材质； ★3.具备医疗器械注册证； ★4.溶药器针筒容量为20ml； 5.溶药器外径1.6mm，长度30cm； 6.溶药器刻度分度值≤0.5ml； ★7.一次性使用无菌溶药器需带侧孔针，针头为圆锥形，针尖锋利，无毛刺、弯钩； 8.单支独立包装，无菌，无热源，仅供一次性使用； 9.溶药器残余容量≤0.15ml； 10.有效期≥2年。
36 | 外周插管中心静脉导管 | 双腔耐高压 | ★1. 产品为聚氨酯材质，拥有良好的生物相容性：进入体内迅速变软，减少血管机械性损伤，降低机械性静脉炎以及血栓的发生率（需提供产品说明书） ★2. 55≤导管长度≤60cm，需具备4F、5F、6F不同导管规格选择（需提供样品） ★3. 需具双腔通路，满足病人双通路复杂静脉治疗及药物配伍禁忌的需要 ★4.注册证适应范围中允许进行造影剂的高压注射（提供注册证） ▲5.倒锥形设计及改良配件：有效填塞穿刺点，减少渗血渗液，便于临床护理维护 ▲6. 封管夹上标记可耐受高压注射器压力值300psi压力，最大压力注射速度5mL/s，满足增强CT高压注射流造影剂的流速的需求 （提供样品） ▲7. 支持3CG系统下置管，能配合准确监测腔内心电图 ▲8. 产品包含导管、T型连接件、微插管鞘、导丝、刀片、带穿刺针的导引套件、穿刺针、护帽和Statlock导管固定器。（需提供样品） ▲ 9.前端开口，注册证适应范围中允许进行中心静脉压检测（提供注册证）
37 | 后装插植针 | ProGuide 尖头针 6F 240mm | 1.用途：用于开展插植后装治疗。 ★2.配套医科达后装治疗机使用，机器型号：FT00658。 3.规格尺寸：尖头，直径6F，长度240mm。 4.兼容性：与CT/MR兼容，MR兼容性标识应为MR安全（MR safe）。 5.一次性使用。
备注： | 1.报价以“产品序号”为单位响应，可参与一个项目或者多项，报价单只保留参与报价的项目，不参与询价的项目整行删除。
2.报价产品名称请按照注册证名称/备案证名称/合格证名称如实填写。
3.询价报价信息以及相关资料均需真实有效，如有虚假，一经发现，公司将被纳入医院黑名单，三年内不得参与医院所有询价、招标、遴选等。
4.根据四川省医疗保险信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统及医疗保障局相关政策要求，凡属于四川省医疗保险信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统要求挂网范围之内（川药招〔2021〕157号 关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知）的所有采购项目，均须执行挂网采购。
供应商名称：
授权人：
被授权人：
联系电话：