## Sheet1
成都市第三人民医院医用耗材询价报价单
产品序号 | 询价 产品名称 | 询价产品 规格型号 | 询价产品需求明细 | 报价名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 生产厂家 | 医疗器械注册证号/备案证号 | 是否挂网 | 挂网平台ID/流水号
1 | 板制冻存管 | / | 1、冻存管要求 ★1.1容量要求：工作容积不低于0.75ml±0.05ml。 1.2管型要求：外旋设计，且外壁有防滑纹，有效防止样本交叉污染。 ▲1.3材质要求：医用级聚丙烯（PP）材质，可耐受气相液氮存储。原材料经FDA认证，并通过USPVI级（医学批准）测试。 1.4生产工艺要求： ▲1.4.1带有预置条码：底部编码为DataMartix型2D编码，管侧身有Code128型条码和数字明码，三码同号。 ▲1.4.2双色注塑生产工艺，编码面与管身一体成型，无编码脱落风险。 ▲1.4.3所有编码均使用激光蚀刻技术，原料去除技术，白色为底蚀刻灰黑色码，编码清晰、准确可读，耐磨损、耐腐蚀。且要求编码同步完成蚀刻，确保数据同号。 ▲1.4.4管身侧边条形码宽度≥2mm，底部二维码宽度≥3mm，方便不同扫码设备快速扫码。管身留有空白书写区，方便信息标记。 1.4.5管盖应有“硬停止”设计，保证无滑牙现象。 1.4.6管底U型设计，有利于样本的充分利用 ★1.4.7冻存管与冻存架之间无锁扣，冻存管在重力作用下可以落至架内孔底，并在翻转后可自由脱出 1.5性能要求： 1.5.1需具备低吸附性能，经比重法测试，吸附液体（水/乙腈）＜0.001g。 1.5.2无DNA/RNA酶，无可溶出物。 1.5.3具备良好的耐低温性能，可耐受液氮中反复5次冻融。 1.5.4密封性能良好，经4周室温蒸发测试，平均周失水量＜0.005g。 1.5.5内毒素水平要求＜0.005EE（EU;I.E.;U.U.）/ml。 ★1.5.6冻存管可搭配多通道开盖器和整板开盖器对96孔板上整行或整板冻存管的管盖进行批量开盖与关盖，开盖后应能保持对管盖的夹持 2、冻存盒要求 2.1 根据使用需求免费配套提供冻存盒； 2.2 材质要求：盒盖：聚碳酸酯（PC）材质，盒体：医用级聚丙烯（PP）材质 长期-80℃乃至-196℃环境下存储环境下能保持不变形。 ★2.3 冻存盒外尺寸：≤127.76mm×85.48mm，单方向公差≤0.5mm，孔中心间距9mm； ▲2.4 冻存盒锁扣必须位于盖子上，冻存盒去盖后无任何可活动结构 3、工厂要求 3.1生产车间要求：冻存管与冻存盒均在十万级洁净车间内生产包装。说明：提供证明材料。 ▲3.2生产厂家资质要求：生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485环境管理体系认证证书。说明：提供证明材料。 4、冻存管无菌保证水平达SAL10-6，且有效期不少于4年。
2（精子优化处理用试剂） | 精子冻存液 | 10ml/瓶 | ▲1.含有蔗糖/海藻糖等作为非渗透性保护剂。 ▲2.甘油为渗透性保护剂，HEPES/MOPS缓冲体系。 3.精子冷冻液有效期不低于12个月。 4.获得国内医疗器械注册证。 5.细菌内毒素≤0.15EU/ml。
| 精子冲洗培养液 | 10-12mL/瓶 | 1.进口，取得国内医疗器械注册证。 2.内毒素小于0.15EU/mL。 3.10-20mL/瓶小包装。 4.HEPES/MOPS缓冲体系，pH值7.20-7.50。 5.含有人血清白蛋白（HSA）或蛋白替代品（SPS）无需添加蛋白质补充剂。 6.保质期：不低于12个月。
| 精子冲洗培养液 | 100mL/瓶 | 1.进口，适用于涉及配子或胚胎处理的辅助生殖过程中。用作卵泡吸出过程中的取卵介质，在IVF和ICSI受精程序前的精子冲洗液，并在胚胎移植时辅助将胚胎移入子宫中。 2.MOPS和/HEPES缓冲体系。 3.含有人血清白蛋白（HSA）或蛋白替代品（SPS）无需添加蛋白质补充剂。 4.保质期：不低于12个月。 5.规格：100ml/瓶。 6.获得国内医疗器械注册证。
| 精子冲洗培养液 | 100mL/瓶 | 1.国产，在IVF和ICSI受精程序前的精子冲洗液， 2.MOPS和/HEPES缓冲体系， 3.含有人血清白蛋白（HSA）或蛋白替代品（SPS）无需添加蛋白质补充剂。 4.保质期：不低于12个月 5.规格：100-120ml/瓶 6.有国家药监局出具的医疗器械注册证。
| 授精输卵管液培养液 | 20-50mL/瓶 | 1.进口，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：20-50mL/瓶。
| 授精输卵管液培养液 | 20-50mL/瓶 | 1.国产，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-50mL/瓶。
| 梯度离心培养液 | 6-12mL/套 | 1.进口，主要用于辅助生殖培养过程中精子分离，由精液梯度密度离心原理，以获得最佳质量的精子。 2.上下层梯度密度液浓度分别为50%和90%或者40%和80%。 4.无菌，不含防腐剂抗生素或蛋白质补充剂，热原阴性。 5.每批均可提供厂家出具的分析证书。 6.保质期：不低于12个月。 7.规格：6-12 ml/瓶小包装， 8.有国家药监局出具的医疗器械注册证。
| 梯度离心培养液 | 6-12mL/套 | 1.国产，主要用于辅助生殖培养过程中精子分离，由精液梯度密度离心原理，以获得最佳质量的精子。 2.上下层梯度密度液浓度分别为50%和90%或者40%和80%。 4.无菌，不含防腐剂抗生素或蛋白质补充剂，热原阴性。 5.每批均可提供厂家出具的分析证书。 6.保质期：不低于12个月。 7.规格：6-12 ml/瓶小包装， 8.有国家药监局出具的医疗器械注册证。
3（男科实验室试剂耗材） | 精浆锌测定试剂盒（PAR法） | 40/人份/盒 | 1.分析灵敏度：≤0.15mmol/L，准确度：-5%≤相对偏差（B）≤5%，特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，批内精密度：变异系数（CV）≤8%，批间精密度：变异系数（CV）（R）≤10% 2.用于分析精浆的锌含量 ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 精浆果糖测定试剂盒（酶法） | 40/人份/盒 | 1.准确度：-5%≤相对偏差(B)≤5%，线性范围(0～40mmol/L)：相关系数（r）≥0.99，试剂测定特异性：-8%≤干扰率(I)≤8% 批内精密度：变异系数(CV)≤8%，批间精密度：变异系数(CV)≤10% 2.用于分析精浆果糖含量 ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 精浆柠檬酸测定试剂盒（酶法） | 40/人份/盒 | 1.线性范围（0～48mmol/L）：相关系数（r）≥0.99空白吸光度：OD340nm,1cm≤0.15，特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，分析灵敏度：≤1mmol/L，批内精密度：变异系数（CV）≤8%，批间精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精浆柠檬酸含量
| 精浆酸性磷酸酶测定试剂盒（对硝基酚磷酸法） | 40/人份/盒 | 1.PNP校准品吸光度(1:60稀释)：OD405nm,1cm：1.4±0.1 ，分析灵敏度：≤20U/ml，对照试验：相关系数（r）≥0.9，-10%≤相对偏差（Bias）≤10%线性范围（0～1400U/ml）：相关系数（r）≥0.9特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，批内测定精密度：变异系数（CV）≤8%，批间测定精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精浆酸性磷酸酶含量 ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 精浆中性α-葡萄糖苷酶测定试剂盒（酶法） | 40/人份/盒 | 1.PNP校准液线性：相关系数（r）≥0.99，特异性：-%8≤干扰率（I）≤8%，分析灵敏度：≤0.5U/L，批内精密度：变异系数（CV）≤8%，批间精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精浆的中性α-葡萄糖苷酶含量 ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号SK6100）
| 精子顶体酶活性测定试剂盒（BAPNA法） | 40/人份/盒 | 1.分析灵敏度：0.50μIU/106精子，对照试验：相关系数（r）≥0.9，-10%≤相对偏差（Bias）≤10%，特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，批内测定精密度：变异系数（CV）≤8%，批间测定精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精子顶体酶活性 ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 伊红染色液 | 150/人份/盒 | 1.用途：主要用于人精子细胞浆的染色，检测精子存活率； 2.有效期：不低于12个月 3.规格：150测试/盒；
| 过氧化物酶（POX）染色液 | 40/人份/盒 | 1.用途：主要用于精液白细胞染色，进行检测； 2.有效期：不低于12个月，规格：40测试/盒； ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号SK6100）
| 巴氏染色液 | 100ml/400人份 | 1.用途：主要用于精子形态染色，进行检测； 2.有效期：不低于12个月，开瓶有效期：不低于60天； 3.规格：100ml/盒
| 巴氏染色液 | 400ML/约1600人份 | 1.用途：主要用于精子形态染色，进行检测； 2.有效期：不低于12个月，开瓶有效期：不低于60天； 3.规格：400ml/盒
| 精子DNA碎片染色液（SCD法） | 40/人份/盒 | 1.用途：主要用于人精子DNA碎片率检测，评估精子DNA完整性； 2.有效期：不低于12个月，开瓶有效期：不低于60天； 规格：20测试/盒 ★3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
4（胚胎培养及授精用试剂） | 精子显微操作液 | 5*0.2mL/盒 | 1.进口，适用于在精子显微注射时用来减缓精子活动力 。 2.PVP含量7%。 3.内毒素：<0.25EU/ml。 4.保质期≥10个月. 5.规格：每盒4-6支，每支0.1-0.2ml。
| 精子显微操作液 | 5*0.2mL/盒 | 1.国产，适用于在精子显微注射时用来减缓精子活动力 。 2.PVP含量7%。 3.内毒素：<0.25EU/ml。 4.保质期≥10个月. 5.规格：每盒4-6支，每支0.1-0.2ml。
| 取卵液 | 5*60mL/盒 | 1.进口，适用于辅助生殖技术中在大气环境下的取卵操作。 2.采用HEPES或MOPS缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：290±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥25周。 8.规格：50-60mL/瓶。
| 取卵液 | 5*60mL/盒 | 1.国产，适用于辅助生殖技术中在大气环境下的取卵操作。 2.采用HEPES或MOPS缓冲系统。 3.PH值：7.20-7.50。 4.细菌内毒素＜0.25EU/mL， 5.规格：50-60mL/瓶。
| 取卵液 | 125mL/瓶 | 1.进口，适用于辅助生殖技术中在大气环境下的取卵操作。 2.采用HEPES或MOPS缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：290±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥25周。 8.规格：100-125mL/瓶。
| 缓冲输卵管液培养液 | 100mL/瓶 | 1.进口，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：100mL/瓶。
| 缓冲输卵管液培养液 | 100mL/瓶 | 1.国产，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：100mL/瓶。
| 缓冲输卵管液培养液 | 500mL/瓶 | 1.进口，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：500mL/瓶。
| 组织培养油 | 100mL/10人份/瓶 | 1.进口，适用于体外生殖技术中用于体外授精和显微操作过程中覆盖培养液。 2.无菌轻质石蜡油。 3.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 4.内毒素：<0.25EU/ml。 5.保存期限：不低于12个月。 6.规格：100-125mL/瓶。
| 组织培养油 | 100mL/10人份/瓶 | 1.国产，适用于体外生殖技术中用于体外授精和显微操作过程中覆盖培养液。 2.无菌轻质石蜡油。 3.内毒素：<0.25EU/ml。 4.保存期限：不低于12个月。 5.规格：100-125mL/瓶。
| 组织培养油 | 500mL/50人份/瓶 | 1.进口，适用于体外生殖技术中用于体外授精和显微操作过程中覆盖培养液。 2.无菌轻质石蜡油。 3.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 4.内毒素：<0.25EU/ml。 5.保存期限：不低于12个月。 6.规格：500mL/瓶。
| 授精输卵管液培养液 | 20-50mL/20-50人份/瓶 | 1.进口，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：100mL/瓶。
| 授精输卵管液培养液 | 20-50mL/20-50人份/瓶 | 1.国产，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：100mL/瓶。
| 卵裂输卵管液培养液 | 20-50mL/20-50人份/瓶 | 1.进口，适用于从原核阶段至第2-3天卵裂胚的培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-30mL/瓶
| 卵裂输卵管液培养液 | 20-50mL/20-50人份/瓶 | 1.国产，适用于从原核阶段至第2-3天卵裂胚的培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-50mL/瓶
| 囊胚输卵管液培养液 | 20-50mL/40-100人份/瓶 | 1.进口，适用于从第3天卵裂胚至第5-6天囊胚的培养。 2.含人类血清白蛋白，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-50mL/瓶。
| 囊胚输卵管液培养液 | 20-50mL/40-100人份/瓶 | 1.国产，适用于从第3天卵裂胚至第5-6天囊胚的培养。 2.含人类血清白蛋白，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-50mL/瓶。
| 透明质酸酶 | 5ml/10人份/盒 | 1.透明质酸酶浓度为80IU/ml， 2.无菌，通过细胞去除试验， 3.细菌内毒素≤0.5EU/ml， 4.获得国内NMPA医疗器械注册证。
| 一步法培养液 | 20-50mL/15-35人份/瓶 | 1. 进口，可以为受精后至第5/6天胚胎不间断胚胎培养提供适宜的培养环境。 2. 起始渗透压为260-270mOsm/Kg。 3. 预添加人血清白蛋白（HSA)和的抗生素。 4. 可用于授精至胚胎发育的全过程。 5. 已取得医疗器械注册证
| 一步法培养液 | 20-50mL/15-35人份/瓶 | 1. 国产，可以为受精后至第5/6天胚胎不间断胚胎培养提供适宜的培养环境。 2. 起始渗透压为260-270mOsm/Kg。 3. 预添加人血清白蛋白（HSA)或SPS和的抗生素。 4. 可用于授精至胚胎发育的全过程。 5. 已取得医疗器械注册证
| 人血清白蛋白 | 10-12mL/2人份/瓶 | 1.进口，用于辅助生殖操作，包括配子和胚胎处理。 2.含有50 mg/mL, 或5% (w/v) 总蛋白，其中人血清白蛋白（HSA）的含量≥41.5 mg/mL（≥83%），α和β 球蛋白含量≤8.5 mg/mL (≤17%)，γ球蛋白的含量≤1%。 3.每批均可提供厂家出具的分析证书。 4.保质期：不低于12个月。 5.规格： 10-12 mL /瓶。 6.有国家药监局出具的非医疗器械分类界定证明。
| 冷冻套装 | 2-4支*1-5ml/套 | 1. 进口，用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻； 2. 采用HEPES/MOPS缓冲系统； 3. PH值：7.20-7.60； 4. 规格：标准套装，每盒由2-4支不同成分冷冻液组成，每支1-5ml。
| 冷冻套装 | 2-4支*1-5ml/套 | 1.国产，用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻， 2.细菌内毒素≤0.25EU/mL； 3.获得NMPA医疗器械注册证； 4.2-4支/盒，有效期12个月。
| 解冻套装 | 4-5支*1-5ml/套 | 1. 用于玻璃化冷冻的人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的复苏； 2. 采用HEPES/MOPS缓冲系统； 3. PH值：7.20-7.60；内毒素：<0.25EU/ml； 4.规格：每盒由4-5支不同成分解冻液组成，每支1-5ml
| 解冻套装 | 3-5支*1-5ml/套 | 1.用于人类卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化复苏； 2.细菌内毒素≤0.25EU/mL， 3.获得NMPA医疗器械注册证， 4.规格3-5支/盒，每支1-5ml。
5（胚胎实验室耗材) | 采精杯 | 100-120ml | 1.聚苯乙烯杯体， 2.室温下对常用实验室试剂表现出化学抗性及惰性， 3.无毒无菌
| 一次性离心管 | 15ml离心管 | 1.适用于精液、附睾、睾丸组织等优化处理的锥形离心管 2.无菌无毒， 3.室温下对常用实验室试剂表现出化学抗性及惰性， 4.试管体长度120mm；试管口外径17.5mm；
| 一次性巴斯德吸管 | 3ML | 1.用于辅助生殖技术中液体、卵子、精子或胚胎的转移， 2.管壁厚，强度高。
| 一次性巴斯德吸管（玻璃） | 22-25cm | 1.用于辅助生殖技术中液体、卵子、精子或胚胎的转移， 2.玻璃材质， 3.无菌无毒， 4.有适用IVF证明的可接受溢价
| 一次性细胞培养皿 | 35mm | 1.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 2.使用透明高的高分子材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★3.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像必须清晰； 4.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 一次性细胞培养皿 | 60mm | 1.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 2.使用透明高的高分子材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★3.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 4.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 一次性细胞培养皿 | 60mm（中央井） | 1.有中心孔口； 2.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 3.使用透明高的材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★4.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 5.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 一次性细胞培养皿 | 100mm | 1.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 2.使用透明高的材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★3.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 4.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 一次性圆底试管 | 14ml | 1.用于配子、胚胎培养液和相关体液的放置 2.无菌无毒 3.试管体长度95.5±0.1mm；试管口外径17.5±0.1mm；
| 一次性圆底试管 | 5ml | 1.用于配子、胚胎培养液和相关体液的放置 2.无菌无毒 3.试管体长度75.5±0.1mm；试管口外径12±0.1mm；
| 精子冻存管 | 1.8-2cc | 1.用于精液、睾丸精子、附睾精子等冷冻后贮存 2.外旋盖冻存管； 3.无菌无毒 4.规格1.8-2ml
| 精液保存卡 | BCK01 | 1.精液样品保存卡用于辅助生殖中心IVF实验室对精液、血液、卵泡液等样本的存储，便于以后进行核对。 2.卡片正面可填写夫妻双方姓名、编号、采样日期、采样人员信息。卡片反面可由患者夫妻双方签字，确定样本为本人所留。 3.样品滴加在采样孔后，室温保存可以保留DNA20年以上，低温冷冻保存可以保留DNA30年以上. 4.每个样本卡单独配置包装袋，避免污染，利于保存。
| 四孔板 | 66*66mm,176740 | 1.皿体长度66mm，皿体宽度66mm，孔口直径16mm，皿体高度11mm； 2.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 3.使用透明高的材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★4.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 5.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 剥卵针 | 内径120-190 | 1.用于颗粒细胞剥离、卵母细胞、胚胎及活检样本的转移； 2.通过GB/T16886要求的生物学相容性试验和体外鼠胚试验，可提供试验报告； 3.由透明度高的医用级聚碳酸酯（PC）材质制造，软质塑料不刮花培养皿； 4..有多种内径规格可选择，至少包含130-180μm区间，
| 注射针 | 内径5-7，弯针长度500-550 | 1.用于精子制动及将单个精子注入卵母细胞； 2.无菌、细菌内毒素含量不超过 0.5 EU/件； 3.采用硼硅酸盐玻璃材料制造而成； 4.配置多种规格，针尖内径5、6、7um，角度30、35°可选择；
| 注射针 | 内径5-7，弯针长度450-500 | 1.用于精子制动及将单个精子注入卵母细胞； 2.无菌、细菌内毒素含量不超过 0.5 EU/件； 3.采用硼硅酸盐玻璃材料制造而成； 4.配置多种规格，针尖内径5、6、7um，角度30、35°，可选择；
| 持卵针 | 内径20-25，外径80-120，弯针长度550-650 | 1.用于卵母细胞或胚胎的固定； 2.无菌、细菌内毒素含量不超过 0.5 EU/件； 3.采用硼硅酸盐玻璃材料制造而成； 4.配置多种内径和角度，针尖外径80-140um，角度30和35°可选择
| 持卵针 | 内径20-25，外径80-120，弯针长度450-550 | 1.用于卵母细胞或胚胎的固定； 2.无菌、细菌内毒素含量不超过 0.5 EU/件； 3.采用硼硅酸盐玻璃材料制造而成； 4.配置多种内径和角度，针尖外径80-140um，角度30和35°可选择
| 玻化冻存杆 | BR-DCG-FY/P | 1.采用COC树脂(环烃共案物)材料制成。 2.冻存杆体需包含信息记录端、手握杆柄和载体薄片三部分。 3.适用于体外环境下储存精子、胚胎。 4.无毒无菌。
| 精子筛选器 | BR/WK7545-12 | 1.底层基板、上层面板为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料，微孔膜为聚碳酸酯(PC)材料。 2.无毒无菌 3.用于人类体外辅助生殖(IVF)实验室，从精液中选活力较强的健康精子
| 移液器吸头 | 200ul，带棉塞 | 含滤芯/无菌/无DNA&RNA酶/无热原
| 移液器吸头 | 100ul，带棉塞 | 含滤芯/无菌/无DNA&RNA酶/无热原
| 一次性加湿瓶 | 1个/包 | ★1.配合台式培养箱(库克 注册证号:国注进20162185127)使用的组合部件。 2.采用独立的无菌包装
6(取卵移植人授患者用耗材) | 子宫内授精导管 | 20支/盒 | 1.构成及组成：尼龙材质，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.规格：直径3.5±0.1Fr，长度不少于13cm，▲弯曲, 前开口, 有控制环。 3.用途：在人工授精手术中，用于将处理好的精液注入子宫腔内
| 子宫内授精导管 | 20支/盒 | 1.构成及组成：由导管、尺寸塞、连接帽、导管座（接头）、内管组成。 2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.规格：直径5.4±0.1Fr，长度20±0.1cm，▲导管前部弯曲，头端侧开口，有控制环(硅胶)。 4.用途：在人工授精手术中，用于将处理好的精液注入子宫腔内。
| 双腔取卵针 | 10支/盒 | 1.构成及组成：由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、冲洗管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。具有定位的回声标记针体为卷包成型，可使表面加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。 2.原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。 3.★规格：针长不低于350mm，外径17G，连接管长度不少于75cm，冲洗管长度不少于100cm，独立包装。 4.用途：用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行，尤其适用于可用卵泡数目较少、存在内异囊肿的患者穿刺。无菌，一次性使用。★与院内负压吸引器（库克 K-MAR-5200)配套使用进行负压抽吸。
| 单腔取卵针 | 10支/盒 | 1.构成及组成：由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。具有定位的回声标记。试管塞材质为硅胶；软管材质为特氟龙。针体为卷包成型，可使表面更加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。 2.★规格：针长不低于350mm，外径16G、17G，连接管长度不少于90cm，独立包装。 3.用途：用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集。适用于绝大部分患者。无菌，一次性使用。 4.★与院内负压吸引器（库克 K-MAR-5200)配套使用进行负压抽吸。
| 一次性B超穿刺架 | 24支/盒 | 1.主要部件为针导引器，附件包括托架、探头套、乳胶指套、耦合剂包、橡胶圈和清洁刷等。 2.针导引器无菌包(内含导引器、探头套乳胶指套和橡胶圈)灭菌包装提供，仅供一次性使用；耦合剂包灭菌提供，仅供一次性使用。 ★3.能够匹配院内超声（迈瑞 Resona I9S）及其阴道探头（迈瑞 V11-3HBS）使用，进行针导/器械导引手术。
| 一次性使用负压连接管 | 1根/包 | 1.构成及组成：由负压泵连接管和过滤器组成。 2.规格：带有Luer lock连接头的低流量连接管，长度不少于240cm。 3.用途：用于取卵手术中连接负压吸引器和试管，便于快速有效传递负压。 4.★与院内负压吸引器（库克 K-MAR-5200)配套使用进行负压抽吸。
| 橡胶B超探头隔离护套(A型) | 1支/包 | 1.构成及组成：橡胶B超探头隔离护套由天然乳胶制成。 ▲2.经环氧乙烷灭菌，无菌无粉尘，按适用部位和探头直径不同分为两种规格。 3.用于经阴道穿刺取卵手术中超声探头的隔离保护及防止感染。
| 胚胎转移导管 | 10支/盒 | 1.构成及组成：移植管、导入管、导管护鞘。外管有刻度帮助医生判断进入深度 2.管体可适应任何宫颈形态强化的金属支撑芯。 3.规格：外导管外径7.0±0.1r，外导管长度17.3±0.1cm，移植导管外径不超过2.8FR，长度不超过23cm。 ▲4.用途：在临床上用于辅助生殖医学：体外受精术-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内，管体柔软，可减少术中对子宫的刺激。
| 胚胎转移导管 | 10支/盒 | 1.构成及组成：移植管、导入管、导管护鞘。管体可适应任何宫颈形态强化的金属支撑芯。 ▲2.规格：外导管外径5.5±0.1Fr，外导管弹头外径7.5±0.1Fr，外导管长度17.3±0.1cm，移植导管外径不超过2.8FR，长度不超过24cm。 3.用途：在临床上用于辅助生殖医学：体外受精术-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内。因头端有弹头样膨大结构，更方便医生将移植管置入宫腔。
| 支撑芯 | 20支/盒 | 1.刚硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置。 ★2.适用于各种宫颈形态的胚胎移植导管配套使用 3.规格：支撑芯外径不超过2.8Fr，长度不低于28cm。 4.用途：在临床上用于辅助生殖医学，用于辅助胚胎移植导管建立子宫通路，从而将体外受精 (IVF) 胚胎放入子宫腔。
| 子宫输卵管造影球囊导管 | 2根/包 | 1.构成：球囊导管和附件，附件为注射器。球囊导管由导管、导管座(包括连接头与连接帽)、球囊和球囊充盈接头，(包括连接帽与止回阀）组成。 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 ★3.用途：被设计专门用于经阴道插入子宫腔内，注入造影剂，进行子宫和输卵管造影。
7 | 婴儿脐动静脉导管及穿刺包 | 3.5F 4.0F | 婴儿脐动静脉导管 1.用于新生儿急救抢救。 ★2.规格型号3.5f、4.0F，长度30cm/20cm。 3.单腔、双腔满足临床使用需求。 ★4.抗菌材质，聚氨酯材质或者硅胶材质。 5.能够输注胃肠外营养，持续测量中心静脉压。 6.流速能达到16ml/min 穿刺包： ▲1. 配合婴儿脐动静脉导管一比一配套提供使用。 ▲2. 结构及组成：包括手术洞巾40*50cm（5cm圆孔）*1、手术单100*80cm*1、手术单40*50cm*1、脱脂纱布块（大）、脱脂纱布块（小）、脱脂纱布块（大）、脱脂纱布块（小）、一次性使用手术衣、托盘、医用输液贴、一次性使用灭菌橡胶手套、医用棉签（或棉球）、纸尺、医用镊、医用愈覆膜（透明敷料）、带线缝合针、一次性止血带、一次性使用塑柄手术刀、创可贴、一次性使用消毒刷、手术剪、穿刺套管、穿刺芯、缝合芯和固定器组成。 3. 穿刺包缝合芯内置缝线，缝线材质为聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二酯。（需提供相关证明材料） 4. 穿刺包内缝合芯具有双侧定位翼设计，180°水平展开，向上翻转缝合。（需提供相关证明材料）
8 | 加温呼吸管路 | H-180L | 规格型号： ★1、管路长度180厘米，内径6毫米，外径8毫米 ★2、加热丝类型：螺旋式加热丝/平面式加热丝 ★3、加热温度范围：最低温度30℃]-[最高温度45℃ ★4、要求带有温度传感器 ★5、连接接口类型：螺纹接口/卡扣式接口 ▲6、适用范围：适用患者类型成人、儿童进行机械通气、雾化吸入等 性能要求： ▲7、加热均匀性：加热过程中，管路各部位温度偏差不超过±1℃ ▲8、升温速度：从常温升至设定温度不超过5分钟 ▲9、保温性能：在设定温度下，保温时间不低于12小时 ▲10、耐压性：能承受最大压力60kPa，无泄漏现象 ▲11、耐腐蚀性：管路材质应耐受常见消毒剂（如酒精、碘伏等）的腐蚀 ▲12、生物相容性：与人体接触部分应符合生物相容性标准，无毒、无刺激性 供应要求： ▲13、包装要求：独立包装，每套管路应有完整包装，包装上应有清晰的标识，包括名称、规格型号、生产日期、有效期等信息 ▲14、有效期不低于3年。 特殊说明： ▲15、灭菌包装提供，一次性使用。 ▲16、根据临床工作开展需要，免费配套提供一次性使用鼻氧管
9 | 隔离透声膜 | A型 | ★1.匹配医院设备：湖北健身医疗器械有限公司的JSCS-WX-2型超声雾化熏洗机使用。 2.功能：安装于治疗头透声窗上，用于防止患者间交叉感染，输气管连接出气口，用于气泡按摩。 3.尺寸：长15.5cm±2cm，宽13.5cm±2cm，高4.5cm±1cm，输气管长42cm±2cm，直径5mm。 4.结构及组成：由透声薄膜组成，非无菌。
10 | 直肠电极 | RET-A | 1.外形符合直肠肛门的结构，环形金属片。 2.提供医疗器械注册证。 3.电极长度≥106mm，直径≦15mm。 4.导通电阻：电极插孔与对应不锈钢环间导通电阻应小于0.5Ω。 5.隔离电阻：两不锈钢环间绝缘电阻应大于10MΩ。 6.电介质强度：两不锈钢环间施加1400V-1500V电压历时1min无闪络和击穿。 ★7.匹配医院设备：南京伟思SA9803、SA9802生物刺激反馈仪配套使用。传递治疗主机发出的电刺激电流或传导盆底肌电信号至治疗主机。直肠电极插入肛门，通过肛门收缩采集盆底肌电信号，用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。 7.一次性使用。
11 | 极速生物综合挑战测试包 | 41482v | 1.适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合《消毒技术规范》、GB 18281.3-2015 医疗保健灭菌 生物指示物 第3部分 湿热灭菌用生物指示物的要求。用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证； 2.内置一张第五类爬行式指示卡和一支极速生物指示剂，生物指示剂可与科室目前使用的生物阅读器匹配使用，并在24min内得出最终监测结果；（需出具彩页或其他有效证明文件为佐证） 3.指示剂应具备良好的抗力，菌片芽孢含量应≥1x105cfu/支； 4.性质稳定，可长期在室温下储存，有效期应≥21个月，并具备CMA认证机构出具的21个月及以上自然老化试验结果； 5.应配套提供相应的纸质记录册或电子记录存档系统，便于使用科室的信息管理。
12 | 医用过氧乙酸消毒液 | PL12型 | 1.符合GB/T19104—2021国家标准的要求 2.过氧乙酸浓度应为7%-9%；（提供安全评价报告佐证） 3.剂型液体 4.可杀灭细菌芽孢 5.适用于内镜高水平消毒或灭菌 6.为一用一排消毒液 7.原液pH值应为0.5-3（25℃）； （提供安全评价报告佐证） 8.内镜高水平消毒时间≥5min，最低洗消浓度：（常温≥1000ppm） 9.内镜灭菌时间（常温）≥10min，最低洗消浓度：≥1000ppm） 10.在说明书要求的储存条件下，有效期不应少于12个月 11.具有CMA认证权威机构检测报告，包括理化检测（浓度、pH值，稳定性、外观性状、腐蚀性测定）；毒理检测（毒性检测，微核检测，皮肤刺激性检测）；消毒灭菌检测（芽孢杀灭检测、模拟内镜高水平消毒及灭菌检测、配合洗消设备高水平消毒及灭菌检测）；（提供安全评价报告佐证） 12.消毒灭菌效果合格，与内镜生物培养结果一致； 13.配有专用过氧乙酸浓度测定试纸。 14.急性经口毒性:原液低毒，或实际无毒:含1000mg/L, 过氧乙酸的水溶液，属实际无毒。皮肤刺激性:含1000mgL过氧乙酸的水溶液对完整皮肤无刺激性。致突变性:无致微核作用。
13 | 椎体成形支撑系统 | 小号、中号 | 1.开展经皮网状支撑物成形术（疼痛性椎体压缩骨折的复位等）使用。 2.材质要求为钴铬钨镍合金。 3.要求为一次性使用耗材。 4.规格要求：球囊释放（初始）长度22mm-27mm、支架扩张长度13mm-15mm、最大扩张直径15mm-17mm 。
14 | 屋尘过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于屋尘过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 普通豚草过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于普通豚草过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于粉尘螨过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于蟑螂过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于艾蒿过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于猫上皮过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 柳树过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于柳树过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于交链孢霉过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于狗上皮过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于屋尘螨过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于花生过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 小麦面粉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于小麦面粉过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于牛奶过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 羊肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于羊肉过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于鸡蛋过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于鳕鱼过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于蟹过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于大豆过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 牛肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于牛肉过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于虾过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 总IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 96人份/盒 | ★1.用于总IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 腰果（F202）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于腰果过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于草莓过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 杏仁（F20）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于杏仁过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 棉白杨（T14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于棉白杨过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 扇贝（F338）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于扇贝过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 普通白桦树（T3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于普通白桦树过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 菠萝（F210）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于菠萝过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 桃子（F95）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于桃子过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 芒果（F91）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于芒果过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 苹果（F49）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于苹果过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 开心果（F203）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于开心果过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 松树（F213）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于松树过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于柏树过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于烟曲霉过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 点青霉（M1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于点青霉过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 悬铃木（T11）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于悬铃木过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 葎草（W22）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于葎草过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（树木混合TX1/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于树木混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（草混合WX1/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于草混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（霉菌混合MX14/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于霉菌混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（海鲜混合FX3/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于海鲜混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（蛋白混合FX5/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于蛋白混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（水果混合FX30/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于水果混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（坚果混合FX28/酶联免疫捕获法） | 1×96人份/盒 | ★1.用于坚果混合过敏原IgE抗体定量检测；2.采用酶联免疫捕获法；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| IgE检测用校准品 | 10测试/盒 | ★1.用于过敏原IgE抗体定量检测校准；2.采用6点定标；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
| 过敏原特异性IgE抗体质控品 | 10测试/盒 | ★1.用于过敏原IgE抗体定量检测质控；2.包括高值质控和低值质控；★3.与科瑞迪-HB300E全自动酶免仪配套使用。
15 | ROSE荧光试剂（免疫显色试剂、抗酸分枝杆菌荧光染色试剂、免疫显色试剂） | 200人份/盒、100人份/盒、200人份/盒，CELL-I型 | ★1.试剂均需配合诺鬲生物-单通量荧光自动型荧光生物显微镜使用。 ▲2.免疫显色试剂用于真菌的荧光染色，200人份/盒，试剂含β-D葡聚糖结合蛋白及荧光素，不含致癌物质伊文思蓝，一步染色。 ▲3.抗酸分枝杆菌荧光染色试剂用于抗酸分枝杆菌的荧光染色，100人份/盒，试剂分为A、B液，两步法染色操作，不含致癌物质苯酚。 ▲4、免疫显色试剂（CELL-I型）用于组织细胞的荧光染色，200人份/盒，试剂分为A、B液，含IgG抗体及荧光素。
16 | 电极片 | 40*40、50*50（通用型（2.0端口）） | 1.与低频体外膈肌起搏器配套使用，通过利用体表电极刺激患者膈神经，刺激膈肌进行有规律的收缩，增加膈肌移动度，进而增加通气量，增加潮气量，促进肺泡内CO2排出，并逐步提高患者的呼吸肌肌力和耐力， 进而提高日常活动能力，改善患者的生活质量。 ★2.须与在院设备低频体外膈肌起搏器（格美医疗-GM-40 低频体外膈肌起搏器）匹配。 ▲3.至少包含两种规格型号的电极片（分别为40*40、50*50（通用型（2.0端口）））。
17 | 定标气瓶 | / | ★1.组成：内含气体：氮气，二氧化碳，氧气，内含气体浓度：氮气：44.5%-80.5%；二氧化碳：2%-25%；氧气：19.5%-23.5%。 ★2.须适配在院设备经皮氧分压/二氧化碳分压检测仪（型号：TCM4 品牌：雷度米特）。 ★3.用途：用于与经皮监测仪配合使用，用于电极定标，容积需适配经皮氧分压/二氧化碳分压检测仪（型号：TCM4 品牌：雷度米特）为宜。 4.电极定标使用，非无菌。 ▲5.气瓶效期较长为宜，不低于一年，定标次数＞50次为宜。
18 | 经皮氧分压/经皮二氧化碳分压联合电极及附件 电极膜套装 | / | 1.组成：由经皮氧分压/二氧化碳分压联合电极及电极膜组成。 ★2.须适配在院设备经皮氧分压/二氧化碳分压检测仪（型号：TCM4 品牌：雷度米特）。 ★3.用途：该电极与经皮监测仪配合使用，通过无创方法连续监测病人的经皮氧分压(tcp02)、经皮二氧化碳分压(tcpCO2),适用于新生儿、小儿和成人。 ▲4.体表使用，非无菌，最好以使用患者累计数量为更换指标，若效期为更换指标，上机后使用期限不低于14天为宜。 5.其他 5.1 电极中心温度范围37.0-45.0°C;皮肤接触面温度:皮肤温度=传感器设定温度–(-5.33+0.147×传感器设定温度)。 5.2 经皮二氧化碳(tcpCO2)测量范围:5mmHg~200mmHg 或 0.7kPa~26.7kPa。 5.3 经皮氧(tcpO2)测量范围:0mmHg~800mmHg 或 0.0kPa~99.9kPa。
19 | 固定贴环套装 | / | 1.组成：由固定环和接触凝胶组成。 ★2.材质：要求非过敏材质，须适配在院设备经皮氧分压/二氧化碳分压检测仪（型号：TCM4 品牌：雷度米特）。 ★3.用途：与经皮监测仪（型号：TCM4 品牌：雷度米特）配合使用，把固定环贴于患者皮肤上，往固定环的中心滴入接触凝胶，然后粘贴并固定经皮监测仪电极。 ▲4.体表使用，非无菌，为一次性使用，一人一用，效期不低于三年为宜。
20 | 游离前列腺特异性抗原 | 50T*2 | ▲1、检测原理：吖啶酯直接化学发光法。 2、线性范围：用线性参考品进行测定线性范围：0.01 ng/mL～15.00 ng/mL。 3、准确度：测量结果的相对偏差在±10.0%范围内。 ▲4、试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。
| 总前列腺特异性抗原 | 50T*2 | ▲1、检测原理：吖啶酯直接化学发光法。 2、线性范围：用线性参考品进行测定线性范围：0.01 ng/mL～80.00 ng/mL。 3、准确度：测量结果的相对偏差在±10.0%范围内。 ▲4、试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。
| 抑制素B | 50T*2 | ▲1、检测原理：吖啶酯直接化学发光法。 2、线性范围：用线性参考品进行测定线性范围：10.00pg/mL-1300.00 pg/mL。 3、准确度：回收率在 85.0%～115.0%范围内。 ▲4、试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。
| 预激发液 | 4瓶*900ml | 1、用途：为化学发光反应提供酸性环境。 2、有效期：2-8 摄氏度条件下储存：有效期 365 天。开瓶后，上机有效期 28 天。 3、主要成分：含 1.32%（w/v）过氧化氢的酸性溶液。
| 激发液 | 4瓶*900ml | 1、用途：用于提供碱性环境，激发化学发光反应。 2、有效期：2-30 摄氏度条件下储存：有效期 365 天。开瓶后，上机有效期 28 天。 3、主要成分：含 0.35mol/L 氢氧化钠溶液。
| 清洗液 | 10L | 1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 2、有效期：成品于 2-35℃密闭保存，保存期限为 12 个月。开瓶后，上机有效期为 28天。 3、主要成分：含 ProClin 300 防腐剂和吐温去垢剂的磷酸盐缓冲液。
| 反应杯 | 1000个 | 1、组成成分：聚丙烯 2、颜色：无色透明。 3、与化学发光分析仪（深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司,iFlash 3000-G）配套使用，作为化学发光反应的反应容器。
| 强化清洗液 | 45ml*2 | 1、用途：用于化学发光测定仪、全自动化学发光测定仪的日常保养和维护。 2、有效期：2～30℃条件下密闭保存，有效期为12个月。开瓶后，上机有效期28天。 3、主要成分：NaCIO。
| 免疫分析复合非定值质控品Plus | 水平 1：2×3.0 mL， 水平 2：2×3.0 mL。 | 1、与试剂盒配套使用，用于体外诊断试剂实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、冻干品，含有不同浓度的CK-MB、Myo、Tn I、Tn T、HCY、NT-proBNP、TT3、TT4、FT3、FT4、TSH、Cortisol、FSH、LH、PROG、PRL、TES、E2、C-P、Folate、INS、VB12、AFP、CEA、HCG total、PSA total、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、β2M、Ferritin、β-HCG total、F-PSA、17-α-OHP、Anti-Tg、Anti-TPO、DHEA-S、EPO、IGF1、Ost、SHBG、PTH、25-OH Vitamin D3、25-OHVitamin D total、TBG、ALD、AMH、ASD、Digoxin、HE4、MeltyA、PAP、theophylline、Tg、hGH 和 IgE total，储存于添加了牛血清白蛋白为稳定剂的去脂人血清中，防腐剂为 Proclin 300。
21 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | PC515 | ★1、插入部前端双向弯曲角度≥210°; 2、像素：≥50万; 3、插入管外径≤5.0mm; 4、工作通道≥7.2Fr; 5、工作长度：380mm; 6、视场角：90°； 7、视向角：0°; 8、景深：5-80mm; 9、总长：655mm; ★10、具备一体式吸引接口、吸引阀：用于链接负压装置，控制吸引打开与闭合； 11、器械通道与送液通道分离，器械直入，无需使用三通和防水帽； ★11、适用范围：供尿道、膀胱和经皮肾盂的检查、诊断和治疗； ★12、一次性使用医疗器械，有限时功能，限时2小时；
| 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | RP-U-C0102 | 1. 一次性使用（无菌包装）； 2. 一体式设计，可直视下入镜； 3. 先端CMOS和LED高度集成，保证图像清晰； 4. 视向角0°; 5. 视场角120°； 6. 插入部外径≤4.5mm； 7. 器械通道≥Φ2.2mm； 8. 有效景深范围5-50mm； 9. 工作长度≤230 mm。 ★须包含可配套使用一次性使用活检钳（型号：RP-U-P0901）： 1. 一次性使用（无菌包装），无需医院消毒灭菌； 2. 插入部外径≤1.5mm； 3. 工作长度≥405mm； 4. 钳头类型：带齿。
22 | 胰岛素泵用储药器组件 | MTM-3 | ★1、可配套贴敷式胰岛素泵（微泰医疗MTM-1）使用，适用于只需短期或长期胰岛素泵治疗的糖尿病患者。 2、储药器组件由储药器、抽药器和拉杆组成，储药器总容量为2.0ml,相当于200个单位的U-100胰岛素。 3、胰岛素泵用皮下输液器 由底板、护套、留置硬管、留置软管、软管座、穿刺导向连接套、密封片和穿刺针座组成。其中底板包括塑料件和医用胶带。
| 胰岛素泵用皮下输液器 | HRM-S-60(90)
23 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 球囊直径{mm}2.5-6 球囊长度{mm}40-120 球囊输送导管有效长度{cm}120-150 | 1.要求为OTW型球囊扩张导管，由软尖端、球囊、CS约束结构（Constraining Structure）、导管轴、压力释放管、Y型连接器、不透射线标记等组成，CS约束结构由镍钛合金制成，通过由尼龙12制成的连接端固定在球囊上，球囊由尼龙12制成。 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。 ★4.规格：球囊直径{mm}2.5-6，球囊长度{mm}40-120，球囊输送导管有效长度{cm}120-150。
24 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 球囊直径13-46mm 有效长度35-100cm | 1.要求为整体交换式（OTW）经皮血管腔内成形术（PTA）球囊导管。 2.由末端、球囊、显影环、导管、导管座套管、导管座组成。球囊的材质为聚氨酯，为顺应性球囊。 3.灭菌包装，一次性使用，货架有效期不低于三年。 4.用途：适用于辅助扩张主动脉覆膜支架。 ★5.规格：球囊直径13-46mm。 6.有效长度35-100cm。
| 血管造影导管 | 0.35系统 长度70-100cm | 1.至少包含包括Soft-Vu和Accu-Vu两种类型，由管座和管体组成，管座材料为尼龙，管体材料为聚酰胺，带有或不带有不锈钢编制网。 2.Soft-Vu和Accu-Vu型导管带有柔软尖端、尖端部分含有不透X线的钨材料。 3.Accu-Vu导管带有铂铱合金不透X线标识。 4.灭菌包装，一次性使用。 5.用途：血管造影导管用于血管造影检查。 ★6.规格：0.35系统，长度70-100cm。
| （超硬）导丝 | 0.035系列导丝 长度：90cm/145cm/180cm/260cm/300cm; | 1.由芯丝和绕丝组成，表面覆有聚四氟乙烯涂层。芯丝和外层弹簧的材质为304不锈钢，头端内层弹簧材质为24K黄金。 2.灭菌包装，一次性使用，有效期3年。 3.适用于血管介入诊断和治疗手术。主要用于较大直径血管内介入手术时，为其他器械建立解刨通路及辅助器械的传送。 ★4.规格：0.035系列，导丝长度：90cm/145cm/180cm/260cm/300cm。
25 | 外周刻痕药物球囊扩张导管 | 球囊直径：4-8mm; 球囊长度：20-80mm; 推送杆长度：50cm/90cm/130cm | 1.适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA治疗。 ★2.规格：球囊直径：4-8mm;球囊长度：20-80mm;推送杆长度：50cm/90cm/130cm
26 | 导引导丝（0.35） | 直径0.35 长度145CM-300CM | 1.由芯丝、远端绕丝和近端绕丝组成。 2.由末梢尖端涂Microglide疏水涂层，近端和304V不锈钢制成，芯丝涂PTFE涂层。 3.灭菌包装，一次性使用。 用途：用于为介入手术提供良好通路保障 ★规格：直径0.35，长度145CM-300CM
| 导引导丝（C18） | 直径0.18 长度210CM-300CM | 1.主要由芯丝和绕丝组成。 2.远端芯丝为镍钛合金，近端芯丝为304V不锈钢。头端绕丝为不透射线的铂/镍。导丝的远端部分覆盖聚亚氨酯护套和PVP亲水涂层。 3.灭菌包装，一次性使用。 4.用于为介入手术提供良好通路保障 ★规格：直径0.18，长度210CM-300CM
| 带有亲水涂层的可控导丝（V18） | 直径0.18 长度1.5-3.0m | 1.由芯线、远端聚合物套组成。聚合物套管涂覆ICB亲水涂层，导丝近端部分涂覆PTFE涂层。制造材料为芯线:304V不锈钢，聚合物套管含有钨的聚氨醋。 2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 ★3.规格：直径0.18，长度1.5-3.0m
27 | 漏斗胸矫形器 | 矫形板178/190/203/216/229/241/254/267/279/292/305/330/356/381/406 PEC-B | 1、结构与组成：矫形器由矫形板和固定板两部分组成，纯钛材料制成。 2、适应范围：适用于矫正治疗先天性或后天性胸廓畸形的患者。 3、技术要求：矫形板长度178-406（±1.0mm）,固定板长度50.0（±1.0mm）、60.0（±1.0mm）。
| 漏斗胸矫形器 | 固定板50/60 PEC-S
28 | 射频消融用针状电极 | RFE-3SN 17G×150-20 RFE-3SN 17G×150-30 RFE-3SN 17G×200-20 RFE-3SN 17G×200-30 RFE-2SN 18G×70-7 RFE-1SZ 17G×200-10~30 | ★1.通过《国家药品监督管理局》Ⅲ类医疗器械注册的。 ★2.需可以匹配南京安隽设备型号为AJ-500A的射频消融仪使用。 ★3.注册证适应范围至少包括了肺部肿瘤适应症。 4.电极至少包括了注水型和内冷型两种。 5.电极手柄至少包括了直型和L型。 6.电极直径至少包括了17G、18G. 7.电极针杆长度至少包括了70mm、150mm、200mm。 8.电极工作端长度至少包括了7mm、20mm、30mm。
29 | 远端输送导管 | GS9080SD、 GS9090SD、 GS9095SD | ★1、0.089-0.099英寸内径，适配8F-9F短鞘，工作长度80cm-110cm。 ★2、适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠脉和颅内血管系统。 ★3、至少拥有SIM头、直头、弯头三种头端。 ▲4、头端软段12CM-14CM。
30 | 远端通路导管 | NTDA6F100A、NTDA6F100、 NTDA5F100A、NTDA5F100、 NTDA6F095、NTDA5F095、 NTDA6F095A、NTDA5F095A、 NTDA5F105、NTDA5F105A、 NTDA6F105A、NTDA6F105、 NTDA5F125、NTDA6F125、 NTDA5F125A、NTDA6F125A、 NTDA6F110A、NTDA5F110A、 NTDA6F110、NTDA5F110、 NTDA6F115、NTDA5F115A、 NTDA5F115、NTDA6F115A、 NTDA5F130A、NTDA5F130、 NTDA6F130、NTDA6F130A | ★1、由导管管体、导入鞘管、导管护套、导管座、显影环及亲水涂层组成 ★2、有直行型和弯头型，管径分5、6F，长度95cm-130cm，多级柔滑过渡，最大管腔内径0.071'。带可撕导入鞘，导管超长柔软段≥10cm、亲水涂层段≥60cm。 ★3、适用于在神经血管和外周血管系统中经桡动脉入路将介入器械或诊断器械引入血管内。
31 | 一次性使用超声内镜穿刺活检针 | 19G、22G、25G | 1.结构及组成：由外管、针、探针、前端帽、下芯杆、下定位锁、下手柄、上芯杆、上定位锁、上手柄、鲁尔接头、探针帽、抽吸器和二通旋塞组成。 ★2.适用范围：与超声内窥镜（宾得超声内镜EG-3870UTK）配合，用于消化道内或附近的粘膜下层病变，纵膈肿块、淋巴结和腹膜内肿块内的细针穿刺活检。 3.规格：外管直径≤1.8mm，针直径分别为19G-25G,针伸出长度≥80mm。针尖类型：三爪一字槽针尖；工作长度1375mm-1415mm。针材料：钴铬合金。 4.功能要求： ▲1）三爪一字槽针尖，三个不等高针尖及两侧开槽结构，获取组织样本多； 2）钴铬合金材料：具有柔韧性和耐久性； 3）镍钛探针：顺应性高，对困难位置穿刺效果好； ▲4）软胶手柄+弹簧按压锁定系统：穿刺锁定准、简单，可进行单手操作。
32 | 一次性使用高频切开刀 | / | ★1.与软性内窥镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。 2.刀头形状-针刀。 3.刀头长度1.5mm-2mm。 4.有效工作长度≥1950mm。 5.插入部最大外径≤2.7mm。 ▲6.具备注射功能，可从切开刀的先端注水 。 ▲7.配套≥3.2mm（蠕动泵管内径）连接管 。 ▲8.可适用于内窥镜用送水装置 。 ★9.灭菌，一次性使用。
33 | 一次性使用热活检钳 | / | ★1、适用范围：与高频手术设备（艾尔博200D和康威电刀CV-2000YB）配合使用。用于在消化道内窥镜下进行活检取样。 ▲2、钳口闭合直径1.8mm-2.3mm，根据手术中使用位置的不同有效长度可为500mm—2300mm 。 ▲3、钳头可提供至少三种钳头(平口、鳄口、齿口)以供临床选择使用，三种钳头均可反复开合且360°同步旋转。开口长度≥6.5mm。 4、灭菌包装提供，一次性使用。 5、热活检钳应能承受不超过30N的静态拉力，持续10S各部位不能出现松脱现象。 6、热活检钳钳头开闭应轻松灵活，不得有卡塞现象。 7、电阻不超过30ʊ。
34 | 咬嘴 | LW0019-S | 1、由采气袋、咬嘴/面罩共同组成的“Y型装置+双袋系统”，避免空气、气道死腔气干扰，采集并保存人体由肺泡呼出的气体。 ★2、具备医疗器械备案/注册证、第三方检验报告。 3、适用于口腔呼出气体导流出体外并采集。适用于小肠细菌过度生长、胰腺外分泌功能、消化道动力监测、乳糖不耐受等疾病的诊断。 ★4、适配于湖南乐雅生物科技有限公司“固定式+气相色谱”呼出气体分析仪（LY-1000）使用。 5、性能标准：满足罗马共识《胃肠道疾病氢呼气试验的方法与指征》“Y型装置+双袋系统”的“金标准”要求。 ▲6、采气袋标准：与呼出气体分析仪插针紧密贴合；为防止气样损失、空气混入，有单向阀门接口，漏气率万分之一以下；氟聚合物铝箔复合材料及内涂层材质，气样最长可稳定保存15天等。 ▲7、咬嘴标准：适用于婴幼儿、成人、老年人等全部人群；与采气袋单向阀门接口相配合，凹槽有密封圈，避免气样损失、漏气；其储气袋与气嘴位于同一条直线上，便于气流进入、无阻力、易呼气等。 ▲8、面罩标准：婴幼儿、老年人等自主呼气功能尚未发育完全、呼气困难的人群专用；柔软亲肤材质，搭配单通气孔，可在平静呼吸时完成采样。
备注： | 1.报价以“序号”为单位响应，可参与一个项目或者多项，报价单只保留参与报价的项目，不参与询价的项目整行删除。
2.以上名称和规格型号仅为前期调研信息，符合询价需求明细即可参与询价报价，报价名称请按照注册证名称/备案证名称/合格证名称如实填写。
3.询价报价信息以及相关资料均需真实有效，如有虚假，一经发现，公司将被纳入医院黑名单，三年内不得参与医院所有询价、招标、遴选等。
4.根据四川省医疗保险信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统及医疗保障局相关政策要求，凡属于四川省医疗保险信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统要求挂网范围之内（川药招〔2021〕157号 关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知）的所有采购项目，均须执行挂网采购。
供应商名称：
授权人：
被授权人：
联系电话：