## 产品及参数
附件：1.产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 需求明细
1-精子优化处理用试剂 | 1 | 精子冻存液 | 10ml/瓶 | ml | 95 | ▲1.含有蔗糖/海藻糖等作为非渗透性保护剂。 ▲2.甘油为渗透性保护剂，HEPES/MOPS缓冲体系。 3.精子冷冻液有效期不低于12个月。 4.产品获得国内医疗器械注册证。 5.细菌内毒素≤0.15EU/ml。
| 2 | 精子冲洗培养液 | 10-12mL/瓶 | ml | 80 | 1.进口产品，取得国内医疗器械注册证。 2.内毒素小于0.15EU/mL。 3.10-20mL/瓶小包装。 4.HEPES/MOPS缓冲体系，pH值7.20-7.50。 5.含有人血清白蛋白（HSA）或蛋白替代品（SPS）无需添加蛋白质补充剂。 6.保质期：不低于12个月。
| 3 | 授精输卵管液培养液 | 20-50mL/瓶 | ml | 36 | 1.进口产品，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：20-50mL/瓶。
| 4 | 梯度离心培养液 | 6-12mL/套 | ml | 100 | 1.进口产品，主要用于辅助生殖培养过程中精子分离，由精液梯度密度离心原理，以获得最佳质量的精子。 2.上下层梯度密度液浓度分别为50%和90%或者40%和80%。 4.无菌，不含防腐剂抗生素或蛋白质补充剂，热原阴性。 5.每批产品均可提供厂家出具的分析证书。 6.保质期：不低于12个月。 7.规格：6-12 ml/瓶小包装， 8.有国家药监局出具的医疗器械注册证。
2-男科实验室试剂耗材 | 1 | 精浆锌测定试剂盒（PAR法） | 40/人份/盒 | 人份 | 40 | 1.分析灵敏度：≤0.15mmol/L，准确度：-5%≤相对偏差（B）≤5%，特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，批内精密度：变异系数（CV）≤8%，批间精密度：变异系数（CV）（R）≤10% 2.用于分析精浆的锌含量 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 2 | 精浆果糖测定试剂盒（酶法） | 40/人份/盒 | 人份 | 53 | 1.准确度：-5%≤相对偏差(B)≤5%，线性范围(0～40mmol/L)：相关系数（r）≥0.99，试剂测定特异性：-8%≤干扰率(I)≤8% 批内精密度：变异系数(CV)≤8%，批间精密度：变异系数(CV)≤10% 2.用于分析精浆果糖含量 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 3 | 精浆柠檬酸测定试剂盒（酶法） | 40/人份/盒 | 人份 | 70 | 1.线性范围（0～48mmol/L）：相关系数（r）≥0.99空白吸光度：OD340nm,1cm≤0.15，特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，分析灵敏度：≤1mmol/L，批内精密度：变异系数（CV）≤8%，批间精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精浆柠檬酸含量
| 4 | 精浆酸性磷酸酶测定试剂盒（对硝基酚磷酸法） | 40/人份/盒 | 人份 | 40 | 1.PNP校准品吸光度(1:60稀释)：OD405nm,1cm：1.4±0.1 ，分析灵敏度：≤20U/ml，对照试验：相关系数（r）≥0.9，-10%≤相对偏差（Bias）≤10%线性范围（0～1400U/ml）：相关系数（r）≥0.9特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，批内测定精密度：变异系数（CV）≤8%，批间测定精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精浆酸性磷酸酶含量 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 5 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶测定试剂盒（酶法） | 40/人份/盒 | 人份 | 70 | 1.PNP校准液线性：相关系数（r）≥0.99，特异性：-%8≤干扰率（I）≤8%，分析灵敏度：≤0.5U/L，批内精密度：变异系数（CV）≤8%，批间精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精浆的中性α-葡萄糖苷酶含量 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号SK6100）
| 6 | 精子顶体酶活性测定试剂盒（BAPNA法） | 40/人份/盒 | 人份 | 80 | 1.分析灵敏度：0.50μIU/106精子，对照试验：相关系数（r）≥0.9，-10%≤相对偏差（Bias）≤10%，特异性：-8%≤干扰率（I）≤8%，批内测定精密度：变异系数（CV）≤8%，批间测定精密度：变异系数（CV）≤10% 2.用于分析精子顶体酶活性 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
| 7 | 伊红染色液 | 150/人份/盒 | 人份 | 28 | 1.用途：主要用于人精子细胞浆的染色，检测精子存活率； 2.有效期：不低于12个月 3.规格：150测试/盒；
| 8 | 过氧化物酶（POX）染色液 | 40/人份/盒 | 人份 | 42 | 1.用途：主要用于精液白细胞染色，进行检测； 2.有效期：不低于12个月，规格：40测试/盒； 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号SK6100）
| 9.1 | 巴氏染色液 | 100ml/400人份 | 人份 | 5 | 1.用途：主要用于精子形态染色，进行检测； 2.有效期：不低于12个月，开瓶有效期：不低于60天； 3.规格：100ml/盒
| 9.2 | Diff-quick染色液 | 100ml/400人份 | 人份 | 2.5 | 1.用途：主要用于精子形态染色，进行检测； 2.有效期：不低于12个月，开瓶有效期：不低于60天；
| 10 | 精子DNA碎片染色液（SCD法） | 40/人份/盒 | 人份 | 240 | 1.用途：主要用于人精子DNA碎片率检测，评估精子DNA完整性； 2.有效期：不低于12个月，开瓶有效期：不低于60天； 规格：20测试/盒 3.配套院内精浆生化分析仪使用（设备型号 盛信康 SK6100）
3-胚胎培养及授精用试剂 | 1 | 精子显微操作液 | 5*0.2mL/盒 | ml | 750 | 1.进口产品，适用于在精子显微注射时用来减缓精子活动力 。 2.PVP含量7%。 3.内毒素：<0.25EU/ml。 4.保质期≥10个月. 5.规格：每盒4-6支，每支0.1-0.2ml。
| 2 | 取卵液 | 5*60mL/盒 | ml | 7 | 1.进口产品，适用于辅助生殖技术中在大气环境下的取卵操作。 2.采用HEPES或MOPS缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：290±10mOsm/kg。 5.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥25周。 8.规格：50-60mL/瓶。
| 2.2 | 取卵液 | 125mL/瓶 | ml | 5 | 1.进口产品，适用于辅助生殖技术中在大气环境下的取卵操作。 2.采用HEPES或MOPS缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：290±10mOsm/kg。 5.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥25周。 8.规格：100-125mL/瓶。
| 3 | 缓冲输卵管液培养液 | 100mL/瓶 | ml | 2.8 | 1.进口产品，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：100mL/瓶。
| 4 | 组织培养油 | 100mL/10人份/瓶 | ml | 5 | 1.进口产品，适用于体外生殖技术中用于体外授精和显微操作过程中覆盖培养液。 2.无菌轻质石蜡油。 3.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 4.内毒素：<0.25EU/ml。 5.保存期限：不低于12个月。 6.规格：100-125mL/瓶。
| 4.2 | 组织培养油 | 500mL/50人份/瓶 | ml | 4.1 | 1.进口产品适用于体外生殖技术中用于体外授精和显微操作过程中覆盖培养液。 2.无菌轻质石蜡油。 3.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 4.内毒素：<0.25EU/ml。 5.保存期限：不低于12个月。 6.规格：500mL/瓶。
| 5 | 授精输卵管液培养液 | 20-50mL/20-50人份/瓶 | ml | 36 | 1.进口产品，适用于配子准备和处理以及体外受精培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥15周。 8.规格：100mL/瓶。
| 6 | 卵裂输卵管液培养液 | 20-50mL/20-50人份/瓶 | ml | 39 | 1.进口产品，适用于从原核阶段至第2-3天卵裂胚的培养。 2.含人类血清白蛋白HSA或SPS，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.产品通过鼠胚实验测试，囊胚形成率大于80%。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-30mL/瓶
| 7 | 囊胚输卵管液培养液 | 20-50mL/40-100人份/瓶 | ml | 40 | 1.进口产品，适用于从第3天卵裂胚至第5-6天囊胚的培养。 2.含人类血清白蛋白，采用碳酸氢盐缓冲系统。 3.PH值：7.30±0.10。 4.渗透压：280±10mOsm/kg。 5.产品均通过1细胞鼠胚实验测试，并出具厂家体外鼠胚试验质控合格。 6.内毒素：<0.25EU/ml。 7.保存期限：货架有效期≥20周。 8.规格：20-50mL/瓶。
| 8 | 透明质酸酶 | 5ml/10人份/盒 | ml | 360 | 1.透明质酸酶浓度为80IU/ml， 2.无菌，通过细胞去除试验， 3.细菌内毒素≤0.5EU/ml， 4.产品获得国内NMPA医疗器械注册证。
| 9 | 一步法培养液 | 20-50mL/15-35人份/瓶 | ml | 40 | 1. 进口产品，可以为受精后至第5/6天胚胎不间断胚胎培养提供适宜的培养环境。 2. 起始渗透压为260-270mOsm/Kg。 3. 预添加人血清白蛋白（HSA)和的抗生素。 4. 可用于授精至胚胎发育的全过程。 5. 已取得医疗器械注册证
| 10 | 人血清白蛋白 | 10-12mL/2人份/瓶 | ml | 24 | 1.进口产品，用于辅助生殖操作，包括配子和胚胎处理。 2.含有50 mg/mL, 或5% (w/v) 总蛋白，其中人血清白蛋白（HSA）的含量≥41.5 mg/mL（≥83%），α和β 球蛋白含量≤8.5 mg/mL (≤17%)，γ球蛋白的含量≤1%。 3.每批产品均可提供厂家出具的分析证书。 4.保质期：不低于12个月。 5.规格： 10-12 mL /瓶。 6.有国家药监局出具的非医疗器械分类界定证明。
| 11 | 冷冻套装 | 2-4支*1-5ml/套 | ml | 170 | 1. 进口产品，用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻； 2. 采用HEPES/MOPS缓冲系统； 3. PH值：7.20-7.60； 4. 规格：标准套装，每盒由2-4支不同成分冷冻液组成，每支1-5ml。
| 12 | 解冻套装 | 4-5支*1-5ml/套 | ml | 160 | 1. 用于玻璃化冷冻的人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的复苏； 2. 采用HEPES/MOPS缓冲系统； 3. PH值：7.20-7.60；内毒素：<0.25EU/ml； 4.规格：每盒由4-5支不同成分解冻液组成，每支1-5ml
4-胚胎实验室耗材 | 1 | 采精杯 | 100-120ml | 个 | 9 | 1.聚苯乙烯杯体， 2.室温下对常用实验室试剂表现出化学抗性及惰性， 3.无毒无菌
| 2 | 一次性离心管 | 15ml离心管 | 支 | 3.5 | 1.适用于精液、附睾、睾丸组织等优化处理的锥形离心管 2.无菌无毒， 3.室温下对常用实验室试剂表现出化学抗性及惰性， 4.试管体长度120mm；试管口外径17.5mm；
| 4 | 一次性巴斯德吸管（玻璃） | 22-25cm | 根 | 2.5 | 1.用于辅助生殖技术中液体、卵子、精子或胚胎的转移， 2.玻璃材质， 3.无菌无毒， 4.有适用IVF证明的可接受溢价
| 5 | 一次性细胞培养皿 | 35mm | 个 | 3.5 | 1.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 2.使用透明高的高分子材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★3.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像必须清晰； 4.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 6 | 一次性细胞培养皿 | 60mm | 个 | 3.5 | 1.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 2.使用透明高的高分子材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★3.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 4.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 7 | 一次性细胞培养皿 | 60mm（中央井） | 个 | 4 | 1.有中心孔口； 2.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 3.使用透明高的材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★4.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 5.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 8 | 一次性细胞培养皿 | 100mm | 个 | 4.8 | 1.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 2.使用透明高的材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★3.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 4.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 9 | 一次性圆底试管 | 14ml | 支 | 2.2 | 1.用于配子、胚胎培养液和相关体液的放置 2.无菌无毒 3.试管体长度95.5±0.1mm；试管口外径17.5±0.1mm；
| 10 | 一次性圆底试管 | 5ml | 支 | 1.8 | 1.用于配子、胚胎培养液和相关体液的放置 2.无菌无毒 3.试管体长度75.5±0.1mm；试管口外径12±0.1mm；
| 11 | 精子冻存管 | 1.8-2cc | 支 | 15 | 1.用于精液、睾丸精子、附睾精子等冷冻后贮存 2.外旋盖冻存管； 3.无菌无毒 4.产品规格1.8-2ml
| 12 | 精液保存卡 | BCK01 | 张 | 6 | 1.精液样品保存卡用于辅助生殖中心IVF实验室对精液、血液、卵泡液等样本的存储，便于以后进行核对。 2.卡片正面可填写夫妻双方姓名、编号、采样日期、采样人员信息。卡片反面可由患者夫妻双方签字，确定样本为本人所留。 3.样品滴加在采样孔后，室温保存可以保留DNA20年以上，低温冷冻保存可以保留DNA30年以上. 4.每个样本卡单独配置包装袋，避免污染，利于保存。
| 13 | 四孔板 | 66*66mm,176740 | 个 | 25 | 1.皿体长度66mm，皿体宽度66mm，孔口直径16mm，皿体高度11mm； 2.可用于体外环境下操作、储存或辅助孵化人类生殖细胞以及胚胎； 3.使用透明高的材料制造, 原材料符合 USP CLASS Ⅵ 标准, ★4.显微镜下操作和观察配子/胚胎图像清晰； 5.有透气盖设计，利于液体过夜平衡及胚胎培养过程中的气体交换
| 14 | 剥卵针 | 内径120-190 | 根 | 58 | 1.用于颗粒细胞剥离、卵母细胞、胚胎及活检样本的转移； 2.产品通过GB/T16886要求的生物学相容性试验和体外鼠胚试验，可提供试验报告； 3.由透明度高的医用级聚碳酸酯（PC）材质制造，软质塑料不刮花培养皿； 4..有多种内径规格可选择，至少包含130-180μm区间，
| 15 | 注射针 | 内径5-7，弯针长度500-550 | 支 | 170 | 1.用于精子制动及将单个精子注入卵母细胞； 2.无菌、细菌内毒素含量不超过 0.5 EU/件； 3.采用硼硅酸盐玻璃材料制造而成； 4.配置多种规格，针尖内径5、6、7um，角度30、35°可选择；
| 16 | 持卵针 | 内径20-25，外径80-120，弯针长度550-650 | 支 | 150 | 1.用于卵母细胞或胚胎的固定； 2.无菌、细菌内毒素含量不超过 0.5 EU/件； 3.采用硼硅酸盐玻璃材料制造而成； 4.配置多种内径和角度，针尖外径80-140um，角度30和35°可选择
| 17 | 玻化冻存杆 | BR-DCG-FY/P | 支 | 60 | 1.采用COC树脂(环烃共案物)材料制成。 2.冻存杆体需包含信息记录端、手握杆柄和载体薄片三部分。 3.适用于体外环境下储存精子、胚胎。 4.无毒无菌。
| 18 | 精子筛选器 | BR/WK7545-12 | 个 | 120 | 1.底层基板、上层面板为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料，微孔膜为聚碳酸酯(PC)材料。 2.无毒无菌 3.用于人类体外辅助生殖(IVF)实验室，从精液中选活力较强的健康精子
| 19 | 移液器吸头 | 200ul，带棉塞 | 支 | 1 | 含滤芯/无菌/无DNA&RNA酶/无热原
| 20 | 移液器吸头 | 100ul，带棉塞 | 支 | 1 | 含滤芯/无菌/无DNA&RNA酶/无热原
| 21 | 一次性加湿瓶 | 1个/包 | 个 | 500 | ★该产品为配合台式培养箱(库克 产品注册证号:国注进20162185127)使用的组合部件。采用独立的无菌包装
5-取卵移植人授患者用耗材 | 1 | 子宫内授精导管 | 20支/盒 | 支 | 70 | 1.构成及组成：尼龙材质，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.规格：直径3.5±0.1Fr，长度不少于13cm，▲弯曲, 前开口, 有控制环。 3.用途：在人工授精手术中，用于将处理好的精液注入子宫腔内
| 1.1 | 子宫内授精导管 | 20支/盒 | 支 | 100 | 1.构成及组成：该产品由导管、尺寸塞、连接帽、导管座（接头）、内管组成。 2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.规格：直径5.4±0.1Fr，长度20±0.1cm，▲导管前部弯曲，头端侧开口，有控制环(硅胶)。 4.用途：在人工授精手术中，用于将处理好的精液注入子宫腔内。
| 2 | 双腔取卵针 | 10支/盒 | 支 | 430 | 1.构成及组成：该产品由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、冲洗管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。具有定位的回声标记针体为卷包成型，可使表面加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。 2.原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。 3.★规格：针长不低于350mm，外径17G，连接管长度不少于75cm，冲洗管长度不少于100cm，独立包装。 4.用途：用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行，尤其适用于可用卵泡数目较少、存在内异囊肿的患者穿刺。无菌，一次性使用。★与院内负压吸引器（库克 K-MAR-5200)配套使用进行负压抽吸。
| 2.1 | 单腔取卵针 | 10支/盒 | 支 | 360 | 构成及组成：该产品由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。具有定位的回声标记。试管塞材质为硅胶；软管材质为特氟龙。针体为卷包成型，可使表面更加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。 ★规格：针长不低于350mm，外径16G、17G，连接管长度不少于90cm，独立包装。 用途：用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集。适用于绝大部分患者。无菌，一次性使用。★与院内负压吸引器（库克 K-MAR-5200)配套使用进行负压抽吸。
| 2.2 | 一次性B超穿刺架 | 24支/盒 | 支 | 500 | 1.本产品主要部件为针导引器，附件包括托架、探头套、乳胶指套、耦合剂包、橡胶圈和清洁刷等。针导引器无菌包(内含导引器、探头套乳胶指套和橡胶圈)采用环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用:耦合剂包采用射线灭菌，仅供一次性使用。 2.医生使用得本器械需能够匹配★院内超声（迈瑞 Resona I9S）及其阴道探头（迈瑞 V11-3HBS）使用，进行针导/器械导引手术。
| 2.3 | 一次性使用负压连接管 | 1根/包 | 根 | 115 | 1.构成及组成：该产品由负压泵连接管和过滤器组成。 2.规格：带有Luer lock连接头的低流量连接管，长度不少于240cm。 3.用途：用于取卵手术中连接负压吸引器和试管，便于快速有效传递负压。 4.★与院内负压吸引器（库克 K-MAR-5200)配套使用进行负压抽吸。
| 2.4 | 橡胶B超探头隔离护套(A型) | 1支/包 | 支 | 12 | 1.构成及组成：橡胶B超探头隔离护套由天然乳胶制成。 2.产品经环氧乙烷灭菌，▲无菌无粉尘，按适用部位和探头直径不同分为两种规格。 3.用于经阴道穿刺取卵手术中超声探头的隔离保护及防止感染。
| 3 | 胚胎转移导管 | 10支/盒 | 支 | 294.4 | 1.构成及组成：移植管、导入管、导管护鞘。外管有刻度帮助医生判断进入深度 2.管体可适应任何宫颈形态强化的金属支撑芯。 3.规格：外导管外径7.0±0.1r，外导管长度17.3±0.1cm，移植导管外径不超过2.8FR，长度不超过23cm。 4.用途：在临床上用于辅助生殖医学：体外受精术-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内，▲管体柔软，可减少术中对子宫的刺激。
| 3.1 | 胚胎转移导管 | 10支/盒 | 支 | 340 | 1.构成及组成：移植管、导入管、导管护鞘。管体可适应任何宫颈形态强化的金属支撑芯。 2.规格：外导管外径5.5±0.1Fr，▲外导管弹头外径7.5±0.1Fr，外导管长度17.3±0.1cm，移植导管外径不超过2.8FR，长度不超过24cm。 3.用途：在临床上用于辅助生殖医学：体外受精术-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内。因头端有弹头样膨大结构，更方便医生将移植管置入宫腔。
| 3.2 | 支撑芯 | 20支/盒 | 支 | 234 | 1.刚硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置。 ★2.适用于各种宫颈形态的胚胎移植导管配套使用 3.规格：支撑芯外径不超过2.8Fr，长度不低于28cm。 4.用途：在临床上用于辅助生殖医学，用于辅助胚胎移植导管建立子宫通路，从而将体外受精 (IVF) 胚胎放入子宫腔。
| 4 | 子宫输卵管造影球囊导管 | 2根/包 | 根 | 400 | 1.构成：球囊导管和附件，附件为注射器。球囊导管由导管、导管座(包括连接头与连接帽)、球囊和球囊充盈接头，(包括连接帽与止回阀）组成。 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 ★3.用途：该产品被设计专门用于经阴道插入子宫腔内，注入造影剂，进行子宫和输卵管造影。

## 评分标准
序号 | 评审 | 评分标准 | 说明
项目
1 | 投标产品价格 (40分） | 1.经专家评审的最低有效单价作为评标基准价； | 以报价单和现场谈判为准（评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。）
2.投标报价得分=(评标基准价／成交价)×40；
3.包件内产品投标人每一项未报或报价不全的：按每一项扣10分，扣完为止。
2 | 技术参数 （30分） | 产品要求的规格、材料等必须全部满足科室参数要求。有负偏离的一条扣5分，扣完为止。 | 以现场回答评标专家核实情况为准。
3 | 投标产品样品 （15分） | 提供投标产品样品及产品说明书，根据样品的外观、材质、性能、是否符合临床需求、产品市场信誉度等综合评定，优11-15分；良得6-10分；；差得1-5分；未提供本项不得分。 | 要求提供投标产品样品以及产品详细资料说明；未提供样品或相关产品详细资料说明不得分。
4 | 供货配送时间 （15分） | 根据对投标人承诺的配送时间进行综合分析比较评分： | 以现场回答承诺供货配送情况为准。
投标企业所有产品一般配送时间承诺24小时以内的得15分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺48小时以内的得10分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺72小时以内的得5分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺72小时以上的不得分。