## Sheet1
成都市第三人民医院医用耗材询价报价单
产品序号 | 询价 产品名称 | 询价产品 规格型号 | 询价产品需求明细 | 报价产品名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 医疗器械注册证号/备案证号 | 是否挂网 | 挂网平台产品ID/流水号
1 | 肛门管 | 12#/22# | 1、橡胶材质,管体软硬适度；一次性使用。 2、顶端孔为圆孔；距顶端10-20mm有1处侧孔，内壁通畅。 3、有可选择型号：直径4.0-4.5mm,内径1.5-3.5mm；直径7.3-7.9mm,内径3.7-5.9mm； ★4、用于患者保留或不保留灌肠使用
2 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 48人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤10 IU/mL 3.线性范围：20--2.0E+09 IU/mL 4.覆盖基因型：A.B.C.D.E.F.G.H基因型 5.批间精密度：CV≤5%，批内精密度：CV≤5% 6.抗干扰能力：常见干扰物质血红蛋白.白蛋白.甘油三酯.胆红素.等对实验无干扰 7.交叉反应：与HIV.HCV.HAV.EBV.HSV等无交叉反应 8.防污染体系：UNG酶+dUTP 9.内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标 10.适用于ABI 7500.ABI Q5.SLAN96P等扩增仪
| 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤10 IU/mL 3.线性范围：≤20--1.0E+09IU/mL 4.覆盖基因型：1.2.3.4.5.6基因亚型 5.批间精密度：CV ≤5%，批内精密度：CV ≤5% 6.抗干扰能力：常见干扰物质血红蛋白.白蛋白.甘油三酯.胆红素.普通干扰物等对实验无干扰 7.特异性：与HIV.HBV.HAV.EBV等无交叉反应 8.内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标，有UDG酶防污染系统 9.适用于ABI 7500.ABI Q5.SLAN96P等扩增仪
| 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.核酸提取时间：单个样本≤5min。 2.检测灵敏度/检测下限：≤100 IU/mL 3.覆盖基因型：至少包含B.C.D基因型 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.试剂有防污染体系 7.有全程参与并监测核酸提取和扩增的内标
| 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒 | 12人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤1000 IU/mL 3.覆盖基因型：1b，1，2，3，6基因型及亚型 4.有全程参与并监测核酸提取和扩增的内标
| 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.检测样本类型：咽拭子 2.核酸提取方法及时间：磁珠法，≤16min 3.检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.特异性：与常见病原体（巨细胞病毒.肺炎衣原体.百日咳杆菌.肺炎链球菌等）无交叉反应 7.抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松.利巴韦林.奥司他韦.阿奇霉素.血红素.尿素等）无明显干扰 8.有内源性内标，可监控采样.核酸提取和扩增全过程 9.预期用途：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒.乙型流感病毒.呼吸道合胞病毒.腺病毒.人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。
| 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.样本类型：咽拭子 2.检测灵敏度/检测下限： ≤200 copies/mL 3.核酸提取方法及时间：磁珠法，≤16min 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.特异性：与常见病原体（冠状病毒.副流感病毒.鼻病毒.腺病毒.肠病毒等）无交叉反应 7.抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松.利巴韦林.奥司他韦.阿奇霉素.布地奈德.左氧沙星.血红素等）无明显干扰 8.有内源性内标，可监控采样.核酸提取和扩增全过程
3 | 带止血阀导管鞘 | 6、7、8、10F | 1.带止血阀 ★2.鞘内径(F):6/7/8/9/10 3.可使用0.035in、0.038in 导丝 4. 鞘长度(cm):11。
4 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 成人型:100个/箱 | 1.★培养瓶生产地为中国（以药监局批准的注册证为准） 2.★培养瓶适用于BacT/ALERT 3D血培养仪，用于培养和定性检测来自血液和其它正常无菌体液的厌氧和兼性厌氧微生物（以药监局批准的说明书为准） 3.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变 4.培养瓶中包含40ml复合培养基和抗生素吸附聚合物，培养瓶包含混合有CO2和N2的负压环境 5.★培养瓶中聚合物吸附珠可中和的抗生素至少应包括：林可酰胺类、喹诺酮类、头孢西丁、青霉素类、氨基糖苷类、碳青霉烯类、糖肽类、脂肽类、甘氨酰环素类、硫胺类、三代头孢等 6.★培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、产气肠杆菌、肺炎链球菌、脆弱拟杆菌、产气荚膜梭菌等常见致病菌，最低检出限低于10 CFU/瓶（以药监局批准的说明书为准） 7.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统 8.培养瓶的运输和储存不需要真空包装
| 需氧微生物培养瓶 | REF259789成人型 | 1.★培养瓶生产地为中国（以药监局批准的注册证为准） 2.★培养瓶适用于BacT/ALERT 3D血培养仪，用于培养和定性检测来自血液和其它正常无菌体液的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）（以药监局批准的说明书为准） 3.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变 4.培养瓶中包含30ml复合培养基和抗生素吸附聚合物，培养瓶包含混合有CO2、O2和N2的负压环境5.★培养瓶中聚合物吸附珠可中和的抗生素至少应包括：氨基糖苷类，多烯类，青霉素类，大环内酯类，氟喹诺酮类，三唑类，恶唑烷酮类，棘白菌素类，糖肽类，林可酰胺类，脂肽类，硫胺类，三代头孢等（以药监局批准的说明书为准） 6.★培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、产气肠杆菌等常见致病菌，最低检出限低于10 CFU/瓶（以药监局批准的说明书为准） 7.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统 8.培养瓶提供刻度指导最佳采血量
| 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 儿童型：100瓶/箱 | 1.★培养瓶生产地为中国（以药监局批准的注册证为准） 2.★培养瓶适用于BacT/ALERT 3D血培养仪，用于培养和定性检测来自儿童血液的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）（以药监局批准的说明书为准） 3.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变 4.培养瓶中包含30ml复合培养基和抗生素吸附聚合物，培养瓶包含混合有CO2、O2和N2的负压环境5.★培养瓶中聚合物吸附珠可中和的抗生素至少应包括：氨基糖苷类，多烯类，青霉素类，大环内酯类，氟喹诺酮类，三唑类，恶唑烷酮类，棘白菌素类，糖肽类，林可酰胺类，脂肽类，硫胺类，三代头孢等（以药监局批准的说明书为准） 6.★培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、产气肠杆菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等常见致病菌，最低检出限低于10 CFU/瓶（以药监局批准的说明书为准） 7.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统 8.培养瓶提供刻度指导最佳采血量
5 | 硅凝胶填充乳房植入体 | ML系列 | ☆1.该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成。该产品经灭菌处理，一次性使用。 △2.用途：用于小乳症、乳房缺陷的整形修复； ☆3.规格：体积满足100cc-400cc。 ☆4.外形要求：光面圆形、毛面圆形、毛面水滴形。
SMP系列
GMP系列
| 硅橡胶面部整形填充材料 | LA/LB/LD/C系列 | ☆1.该产品由聚甲基乙烯基硅橡胶材料制成，该产品经灭菌处理，一次性使用。 △2.用途：用于面部外科矫形及修复； ☆3.规格：鼻部及下颌各部位至少提供三种以上的规格型号供临床选择。
C10/T10系列
6 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | PEG-24-PULL-I-S /PEG-24-PUSH-I-S | 1、用途：本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃解压。 2、范围：整套手术工具包（包含管+辅助器械） 3、使用：首次置管手术中使用，一次性使用（完整操作） 4、☆由造口管、固定环、夹子、冲洗器、2个冲洗管、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块(10x10cm)和洞巾(80x60cm)、止血钳、手术剪牵引器组成。 5、☆管体外径±0.2mm，规格20Fr，毫米规格6.7mm;管体外径±0.2mm，规格24Fr，毫米规格8.0mm 6.△需另外单独配备用于已建立造口管道现有装置的替换管，可单独更换。