## Sheet1
成都市第三人民医院医用耗材询价报价单
产品序号 | 询价 产品名称 | 询价产品 规格型号 | 询价产品需求明细 | 报价产品名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 医疗器械注册证号/备案证号 | 是否挂网 | 挂网平台产品ID/流水号
1 | 人工踝关节假体 | 胫骨部件 | ★1.用于人工踝关节置换手术。 2.钛合金材质，梯形设计，可减少截骨、龙骨和梯形压配，提供初始稳定性和远期稳定性。背面具备钛浆喷涂，提供骨长入条件。 3.需以下四个规格型号：25mm（±1）*35mm（±1）*8mm（±3）,27mm（±1）*38mm（±1）*8mm（±3）,30mm（±1）*41mm（±3）*9mm（±3）,33mm（±1）*44mm（±3）*9mm（±3）。
|  | 跟距骨假体 | ★1.用于人工踝关节置换手术和单纯距骨置换。 2.钛合金材质，上表面高抛光处理，下表面钛浆涂层 ，两个钛涂层前挂钉提供初始稳定性，适配国人解剖数据特征，距骨主柱可协同提供初始稳定性。 3.距骨假体至少包含以下尺寸，29mm（±1）*32mm（±1）*10mm（±0.3）,31mm（±1）*34mm（±1）*10mm±0.3）,35mm（±1）*36mm（±1）*10mm（±0.3）,38mm（±1）*40mm（±1）*11mm（±0.1）。 4.距骨置换至少包含以下规格型号：25x25x23, 26x26x23,27x27x23, 28x28x23, 29x29x23, 30x30x23， 28×28×23.3, 27×27×23.3, 26×26×23.3, 25×25×23.3, 30×30×23.3, 29×29×23.3。 5.跟骨柄至少包含4种尺寸：6mm、8mm、10mm、14mm。
|  | 衬垫 | ★1.用于人工踝关节置换手术 2.聚乙烯材质，至少包含以下30个不同大小的规格型号：29mm*25mm*10mm、29mm*25mm*12mm、29mm*25mm*14mm、29mm*25mm*16mm、33mm*27mm*10mm、33mm*27mm*12mm、33mm*27mm*14mm、33mm*27mm*16mm、32mm*27mm*10mm、32mm*27mm*12mm、32mm*27mm*14mm、32mm*27mm*16mm、35mm*30mm*10mm、35mm*30mm*12mm、35mm*30mm*14mm、35mm*30mm*16mm、36mm*30mm*10mm、36mm*30mm*12mm、35mm*30mm*13mm、36mm*30mm*14mm、35mm*30mm*15mm、36mm*30mm*16mm、38mm*33mm*11mm、39mm*33mm*13mm、38mm*33mm*14mm、39mm*33mm*15mm、38mm*33mm*16mm、38mm*33mm*17mm、38mm*33mm*13mm、38mm*33mm*15mm。每个尺寸分别可以接受偏差值长（±1mm）+宽（±1mm）+高（±1mm）。丰富的尺寸，横截面厚度增加了使用寿命，最大的接触面设计，减少接触应力。
2 | 空心接骨螺钉（非锁定） | 全螺纹无头加压螺钉φ3.0-7.5mm*15-20mmm | 1.Ti6A14V钛合金材料材质，符合ISO5832-3规定。 2.钛合金产品表面经着色阳极氧化处理和微弧氧化处理。 2.跗骨窦螺钉，尺寸需包含直径7-10mm,长度要求20mm和25mm，直径每1MM递增。 ★3.适用于柔韧性扁平足的治疗。
3 | 创伤负压引流套装 | SAC-A8-D1 | 1.用于人体外科清创术后各种急性，慢性及体表创面的负压引流治疗。 2.由医用海绵敷料，医用手术膜及管路组成。 ▲3.海绵敷料厚度≧3cm，管路吸盘腔管数量不低于5个。 4.海绵材质为聚氨酯，最大规格应不低于26*16cm。
SAC-A7-D1
| 创伤负压引流套装 | SAC-NPC-II
4 | 医用胶带 | 通用型 （8-11)cm*(2-4)cm | ★1.可与肝脏储备功能测定设备，ICG清除率检查仪-新生电子株式会社型号A配套使用. 2.用于肝脏储备功能测定时，贴于病人指尖采集数据而用，为一次性使用产品。 3.尺寸为长度（8-9）厘米*宽度（2-4）厘米，50枚/盒。
5 | 植入式脊髓神经刺激电极套件 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件：由电极、 连接保护套、固定锚、通道器、空白电极、隧道工具、转矩扳手组成。 ★2、产品规格尺寸 ：电极数量不低于16个、电极形状：板型或片状、长度（包括桨片）：≥35cm、电极排列不低于2排。 3、材质：导线为低阻抗材质，导线外皮绝缘、电极为铂铱合金材质、导丝为不锈钢材质。 4、功能要求：可搭配不可充电刺激器、可充电刺激器使用。 5、产品适用范围：电极与刺激器和延伸导线配合使用，适用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性痛。 6、产品灭菌方式：经环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。
| 植入式可充电脊髓神经刺激器 | 符合需求明细的各规格型号 | ★1、产品规格尺寸 ：刺激频率：最小频率≥2Hz，最大频率≤10000Hz、高度：≤55毫米、宽度：≤52毫米、外壳厚度≤10毫米、刺激器重量≤38g、电源：可充电电池。 2、材质：外壳为钛材质、固定螺丝为钛合金材质、电池为可充电锂离子电池。 3、具有多种刺激模式 ▲4、产品适用范围：可与电极配合使用，用于躯干、四肢慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 5、产品灭菌方式：环氧乙烷进行灭菌，一次性使用。
| 程控充电套件1 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品组成：由患者程控仪和电池组成。 2、产品适用范围：可调节植入式脊髓神经刺激器和体外神经刺激器的参数设置。
| 程控充电套件2 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品组成：体外充电器、充电电池和电源适配器组成。 2、产品适用范围：可对可充电神经刺激器进行充电。
| 脊髓神经刺激测试电极 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件：由电极导线、导丝、针和钢丝组成。 ★2、产品规格尺寸 ：电极触点数量≥8个、电极形状：圆柱形、直径（电极导线主体）≤ 1.3mm、触电长度电极间距≤ 6.0mm，触点长度不低于3mm,电极导线长度：≤75CM 3、材质：导线为低阻抗材质，电极为铂铱合金材质、导丝为不锈钢材质。 ★4、功能要求：可配套相应刺激器使用。 5、产品适用范围：、与体外刺激器配合使用，适用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛。 6、产品灭菌方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 植入式脊髓神经刺激延申导线套件-1*8低阻抗延伸导线套包 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件组成：产品由延伸导线、连接器护套、神经刺激器接口插头、额外固定螺钉、隧道工具、转矩扳手组成。 ★2、产品规格尺寸 ：长度：≥35厘米、连接点大于等于8 3、材质：传导线为低阻抗材质、外皮绝缘胶材质、连接器护套为硅橡胶材质。 4、产品适用范围：延伸导线可连接刺激器与电极，用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛。 5、产品灭菌方式：经环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。
6 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | VICMO 12.1 VICMO 12.6 VICMO 13.2 VICMO 13.7 | 1.产品用途:用于 21-45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D至-18.00范围内的近视。 2.功能:在不损伤患者角膜，不取患者天然晶体，保留患者生理结构和调节功能的情况下，通过植入有晶体眼人工晶体来矫正患者的近视。 3.材质要求:亲水性羟甲基丙烯酸酯。 4.设计要求:单焦、球面，单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，中心区有中心孔。 5.规格尺寸:可提供不同尺寸来满足不同患者的眼尺寸，至少满足总直径 12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm.
7 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | VICMO 12.1 VICMO 12.6 VICMO 13.2 VICMO 13.7 | 1.产品用途:用于 21-45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D 至-18.00范围内的近视及低于或等于+6.00D 的散光。 2.功能:在不损伤患者角膜，不取患者天然晶体，保留患者生理结构和调节功能的情况下，通过植入有晶体眼人工晶体来矫正患者的近视及散光。 3.材质要求:亲水性羟甲基丙烯酸酯。 4.设计要求:单焦、球面，单件式后房人工晶状体，可折叠，形为扁平襻，中心区有中心孔。 5.规格尺寸:可提供不同尺寸来满足不同患者的眼尺寸，至少满足总直径 12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm.
8 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 | 小儿整体带芯动脉（ZX型） 14Fr/16Fr/18Fr | ★1.适用范围 ：临床进行心脏大血管外科体外循环手术时,用于插入婴幼儿、儿童等患儿主动脉或成人左颈总动脉等小动脉，连接体外循环管路，建立体外血液循环通路。 2.材质：管材采用医用级聚氯乙烯软管，导芯材质聚丙烯，聚氯乙烯软管使用不锈钢丝加强抗折。 3.性能：管壁需带刻度，用于了解置管深度；插管带芯，用于穿刺置管，芯带孔可通过导丝引导置入；插管有侧孔可以排气；。 4.规格型号：14Fr、16Fr、18Fr 5.产品为一次性使用，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
|  | 整体股动脉插管（ZX型） 14Fr/16Fr/18Fr | ★1.适用范围 ：临床进行心脏大血管外科体外循环手术时,用于插入患者股动脉、腋动脉，连接体外循环管路，建立体外血液循环通路。 2.材质：管材采用医用级软聚氯乙烯，导芯材质聚丙烯。 3.管壁需带刻度，用于了解置管深度；产品管壁光洁透明，管腔内血液流动可清晰观察，可任意弯曲，任何角度都可保持血流畅通；插管带芯，用于穿刺置管，芯带孔可通过导丝引导置入；插管后部带有活塞，便于排气不喷血。 4.规格型号：14Fr、16Fr、18Fr 5.产品为一次性使用，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
9 | 人类9基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 12人份/盒 | 1.关于购买人类9基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)。该项目用于 体外定性检测非小细胞肺癌患者的石蜡包埋组织(FFPE)样本中EGFR、KRAS、 MET、ERBB2、BRAF和PIK3CA基因的突变及ALK、ROS1和RET基因融合。指导靶向药物应用，更好的满足临床肿瘤诊疗需求。2.试剂需与目前病理科系统相兼容（生活服务系统0ncomaster、测序仪贝瑞和康CN500）.
备注： | 1.报价以“产品序号”为单位响应，可参与一个项目或者多项，报价单只保留参与报价的项目，不参与询价的项目整行删除。
2.报价产品名称请按照注册证名称/备案证名称/合格证名称如实填写。
3.询价报价信息以及相关资料均需真实有效，如有虚假，一经发现，公司将被纳入医院黑名单，三年内不得参与医院所有询价、招标、遴选等。
供应商名称：
授权人：
被授权人：
联系电话：