## Sheet1
成都市第三人民医院医用耗材询价报价单
产品序号 | 询价 产品名称 | 询价产品 规格型号 | 询价产品需求明细 | 报价产品名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价（元） | 医疗器械注册证号/备案证号 | 是否挂网 | 挂网平台产品ID/流水号
1 | 人工踝关节假体 | 胫骨部件 | ★1.用于人工踝关节置换手术。 2.钛合金材质，梯形设计，可减少截骨、龙骨和梯形压配，提供初始稳定性和远期稳定性。背面具备钛浆喷涂，提供骨长入条件。 3.需以下四个规格型号：25mm（±1）*35mm（±1）*8mm（±3）,27mm（±1）*38mm（±1）*8mm（±3）,30mm（±1）*41mm（±3）*9mm（±3）,33mm（±1）*44mm（±3）*9mm（±3）。
|  | 跟距骨假体 | ★1.用于人工踝关节置换手术和单纯距骨置换。 2.钛合金材质，上表面高抛光处理，下表面钛浆涂层 ，两个钛涂层前挂钉提供初始稳定性，适配国人解剖数据特征，距骨主柱可协同提供初始稳定性。 3.距骨假体至少包含以下尺寸，29mm（±1）*32mm（±1）*10mm（±0.3）,31mm（±1）*34mm（±1）*10mm±0.3）,35mm（±1）*36mm（±1）*10mm（±0.3）,38mm（±1）*40mm（±1）*11mm（±0.1）。 4.距骨置换至少包含以下规格型号：25x25x23, 26x26x23,27x27x23, 28x28x23, 29x29x23, 30x30x23， 28×28×23.3, 27×27×23.3, 26×26×23.3, 25×25×23.3, 30×30×23.3, 29×29×23.3。 5.跟骨柄至少包含4种尺寸：6mm、8mm、10mm、14mm。
|  | 衬垫 | ★1.用于人工踝关节置换手术 2.聚乙烯材质，至少包含以下30个不同大小的规格型号：29mm*25mm*10mm、29mm*25mm*12mm、29mm*25mm*14mm、29mm*25mm*16mm、33mm*27mm*10mm、33mm*27mm*12mm、33mm*27mm*14mm、33mm*27mm*16mm、32mm*27mm*10mm、32mm*27mm*12mm、32mm*27mm*14mm、32mm*27mm*16mm、35mm*30mm*10mm、35mm*30mm*12mm、35mm*30mm*14mm、35mm*30mm*16mm、36mm*30mm*10mm、36mm*30mm*12mm、35mm*30mm*13mm、36mm*30mm*14mm、35mm*30mm*15mm、36mm*30mm*16mm、38mm*33mm*11mm、39mm*33mm*13mm、38mm*33mm*14mm、39mm*33mm*15mm、38mm*33mm*16mm、38mm*33mm*17mm、38mm*33mm*13mm、38mm*33mm*15mm。每个尺寸分别可以接受偏差值长（±1mm）+宽（±1mm）+高（±1mm）。丰富的尺寸，横截面厚度增加了使用寿命，最大的接触面设计，减少接触应力。
2 | 空心接骨螺钉（非锁定） | 全螺纹无头加压螺钉φ3.0-7.5mm*15-20mmm | 1.Ti6A14V钛合金材料材质，符合ISO5832-3规定。 2.钛合金产品表面经着色阳极氧化处理和微弧氧化处理。 2.跗骨窦螺钉，尺寸需包含直径7-10mm,长度要求20mm和25mm，直径每1MM递增。 ★3.适用于柔韧性扁平足的治疗。
3 | 创伤负压引流套装 | SAC-A8-D1 | 1.用于人体外科清创术后各种急性，慢性及体表创面的负压引流治疗。 2.由医用海绵敷料，医用手术膜及管路组成。 ▲3.海绵敷料厚度≧3cm，管路吸盘腔管数量不低于5个。 4.海绵材质为聚氨酯，最大规格应不低于26*16cm。
SAC-A7-D1
| 创伤负压引流套装 | SAC-NPC-II
4 | 医用胶带 | 通用型 （8-11)cm*(2-4)cm | ★1.可与肝脏储备功能测定设备，ICG清除率检查仪-新生电子株式会社型号A配套使用. 2.用于肝脏储备功能测定时，贴于病人指尖采集数据而用，为一次性使用产品。 3.尺寸为长度（8-9）厘米*宽度（2-4）厘米，50枚/盒。
5 | 植入式脊髓神经刺激电极套件 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件：由电极、 连接保护套、固定锚、通道器、空白电极、隧道工具、转矩扳手组成。 ★2、产品规格尺寸 ：电极数量不低于16个、电极形状：板型或片状、长度（包括桨片）：≥35cm、电极排列不低于2排。 3、材质：导线为低阻抗材质，导线外皮绝缘、电极为铂铱合金材质、导丝为不锈钢材质。 4、功能要求：可搭配不可充电刺激器、可充电刺激器使用。 5、产品适用范围：电极与刺激器和延伸导线配合使用，适用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性痛。 6、产品灭菌方式：经环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。
| 植入式可充电脊髓神经刺激器 | 符合需求明细的各规格型号 | ★1、产品规格尺寸 ：刺激频率：最小频率≥2Hz，最大频率≤10000Hz、高度：≤55毫米、宽度：≤52毫米、外壳厚度≤10毫米、刺激器重量≤38g、电源：可充电电池。 2、材质：外壳为钛材质、固定螺丝为钛合金材质、电池为可充电锂离子电池。 3、具有多种刺激模式 ▲4、产品适用范围：可与电极配合使用，用于躯干、四肢慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 5、产品灭菌方式：环氧乙烷进行灭菌，一次性使用。
| 程控充电套件1 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品组成：由患者程控仪和电池组成。 2、产品适用范围：可调节植入式脊髓神经刺激器和体外神经刺激器的参数设置。
| 程控充电套件2 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品组成：体外充电器、充电电池和电源适配器组成。 2、产品适用范围：可对可充电神经刺激器进行充电。
| 脊髓神经刺激测试电极 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件：由电极导线、导丝、针和钢丝组成。 ★2、产品规格尺寸 ：电极触点数量≥8个、电极形状：圆柱形、直径（电极导线主体）≤ 1.3mm、触电长度电极间距≤ 6.0mm，触点长度不低于3mm,电极导线长度：≤75CM 3、材质：导线为低阻抗材质，电极为铂铱合金材质、导丝为不锈钢材质。 ★4、功能要求：可配套相应刺激器使用。 5、产品适用范围：、与体外刺激器配合使用，适用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛。 6、产品灭菌方式：经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 植入式脊髓神经刺激延申导线套件-1*8低阻抗延伸导线套包 | 符合需求明细的各规格型号 | 1、产品套件组成：产品由延伸导线、连接器护套、神经刺激器接口插头、额外固定螺钉、隧道工具、转矩扳手组成。 ★2、产品规格尺寸 ：长度：≥35厘米、连接点大于等于8 3、材质：传导线为低阻抗材质、外皮绝缘胶材质、连接器护套为硅橡胶材质。 4、产品适用范围：延伸导线可连接刺激器与电极，用于辅助治疗躯干和/或四肢的慢性顽固性疼痛。 5、产品灭菌方式：经环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。
6 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | VICMO 12.1 VICMO 12.6 VICMO 13.2 VICMO 13.7 | 1.产品用途:用于 21-45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D至-18.00范围内的近视。 2.功能:在不损伤患者角膜，不取患者天然晶体，保留患者生理结构和调节功能的情况下，通过植入有晶体眼人工晶体来矫正患者的近视。 3.材质要求:亲水性羟甲基丙烯酸酯。 4.设计要求:单焦、球面，单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，中心区有中心孔。 5.规格尺寸:可提供不同尺寸来满足不同患者的眼尺寸，至少满足总直径 12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm.
7 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | VICMO 12.1 VICMO 12.6 VICMO 13.2 VICMO 13.7 | 1.产品用途:用于 21-45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D 至-18.00范围内的近视及低于或等于+6.00D 的散光。 2.功能:在不损伤患者角膜，不取患者天然晶体，保留患者生理结构和调节功能的情况下，通过植入有晶体眼人工晶体来矫正患者的近视及散光。 3.材质要求:亲水性羟甲基丙烯酸酯。 4.设计要求:单焦、球面，单件式后房人工晶状体，可折叠，形为扁平襻，中心区有中心孔。 5.规格尺寸:可提供不同尺寸来满足不同患者的眼尺寸，至少满足总直径 12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm.
8 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 | 小儿整体带芯动脉（ZX型） 14Fr/16Fr/18Fr | ★1.适用范围 ：临床进行心脏大血管外科体外循环手术时,用于插入婴幼儿、儿童等患儿主动脉或成人左颈总动脉等小动脉，连接体外循环管路，建立体外血液循环通路。 2.材质：管材采用医用级聚氯乙烯软管，导芯材质聚丙烯，聚氯乙烯软管使用不锈钢丝加强抗折。 3.性能：管壁需带刻度，用于了解置管深度；插管带芯，用于穿刺置管，芯带孔可通过导丝引导置入；插管有侧孔可以排气；。 4.规格型号：14Fr、16Fr、18Fr 5.产品为一次性使用，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
|  | 整体股动脉插管（ZX型） 14Fr/16Fr/18Fr | ★1.适用范围 ：临床进行心脏大血管外科体外循环手术时,用于插入患者股动脉、腋动脉，连接体外循环管路，建立体外血液循环通路。 2.材质：管材采用医用级软聚氯乙烯，导芯材质聚丙烯。 3.管壁需带刻度，用于了解置管深度；产品管壁光洁透明，管腔内血液流动可清晰观察，可任意弯曲，任何角度都可保持血流畅通；插管带芯，用于穿刺置管，芯带孔可通过导丝引导置入；插管后部带有活塞，便于排气不喷血。 4.规格型号：14Fr、16Fr、18Fr 5.产品为一次性使用，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。
9 | 人类9基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 12人份/盒 | 1.关于购买人类9基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)。该项目用于 体外定性检测非小细胞肺癌患者的石蜡包埋组织(FFPE)样本中EGFR、KRAS、 MET、ERBB2、BRAF和PIK3CA基因的突变及ALK、ROS1和RET基因融合。指导靶向药物应用，更好的满足临床肿瘤诊疗需求。2.试剂需与目前病理科系统相兼容（生活服务系统0ncomaster、测序仪贝瑞和康CN500）.
10 | 肛门管 | 12#/22# | 1、橡胶材质,管体软硬适度；一次性使用。 2、顶端孔为圆孔；距顶端10-20mm有1处侧孔，内壁通畅。 3、有可选择型号：直径4.0-4.5mm,内径1.5-3.5mm；直径7.3-7.9mm,内径3.7-5.9mm； ★4、用于患者保留或不保留灌肠使用
11 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 48人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤10 IU/mL 3.线性范围：20--2.0E+09 IU/mL 4.覆盖基因型：A.B.C.D.E.F.G.H基因型 5.批间精密度：CV≤5%，批内精密度：CV≤5% 6.抗干扰能力：常见干扰物质血红蛋白.白蛋白.甘油三酯.胆红素.等对实验无干扰 7.交叉反应：与HIV.HCV.HAV.EBV.HSV等无交叉反应 8.防污染体系：UNG酶+dUTP 9.内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标 10.适用于ABI 7500.ABI Q5.SLAN96P等扩增仪
| 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤10 IU/mL 3.线性范围：≤20--1.0E+09IU/mL 4.覆盖基因型：1.2.3.4.5.6基因亚型 5.批间精密度：CV ≤5%，批内精密度：CV ≤5% 6.抗干扰能力：常见干扰物质血红蛋白.白蛋白.甘油三酯.胆红素.普通干扰物等对实验无干扰 7.特异性：与HIV.HBV.HAV.EBV等无交叉反应 8.内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标，有UDG酶防污染系统 9.适用于ABI 7500.ABI Q5.SLAN96P等扩增仪
| 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.核酸提取时间：单个样本≤5min。 2.检测灵敏度/检测下限：≤100 IU/mL 3.覆盖基因型：至少包含B.C.D基因型 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.试剂有防污染体系 7.有全程参与并监测核酸提取和扩增的内标
| 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒 | 12人份/盒 | 1.核酸提取方法：磁珠法 2.检测灵敏度：≤1000 IU/mL 3.覆盖基因型：1b，1，2，3，6基因型及亚型 4.有全程参与并监测核酸提取和扩增的内标
| 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.检测样本类型：咽拭子 2.核酸提取方法及时间：磁珠法，≤16min 3.检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.特异性：与常见病原体（巨细胞病毒.肺炎衣原体.百日咳杆菌.肺炎链球菌等）无交叉反应 7.抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松.利巴韦林.奥司他韦.阿奇霉素.血红素.尿素等）无明显干扰 8.有内源性内标，可监控采样.核酸提取和扩增全过程 9.预期用途：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒.乙型流感病毒.呼吸道合胞病毒.腺病毒.人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。
| 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.样本类型：咽拭子 2.检测灵敏度/检测下限： ≤200 copies/mL 3.核酸提取方法及时间：磁珠法，≤16min 4.批间精密度：CV ≤5% 5.批内精密度：CV ≤5% 6.特异性：与常见病原体（冠状病毒.副流感病毒.鼻病毒.腺病毒.肠病毒等）无交叉反应 7.抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松.利巴韦林.奥司他韦.阿奇霉素.布地奈德.左氧沙星.血红素等）无明显干扰 8.有内源性内标，可监控采样.核酸提取和扩增全过程
12 | 带止血阀导管鞘 | 6、7、8、10F | 1.带止血阀 ★2.鞘内径(F):6/7/8/9/10 3.可使用0.035in、0.038in 导丝 4. 鞘长度(cm):11。
13 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 成人型:100个/箱 | 1.★培养瓶生产地为中国（以药监局批准的注册证为准） 2.★培养瓶适用于BacT/ALERT 3D血培养仪，用于培养和定性检测来自血液和其它正常无菌体液的厌氧和兼性厌氧微生物（以药监局批准的说明书为准） 3.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变 4.培养瓶中包含40ml复合培养基和抗生素吸附聚合物，培养瓶包含混合有CO2和N2的负压环境 5.★培养瓶中聚合物吸附珠可中和的抗生素至少应包括：林可酰胺类、喹诺酮类、头孢西丁、青霉素类、氨基糖苷类、碳青霉烯类、糖肽类、脂肽类、甘氨酰环素类、硫胺类、三代头孢等 6.★培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、产气肠杆菌、肺炎链球菌、脆弱拟杆菌、产气荚膜梭菌等常见致病菌，最低检出限低于10 CFU/瓶（以药监局批准的说明书为准） 7.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统 8.培养瓶的运输和储存不需要真空包装
| 需氧微生物培养瓶 | REF259789成人型 | 1.★培养瓶生产地为中国（以药监局批准的注册证为准） 2.★培养瓶适用于BacT/ALERT 3D血培养仪，用于培养和定性检测来自血液和其它正常无菌体液的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）（以药监局批准的说明书为准） 3.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变 4.培养瓶中包含30ml复合培养基和抗生素吸附聚合物，培养瓶包含混合有CO2、O2和N2的负压环境5.★培养瓶中聚合物吸附珠可中和的抗生素至少应包括：氨基糖苷类，多烯类，青霉素类，大环内酯类，氟喹诺酮类，三唑类，恶唑烷酮类，棘白菌素类，糖肽类，林可酰胺类，脂肽类，硫胺类，三代头孢等（以药监局批准的说明书为准） 6.★培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、产气肠杆菌等常见致病菌，最低检出限低于10 CFU/瓶（以药监局批准的说明书为准） 7.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统 8.培养瓶提供刻度指导最佳采血量
| 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 儿童型：100瓶/箱 | 1.★培养瓶生产地为中国（以药监局批准的注册证为准） 2.★培养瓶适用于BacT/ALERT 3D血培养仪，用于培养和定性检测来自儿童血液的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）（以药监局批准的说明书为准） 3.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变 4.培养瓶中包含30ml复合培养基和抗生素吸附聚合物，培养瓶包含混合有CO2、O2和N2的负压环境5.★培养瓶中聚合物吸附珠可中和的抗生素至少应包括：氨基糖苷类，多烯类，青霉素类，大环内酯类，氟喹诺酮类，三唑类，恶唑烷酮类，棘白菌素类，糖肽类，林可酰胺类，脂肽类，硫胺类，三代头孢等（以药监局批准的说明书为准） 6.★培养瓶针对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、产气肠杆菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等常见致病菌，最低检出限低于10 CFU/瓶（以药监局批准的说明书为准） 7.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统 8.培养瓶提供刻度指导最佳采血量
14 | 硅凝胶填充乳房植入体 | ML系列 | ☆1.该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成。该产品经灭菌处理，一次性使用。 △2.用途：用于小乳症、乳房缺陷的整形修复； ☆3.规格：体积满足100cc-400cc。 ☆4.外形要求：光面圆形、毛面圆形、毛面水滴形。
SMP系列
GMP系列
| 硅橡胶面部整形填充材料 | LA/LB/LD/C系列 | ☆1.该产品由聚甲基乙烯基硅橡胶材料制成，该产品经灭菌处理，一次性使用。 △2.用途：用于面部外科矫形及修复； ☆3.规格：鼻部及下颌各部位至少提供三种以上的规格型号供临床选择。
C10/T10系列
15 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | PEG-24-PULL-I-S /PEG-24-PUSH-I-S | 1、用途：本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃解压。 2、范围：整套手术工具包（包含管+辅助器械） 3、使用：首次置管手术中使用，一次性使用（完整操作） 4、☆由造口管、固定环、夹子、冲洗器、2个冲洗管、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块(10x10cm)和洞巾(80x60cm)、止血钳、手术剪牵引器组成。 5、☆管体外径±0.2mm，规格20Fr，毫米规格6.7mm;管体外径±0.2mm，规格24Fr，毫米规格8.0mm 6.△需另外单独配备用于已建立造口管道现有装置的替换管，可单独更换。
备注： | 1.报价以“产品序号”为单位响应，可参与一个项目或者多项，报价单只保留参与报价的项目，不参与询价的项目整行删除。
2.报价产品名称请按照注册证名称/备案证名称/合格证名称如实填写。
3.询价报价信息以及相关资料均需真实有效，如有虚假，一经发现，公司将被纳入医院黑名单，三年内不得参与医院所有询价、招标、遴选等。
供应商名称：
授权人：
被授权人：
联系电话：