## Sheet1
2026年成都市级医院采购联盟医疗设备集中市场调研第三批（第一次）产品响应明细表（CDSYDY-2026-03-01)
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 需求背景（主要用途、应用场景） | 基本功能要求 （请尽可能详细、具体) | 基本配置（请尽可能详细、具体) | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 是否涉及接口费用 | 生产厂家 | 参与调研供应商名称 （要求省级或以上总代/厂家） | 联系人 | 联系方式 | 响应质保年限 | 过保后维保比率 | 满足需求预算范围内 高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 基本功能要求 及配置（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 备注
1 | 市级医院 | CT（一） | 1 | 3500 | 3500 | 该设备用于成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、“一站式”卒中全脑CTP、冠脉心脏大血管、 能量成像等干保VIP、临床科研。 | 【定位：旗舰科研型】 一、探测器与机架（高配核心）：光子计数探测器CT（PCCT，探测器像素尺寸≤0.25mm、支持能谱分级成像）或双源双宽体探测器CT（探测器Z轴覆盖≥16cm、单源宽体≥8cm）；机架孔径≥80cm；机架最快旋转速度≤0.25s/360°；时间分辨率≤25ms。 二、高压发生器与球管：高压发生器等效功率≥120kW；球管电压档位≥5档；球管阳极最大散热率≥200kHU/min；球管阳极热容量≥10MHU。 三、超高端功能（与低配拉开差距）：①最小重建层厚≤0.4mm，最高空间分辨率≤0.15mm，可清晰显示0.3-0.5mm微细血管；②配备超高分辨率（UHR）成像模式（脑血管斑块、支架内再狭窄、内耳及骨小梁微结构成像）；③能谱/多能量成像（虚拟单能量、碘图、虚拟平扫、有效原子序数Z图、物质分离）；④低剂量成像（较常规CT辐射剂量降低≥60%）；⑤全脑动态灌注+心脑联合“一站式”成像；⑥50cm超大FOV能谱成像，支持全身能谱一次采集。 四、科研与AI（高配）：原厂AI辅助诊断（AI CT）软件，覆盖肺结节、冠脉、脑卒中、骨龄等；配备科研后处理与定量分析软件（影像组学）；多功能教学系统（含大屏显示器及语音系统）1套；信息系统服务器（网关、存储、应用等）2套，存储容量≥200T，并支持现有AI平台扩容服务器1台。 五、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全，数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米（含独立工作站桌）；支持DICOM3.0、USB/HDMI、JPG/MP4/BMP/WMV导出、远程图像通讯。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套（三筒） 防护服2套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 | 信息系统服务器（网关、存贮、应用等）2套，存贮200T AI CT软件1套，现有 AI增加服务器1台 多功能教学系统（含大屏显示器及语音系统）1套 | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
2 | 市级医院 | CT（二） | 1 | 2500 | 2500 | 该设备用于成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、“一站式”卒中全脑CTP、冠脉心脏大血管、 能量成像等干保VIP、临床科研。 | 【定位：超高端能谱/光子计数CT→与低端CT形成代际差距】 一、探测器与机架（高配核心）：光子计数探测器CT（PCCT，探测器像素尺寸≤0.25mm）或双源双宽体探测器CT（探测器Z轴覆盖≥16cm）；机架孔径≥70cm；机架最快旋转速度≤0.25s/360°；时间分辨率≤25ms。 二、高压发生器与球管：高压发生器等效功率≥120kW；球管电压档位≥5档；球管阳极最大散热率≥200kHU/min；球管阳极热容量≥10MHU。 三、超高端功能（与低端拉开差距）：①最小重建层厚≤0.4mm，最高空间分辨率≤0.15mm（可清晰显示0.3~0.5mm微细血管）；②超高分辨率（UHR）成像模式（脑血管斑块、支架内再狭窄、内耳/骨小梁微结构）；③能谱/多能量成像（虚拟单能量、碘图、虚拟平扫、有效原子序数Z图、物质分离）；④50cm超大FOV能谱成像；⑤低剂量成像（辐射剂量较常规CT降低≥60%）；⑥全脑动态灌注+心脑联合“一站式”成像。 四、科研与AI（高配）：原厂AI辅助诊断（AI CT）软件，覆盖肺结节、冠脉、脑卒中、骨龄等；科研后处理与影像组学定量分析软件；多功能教学系统（含大屏显示器及语音系统）1套；信息系统服务器（网关、存储、应用等）2套，存储容量≥200T，支持现有AI平台扩容服务器1台。 五、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全，数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米（含独立工作站桌）；支持DICOM3.0、USB/HDMI、JPG/MP4/BMP/WMV导出、远程图像通讯。 | 高压注射器1套 防护服2套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 | 信息系统服务器（网关、存贮、应用等）2套，存贮200T AI CT软件1套，现有 AI增加服务器1台 多功能教学系统（含大屏显示器及语音系统）1套 | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
3 | 市级医院 | CT（三） | 1 | 1500 | 1500 | 该设备用于急诊区域成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、“一站式”卒中全脑CTP、冠脉心脏大血管、 能量成像等临床扫描工作。 | 定位：急诊/五大中心高通量常规机型 一、探测器与机架：单源探测器排数≥256排（或双源≥2×96排）；最薄采集层厚≤0.5mm；机架孔径≥78cm；机架最快旋转速度≤0.28s/360°；时间分辨率≤35ms（冠脉成像）。 二、高压发生器与球管：高压发生器等效功率≥105kW；球管电压档位≥5档；球管阳极最大散热率≥165kHU/min；球管阳极热容量≥8MHU。 三、急诊专用功能：①“一站式”卒中全脑CTP（全脑灌注）；②冠脉CTA及心电门控心脏成像（具备ECG自动管电流调制）；③大血管CTA（胸腹主动脉、肺动脉）；④双能量/能谱成像（虚拟平扫、碘图、虚拟单能量、去金属伪影）；⑤单能量去金属伪影算法。 四、临床应用软件：多平面重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、容积再现（VR）、CTA血管分析、肝脏多期动态增强、肺结节评估、自动骨密度分析、儿童低剂量扫描协议。 五、系统与网络：原厂诊断工作站，数据存储容量≥2TB，内存≥16GB，配套≥19英寸高分辨率液晶显示器，操作台面≥2米（含独立工作站桌）；支持DICOM3.0传输协议、USB/HDMI接口、JPG/MP4/BMP/WMV图像导出、远程图像通讯（静态/动态图像可推送至指定个人及群账号，手机/电脑终端随时随地调阅）。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套（双筒） 防护服2套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
4 | 市级医院 | CT 1（四） | 1 | 500 | 500 | 该设备用于成人神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官等体检工作。 | 【定位：体检专用基础机型】 一、探测器与机架：单源探测器排数≥64排（基础配置，满足常规体检平扫需求）；最薄采集层厚≤0.625mm；机架孔径≥70cm；机架最快旋转速度≤0.5s/360°。 二、高压发生器与球管：高压发生器功率≥50kW；球管阳极热容量≥3.5MHU；满足常规平扫长时间连续工作。 三、功能定位（低配）：以全身各部位常规平扫、低剂量胸部筛查为主；具备多平面重建（MPR）、肺结节自动测量、低剂量体检扫描协议；不具备双能量成像/冠脉CTA/灌注等高级功能（与急诊、常规、干保机型形成档次差距）。 四、系统与网络：数据存储≥1TB、内存≥8GB、≥19英寸液晶显示器；支持DICOM3.0传输协议、USB接口及JPG/MP4图像导出。 五、随设备配置：高压注射器1套、防护服2套、影像诊断工作站1套、PACS软件扩容1套、消毒设备1套。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套 防护服2套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
5 | 市级医院 | CT 2（四） | 1 | 500 | 500 | 该设备用于急诊区域成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、“一站式”卒中全脑CTP、冠脉心脏大血管、 能量成像等临床扫描工作。 | 【定位：基础型螺旋CT】 一、探测器与机架：单源探测器排数≥128排（基础配置）；最薄采集层厚≤0.625mm；机架孔径≥72cm；机架最快旋转速度≤0.5s/360°；时间分辨率≤50ms。 二、高压发生器与球管：高压发生器功率≥75kW；球管电压档位≥4档；球管阳极最大散热率≥5MHU/min；球管阳极热容量≥6MHU。 三、功能定位（低配）：全身各部位常规平扫、增强及血管成像（基础CTA）；冠脉CTA（具备ECG门控）；多平面重建/最大密度投影/容积再现；单能量去金属伪影算法。不具备双能量能谱成像及全脑灌注等高级功能。 四、系统与网络：数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米（含独立工作站桌）；支持DICOM3.0传输协议、USB/HDMI接口、JPG/MP4/BMP/WMV图像导出、远程图像通讯。 | 高压注射器1套 防护服2套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
6 | 市级医院 | CT（五） | 1 | 1100 | 1100 | 该设备用于日常成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、“一站式”卒中全脑CTP、冠脉心脏大血管、 能量成像等临床扫描工作。 | 【定位：日间常规高通量机型】 一、探测器与机架：单源探测器排数≥256排（或双源≥2×96排，或双层探测器）；最薄采集层厚≤0.5mm；机架孔径≥78cm；机架最快旋转速度≤0.28s/360°；时间分辨率≤35ms。 二、高压发生器与球管：高压发生器等效功率≥105kW；球管电压档位≥5档；球管阳极最大散热率≥165kHU/min；球管阳极热容量≥8MHU。 三、临床功能：全身各部位平扫、增强、血管成像及能量成像；冠脉CTA；多平面重建/最大密度投影/容积再现；单能量去金属伪影算法。 四、临床应用软件：CTA血管分析、肝脏多期增强、肺结节评估、低剂量体检扫描协议。 五、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全；数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米（含独立工作站桌）；支持DICOM3.0传输协议、USB/HDMI接口、JPG/MP4/BMP/WMV图像导出、远程图像通讯。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套 防护服2套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
7 | 市级医院 | MRI 1（一） | 1 | 2000 | 2000 | 该设备用于日常成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、等临床磁共振扫描工作。 | 【定位：科研型旗舰高端磁共振→与常规MRI形成代际差距】 一、磁体与场强（高配核心）：超导磁体，主磁场场强≥3.0T，高配双梯度/动态磁共振平台；磁体孔径≥70cm；磁场均匀度（DSV）满足高场科研要求；支持全身多核（如31P/23Na/13C等）及动态磁共振成像。 二、梯度与射频系统：单轴最大梯度场强≥80mT/m、最大梯度切换率≥200T/m/s；梯度功率放大器≥3.5MW；射频通道数≥64通道（高密度集成线圈）；支持全身压缩感知（CS）、并行采集（SENSE/GRAPPA）及全身类PET/DWI成像。 三、线圈配置（高配）：超高密度体部相控阵线圈、头颈联合线圈、脊柱线圈、全柔性线圈、乳腺专用线圈、膝关节线圈、踝足线圈，单视野成像通道≥64通道。 四、高级临床与科研功能：脑功能成像（fMRI）、脑白质纤维束成像（DTI/DWI）、磁敏感加权成像（SWI/QSM）、磁共振波谱（MRS，多核）、动态增强灌注（DCE/DSC）、心脏电影及心肌定量（T1/T2 mapping）、超高清（UHR）成像、AI重建（深度学习加速成像）。 五、科研与AI（高配）：AI MR软件2套、现有AI平台扩容服务器1台、AI报告质控及图像质控软件1套；信息系统服务器（网关、存储、应用等）2套，存储容量≥200T。 六、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全；数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米；支持DICOM3.0、USB/HDMI、JPG/MP4/BMP/WMV导出、远程图像通讯。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 精密空调1套 无磁转运床1个 铁磁探测器：1套 MR监控系统：1套 | 信息系统服务器（网关、存贮、应用等）2套，存贮200T AI MR软件2套，现有 AI增加服务器1台 AI报告质控、图像质控软件1套 | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
8 | 市级医院 | MRI 2（一） | 1 | 2000 | 2000 | 该设备用于日常成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、等临床扫描工作。 | 【定位：常规临床主力机型】 一、磁体与场强：超导磁体，主磁场场强≥3.0T；磁体孔径≥70cm；磁场均匀度满足全身临床成像要求。 二、梯度与射频系统：单轴最大梯度场强≥80mT/m（或≥80mT/m视配置）；最大梯度切换率≥200T/m/s；射频通道数≥48通道；支持全身并行采集与压缩感知。 三、线圈配置：体部相控阵线圈、头颈联合线圈、脊柱线圈、全柔性线圈、乳腺线圈、膝关节线圈、踝足线圈（满足全身各部位常规检查）。 四、临床功能：全身各部位平扫、增强、血管成像（MRA）、磁共振胰胆管成像（MRCP）、磁共振尿路成像（MRU）、脂肪抑制、水脂分离；心脏形态及功能成像（基础电影序列）。 五、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全；数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米；支持DICOM3.0、USB/HDMI、JPG/MP4/BMP/WMV导出、远程图像通讯。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 精密空调1套 无磁转运床1个 铁磁探测器：1套 MR监控系统：1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
9 | 市级医院 | MRI（二） | 1 | 2800 | 2800 | 该设备用于日常成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、等临床磁共振扫描工作。 | 【定位：科研型/多核高端磁共振→与低端MRI形成代际差距】 一、磁体与场强（高配核心）：超导磁体，主磁场场强≥3.0T及以上的高配双梯度/动态磁共振平台支持多核磁共振成像（如31P/23Na/13C等）的科研型平台；磁体孔径≥70cm；磁场均匀度满足高场科研要求。 二、梯度与射频系统（高配）：单轴最大梯度场强≥100mT/m；最大梯度切换率≥200T/m/s；梯度功率放大器≥3.5MW；射频通道数≥64通道（高密度集成超级柔性线圈）；支持全身压缩感知、并行采集及全身类PET/DWI成像。 三、线圈配置（高配）：超高密度体部相控阵线圈、头颈联合线圈、脊柱线圈、全柔性线圈、乳腺专用线圈、膝关节线圈、踝足线圈，单视野成像通道≥64通道。 四、高级临床与科研功能：脑功能成像（fMRI）、脑白质纤维束成像（DTI/DWI）、磁敏感加权成像（SWI/QSM）、磁共振波谱（MRS，支持多核）、动态增强灌注（DCE/DSC）、心脏电影及心肌定量（T1/T2 mapping）、超高清（UHR）成像、AI深度学习加速重建。 五、科研与AI（高配）：AI MR软件2套、现有AI平台扩容服务器1台、AI报告质控及图像质控软件1套；信息系统服务器（网关、存储、应用等）2套，存储容量≥200T。 六、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全；数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米；支持DICOM3.0、USB/HDMI、JPG/MP4/BMP/WMV导出、远程图像通讯。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 精密空调1套 无磁转运床1个 铁磁探测器：1套 MR监控系统：1套 | 信息系统服务器（网关、存贮、应用等）2套，存贮200T AI MR软件2套，现有 AI增加服务器1台 AI报告质控、图像质控软件1套 | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
10 | 市级医院 | MRI（三） | 1 | 1200 | 1200 | 该设备用于日常成人及儿童神经系统、呼吸系统、消化系统、骨骼与骨骼肌系统、头颈部五官、等临床磁共振扫描工作。 | 【定位：临床实用型3.0T磁共振→为本科室MRI基础机型】 一、磁体与场强：超导磁体，主磁场场强≥3.0T；磁体孔径≥60cm（或≥70cm）；磁场均匀度满足全身临床成像要求。 二、梯度与射频系统（低配）：单轴最大梯度场强≥60mT/m；最大梯度切换率≥200T/m/s；梯度功率放大器≤1.5MW；射频通道数≥24通道；支持并行采集及压缩感知。 三、线圈配置：体部相控阵线圈、头颈线圈、脊柱线圈、柔线圈、乳腺线圈、膝关节线圈、踝足线圈（基础配置，满足全身常规检查）。 四、临床功能：全身各部位平扫、增强、血管成像（MRA）、磁共振胰胆管成像（MRCP）、脂肪抑制、水脂分离等常规序列；不具备脑功能、波谱、多核等高级科研功能。 五、系统与网络：原厂服务器1套、软件配置齐全；数据存储≥2TB、内存≥16GB、≥19英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米；支持DICOM3.0、USB/HDMI、JPG/MP4/BMP/WMV导出、远程图像通讯。 | 原厂服务器1套，软件配置齐全 高压注射器1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 精密空调1套 无磁转运床1个 铁磁探测器：1套 MR监控系统：1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
11 | 市级医院 | DR（一） | 1 | 150 | 150 | 该设备用于急诊区域成人及儿童神头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字化悬吊X线摄影系统。 | 【定位：急诊平板DR低配机型】 一、探测器系统：双平板探测器（17英寸×17英寸，非晶硅/碘化铯整板），支持胸片架与摄影床双板位；像素尺寸≤139μm；极限空间分辨率≥3.6lp/mm；灰阶≥16bit；支持无线传输及在线充电。 二、X线发生装置：高频逆变式高压发生器，逆变频率≥500kHz；最大输出功率≥50kW；球管阳极热容量≥300kHU；支持自动曝光控制（AEC）。 三、摄影功能（基础）：立位、卧位、侧位常规摄影；自动长骨/全脊柱拼接；基础图像后处理（窗宽窗位、边缘增强）。 四、系统与网络：数据存储≥1TB、内存≥16GB、≥23英寸高分辨率液晶显示器；支持DICOM3.0传输协议、USB接口及JPG/MP4图像导出；支持远程图像通讯。 | 图像质控软件、拼接、减影软件 防护服2套 防护架1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
12 | 市级医院 | DR 1（二） | 1 | 200 | 200 | 该设备用于成人及儿童神头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字化悬吊X线摄影系统。 | 【定位：超高端临床科研DR→与急诊DR形成功能差距】 一、探测器系统：双无线平板探测器（17英寸×17英寸，非晶硅/碘化铯），像素尺寸≤139μm，DQE≥0.65，极限空间分辨率≥3.6lp/mm，灰阶≥16bit。 二、X线发生装置（高配）：高频逆变式高压发生器，逆变频率≥500kHz；最大输出功率≥80kW；球管阳极热容量≥400kHU；支持AEC自动曝光控制。 三、高端摄影功能：①动态DR透视/点片功能（消化道造影、吞咽功能评估）；②断层融合成像（Tomosynthesis，胸部/骨骼微结构）；③双能量减影（骨肉分离）；④虚拟滤线栅；⑤自动长骨/全脊柱拼接；⑥自动精准识别不同身高患者胸片摄影位置。 四、质控与后处理：图像质控软件、拼接及减影软件包；AI摄影辅助定位。 五、系统与网络：数据存储≥1TB、内存≥16GB、≥23英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米；支持DICOM3.0传输协议、USB/HDMI接口及JPG/MP4/BMP/WMV图像导出；支持远程图像通讯。 | 图像质控软件、拼接、减影软件 防护服2套 防护架1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
13 | 市级医院 | DR 2（二） | 1 | 200 | 200 | 该设备用于成人及儿童神头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字化悬吊X线摄影系统。 | 【定位：超高端临床科研DR→与常规悬吊DR形成功能差距】 一、探测器系统：双无线平板探测器（17英寸×17英寸，非晶硅/碘化铯），像素尺寸≤139μm，DQE≥0.65，极限空间分辨率≥3.6lp/mm，灰阶≥16bit。 二、X线发生装置（高配）：高频逆变式高压发生器，逆变频率≥500kHz；最大输出功率≥80kW；球管阳极热容量≥400kHU；支持AEC自动曝光控制。 三、高端摄影功能：①动态DR透视/点片功能（消化道造影、吞咽功能评估）；②断层融合成像（Tomosynthesis，胸部/骨骼微结构）；③双能量减影（骨肉分离）；④虚拟滤线栅；⑤自动长骨/全脊柱拼接；⑥自动精准识别不同身高患者胸片摄影位置。 四、质控与后处理：图像质控软件、拼接及减影软件包；AI摄影辅助定位。 五、系统与网络：数据存储≥1TB、内存≥16GB、≥23英寸高分辨率液晶显示器、操作台面≥2米；支持DICOM3.0传输协议、USB/HDMI接口及JPG/MP4/BMP/WMV图像导出；支持远程图像通讯。 | 图像质控软件、拼接、减影软件 防护服2套 防护架1套 影像诊断工作站2套 PACS软件扩容2套 消毒设备1套 |  | 3年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及
14 | 市级医院 | SPECT-CT | 1 | 1400 | 1400 | 该设备用于骨显像、心肌灌注显像、脑血流灌注显像、脑脊液显像、肺灌注显像、肺通气显像、肾动态显像、肾静态显像、肾上腺髓质显像、唾液腺显像、甲状腺显像、甲状旁腺显像、肝胆动态显像、肝血流灌注显像、肝血池显像、异位胃粘膜显像、消化道出血显像、肝脾胶体显像、骨髓显像、淋巴显像、炎症显像、肿瘤显像等方面，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 | 1.全身骨显像、心肌灌注显像、脑血流灌注显像、肾功能显像、唾液腺显像、甲状腺显像、异位胃粘膜显像等、肺通气；图像处理与后处理功能； 2.系统性能参数：能量分辨率优于传统、散射分辨能力更强； 3.系统空间分辨率：最优可达 2.8 mm FWHM（WEHR 准直器）、散射校正：精确模型化散射校正； 4.采集工作站一体化SPECT/CT采集操作工作站； 5.影像处理与报告系统； 6.支持列表模式数据导出，用于科研与自定义分析； 7.支持DICOM3.0标准协议，支持PACS/HIS/RIS系统集成； 8.标准电源及网络接口； 9.辐射防护监测设备接口(按科室需求选支持DICOM3.0传输协议； 10.支持USB接口，HDMI接口； 11.探测器类型：半导体CZT探测器或NaI碘化钠探测器； 12.探测器数量：12个半导体CZT探测器或2个平板碘化钠探测器； 13.探测器厚度：CZT晶体厚度≥7mm或NaI碘化钠探测器≥3/8英寸； 14.探测能量上限：≥500KeV； 15.系统灵敏度≥200cpm/μCi； 16.固有能量分辨率≤10%； 17.固有空间分辨率≤4mm； 18.固有均匀性≤2.5mm； 19.重建空间分辨率≤5mm； 20.搭载独立诊断CT探测器； 21.CT层数≥16层； 22.CT转速≤0.5s； 23.配置一体化采集工作站，可以同时采集SPECT及CT； 24.配置独立影像后处理工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能； 25.提供SPECT/CT SUV定量系统； 26.提供剂量学评估平台； 27.头套、腿托、心电门控、绑带套装； 28.校准源； 29.塔式工作站； | 1.核医学业务服务器：2*4310 CPU,2*32G 内存条，6*8T SATA盘,1*SR430 1G RAID卡，2*900W电源，2*GE+2*10GE（不含模块） 2.登记/问诊/工作站电脑：I5-14500/16G/512GSSD/集成显卡/23.8显示器 3.技师工作站电脑：I5-14500/16G/512GSSD/集成显卡/23.8显示器 4.注射工作站电脑i：5-12450H/8G/512GSSD/集显/触控屏/23.8一体机 5.诊断工作站电脑：I5-14500/16G/512GSSD/集成显卡/23.8显示器 6.叫号屏 （候诊室 患者状态显示大屏）：55寸及以上安卓叫号电视 7.医用显示屏：10M彩色医用屏幕 8.防护用品：铅衣*5，铅眼镜*5，前围脖*5，铅屏风*5 9.个人剂量报警仪*5 10.表面污染仪*2 11.监控及监控系统 12.电视机 13.双向对讲系统（候诊室、机房、控制室） 14.检查通道广播系统 15.射线区域监测系统 16.通风橱 17.活度计 18.铅套筒 19.服务器软件：提供数据库管理功能，支持数据记录查询与检索。按需更新数据库管理系统中的数据。影像数据接收、分级存储管理，包含DICOM Storage SCP、DICOM Query/Retrieve报告及影像等检查结果的最终发布平台，可实现全院浏览检查预约、登记、查询管理；记录问诊信息，病史打印；注射药物记录、管理记录；技师影像采集工作站；药物采购管理、批次管理、质控管理；患者随访信息记录与管理；报告书写，影像重建融合，双屏显示，浏览图像、审核、权限、编写报告、图像存储；信息查询，统计与导出打印管理；胶片数字化存储、管理、查询；纸质报告数字化存储、管理、查询；患者信息&影像数据刻录；科室内部人员即时通讯，文字聊天；跟踪患者就诊流程执行情况，提供实时监控，展示每个节点的当前状态、执行者信息和执行进度；提供典型病历收藏，并根据疾病种类和自定义关键词进行检索。并在编辑报告中快速检索调阅相关病历。 20.智能辅助分析模块：阿尔茨海默病（AD） PET/CT影像 的智能辅助分析软件；PET-CT全身智能筛查分析软件；PERCIST评分智能辅助分析软件 21.物联网：甲功能仪接口，活度仪接口 22.远程会诊（B/S） 23.核医学云胶片 |  | 5年 | 合同签订后预付款40%，到货初验收合格付50%，安装调试后复验收后合格付剩余10% | 国产 | 需求主体指定地方 | 涉及